## прил 3 предм прил
Приложение 3
"Предметное предложение" - характеристики и свойства предлагаемого медицинского оборудования и предоставление вспомогательных услуг
Наименование участника размещения заказа:_________________________________
Лот №1 Инкубатор интенсивной терапии с сервоконтролем температуры "OHMEDA CARE PLUS 1000" или эквивалент
№ п/п | Наименование оборудования/ спецификация поставки. Требуемые параметры и условия. | Требование | Предлагаемые параметры и условия
1 | Наименование | Указать
2 | Модель | Указать
3 | Фирма- производитель | Указать
4 | Регистрационное удостоверение | Наличие | Наличие
5 | Сертификат соответствия | Наличие | Наличие
6 | Подробное техническое описание на русском языке (копия тех. паспорта, копия Web-страницы с техническими характеристиками товаров, с указанием ее адреса в Интернете или копия иного документа, содержащего описание технических характеристик продукции). Инструкция на русском языке. | Наличие
7 | Технические характеристики
8 | Комплектация:
8.1 | Канопэ: | Наличие
8.2 | - частично двойные активные стенки | Наличие
8.3 | - одноконтактные дверцы на передней и задней дверцах, минимум 4 | Наличие
8.4 | - ирисовые порты на боковых стенках, минимум 2 | Наличие
8.5 | - порты со шторками для подведения трубок, шлангов, минимум 2 | Наличие
8.6 | Ложе пациента : | Наличие
8.7 | - размеры 34.8 х 65 см; макс. нагрузка 13.5 кг | Наличие
8.8 | - рентгенопрозрачное, выдвигающееся | Наличие
8.9 | - положение Тренделенбург 10 гр., с обоих концов | Наличие
8.10 | Контрольный модуль с жидкокристаллическим дисплеем: | Наличие
8.11 | - панель управления на русском языке | Наличие
8.12 | - контрольный модуль легко вынимается для обслуживания и ремонта, специальный инструментарий не требуется | Наличие
8.13 | Увлажнитель: | Наличие
8.14 | - принцип работы - испарение дистиллированной воды | Наличие
8.15 | - уровень влажности 10-75% | Наличие
8.16 | - вместимость резервуара 1000 мл | Наличие
8.17 | - удобен для визуализации, легко вынимается для очистки и наполнения водой | Наличие
8.18 | - не требуется использование специального инструментария | Наличие
8.19 | Мобильное основание: | Наличие
8.20 | - 4 колеса, 2 передних с тормозами | Наличие
9 | Техническая спецификация: | Наличие
9.1 | Микропроцессорный контроль с самотестированием и автокалибровкой | Наличие
9.2 | Каскадный нагрев | Наличие
9.3 | Сервоконтроль t пациента | Наличие
9.4 | Сервоконтроль t воздуха | Наличие
9.5 | Установки: | Наличие
9.6 | - t воздуха в кювезе 20.0 - 37.0 до 39.0 гр. С | Наличие
9.7 | - возможность регулировки концентрации кислорода от 25 до 70% | Наличие
9.8 | Уровень шума не более 60 Дцб | Наличие
9.9 | Оснащение инкубатора системой звуковых и световых сигналов тревоги: | Наличие
9.10 | - нарушение заданных величин температуры воздуха | Наличие
9.11 | - критически высокая температура в кювезе (более 38 гр. С) | Наличие
9.12 | -нарушение циркуляции воздуха в кювезе | Наличие
9.13 | -неисправность кожного зонда | Наличие
9.14 | -неисправность системы | Наличие
9.15 | -прекращение доступа энергии извне | Наличие
10 | Расходные материалы: | Наличие
10.1 | Воздушный многослойный бактериальный фильтр, комплект на 1 год работы | Наличие
10.2 | Датчик пациента температурный, многоразовый, мин.2 шт. | Наличие
11 | Дополнительные требования:
11.1 | Срок предоставления вспомогательных услуг (в течение календарных дней с даты поставки) | 5 дней
11.2 | Срок гарантии | 12 мес. с момента ввода в эксплуатацию
Должность: __________________ ______________________
| подпись мп |  | Ф.И.О
"Предметное предложение" - характеристики и свойства предлагаемого медицинского оборудования и предоставление вспомогательных услуг
Наименование участника размещения заказа:_________________________________
Лот №2 Аппарат ИВЛ "AVEA" для проведения респираторной терапии у детей с массой от 500гр с графическим монитором или эквивалент
№ п/п | Наименование оборудования/ спецификация поставки. Требуемые параметры и условия. | Требование | Предлагаемые параметры и условия
1 | 2 | 3 | 4
1 | Наименование | Указать
2 | Модель | Указать
3 | Производитель, страна происхождения | Указать
4 | Регистрационное удостоверение | Наличие | Наличие
5 | Сертификат соответствия | Наличие | Наличие
6 | Подробное техническое описание на русском языке (проспекты) | Наличие
7 | Назначение: обеспечение искусственного дыхания (в том числе вспомогательного) при лечении тяжелобольных новорожденных пациентов и пациентов детского или взрослого возраста с нарушением функции легких. | Наличие
8 | Общие характеристики
8.1 | Тип аппарата: Программно-управляемый вентилятор, снабжен устройством регулирования подачи дыхательной смеси, динамическим уровнем подачи газа, применяемым как для взрослых, так и для новорожденных пациентов. | Наличие
8.2 | Дисплей: Плоский жидкокристаллический дисплей, изображающий диаграммы и цифровые данные в режиме реального времени. Система Touch-Turn-Touch. Cенсорный экран обеспечивает взаимодействие мембранными кнопками и номеронабирателем, служащими для изменения установок и параметров. | Наличие
8.3 | Электропитание: сеть 220 VAC, 50 Hz | Наличие
8.4 | Автономная работа от внутренней батареи не менее, час | 2
9 | Типы дыхания:
9.1 | Принудительное дыхание | Наличие
9.2 | Дыхание по объему | Наличие
9.3 | Дыхание по давлению | Наличие
9.4 | Дыхание, ограниченое давлением с циклом, определямым временем (для новорожденных пациентов) | Наличие
9.5 | Дыхание, управляемое объемом, регулируемым давлением | Наличие
9.6 | Дыхание по требованию | Наличие
9.7 | Вентиляция при поддерживающем давлении | Наличие
9.8 | Спонтанное дыхание | Наличие
9.9 | Возможность проведения неинвазивной вентиляции у новорожденных | Наличие
10 | Режимы вентиляции для детей и взрослых:
10.1 | Volume A/C (Дыхание по объему при поддерживающей вентиляции) | Наличие
10.2 | Pressure A/C (Дыхание по давлению при поддерживающей вентиляции) | Наличие
10.3 | Volume SIMV (Дыхание по объему при синхронизированной перемежающейся принудительной вентиляцией (СППВ)) | Наличие
10.4 | Pressure SIMV (Дыхание по давлению при синхронизированной перемежающейся принудительной вентиляцией (СППВ)) | Наличие
10.5 | CPAP PSV (Продолжительное положительное давление дыхательных путей (дыхание по требованию) при вентиляции с поддержкой давления) | Наличие
10.6 | PRVC A/C (Дыхание, управляемое объемом и регулируемое давлением при поддерживающей вентиляции) | Наличие
10.7 | PRVC SIMV (Дыхание, управляемое объемом и регулируемое давлением при синхронизированной перемежающейся принудительной вентиляци) | Наличие
10.8 | Bi-Phasic (Спонтанное дыхание по требованию при двух переменных уровнях давления с циклом, ограниченным по времени). | Наличие
10.9 | Pежимы вентиляции для новорожденных:
10.10 | Volume A/C (Дыхание по объему при поддерживающей вентиляции) | Наличие
10.11 | Pressure A/C (Дыхание по давлению при поддерживающей вентиляции) | Наличие
10.12 | Volume SIMV (Дыхание по объему при синхронизированной перемежающейся принудительной вентиляцией (СППВ)) | Наличие
10.13 | Pressure SIMV (Дыхание по давлению при синхронизированной перемежающейся принудительной вентиляцией (СППВ)) | Наличие
10.14 | CPAP PSV (Продолжительное положительное давление дыхательных путей (дыхание по требованию) с вентиляцией с поддержкой давления) | Наличие
11 | Параметры вентиляции
11.1 | Дыхательный объем в диапазоне не менее, мл | 100-2500 (взрослые)
25-500 (дети)
2,0-300 (новорожденные)
11.2 | Частота дыхания в диапазоне не менее, дах./мин | 1-150
11.3 | Давление на вдохе в диапазоне не менее, см вод. ст. | 0-100 (взрослые/дети)
0-80 (новорожденные)
11.4 | Пиковый поток на вдохе в диапазоне не менее, л/мин | 3-150 (взрослые)
1-75 (дети)
0,4-30,0 (новорожденные)
11.5 | Время вдоха в диапазоне не менее, сек. | 0,20-5,00 (взрослые/дети)
0,15-3,00 (новорожденные)
11.6 | Инспираторная пауза в диапазоне не менее, сек. | 0,0-3,00
11.7 | Поддерживающее давление в диапазоне не менее, см вод. ст. | 0-100 (взрослые/дети)
0-80 см (новорожденные)
11.8 | Положительное давление в конце выдоха в диапазоне не менее, см вод. ст. | 0 - 60
11.9 | Чувствительность триггера потока в диапазоне не менее, л/мин | 0,1 - 20,0
11.10 | Процентное содержание кислорода в смеси в диапазоне не менее, % | 21 - 100
11.11 | Высокое давление в диапазоне не менее, см вод. ст. | 0 - 100
11.12 | Время высокого давления в диапазоне не менее, сек. | 0,20 - 30,0
11.13 | Время низкого давления в диапазоне не менее, сек. | 0,20 - 30,0
11.14 | Низкое давление в диапазоне не менее, см вод. ст. | 0 - 45
11.15 | Клапан выдоха: система прогрева клапана выдоха во избежании его залипания и для предотвращения внутрибольничных инфекций | Наличие
12 | Мониторирование:
12.1 | Графические дисплеи | Наличие
12.2 | Одновременное отображение на основном экране трех форм сигнала с различным цветом изображения вдоха и выдоха | Наличие
12.3 | Вывод на экран до 2 контуров, выбранных из числа отслеживаемых в режиме реального времени: - петля поток/объем; - петля давление/объем; - петля давление дыхательных путей/объем; | Наличие
13 | Цифровые дисплеи | Наличие
13.1 | - выдыхаемый экскурсирующий объем | Наличие
13.2 | - выдыхаемый экскурсирующий объем, установленный для идеальной массы тела | Наличие
13.3 | - вдыхаемый экскурсирующий объем | Наличие
13.4 | - вдыхаемый экскурсирующий объем, установленный для идеальной массы тела | Наличие
13.5 | - спонтанный экскурсирующий объем | Наличие
13.6 | - спонтанный экскурсирующий объем, установленный для идеальной массы тела | Наличие
13.7 | - принудительный экскурсирующий объем | Наличие
13.8 | - принудительный экскурсирующий объем, установленный для идеальной массы тела | Наличие
13.9 | - процент утечки | Наличие
13.10 | - минутный объем | Наличие
13.11 | - минутный объем, установленный для идеальной массы тела | Наличие
13.12 | - спонтанный минутный объем | Наличие
13.13 | - спонтанный минутный объем, установленный для идеальной массы тела | Наличие
13.14 | - частота дыхания | Наличие
14 | Сигналы тревоги и индикаторы
14.1 | - индикаторы состояния | Наличие
14.2 | - компрессор активирован | Наличие
14.3 | - индикаторы мощности сети/батареи | Наличие
14.4 | - индикатор включенного питания | Наличие
14.5 | - индикатор мощности сети | Наличие
14.6 | - индикатор внешней батареи | Наличие
14.7 | - индикатор внутренней батареи | Наличие
14.8 | - индикатор состояния батареи | Наличие
15 | Сигналы тревоги
15.1 | - предохранительный клапан открыт | Наличие
15.2 | - вентилятор неисправен | Наличие
15.3 | - повреждение вентилятора | Наличие
15.4 | - потеря воздуха | Наличие
15.5 | - компрессор включен | Наличие
15.6 | - потеря O2 | Наличие
15.7 | - потеря газоснабжения | Наличие
15.8 | - низкое пиковое давление | Наличие
15.9 | - высокое пиковое давление | Наличие
15.10 | - длительное повышенное пиковое давление | Наличие
15.11 | - низкое ПДКВ | Наличие
15.12 | - низкий выдыхаемый минутный объем (Низкий Ов) | Наличие
15.13 | - высокий выдыхаемый минутный объем (Высокий Ов) | Наличие
15.14 | - высокий объем выдоха | Наличие
15.15 | - интервал апноэ (апноэ) | Наличие
15.16 | - высокая частота | Наличие
15.17 | - максимальный предел времени вдоха | Наличие
15.18 | - предел отношения I:E | Наличие
15.19 | - низкий O2% | Наличие
15.20 | - высокий O2% | Наличие
16 | Комплектность поставки
17 | Аппарат ИВЛ в комплекте: | Наличие
17.1 | Встроенный компрессор | Наличие
17.2 | Внутренний небулайзер | Наличие
17.3 | Встроенная аккумуляторная батарея | Наличие
17.3 | Шланг для подачи воздуха | Наличие
17.4 | Шланг для подачи кислорода | Наличие
17.5 | Влагосборник | Наличие
17.6 | Клапан выдоха | Наличие
17.7 | Диафрагмма клапана выдоха | Наличие
17.8 | Датчик потока для новорожденных | Наличие
17,9 | Увлажнитель в комплекте | Наличие
17.10 | Контур пациента в сборе, автоклавируемый - 1 шт. | Наличие
17.11 | Контур пациента одноразовый (50 шт./уп.) - 1 уп. | Наличие
17.12 | Фиксатор контуров (включая шапочки), не менее 15 шт. | Наличие
18 | Дополнительные требования:
18.1 | Инструкция эксплуатации на русском языке | Наличие
18.2 | Срок предоставления вспомогательных услуг (в течение календарных дней с даты поставки) | 5 дней
18.3 | Срок гарантии | 12 мес. с момента ввода в эксплуатацию
Должность: __________________ ______________________
| подпись мп |  | Ф.И.О
"Предметное предложение" - характеристики и свойства предлагаемого медицинского оборудования и предоставление вспомогательных услуг
Наименование участника размещения заказа:_________________________________
Лот №3 Система неинвазивной искусственной вентиляции легких для доношенных, недоношенных новорожденных и детей до 2 лет "Infant Flow"или эквивалент.
№ п/п | Наименование оборудования/ спецификация поставки. Требуемые параметры и условия. | Требование | Предлагаемые параметры и условия
1 | 2 | 3 | 4
1 | Наименование | Указать
2 | Модель | Указать
3 | Производитель, страна происхождения | Указать
4 | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | Наличие | Наличие
5 | Сертификат соответствия РФ | Наличие | Наличие
6 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие | Наличие
7 | Аппарат искусственной вентиляции (импортного производства) | Указать
8 | Назначение: для проведения неинвазивной вентиляции легких и случаев слабой работы дыхания у доношенных и недоношенных новорожденных в отделениях реанимации и интенсивной терапии | Наличие
9 | Основные требования:
9.1 | Электропитание: сеть 220V, 50Hz | Наличие
9.2 | Работа от внутренней батареи не менее, часов | 2
9.3 | Подача газа – номинальное давление для чистого сухого медицинского воздуха и кислорода 3,5 бар | Наличие
9.4 | Давление в диапазоне не уже, бар | 2,1 б-5,6
9.5 | Размеры не более, мм | 260х380х235
9.6 | Вес не более, кг | 8.8
10 | Принцип работы системы:
10.1 | Проведение неинвазивной вентиляции легких при помощи создания СДППД у спонтанно дышащих пациентов. Наличие генератора вариабельного потока обеспечивает постоянное давление в дыхательных путях, минимизируя работу дыхания. Полностью интегрированная система контроля состояния пациента. | Наличие
11 | Основные функциональные требования
11.1 | Дисплей LCD тач скрин, отображающий колебания давления/временные диаграммы | Наличие
11.2 | Отображаемые контролируемые параметры:
11.3 | - мониторинг частоты дыхания | Наличие
11.4 | - CPAP, см вод. ст. | 0 - 15
11.5 | - PEEР, см вод. ст. | 0 - 15
11.6 | - MAP, см вод. ст. | 0 - 15
11.7 | - PIP, см вод. ст. | 0 - 15
11.8 | - % O2 | 21 – 100
11.9 | - соотношение I:E | Наличие
11.10 | - частота самопроизвольного дыхания | Наличие
11.11 | Графики дыхания | Наличие
11.12 | Запатентованный генератор, создающий вариабельный поток, через который осуществляется подача кислородно-воздушной смеси в дыхательные пути пациента, и который поддерживает давление в дыхательных путях на постоянном уровне, минимизируя работу дыхания | Наличие
11.13 | Возможность установки двух независимых уровней давления. Активизация высокого уровня задается в зависимости от наличия сигнала апноэ от триггера пациента | Наличие
11.14 | Возможность установки регулируемого времени вдоха | Наличие
12 | Режимы вентиляции:
12.1 | nCPAP - постоянное положительное давление в дыхательных путях на основании заданной врачом величины давления | Наличие
12.2 | BiPhasic- двухфазный режим поддержки дыхания, при котором дыхательные циклы с поддержкой давлением осуществляются в соответствии с заданными показателями времени вдоха, частоты и давления (без обратной связи с пациентом) | Наличие
12.3 | tr BiPhasic - двухфазный режим поддержки дыхания, при котором аппарат с помощью триггера синхронизирован с ритмом дыхания пациента и отвечает на апноэ дополнительной подачей порции воздушной смеси в дыхательные пути, тем самым заставляя пациента дышать | Наличие
13 | Управление:
13.1 | NCPAP (Основной поток) в диапазоне не уже, л/мин | 0 - 15
13.2 | Дополнительный поток в диапазоне не уже, л/мин | 0 - 5
13.3 | %O2 | 21 - 100
13.4 | Время вдоха (Ti) в диапазоне не уже, сек | 0.1 - 3.0
13.5 | Частота в диапазоне не уже, дых/мин | 1 – 120
13.6 | Время Апноэ (Tapnea) в диапазоне не уже, сек | 10 – 30
13.7 | Сигналы тревоги:
13.8 | Высокая концентрация кислорода | Наличие
13.9 | Низкая концентрация кислорода | Наличие
13.10 | Высокое давление | Наличие
13.11 | Превышение установленного предела давления в дыхательных путях | Наличие
13.12 | Низкое давление | Наличие
13.13 | Низкая частота дыхания | Наличие
13.14 | Апноэ | Наличие
13.15 | Отсутствие или недостаточностьподачи газов на входе | Наличие
13.16 | Низкий заряд батареи | Наличие
14 | Комплектность поставки:
14.1 | Аппарат для неинвазивной вентиляции | Наличие
14.2 | Кислородный шланг | Наличие
14.3 | Воздушный шланг | Наличие
14.4 | Абдоминальный датчик (25 шт/уп) - 1 упаковка | Наличие
14.5 | Увлажнитель в комплекте | Наличие
14.6 | Стойка | Наличие
14.7 | Компрессор | Наличие
14.8 | Набор расходных материалов на 1 год работы:
14.9 | Комплект контур пациента-генератор (20 шт/уп) – 2 упаковки | Наличие
14.10 | Контур пациента (20 шт/уп)- 1 упаковка | Наличие
14.11 | Канюли разных размеров (10 шт/уп) - 6 упаковок | Наличие
14.12 | Шапочки разных размеров (10 шт/уп) - 3 упаковки | Наличие
15 | Дополнительные требования:
15.1 | Срок предоставления вспомогательных услуг (в течение календарных дней с даты поставки) | 5 дней
15.2 | Срок гарантии | 12 мес. с момента ввода в эксплуатацию
Должность: __________________ ______________________
| подпись мп |  | Ф.И.О
"Предметное предложение" - характеристики и свойства предлагаемого медицинского оборудования и предоставление вспомогательных услуг
Наименование участника размещения заказа:_________________________________
Лот №4 Многопараметрический монитор витальных функций с возможностью проведения капнографии "NIHON KONDEN"BIS серии 23 или эквивалент.
№ п/п | Наименование оборудования/ спецификация поставки. Требуемые параметры и условия. | Требование | Предлагаемые параметры и условия
1 | 2 | 3 | 4
1 | Наименование | Указать
2 | Модель | Указать
3 | Производитель, страна происхождения | Указать
4 | Регистрационное удостоверение | Наличие | Наличие
5 | Сертификат соответствия | Наличие | Наличие
6 | Русифицированное меню управления и Setup монитора | Наличие
7 | Материал корпуса ударопрочный ABS пластик | наличие
8 | Кнопка вызова дежурного медперсонала на передней панели монитора | наличие
9 | Переключатель быстрого выбора ЭКГ отведений | наличие
10 | Ручка для переноски с возможностью крепления монитора на консоли | наличие
11 | Изменение угла наклона крепежного кронштейна в диапазоне не менее | 90 град.
12 | Возможность подключения монитора к VGA экрану | наличие
13 | Высота монитора | не более 315мм
14 | Ширина монитора | не более 285мм
15 | Глубина монитора | не более 165мм
16 | Дисплей
17 | Жидкокристаллический, цветной дисплей | наличие
18 | Размер диагонали монитора в диапазоне (дюймы) | от 8'' до 15''
19 | Разрешение не менее 640х480 | наличие
20 | Коммуникационные соединения
20.1 | Передача голосовых команд на центральный пост через встроенный микрофон на передней панели монитора | наличие
20.2 | Скорость передачи данных на внешние устройства не менее | 19200 бит/сек
20.3 | COM-порт | наличие
20.4 | VGA-порт | наличие
20.5 | Порт для подключения внешнего источника питания 12V | наличие
20.6 | Порт для подключения температурного датчика | не менее 2-х
20.7 | Порт для подключения датчика IBP | не менее 2-х
20.8 | Разъем эквипотенциального заземления | наличие
21 | Измеряемые параметры
22 | ЭКГ
23.1 | Отображение не менее 2 каналов | наличие
23.2 | Число отведений не менее | 6 (стандартные+усиленные)
23.3 | Усиление ЭКГ в диапазоне не уже | от 2,5 до 20мм/мВ
23.4 | Фильтр в диагностическом режиме по выбору пользователя не уже | 0.05~80Гц
23.5 | Диапазон измерения ЧСС не уже | 20-300 ударов /мин
23.6 | Анализ аритмий | наличие
23.7 | Анализ смещения сегмента ST | наличие
23.8 | Минимальная скорость разверстки ЭКГ | не более 6,3мм/сек
23.9 | Максимальная скорость разверстки ЭКГ | не менее 50мм/сек
23.10 | Защита при дефибрилляции | наличие
23.11 | Анализ глубины наркоза | наличие
23.12 | Время восстановления после дефибрилляции не более | ＜ 8 сек
24 | Дыхание
24.1 | Метод измерения | термистерный
24.2 | Возможность доукомплектования термисторным методом | наличие
24.3 | Диапазон измерения ЧД не уже | 2~150 дыханий/мин
24.4 | Максимальная скорость разверстки кривой EtCO2 не менее | 25мм/сек
24.5 | Минимальная скорость разверстки кривой дыхания не более | 3,1мм/сек
25 | SP O2
25.1 | Длина волны красного цвета в диапазоне | 660~670нм
25.2 | Длина волны инфракрасного цвета в диапазоне | 880~890нм
25.3 | Время настройки: ожидание кривой не более | 1,5 сек
25.4 | числового значения SpO2 не более | 10 сек
25.5 | Использование датчиков Multisite стандарта "Nellcor", "Blu Pro" | наличие
26 | EtCO2
26.1 | Диапазон измерения не уже | 0-99 мм.рт.ст
26.2 | Частота дыхания в диапазоне не уже | 0~150 дыханий/мин
26.3 | Время нарастания бокового потока не более | 240мс
27 | Неинвазивное артериальное давление
27.1 | Диапазон не уже | 0-300 мм.рт.ст
27.2 | Точность | ±2 мм.рт.ст. или ±2%
27.3 | Время измерения не более | 40 сек
27.4 | Диапазон регулировки давление автоматического сдувания манжеты
27.5 | взрослая | 150-300 мм.рт.ст
27.6 | для новорожденных | 100-150 мм.рт.ст
28 | Температура (2 канала)
28.1 | Диапазон измерения не уже | 0-50°С
28.2 | Использование тмпературного датчика стандарта YSI 400 | наличие
28.3 | Уровень задания тревоги температуры в диапазоне не уже | от 10 до 50℃
29 | Встроенный модуль измерения инвазивного давления (2 канала) | наличие
29.1 | Диапазон измерения не уже | 50~250мм. рт. ст.
30 | Принтер | возможность
30.1 | Количество каналов печати | не менее 2
30.2 | Печать на термобумаге не шире 65мм | наличие
31 | Тренды
31.1 | Графические и числовые тренды не более72 часов | наличие
32 | Тревоги
32.1 | Функция автоматического включения печати при срабатывании тревоги | наличие
32.2 | Задаваемый диапазон границ тревоги ЧСС не уже | 20-300 в мин
32.3 | Задаваемый диапазон границ тревоги ЧДД не уже | 2-150 в мин
32.4 | Задаваемый диапазон границ тревоги SpO2 не уже | 51-100%
32.5 | Задаваемый диапазон границ тревоги НИАД не уже | 20-300 мм рт. ст.
32.6 | Подавление сигнализации не менее | 30-60 сек
33 | Комплектация
33.1 | 3-х проводной ЭКГ кабель | наличие
33.2 | одноразовые электроды | наличие
33.3 | стандартный комплект расходных материалов обеспечивающий работу заявленных функций | наличие
33.4 | многоразовый пульсоксиметрический пальцевой датчик для новорожденных стандарта Nellcor 2 шт | наличие
33.5 | датчик температуры стандарта YSI 400 | наличие
33.6 | позолоченные контакты всех датчиков | наличие
33.7 | класс защиты датчиков от проникновения воды уровня не ниже IPX7 | наличие
33.8 | манжетка для измерения неинвазивного давления, для детей | 2 шт
33.9 | манжетка для измерения неинвазивного давления, для новорожденных | 2 шт
33.10 | шланг для манжеток неинвазивного измерения давления длиной не менее | наличие
33.11 | сетевой шнур | наличие
33.12 | шнур заземления | наличие
33.13 | объединение в сеть | наличие
34 | Дополнительные параметры
34.1 | Питание | 100-230В, 50/60Гц, 12±10%В
34.2 | Батарея не хуже | 12В 2 Aчас
34.3 | Время работы от встроенного аккумулятора | не менее 1 час
34.4 | Время работы от дополнительного аккумулятора | не менее 8 час
34.5 | Работа от бортовой сети | наличие
34.6 | Вес монитора в полной комплектации | не более 5 кг
34.7 | Срок предоставления вспомогательных услуг (в течение календарных дней с даты поставки) | 5 дней
34.8 | Срок гарантии | 12 мес. с момента ввода в эксплуатацию
Должность: __________________ ______________________
| подпись мп |  | Ф.И.О
"Предметное предложение" - характеристики и свойства предлагаемого медицинского оборудования и предоставление вспомогательных услуг
Наименование участника размещения заказа:_________________________________
Лот №5 Аппарат для аутотрансфузии крови Cell Saver 5 Плюс или эквивалент
№ п/п | Наименование оборудования/ спецификация поставки. Требуемые параметры и условия. | Требование | Предлагаемые параметры и условия
1 | 2 | 3
1 | Наименование | Аппарат для аутотрансфузии крови
2 | Модель | Cell Saver 5 Плюс или эквивалент
3 | Производитель, страна происхождения | Указать
4 | Регистрационное удостоверение | Наличие | Наличие
5 | Сертификат соответствия | Наличие | Наличие
6 | Основные функции:
7 | Меню аппарата с пошаговыми инструкциями по установке | Наличие
8 | Режим работы | Прерывисто-поточный
9 | Управление аппаратом в автоматическом и полуавтоматическом/ручном режимах | Наличие
10 | Типовое время обработки | 5 минут
11 | Скорость насоса подачи крови, мл/мин | Обычная до 500
12 |  | в экстренном режиме до 800
13 | Гематокрит конечного продукта, % | 55
14 | Протокол экстренного режима работы | Имеется с фильтрацией, без отмывки
15 | Элиминация антикоагулянта при отмывании эритроцитов, % | до 98%
16 | Возможность возврата (перекачки) эритроцитов из мешка готового продукта во вращающийся бак для повторной обработки | Наличие
17 | Размеры аппарата (глубина х высота х ширина), мм, не более | глубина в диапазоне 360-380, высота в диапазоне 850-870, ширина в диапазоне 400-420
18 | Размеры аппарата с тележкой (глубина х высота х ширина), мм, не более | глубина в диапазоне 584-586, высота в диапазоне1260-1280, ширина 470-490
19 | Вес аппарата, кг, не более | в диапазоне 33,5 - 34,5
20 | Вес тележки, кг, не более | в диапазоне 19,8 - 21,0
21 | Скорость центрифуги | Для бака Latham: 5650 оборотов в минуту (программируется от 2050 до 5650 об/мин)
Для бака 70 мл: 7000 оборотов в минуту (программируется от 2050 до 7000)
22 | Скорость роликового насоса мл/мин | Для бака Latham: программируется от 25 до 1000 мл/мин
Для бака 70 мл: программируется от 25 до 3000 мл/мин
23 | Интерфейсный порт RS-232 | Наличие
24 | Ультразвуковой детектор воздуха | Наличие
25 | Детектор жидкости в колодце центрифуги | Наличие
26 | Оптический датчик бака | Наличие
27 | Оптический датчик качества отмывки | Не менее 2-х
28 | Предустановленные протоколы: | 1. Реинфузия
· Стандартный (1-2-3 цикла отмывки)
· Ортопедический (регулируемый объем отмывки)
· Малообъёмный (педиатрия)
2. Предоперационная секвестрация плазмы
29 | Варианты тестирования при работе аппарата: | - Самотестирование при включении
- Контроль наличия раствора для отмывки
- Контроль работы зажимов на магистралях
- Контроль наполнения мешка для отходов
- Контроль длительности цикла
- Контроль уровня свободного гемоглобина в отмывающем растворе
30 | Сохранение в памяти 10 последних процедур отмывания | Наличие
31 | Аспиратор вакуумный для аппаратов реинфузии | Наличие
32 | Линия аспирации (стерильная). HAR-A-1003
33 | Шланг вакуумный (нестерильный)
34 | Шланг вакуумный (нестерильный)
35 | Крепление на передвижную тележку
36 | Крепление на стойку
37 | Вес,кг, в диапазоне не более 8,2 - 8,6
38 | Высота-Ширина – Глубина, см., в диапазоне не более 23-25, 33-35, 22-24
39 | Автоматическая подстройка режима всасывания
40 | Безопасная аспирация, ограничение разряжения до величины минус 150 мм. рт.ст.
41 | Спецификация:
41.1 | Аппарат для аутотрансфузии крови | Наличие
41.2 | Аспиратор вакуумный SmartSuction Harmony | Наличие
41.3 | Адаптор для мягких резервуаров | Наличие
41.4 | Комплект расходных материалов для процедур:
41.5 | Магистраль аутотрансфузионная (с колоколом 225 мл и мешком) | Наличие
41.6 | Магистраль аутотрансфузионная (с колоколом 125 мл и мешком) | Наличие
41.7 | Магистраль аутотрансфузионная (с колоколом 70 мл и мешком) | Наличие
41.8 | Магистраль для аспирации и антикоагуляции крови | Наличие
41.9 | Резервуар 3000 мл | Наличие
41.10 | Резервуар мягкий с микрофильтром 40мкм (Soft) | Наличие
41.11 | Резервуар кардиотомический 1 л (дополнительно, к магистралям аутотрансфузионным, при необходимости) | Наличие
41.12 | Мешок для отходов 10 л (дополнительно, к магистралям аутотрансфузионным, при необходимости) | Наличие
41.13 | Раствор для химической очистки и дезинфекции в количестве 450 л. ( «Аmpholysine Basigue»). | Наличие
42 | Срок предоставления вспомогательных услуг (в течение календарных дней с даты поставки) | 5 дней
43 | Срок гарантии | 12 мес. с момента ввода в эксплуатацию
Должность: __________________ ______________________
| подпись мп |  | Ф.И.О

## ТЗ прил 4
Приложение 4
Техническое задание документации об аукционе на право заключения муниципального контракта на поставку медицинского оборудования для МУЗ МСЧ №9 им.М.А.Тверье
Лот №1 Инкубатор интенсивной терапии с сервоконтролем температуры "OHMEDA CARE PLUS 1000" или эквивалент
№ п/п | Наименование оборудования/ спецификация поставки. Требуемые параметры и условия. | Требование
1 | 2 | 3
1 | Наименование | Инкубатор интенсивной терапии с сервоконтролем температуры
2 | Модель | "OHMEDA CARE PLUS 1000" или эквивалент
3 | Фирма- производитель | Указать
4 | Регистрационное удостоверение | Наличие
5 | Сертификат соответствия | Наличие
6 | Подробное техническое описание на русском языке (копия тех. паспорта, копия Web-страницы с техническими характеристиками товаров, с указанием ее адреса в Интернете или копия иного документа, содержащего описание технических характеристик продукции). Инструкция на русском языке. | Наличие
7 | Технические характеристики
8 | Комплектация:
8.1 | Канопэ: | Наличие
8.2 | - частично двойные активные стенки | Наличие
8.3 | - одноконтактные дверцы на передней и задней дверцах, минимум 4 | Наличие
8.4 | - ирисовые порты на боковых стенках, минимум 2 | Наличие
8.5 | - порты со шторками для подведения трубок, шлангов, минимум 2 | Наличие
8.6 | Ложе пациента : | Наличие
8.7 | - размеры 34.8 х 65 см; макс. нагрузка 13.5 кг | Наличие
8.8 | - рентгенопрозрачное, выдвигающееся | Наличие
8.9 | - положение Тренделенбург 10 гр., с обоих концов | Наличие
8.10 | Контрольный модуль с жидкокристаллическим дисплеем: | Наличие
8.11 | - панель управления на русском языке | Наличие
8.12 | - контрольный модуль легко вынимается для обслуживания и ремонта, специальный инструментарий не требуется | Наличие
8.13 | Увлажнитель: | Наличие
8.14 | - принцип работы - испарение дистиллированной воды | Наличие
8.15 | - уровень влажности 10-75% | Наличие
8.16 | - вместимость резервуара 1000 мл | Наличие
8.17 | - удобен для визуализации, легко вынимается для очистки и наполнения водой | Наличие
8.18 | - не требуется использование специального инструментария | Наличие
8.19 | Мобильное основание: | Наличие
8.20 | - 4 колеса, 2 передних с тормозами | Наличие
9 | Техническая спецификация: | Наличие
9.1 | Микропроцессорный контроль с самотестированием и автокалибровкой | Наличие
9.2 | Каскадный нагрев | Наличие
9.3 | Сервоконтроль t пациента | Наличие
9.4 | Сервоконтроль t воздуха | Наличие
9.5 | Установки: | Наличие
9.6 | - t воздуха в кювезе 20.0 - 37.0 до 39.0 гр. С | Наличие
9.7 | - возможность регулировки концентрации кислорода от 25 до 70% | Наличие
9.8 | Уровень шума не более 60 Дцб | Наличие
9.9 | Оснащение инкубатора системой звуковых и световых сигналов тревоги: | Наличие
9.10 | - нарушение заданных величин температуры воздуха | Наличие
9.11 | - критически высокая температура в кювезе (более 38 гр. С) | Наличие
9.12 | -нарушение циркуляции воздуха в кювезе | Наличие
9.13 | -неисправность кожного зонда | Наличие
9.14 | -неисправность системы | Наличие
9.15 | -прекращение доступа энергии извне | Наличие
10 | Расходные материалы: | Наличие
10.1 | Воздушный многослойный бактериальный фильтр, комплект на 1 год работы | Наличие
10.2 | Датчик пациента температурный, многоразовый, мин.2 шт. | Наличие
11. | Дополнительные требования:
11.1 | Срок предоставления вспомогательных услуг (в течение календарных дней с даты поставки) | 5 дней
11.2 | Срок гарантии | 12 мес. с момента ввода в эксплуатацию
Лот №2 Аппарат ИВЛ "AVEA" для проведения респираторной терапии у детей с массой от 500г с графическим монитором или эквивалент
№ п/п | Наименование оборудования/ спецификация поставки. Требуемые параметры и условия. | Требование
1 | 2 | 3
1 | Наименование | Аппарат ИВЛ для проведения респираторной терапии у детей с массой от 500гр с графическим монитором
2 | Модель | "AVEA"
3 | Производитель, страна происхождения | Указать
4 | Регистрационное удостоверение | Наличие
5 | Сертификат соответствия | Наличие
6 | Подробное техническое описание на русском языке (проспекты) | Наличие
7 | Назначение: обеспечение искусственного дыхания (в том числе вспомогательного) при лечении тяжелобольных новорожденных пациентов и пациентов детского или взрослого возраста с нарушением функции легких. | Наличие
8 | Общие характеристики
8.1 | Тип аппарата: Программно-управляемый вентилятор, снабжен устройством регулирования подачи дыхательной смеси, динамическим уровнем подачи газа, применяемым как для взрослых, так и для новорожденных пациентов. | Наличие
8.2 | Дисплей: Плоский жидкокристаллический дисплей, изображающий диаграммы и цифровые данные в режиме реального времени. Система Touch-Turn-Touch. Cенсорный экран обеспечивает взаимодействие мембранными кнопками и номеронабирателем, служащими для изменения установок и параметров. | Наличие
8.3 | Электропитание: сеть 220 VAC, 50 Hz | Наличие
8.4 | Автономная работа от внутренней батареи не менее, час | 2
9 | Типы дыхания:
9.1 | Принудительное дыхание | Наличие
9.2 | Дыхание по объему | Наличие
9.3 | Дыхание по давлению | Наличие
9.4 | Дыхание, ограниченое давлением с циклом, определямым временем (для новорожденных пациентов) | Наличие
9.5 | Дыхание, управляемое объемом, регулируемым давлением | Наличие
9.6 | Дыхание по требованию | Наличие
9.7 | Вентиляция при поддерживающем давлении | Наличие
9.8 | Спонтанное дыхание | Наличие
9.9 | Возможность проведения неинвазивной вентиляции у новорожденных | Наличие
10 | Режимы вентиляции для детей и взрослых:
10.1 | Volume A/C (Дыхание по объему при поддерживающей вентиляции) | Наличие
10.2 | Pressure A/C (Дыхание по давлению при поддерживающей вентиляции) | Наличие
10.3 | Volume SIMV (Дыхание по объему при синхронизированной перемежающейся принудительной вентиляцией (СППВ)) | Наличие
10.4 | Pressure SIMV (Дыхание по давлению при синхронизированной перемежающейся принудительной вентиляцией (СППВ)) | Наличие
10.5 | CPAP PSV (Продолжительное положительное давление дыхательных путей (дыхание по требованию) при вентиляции с поддержкой давления) | Наличие
10.6 | PRVC A/C (Дыхание, управляемое объемом и регулируемое давлением при поддерживающей вентиляции) | Наличие
10.7 | PRVC SIMV (Дыхание, управляемое объемом и регулируемое давлением при синхронизированной перемежающейся принудительной вентиляци) | Наличие
10.8 | Bi-Phasic (Спонтанное дыхание по требованию при двух переменных уровнях давления с циклом, ограниченным по времени). | Наличие
10.9 | Pежимы вентиляции для новорожденных:
10.10 | Volume A/C (Дыхание по объему при поддерживающей вентиляции) | Наличие
10.11 | Pressure A/C (Дыхание по давлению при поддерживающей вентиляции) | Наличие
10.12 | Volume SIMV (Дыхание по объему при синхронизированной перемежающейся принудительной вентиляцией (СППВ)) | Наличие
10.13 | Pressure SIMV (Дыхание по давлению при синхронизированной перемежающейся принудительной вентиляцией (СППВ)) | Наличие
10.14 | CPAP PSV (Продолжительное положительное давление дыхательных путей (дыхание по требованию) с вентиляцией с поддержкой давления) | Наличие
11 | Параметры вентиляции
11.1 | Дыхательный объем в диапазоне не менее, мл | 100-2500 (взрослые)
25-500 (дети)
2,0-300 (новорожденные)
11.2 | Частота дыхания в диапазоне не менее, дах./мин | 1-150
11.3 | Давление на вдохе в диапазоне не менее, см вод. ст. | 0-100 (взрослые/дети)
0-80 (новорожденные)
11.4 | Пиковый поток на вдохе в диапазоне не менее, л/мин | 3-150 (взрослые)
1-75 (дети)
0,4-30,0 (новорожденные)
11.5 | Время вдоха в диапазоне не менее, сек. | 0,20-5,00 (взрослые/дети)
0,15-3,00 (новорожденные)
11.6 | Инспираторная пауза в диапазоне не менее, сек. | 0,0-3,00
11.7 | Поддерживающее давление в диапазоне не менее, см вод. ст. | 0-100 (взрослые/дети)
0-80 см (новорожденные)
11.8 | Положительное давление в конце выдоха в диапазоне не менее, см вод. ст. | 0 - 60
11.9 | Чувствительность триггера потока в диапазоне не менее, л/мин | 0,1 - 20,0
11.10 | Процентное содержание кислорода в смеси в диапазоне не менее, % | 21 - 100
11.11 | Высокое давление в диапазоне не менее, см вод. ст. | 0 - 100
11.12 | Время высокого давления в диапазоне не менее, сек. | 0,20 - 30,0
11.13 | Время низкого давления в диапазоне не менее, сек. | 0,20 - 30,0
11.14 | Низкое давление в диапазоне не менее, см вод. ст. | 0 - 45
11.15 | Клапан выдоха: система прогрева клапана выдоха во избежании его залипания и для предотвращения внутрибольничных инфекций | Наличие
12 | Мониторирование:
12.1 | Графические дисплеи | Наличие
12.2 | Одновременное отображение на основном экране трех форм сигнала с различным цветом изображения вдоха и выдоха | Наличие
12.3 | Вывод на экран до 2 контуров, выбранных из числа отслеживаемых в режиме реального времени: - петля поток/объем; - петля давление/объем; - петля давление дыхательных путей/объем; | Наличие
13 | Цифровые дисплеи | Наличие
13.1 | - выдыхаемый экскурсирующий объем | Наличие
13.2 | - выдыхаемый экскурсирующий объем, установленный для идеальной массы тела | Наличие
13.3 | - вдыхаемый экскурсирующий объем | Наличие
13.4 | - вдыхаемый экскурсирующий объем, установленный для идеальной массы тела | Наличие
13.5 | - спонтанный экскурсирующий объем | Наличие
13.6 | - спонтанный экскурсирующий объем, установленный для идеальной массы тела | Наличие
13.7 | - принудительный экскурсирующий объем | Наличие
13.8 | - принудительный экскурсирующий объем, установленный для идеальной массы тела | Наличие
13.9 | - процент утечки | Наличие
13.10 | - минутный объем | Наличие
13.11 | - минутный объем, установленный для идеальной массы тела | Наличие
13.12 | - спонтанный минутный объем | Наличие
13.13 | - спонтанный минутный объем, установленный для идеальной массы тела | Наличие
13.14 | - частота дыхания | Наличие
14 | Сигналы тревоги и индикаторы
14.1 | - индикаторы состояния | Наличие
14.2 | - компрессор активирован | Наличие
14.3 | - индикаторы мощности сети/батареи | Наличие
14.4 | - индикатор включенного питания | Наличие
14.5 | - индикатор мощности сети | Наличие
14.6 | - индикатор внешней батареи | Наличие
14.7 | - индикатор внутренней батареи | Наличие
14.8 | - индикатор состояния батареи | Наличие
15 | Сигналы тревоги
15.1 | - предохранительный клапан открыт | Наличие
15.2 | - вентилятор неисправен | Наличие
15.3 | - повреждение вентилятора | Наличие
15.4 | - потеря воздуха | Наличие
15.5 | - компрессор включен | Наличие
15.6 | - потеря O2 | Наличие
15.7 | - потеря газоснабжения | Наличие
15.8 | - низкое пиковое давление | Наличие
15.9 | - высокое пиковое давление | Наличие
15.10 | - длительное повышенное пиковое давление | Наличие
15.11 | - низкое ПДКВ | Наличие
15.12 | - низкий выдыхаемый минутный объем (Низкий Ов) | Наличие
15.13 | - высокий выдыхаемый минутный объем (Высокий Ов) | Наличие
15.14 | - высокий объем выдоха | Наличие
15.15 | - интервал апноэ (апноэ) | Наличие
15.16 | - высокая частота | Наличие
15.17 | - максимальный предел времени вдоха | Наличие
15.18 | - предел отношения I:E | Наличие
15.19 | - низкий O2% | Наличие
15.20 | - высокий O2% | Наличие
16 | Комплектность поставки
17 | Аппарат ИВЛ в комплекте: | Наличие
17.1 | Встроенный компрессор | Наличие
17.2 | Внутренний небулайзер | Наличие
17.3 | Встроенная аккумуляторная батарея | Наличие
17.3 | Шланг для подачи воздуха | Наличие
17.4 | Шланг для подачи кислорода | Наличие
17.5 | Влагосборник | Наличие
17.6 | Клапан выдоха | Наличие
17.7 | Диафрагмма клапана выдоха | Наличие
17.8 | Датчик потока для новорожденных | Наличие
17,9 | Увлажнитель в комплекте | Наличие
17.10 | Контур пациента в сборе, автоклавируемый - 1 шт. | Наличие
17.11 | Контур пациента одноразовый (50 шт./уп.) - 1 уп. | Наличие
17.12 | Фиксатор контуров (включая шапочки), не менее 15 шт. | Наличие
18 | Дополнительные требования:
18.1 | Инструкция эксплуатации на русском языке | Наличие
18.2 | Срок предоставления вспомогательных услуг (в течение календарных дней с даты поставки) | 5 дней
18.3 | Срок гарантии | 12 мес. с момента ввода в эксплуатацию
Лот №3 Система неинвазивной искусственной вентиляции легких для доношенных, недоношенных новорожденных и детей до 2 лет "Infant Flow"или эквивалент
№ п/п | Наименование оборудования/ спецификация поставки. Требуемые параметры и условия. | Требование
1 | 2 | 3
1 | Наименование | Система неинвазивной искусственной вентиляции легких для доношенных, недоношенных новорожденных и детей до 2 лет
2 | Модель | "Infant Flow" или эквивалент
3 | Производитель, страна происхождения | Указать
4 | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | Наличие
5 | Сертификат соответствия РФ | Наличие
6 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие
7 | Аппарат искусственной вентиляции (импортного производства) | Указать
8 | Назначение: для проведения неинвазивной вентиляции легких и случаев слабой работы дыхания у доношенных и недоношенных новорожденных в отделениях реанимации и интенсивной терапии | Наличие
9 | Основные требования:
9.1 | Электропитание: сеть 220V, 50Hz | Наличие
9.2 | Работа от внутренней батареи не менее, часов | 2
9.3 | Подача газа – номинальное давление для чистого сухого медицинского воздуха и кислорода 3,5 бар | Наличие
9.4 | Давление в диапазоне не уже, бар | 2,1 б-5,6
9.5 | Размеры не более, мм | 260х380х235
9.6 | Вес не более, кг | 8.8
10 | Принцип работы системы:
10.1 | Проведение неинвазивной вентиляции легких при помощи создания СДППД у спонтанно дышащих пациентов. Наличие генератора вариабельного потока обеспечивает постоянное давление в дыхательных путях, минимизируя работу дыхания. Полностью интегрированная система контроля состояния пациента. | Наличие
11 | Основные функциональные требования
11.1 | Дисплей LCD тач скрин, отображающий колебания давления/временные диаграммы | Наличие
11.2 | Отображаемые контролируемые параметры:
11.3 | - мониторинг частоты дыхания | Наличие
11.4 | - CPAP, см вод. ст. | 0 - 15
11.5 | - PEEР, см вод. ст. | 0 - 15
11.6 | - MAP, см вод. ст. | 0 - 15
11.7 | - PIP, см вод. ст. | 0 - 15
11.8 | - % O2 | 21 – 100
11.9 | - соотношение I:E | Наличие
11.10 | - частота самопроизвольного дыхания | Наличие
11.11 | Графики дыхания | Наличие
11.12 | Запатентованный генератор, создающий вариабельный поток, через который осуществляется подача кислородно-воздушной смеси в дыхательные пути пациента, и который поддерживает давление в дыхательных путях на постоянном уровне, минимизируя работу дыхания | Наличие
11.13 | Возможность установки двух независимых уровней давления. Активизация высокого уровня задается в зависимости от наличия сигнала апноэ от триггера пациента | Наличие
11.14 | Возможность установки регулируемого времени вдоха | Наличие
12 | Режимы вентиляции:
12.1 | nCPAP - постоянное положительное давление в дыхательных путях на основании заданной врачом величины давления | Наличие
12.2 | BiPhasic- двухфазный режим поддержки дыхания, при котором дыхательные циклы с поддержкой давлением осуществляются в соответствии с заданными показателями времени вдоха, частоты и давления (без обратной связи с пациентом) | Наличие
12.3 | tr BiPhasic - двухфазный режим поддержки дыхания, при котором аппарат с помощью триггера синхронизирован с ритмом дыхания пациента и отвечает на апноэ дополнительной подачей порции воздушной смеси в дыхательные пути, тем самым заставляя пациента дышать | Наличие
13 | Управление:
13.1 | NCPAP (Основной поток) в диапазоне не уже, л/мин | 0 - 15
13.2 | Дополнительный поток в диапазоне не уже, л/мин | 0 - 5
13.3 | %O2 | 21 - 100
13.4 | Время вдоха (Ti) в диапазоне не уже, сек | 0.1 - 3.0
13.5 | Частота в диапазоне не уже, дых/мин | 1 – 120
13.6 | Время Апноэ (Tapnea) в диапазоне не уже, сек | 10 – 30
13.7 | Сигналы тревоги:
13.8 | Высокая концентрация кислорода | Наличие
13.9 | Низкая концентрация кислорода | Наличие
13.10 | Высокое давление | Наличие
13.11 | Превышение установленного предела давления в дыхательных путях | Наличие
13.12 | Низкое давление | Наличие
13.13 | Низкая частота дыхания | Наличие
13.14 | Апноэ | Наличие
13.15 | Отсутствие или недостаточностьподачи газов на входе | Наличие
13.16 | Низкий заряд батареи | Наличие
14 | Комплектность поставки:
14.1 | Аппарат для неинвазивной вентиляции | Наличие
14.2 | Кислородный шланг | Наличие
14.3 | Воздушный шланг | Наличие
14.4 | Абдоминальный датчик (25 шт/уп) - 1 упаковка | Наличие
14.5 | Увлажнитель в комплекте | Наличие
14.6 | Стойка | Наличие
14.7 | Компрессор | Наличие
14.8 | Набор расходных материалов на 1 год работы:
14.9 | Комплект контур пациента-генератор (20 шт/уп) – 2 упаковки | Наличие
14.10 | Контур пациента (20 шт/уп)- 1 упаковка | Наличие
14.11 | Канюли разных размеров (10 шт/уп) - 6 упаковок | Наличие
14.12 | Шапочки разных размеров (10 шт/уп) - 3 упаковки | Наличие
15 | Дополнительные требования:
15.1 | Срок предоставления вспомогательных услуг (в течение календарных дней с даты поставки) | 5 дней
15.2 | Срок гарантии | 12 мес. с момента ввода в эксплуатацию
Лот №4 Многопараметрический монитор витальных функций с возможностью проведения капнографии "NIHON KONDEN", BIS серии 23 или эквивалент
№ п/п | Наименование оборудования/ спецификация поставки. Требуемые параметры и условия. | Требование
1 | 2 | 3
1 | Наименование | Многопараметрический монитор витальных функций с возможностью проведения капнографии
2 | Модель | "NIHON KONDEN" или эквивалент
3 | Производитель, страна происхождения | Указать
4 | Регистрационное удостоверение | Наличие
5 | Сертификат соответствия | Наличие
6 | Русифицированное меню управления и Setup монитора | Наличие
7 | Материал корпуса ударопрочный ABS пластик | наличие
8 | Кнопка вызова дежурного медперсонала на передней панели монитора | наличие
9 | Переключатель быстрого выбора ЭКГ отведений | наличие
10 | Ручка для переноски с возможностью крепления монитора на консоли | наличие
11 | Изменение угла наклона крепежного кронштейна в диапазоне не менее | 90 град.
12 | Возможность подключения монитора к VGA экрану | наличие
13 | Высота монитора | не более 315мм
14 | Ширина монитора | не более 285мм
15 | Глубина монитора | не более 165мм
16 | Дисплей
17 | Жидкокристаллический, цветной дисплей | наличие
18 | Размер диагонали монитора в диапазоне (дюймы) | от 8'' до 15''
19 | Разрешение не менее 640х480 | наличие
20 | Коммуникационные соединения
20.1 | Передача голосовых команд на центральный пост через встроенный микрофон на передней панели монитора | наличие
20.2 | Скорость передачи данных на внешние устройства не менее | 19200 бит/сек
20.3 | COM-порт | наличие
20.4 | VGA-порт | наличие
20.5 | Порт для подключения внешнего источника питания 12V | наличие
20.6 | Порт для подключения температурного датчика | не менее 2-х
20.7 | Порт для подключения датчика IBP | не менее 2-х
20.8 | Разъем эквипотенциального заземления | наличие
21 | Измеряемые параметры
22 | ЭКГ
23.1 | Отображение не менее 2 каналов | наличие
23.2 | Число отведений не менее | 6 (стандартные+усиленные)
23.3 | Усиление ЭКГ в диапазоне не уже | от 2,5 до 20мм/мВ
23.4 | Фильтр в диагностическом режиме по выбору пользователя не уже | 0.05~80Гц
23.5 | Диапазон измерения ЧСС не уже | 20-300 ударов /мин
23.6 | Анализ аритмий | наличие
23.7 | Анализ смещения сегмента ST | наличие
23.8 | Минимальная скорость разверстки ЭКГ | не более 6,3мм/сек
23.9 | Максимальная скорость разверстки ЭКГ | не менее 50мм/сек
23.10 | Защита при дефибрилляции | наличие
23.11 | Анализ глубины наркоза | наличие
23.12 | Время восстановления после дефибрилляции не более | ＜ 8 сек
24 | Дыхание
24.1 | Метод измерения | термистерный
24.2 | Возможность доукомплектования термисторным методом | наличие
24.3 | Диапазон измерения ЧД не уже | 2~150 дыханий/мин
24.4 | Максимальная скорость разверстки кривой EtCO2 не менее | 25мм/сек
24.5 | Минимальная скорость разверстки кривой дыхания не более | 3,1мм/сек
25 | SP O2
25.1 | Длина волны красного цвета в диапазоне | 660~670нм
25.2 | Длина волны инфракрасного цвета в диапазоне | 880~890нм
25.3 | Время настройки: ожидание кривой не более | 1,5 сек
25.4 | числового значения SpO2 не более | 10 сек
25.5 | Использование датчиков Multisite стандарта "Nellcor", "Blu Pro" | наличие
26 | EtCO2
26.1 | Диапазон измерения не уже | 0-99 мм.рт.ст
26.2 | Частота дыхания в диапазоне не уже | 0~150 дыханий/мин
26.3 | Время нарастания бокового потока не более | 240мс
27 | Неинвазивное артериальное давление
27.1 | Диапазон не уже | 0-300 мм.рт.ст
27.2 | Точность | ±2 мм.рт.ст. или ±2%
27.3 | Время измерения не более | 40 сек
27.4 | Диапазон регулировки давление автоматического сдувания манжеты:
27.5 | взрослая | 150-300 мм.рт.ст
27.6 | для новорожденных | 100-150 мм.рт.ст
28 | Температура (2 канала)
28.1 | Диапазон измерения не уже | 0-50°С
28.2 | Использование тмпературного датчика стандарта YSI 400 | наличие
28.3 | Уровень задания тревоги температуры в диапазоне не уже | от 10 до 50℃
29 | Встроенный модуль измерения инвазивного давления (2 канала) | наличие
29.1 | Диапазон измерения не уже | 50~250мм. рт. ст.
30 | Принтер | возможность
30.1 | Количество каналов печати | не менее 2
30.2 | Печать на термобумаге не шире 65мм | наличие
31 | Тренды
31.1 | Графические и числовые тренды не более72 часов | наличие
32 | Тревоги
32.1 | Функция автоматического включения печати при срабатывании тревоги | наличие
32.2 | Задаваемый диапазон границ тревоги ЧСС не уже | 20-300 в мин
32.3 | Задаваемый диапазон границ тревоги ЧДД не уже | 2-150 в мин
32.4 | Задаваемый диапазон границ тревоги SpO2 не уже | 51-100%
32.5 | Задаваемый диапазон границ тревоги НИАД не уже | 20-300 мм рт. ст.
32.6 | Подавление сигнализации не менее | 30-60 сек
33 | Комплектация
33.1 | 3-х проводной ЭКГ кабель | наличие
33.2 | одноразовые электроды | наличие
33.3 | стандартный комплект расходных материалов обеспечивающий работу заявленных функций | наличие
33.4 | многоразовый пульсоксиметрический пальцевой датчик для новорожденных стандарта Nellcor 2 шт | наличие
33.5 | датчик температуры стандарта YSI 400 | наличие
33.6 | позолоченные контакты всех датчиков | наличие
33.7 | класс защиты датчиков от проникновения воды уровня не ниже IPX7 | наличие
33.8 | манжетка для измерения неинвазивного давления, для детей 2шт | наличие
33.9 | манжетка для измерения неинвазивного давления, для новорожденных 2 шт. | наличие
33.10 | шланг для манжеток неинвазивного измерения давления длиной не менее | наличие
33.11 | сетевой шнур | наличие
33.12 | шнур заземления | наличие
33.13 | объединение в сеть | наличие
34 | Дополнительные параметры
34.1 | Питание | 100-230В, 50/60Гц, 12±10%В
34.2 | Батарея не хуже | 12В 2 Aчас
34.3 | Время работы от встроенного аккумулятора | не менее 1 час
34.4 | Время работы от дополнительного аккумулятора | не менее 8 час
34.5 | Работа от бортовой сети | наличие
34.6 | Вес монитора в полной комплектации | не более 5 кг
34.7 | Срок предоставления вспомогательных услуг (в течение календарных дней с даты поставки) | 5 дней
34.8 | Срок гарантии | 12 мес. с момента ввода в эксплуатацию
Лот №5 Аппарат для аутотрансфузии крови Cell Saver 5 Плюс или эквивалент
№ п/п | Наименование оборудования/ спецификация поставки. Требуемые параметры и условия. | Требование
1 | 2 | 3
1 | Наименование | Аппарат для аутотрансфузии крови
2 | Модель | Cell Saver 5 Плюс или эквивалент
3 | Производитель, страна происхождения | Указать
4 | Регистрационное удостоверение | Наличие
5 | Сертификат соответствия | Наличие
6 | Основные функции:
7 | Меню аппарата с пошаговыми инструкциями по установке | Наличие
8 | Режим работы | Прерывисто-поточный
9 | Управление аппаратом в автоматическом и полуавтоматическом/ручном режимах | Наличие
10 | Типовое время обработки | 5 минут
11 | Скорость насоса подачи крови, мл/мин | Обычная до 500
12 |  | в экстренном режиме до 800
13 | Гематокрит конечного продукта, % | 55
14 | Протокол экстренного режима работы | Имеется с фильтрацией, без отмывки
15 | Элиминация антикоагулянта при отмывании эритроцитов, % | до 98%
16 | Возможность возврата (перекачки) эритроцитов из мешка готового продукта во вращающийся бак для повторной обработки | Наличие
17 | Размеры аппарата (глубина х высота х ширина), мм, не более | глубина в диапазоне 360-380, высота в диапазоне 850-870, ширина в диапазоне 400-420
18 | Размеры аппарата с тележкой (глубина х высота х ширина), мм, не более | глубина в диапазоне 584-586, высота в диапазоне1260-1280, ширина 470-490
19 | Вес аппарата, кг, не более | в диапазоне 33,5 - 34,5
20 | Вес тележки, кг, не более | в диапазоне 19,8 - 21,0
21 | Скорость центрифуги | Для бака Latham: 5650 оборотов в минуту (программируется от 2050 до 5650 об/мин)
Для бака 70 мл: 7000 оборотов в минуту (программируется от 2050 до 7000)
22 | Скорость роликового насоса мл/мин | Для бака Latham: программируется от 25 до 1000 мл/мин
Для бака 70 мл: программируется от 25 до 3000 мл/мин
23 | Интерфейсный порт RS-232 | Наличие
24 | Ультразвуковой детектор воздуха | Наличие
25 | Детектор жидкости в колодце центрифуги | Наличие
26 | Оптический датчик бака | Наличие
27 | Оптический датчик качества отмывки | Не менее 2-х
28 | Предустановленные протоколы: | 1. Реинфузия
· Стандартный (1-2-3 цикла отмывки)
· Ортопедический (регулируемый объем отмывки)
· Малообъёмный (педиатрия)
2. Предоперационная секвестрация плазмы
29 | Варианты тестирования при работе аппарата: | - Самотестирование при включении
- Контроль наличия раствора для отмывки
- Контроль работы зажимов на магистралях
- Контроль наполнения мешка для отходов
- Контроль длительности цикла
- Контроль уровня свободного гемоглобина в отмывающем растворе
30 | Сохранение в памяти 10 последних процедур отмывания | Наличие
31 | Аспиратор вакуумный для аппаратов реинфузии | Наличие
32 | Линия аспирации (стерильная). HAR-A-1003
33 | Шланг вакуумный (нестерильный)
34 | Шланг вакуумный (нестерильный)
35 | Крепление на передвижную тележку
36 | Крепление на стойку
37 | Вес,кг, в диапазоне не более 8,2 - 8,6
38 | Высота-Ширина – Глубина, см., в диапазоне не более 23-25, 33-35, 22-24
39 | Автоматическая подстройка режима всасывания
40 | Безопасная аспирация, ограничение разряжения до величины минус 150 мм. рт.ст.
41 | Спецификация:
41.1 | Аппарат для аутотрансфузии крови | Наличие
41.2 | Аспиратор вакуумный SmartSuction Harmony | Наличие
41.3 | Адаптор для мягких резервуаров | Наличие
41.4 | Комплект расходных материалов для процедур:
41.5 | Магистраль аутотрансфузионная (с колоколом 225 мл и мешком) | Наличие
41.6 | Магистраль аутотрансфузионная (с колоколом 125 мл и мешком) | Наличие
41.7 | Магистраль аутотрансфузионная (с колоколом 70 мл и мешком) | Наличие
41.8 | Магистраль для аспирации и антикоагуляции крови | Наличие
41.9 | Резервуар 3000 мл | Наличие
41.10 | Резервуар мягкий с микрофильтром 40мкм (Soft) | Наличие
41.11 | Резервуар кардиотомический 1 л (дополнительно, к магистралям аутотрансфузионным, при необходимости) | Наличие
41.12 | Мешок для отходов 10 л (дополнительно, к магистралям аутотрансфузионным, при необходимости) | Наличие
41.13 | Раствор для химической очистки и дезинфекции в количестве 450 л. ( «Аmpholysine Basigue»). | Наличие
42 | Срок предоставления вспомогательных услуг (в течение календарных дней с даты поставки) | 5 дней
43 | Срок гарантии | 12 мес. с момента ввода в эксплуатацию