Приложение  №2

К Извещению о проведении запроса котировок

№57 от «29» августа 2008г.

Технические характеристики

На стерилизатор ГП-80 или эквивалент

| № | Требования | Требуемые параметры и условия | Предлагаемые параметры и условия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование | Указать |  |
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие | № ____ сроком действия |
| 3 | Сертификат соответствия | Наличие | № ____ сроком действия |
| 4 | Питание от однофазной сети переменного тока: Напряжение Частота | 220± 22В 50± 1 Гц |  |
| 5 | Время охлаждения до температуры + 60 оС | Не более 40 мин. |  |
| 6 | Задаваемые температурные режимы | От 60оС до 220оС |  |
| 7 | Устанавливаемое время выдержки | От 1 до 999 мин. |  |
| 8 | Предельные отклонения температуры в Загруженной стерилизационной камере от Номинального значения | Не более ± 3о С |  |
| 9 | Допускаемые предельные отклонения времени выдержки на всех режимах | Не более 5 мин. |  |
| 10 | Время непрерывной работы стерилизатора в сутки | Не более 16 час. |  |
| 11 | Аварийное отключение стерилизатора от сети при перегреве камере | Не более 235оС |  |
| 12 | Автоматическая остановка процесса стерилизации при отключении температуры от заданной | Более + 6оС |  |
| 13 | Объем камеры, дм | 80 |  |
| 14 | Размеры камеры Ш\В\Г\, мм | 519/455/349 |  |
| 15 | Габаритные размеры Ш\В\Г\, мм | 840/600/545 |  |
| 16 | Количество кассет, шт. Нагрузка на кассету Н (кгс) | 5 90(9) |  |
| 17 | Постоянные режимы работы: Сушка 85 оС, 30 мин. Дезинфекция 120 оС, 45 Стерилизация 160 оС, 150мин. Стерилизация 180 оС, 90 мин. | есть есть есть есть |  |
| 18 | Дополнительные режимы работы, количество: - Программируемые (до 9 ступеней в цикле) с сохранением после отключения питания. - Программируемые без сохранения после отключения питания | 5 1 |  |
| 19 | Защита от перегрева (аварийная), оС | Регулируемая оператором от 50 до 230 |  |
| 20 | Принудительное охлаждение | В |  |
| 21 | Диапазон установки времени режима с дискретностью 1 мин. | От 1мин. До 99ч 59 мин. В каждой ступени цикла |  |
| 22 | Точность поддержания температуры по объему камеры, оС | Не более ± 3 |  |
| 23 | Потребляемая мощность в режиме разогрева, не более, кВт | 2,4 |  |
| 24 | Масса, не более, кг | 65 |  |
| 25 | Вспомогательные услуги (инструктаж, ввод в эксплуатацию) | В течении 3-х дней с момента поставки |  |
| 26 | Гарантия | 1 год |  |
| 27 | Срок поставки | До 20.09.2008г. |  |
| 28 | Количество | 6 шт |  |
| 29 | Цена за 1 единицу | Указать |  |
| 30 | Цена контракта | Указать |  |

Отличительные особенности

- Автоматическое обеспечение параметров режима работы;

- Микропроцессорное управление;

- Принудительная конвекция бесшумным вентилятором;

- Камера выполнена из нержавеющей стали;

- Устройство защиты от перегрева;

- Питание от сети однофазного переменного тока  (220 ± 22)В, (50 ± 1) Гц

________________           ___________________   ___________________

Должность       м.п.                  подпись                        расшифровка