Приложение 1

к запросу котировок №122 от 29.08.08

Техническое задание

на поставку ирригационной системы (насос и встроенный в него шейвер)

для проведения артроскопических операций на суставах.

| Наименование | Требуемые параметры и условия |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Наименование | Указать |
| Производитель, страна происхождения | Указать |
| Регистрационное удостоверение | Наличие |
| Сертификат соответствия | Наличие |
| Подробное описание на русском языке | Наличие |
| Срок поставки не более, дней | 3 |
| Обязательная совместимость оборудования с хирургическим инструментарием для артроскопии, предлагаемым производителем | Наличие |
| Оборудование должно сопровождаться руководством по эксплуатации на русском языке, а также оригиналом на английском языке | Наличие |
| Консультационная помощь по вопросам артроскопии, обеспечение информационной поддержки: извещение о планирующихся конгрессах, симпозиума, обеспечение литературой по вопросам артроскопии | Наличие |
| Обучение хирургов и других ответственных медицинских работников на месте не позднее 1 месяца после полной поставки. | Наличие |
| Гарантийный период с даты ввода в эксплуатацию не менее, мес. | 12 |
| Описание принципа работы: Система совмещает функции ирригации, промывания и отсоса в одном устройстве. Оба роликовых насоса управляются компьютером и автоматически контролируют перемещение жидкости. Встроенный аспиратор автоматически контролирует отсос как через шейвер, так и через канюлю, точно регулирует давление и величину потока. Система укомплектована встроенным модулем шейвера. | Соответствие |
| Ирригация | Наличие |
| Промывание | Наличие |
| Отсос | Наличие |
| Уровень давления в диапазоне, мм | 10-140 |
| пошаговый интервал не более, мм | 5 |
| Точность при скорости потока 0 в диапазоне, % | ± 10 |
| Скорость потока через канюлю в диапазоне, мл/мин. (предварительная установка) | 100-600 |
| Точность при макс. скорости потока в диапазоне, % | ± 15 |
| Скорость потока через шейвер в диапазоне, мл/мин. (предварительная установка) | 200-800 |
| Точность при макс. скорости потока в диапазоне, % | ± 15 |
| Скорость шейвера в диапазоне, оборотов в минуту | 400 - 8000 |
| Пошаговый интервал не более оборотов в минуту | 100 |
| Высота не более, см | 21 |
| Ширина не более, см | 39 |
| Глубина не более, см | 37 |
| Вес не более, кг | 18 |
| Входная мощность | 120/230 В |
| Частота | 50-60 ВА |
| Предохранители | 5 A с задержкой по времени |
| Температура в диапазоне, °C | От -10°C до + 50°C |
| Температура в диапазоне, °C | От +10 до +40° |
| Относительная влажность в диапазоне, % | От 30 до 75 |
| Комплектность поставки: |  |
| Насос и встроенный в него шейвер, компл. | 1 |

Главный врач							М.М. Падруль