ИЗВЕЩЕНИЕ № 16   от «04» сентября   2008 г. О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

на приобретение аппарата рентгеновского палатного передвижного

(краткое наименование предмета закупки)

Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 9» ,

(наименование муниципального заказчика)

614030, г. Пермь, ул. Писарева, 56, каб. № 14

(почтовый адрес: индекс, город, улица, № дома, № кабинета)

Тел./факс: (342) 273-02-89, электронная почта (e-mail): musgp9@yandex.ru ,

ответственный исполнитель  Байдина Олеся Владимировна

предусматривает осуществить за счет средств регионального проекта «Качественное здравоохранение»

(источник финансирования заказа)

закупку следующих товаров (работ, услуг) способом запроса котировок: приобретение аппарата  рентгеновского палатного передвижного 12 П 6 или эквивалент – 1 штука.

Технические требования:

12 установок реле количества электричества (мАс);

4 установки тока анода (мА);

автоматическая коррекция сетевого напряжения;

защита рентгеновской трубки при выборе недопустимого режима;

предусмотрена защита трубки от подачи высокого напряжения при отсутствии накала;

мобильность;

способность работать с сетями различного качества, в том числе с сетями, имеющими   повышенное сопротивление;

большие возможности штатива;

двухфокусная рентгеновская трубка;

плавное регулирование напряжения на трубке (кВ);

диафрагма со световым центратором;

сменный фильтр;

возможность преодоления порогов палат, кабинетов.

Напряжение сети питания, В: 220 ± 10%; 380 + 10%
Диапазон напряжений на рентгеновской трубке, кВ: 40...125
Токи анода, мА: 25, 40, 60, 100
Соответствующие этим токам наибольшие величины сопротивления сети, Ом:
-при 220 В: 1,8; 1,1; 0,7; 0,4 
-при 380 В: 5,4; 3,3; 2,1; 1,2 
Установки реле количества электричества, мАс: 1,5; 2,5; 4; 6; 10; 15; 25; 40; 60; 100; 150; 250
Малый фокус, мм: 0,8 х 0,8
Большой фокус, мм: 1,5 х 1,5
Масса, кг: 320

Срок гарантии 12 месяцев с момента  ввода в эксплуатацию.

(наименование*, характеристики, количество (объем) товаров (работ, услуг) требования к качеству, техническим характеристикам  безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам  работ и т.д.

Место доставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): г. Пермь, ул. Писарева, 56.

Сроки поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): с 22.09.2008 г. по 12.10.2008 г.

Максимальная цена контракта: 145000,00 (Сто сорок пять тысяч рублей 00 копеек).

Оплата товаров (работ, услуг) будет произведена безналичным перечислением  денежных средств:  аванс в размере 30% путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика. Окончательный расчет, за вычетом перечисленной суммы аванса, производится в течении 20 банковских дней  после приемки товара и подписания накладных, акта приема – передачи товара на основании счета-фактуры.

(срок и условия оплаты)

В случае Вашего согласия принять участие в поставках указанных товаров (работ, услуг), просим представить котировочную заявку по форме согласно приложения № 1 письменно  по вышеуказанному адресу до 10 часов 00 минут  «11» сентября     2008 г.

Цена товаров  (работ, услуг)  должна  быть указана  с учетом следующих расходов: приобретения, доставки, разгрузки, установки, налогов.

(виды расходов, которые должны быть   включены в цену, в т. ч. расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей)

Победителем будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в данном извещении, и в которой указана наиболее низкая цена. При предложении наиболее низкой цены несколькими участниками размещения заказа победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников размещения заказа.

Срок подписания муниципального контракта победителем  - от 5  до 10  дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Главный врач МУЗ «ГП № 9»                    __________________________                Г.И. Кузнеделева

(должность)                                                                               (подпись)                                                           (ФИО)

М.П.

Приложение № 1 – форма котировочной заявки

Приложение № 2 – проект муниципального контракта