Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 33  от  04.09. 2008 г.

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«_____» _______________  2008г.

Заполняется юридическим лицом:

Наименование участника размещения заказа _____________________________________________________

Место нахождения___________________________________________________________________________

ИНН/КПП, банковские реквизиты ______________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

тел/факс:_____________________ электронная почта (e-mail): _______________________________________

Заполняется физическим лицом (в т. ч. индивидуальным предпринимателем):

Ф.И.О. участника размещения заказа ____________________________________________________________

Место жительства ____________________________________________________________________________

ИНН/КПП, банковские реквизиты _______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Тел./факс_________________ электронная почта (e-mail): ___________________________________________

Кому                    Муниципальное учреждение здравоохранения администрации г.Перми

«Медико-санитарная часть № 3» (МУЗ МСЧ № 3)

Изучив Извещение № 33  от  04.09.2008 г. о проведении запроса котировок,

(наименование участника размещения заказа)

предлагает  осуществить поставку

_____________________________________________________________

(наименование оборудования, производитель, страна происхождения)

| №№ п\п | Технические характеристики | Требуемые функции и величины параметров | Предлагаемые функции и величины параметров |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мониторирование центральной венозной сатурации | наличие |  |
| 2 | Метод измерения – спектрофотометрия | наличие |  |
| 3 | Возможность получения тренда показателя центральной венозной сатурации за 45 мин., 90 мин., 3 ч, 6 ч, 12 ч, 24 ч | наличие |  |
| 4 | Звуковые и визуальные сигналы тревоги с возможностью коррекции порогов при переходе значения любого из показателей за установленные границы | наличие |  |
| 5 | Возможность архивирования данных на оптическом модуле монитора при транспортировке пациента | наличие |  |
| 6 | Графический интерактивный дисплей | наличие |  |
| 7 | Отражение результатов мониторирования параметров на дисплее | наличие |  |
| 8 | Установка даты, текущего времени и времени мониторинга | наличие |  |
| 9 | Ввод данных пациента | наличие |  |
| 10 | Вес прибора не более 1,6 кг | соответствие |  |
| 11 | Размеры прибора, мм., не более 260 х 100 х 250 | соответствие |  |
| 12 | Электрические и физические параметры: |  |  |
| 12.1 | - уровень защиты от электрического разряда - BF защита от дефибрилляции | соответствие |  |
| 12.2 | - класс защиты – I | соответствие |  |
| 12.3 | - требования к напряжению переменного тока питания – 220 V, 50 Гц | соответствие |  |
| 12.4 | - потребляемая мощность – не более 25 ВА | соответствие |  |
| 13 | Передача данных по интерфейсу RS232 | наличие |  |
| 14 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | наличие |  |
| 15 | Гарантия не менее 1 года | наличие |  |
| 16 | Регистрационное Удостоверение МЗ РФ | наличие |  |
| 17 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ | наличие |  |
| 18 | Разрешение Производителя на проведение технического обслуживания мониторов | наличие |  |
| 19 | Письмо Производителя о качестве и полноте поставки | наличие |  |
| 20 | Наборы для мониторинга, включающие фиброоптический рентгеноконтрастный датчик и центральный венозный катетер | наличие 25 комплектов |  |

Предлагаемая цена товара (работы, услуги) составляет  ________________________ рублей и включает в себя уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, с учетом расходов на доставку оборудования по указанному адресу.

В случае принятия настоящей котировочной заявки

_____________________________________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

согласен (на, но) исполнить условия Контракта, указанные в Извещении  о проведении запроса котировок.

____________________________________      __________________________     ______________________________

(должность)                                                     (подпись)                                                 (ФИО)

МП

Приложение: на ____ л. в 1 экз.