Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 34  от 04.09. 2008 г.

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«_____» _______________  2008г.

Заполняется юридическим лицом:

Наименование участника размещения заказа _____________________________________________________

Место нахождения___________________________________________________________________________

ИНН/КПП, банковские реквизиты ______________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

тел/факс:_____________________ электронная почта (e-mail): _______________________________________

Заполняется физическим лицом (в т. ч. индивидуальным предпринимателем):

Ф.И.О. участника размещения заказа ____________________________________________________________

Место жительства ____________________________________________________________________________

ИНН/КПП, банковские реквизиты _______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Тел./факс_________________ электронная почта (e-mail): ___________________________________________

Кому                    Муниципальное учреждение здравоохранения администрации г.Перми

«Медико-санитарная часть № 3» (МУЗ МСЧ № 3)

Изучив Извещение № 34  от 04.09.2008 г. о проведении запроса котировок,

(наименование участника размещения заказа)

предлагает  осуществить поставку

_____________________________________________________________

(наименование оборудования, производитель, страна происхождения)

| № п/п | Технические характеристики | Требуемые условия и параметры | Предлагаемые условия и параметры |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование | Указать |  |
| 2 | Модель | Указать |  |
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
| 5 | Сертификат соответствия | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
| 6 | Подробное техническое описание на русском языке (проспекты) | Наличие |  |
| 7 | Аппарат ВЧ искусственной вентиляции легких | Наличие |  |
| 8 | Аппарат высокочастотной вентиляции легких, который может быть использован как при транспортировке больных так и при осуществлении лечебно-диагностических мероприятий в условиях стационара | Наличие |  |
| 9 | Технические характеристики | Наличие |  |
| 10 | Категория пациентов: Недоношенные дети от 600 гр., новорожденные, дети, взрослые | Наличие |  |
| 11 | Давлeниe питания: 400 kPa ± 100 kPa | Наличие |  |
| 12 | Поток источника давления не менее, л/мин | 50 |  |
| 13 | Напряжeниe питания: | Наличие |  |
| 14 | 12 V DC (внeшний адаптeр 220 V AC / 12 V DC ) | Наличие |  |
| 15 | Запасной источник– 4 x NiMH тип AA (работа 8 часов при полной зарядке) | Наличие |  |
| 16 | 12 V DC от питания «кареты скорой помощи» (питающий кабель) | Наличие |  |
| 17 | Частота : Пeрeключаeмая: 20 циклов/min ± 5 % 40 циклов/min ± 5 % 120 циклов/min ± 5 % 180 циклов/min ± 5 % | Наличие |  |
| 18 | Режимы: 1. Нейтральный (работа при спонтанном дыхании) 2. Инпульсный (лаваж- подача лекарственных средств) 3. Экспульсный (прочистка дыхательных путей) | Наличие |  |
| 19 | Соотношение времен вдоха/выдоха пeрeключаeмоe: 1: 2 ± 5 % 1: 1 ± 5 % 2: 1 ± 5 % (активировано эксп.сопло для f 120,180 ц/min.) | Наличие |  |
| 20 | Измeнeниe инсуфляционного давления: 0 – 300 kPa min. Мониторировано манометром на панели | Наличие |  |
| 21 | Max. Вентиляционная энергия: в зависимости от инсуфляционного давления при инсуфляционном давлeнии 160 kPa – сопло № I 2,5 kPa сопло № II 4,5 kPa сопло № III 7,0 kPa экспирационноe сопло 4,0 kPa | Наличие |  |
| 22 | Прeдeл давлeния: Жeсткий: 5 kPa ± 5 % (статичeски), врeмя рeакции max.120 мс | Наличие |  |
| 23 | Показатель вентиляционных давлений: - Весь дыхательный цикл (PAW) для частот f 20 и 40 ц/min. - Пик давления в конце инспириума (PIP)для частот f 120 и 180 ц/min | Наличие |  |
| 24 | Мониторинг: 1. Манометр подаваемого давления. 2. Манометр давления от пациента 0 – 600 kPa 3. Тревога звуковая, световая по понижению и повышению давления. | Наличие |  |
| 25 | Возможности: |  |  |
| 26 | Использование съемных автоклавируемых клапанов | Наличие |  |
| 27 | Использование MGT-генераторов: -как физического предохранителя по баротравме и AUTOPEEP; -расширяется весовой диапазон | Наличие |  |
| 28 | Использование при вентиляции шлангов до 10 метров | Наличие |  |
| 29 | Использование при вентиляции в условиях магнитно-резонансной терапии | Наличие |  |
| 30 | Проведение вентиляции нескольких пациентам одновременно | Наличие |  |
| 31 | Набор: Для экспульсионого режима шланг сброса | Наличие |  |
| 32 | Габариты ш.в.г. не более, мм | 235*100*250 |  |
| 33 | Масса прибора не более, кг | 4,3 |  |
| 34 | Уровень шума не более не более, дБ | 74 |  |
| 35 | Рабочая среда: Температура -10 до + 40 °C Влажность не более 80% | Наличие |  |
| 36 | Стоимость ед., руб. | Указать |  |
| 37 | Количество, компл. | 2 |  |
| 38 | Стоимость позиции, руб. | Указать |  |
| 39 | Срок гарантии не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию | Указать |  |

Предлагаемая цена товара (работы, услуги) составляет  ________________________ рублей и включает в себя уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, с учетом расходов на доставку оборудования по указанному адресу.

В случае принятия настоящей котировочной заявки

_____________________________________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

согласен (на, но) исполнить условия Контракта, указанные в Извещении  о проведении запроса котировок.

____________________________________      __________________________     ______________________________

(должность)                                                     (подпись)                                                 (ФИО)

МП

Приложение: на ____ л. в 1 экз.