ИЗВЕЩЕНИЕ № 34  от  04 сентября 2008  г.  О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

на поставку аппарата ВЧ ИВЛ «Паравент», или эквивалент

(2 комплекта)

Муниципальное учреждение здравоохранения администрации г.Перми

«Медико-санитарная часть № 3» (МУЗ МСЧ № 3),

614025, г.Пермь, ул.Серпуховская, 11 а , т\ф  268 00 45

Тел\факс 268 00 45, электронная почта (e-mail):   permmsh3@mail.ru

ответственный исполнитель                       Селиванова Римма Владимировна

предусматривает осуществить за счет     средства бюджета города Перми

закупку способом запроса котировок:  аппарат ВЧ ИВЛ «Паравент», или эквивалент  в количестве  2-х (двух) комплектов.

| № п/п | Технические характеристики | Требуемые условия и параментры |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование | Указать |
| 2 | Модель | Указать |
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 5 | Сертификат соответствия | Наличие |
| 6 | Подробное техническое описание на русском языке (проспекты) | Наличие |
| 7 | Аппарат ВЧ искусственной вентиляции легких | Наличие |
| 8 | Аппарат высокочастотной вентиляции легких, который может быть использован как при транспортировке больных так и при осуществлении лечебно-диагностических мероприятий в условиях стационара | Наличие |
| 9 | Технические характеристики | Наличие |
| 10 | Категория пациентов: Недоношенные дети от 600 гр., новорожденные, дети, взрослые | Наличие |
| 11 | Давлeниe питания: 400 kPa ± 100 kPa | Наличие |
| 12 | Поток источника давления не менее, л/мин | 50 |
| 13 | Напряжeниe питания: | Наличие |
| 14 | 12 V DC (внeшний адаптeр 220 V AC / 12 V DC ) | Наличие |
| 15 | Запасной источник– 4 x NiMH тип AA (работа 8 часов при полной зарядке) | Наличие |
| 16 | 12 V DC от питания «кареты скорой помощи» (питающий кабель) | Наличие |
| 17 | Частота : Пeрeключаeмая: 20 циклов/min ± 5 % 40 циклов/min ± 5 % 120 циклов/min ± 5 % 180 циклов/min ± 5 % | Наличие |
| 18 | Режимы: 1. Нейтральный (работа при спонтанном дыхании) 2. Инпульсный (лаваж- подача лекарственных средств) 3. Экспульсный (прочистка дыхательных путей) | Наличие |
| 19 | Соотношение времен вдоха/выдоха пeрeключаeмоe: 1: 2 ± 5 % 1: 1 ± 5 % 2: 1 ± 5 % (активировано эксп.сопло для f 120,180 ц/min.) | Наличие |
| 20 | Измeнeниe инсуфляционного давления: 0 – 300 kPa min. Мониторировано манометром на панели | Наличие |
| 21 | Max. Вентиляционная энергия: в зависимости от инсуфляционного давления при инсуфляционном давлeнии 160 kPa – сопло № I 2,5 kPa сопло № II 4,5 kPa сопло № III 7,0 kPa экспирационноe сопло 4,0 kPa | Наличие |
| 22 | Прeдeл давлeния: Жeсткий: 5 kPa ± 5 % (статичeски), врeмя рeакции max.120 мс | Наличие |
| 23 | Показатель вентиляционных давлений: - Весь дыхательный цикл (PAW) для частот f 20 и 40 ц/min. - Пик давления в конце инспириума (PIP)для частот f 120 и 180 ц/min | Наличие |
| 24 | Мониторинг: 1. Манометр подаваемого давления. 2. Манометр давления от пациента 0 – 600 kPa 3. Тревога звуковая, световая по понижению и повышению давления. | Наличие |
| 25 | Возможности: |  |
| 26 | Использование съемных автоклавируемых клапанов | Наличие |
| 27 | Использование MGT-генераторов: -как физического предохранителя по баротравме и AUTOPEEP; -расширяется весовой диапазон | Наличие |
| 28 | Использование при вентиляции шлангов до 10 метров | Наличие |
| 29 | Использование при вентиляции в условиях магнитно-резонансной терапии | Наличие |
| 30 | Проведение вентиляции нескольких пациентам одновременно | Наличие |
| 31 | Набор: Для экспульсионого режима шланг сброса | Наличие |
| 32 | Габариты ш.в.г. не более, мм | 235*100*250 |
| 33 | Масса прибора не более, кг | 4,3 |
| 34 | Уровень шума не более не более, дБ | 74 |
| 35 | Рабочая среда: Температура -10 до + 40 °C Влажность не более 80% | Наличие |
| 36 | Стоимость ед., руб. | Указать |
| 37 | Количество, компл. | 2 |
| 38 | Стоимость позиции, руб. | Указать |
| 39 | Срок гарантии не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию | Указать |

Место доставки товаров (выполнения работ, оказания услуг):   МУЗ МСЧ № 3 по адресу: г.Пермь, ул.Серпуховская, 11 а

Сроки поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): в течение 14 (четырнадцати) дней после подписания муниципального контракта

Максимальная цена контракта 499 000 (Четыреста девяносто девять тысяч) рублей 00 копеек

Оплата товаров (работ, услуг) будет произведена безналичным перечислением  денежных средств: в течение 15 (пятнадцати) банковских дней после поставки.

В случае Вашего согласия принять участие в поставке указанной продукции, просим представить в письменном виде предложение в  форме котировочной заявки (приложение № 1) курьером  по вышеуказанному адресу  до  10 часов 00  минут  (время местное)  16 сентября 2008 года   (канцелярия, 9-ти этажное здание стационара)

Цена  товаров (работ, услуг) должна быть указана с учетом уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей, с учетом расходов на доставку оборудования по указанному адресу.

Победителем будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в данном извещении, и в которой указана наиболее низкая цена. При предложении наиболее низкой цены несколькими участниками размещения заказа победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников размещения заказа.

Срок подписания муниципального контракта победителем (приложение № 2) -  от  6  до  8  дней с даты подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Главный врач                                                                                                                           			   А.С.Буторин

МП