ИЗВЕЩЕНИЕ № 35  от  05 сентября  2008  г.  О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

на   поставку портативного ультразвукового доплеровского прибора типа АНГИОДИН-ПМД,

или эквивалент

Муниципальное учреждение здравоохранения администрации города Перми

«Медико-санитарная часть № 3» (МУЗ МСЧ № 3),

614025, г.Пермь, ул.Серпуховская, 11 а , т\ф  268 00 45

Тел\факс 268 00 45, электронная почта (e-mail):   permmsh3@mail.ru

ответственный исполнитель                       Селиванова Римма Владимировна

предусматривает осуществить за счет     средств бюджета города Перми                                                                   закупку способом запроса котировок:   портативный ультразвуковой доплеровский прибор типа АНГИОДИН-ПМД, или эквивалент

| № | Технические характеристики | Требуемые величины параметров |
| --- | --- | --- |
| 1 | # УЗ зонды, режимы работы: |  |
| 1.1 | # транскраниальный 2 МГц PW (импульсный режим работы) | Наличие |
| 1.2 | # Экстракраниальный 4 МГц PW/CW (непрерывно-импульсный режим работы) | Наличие |
| 1.3 | # периферийный 8 МГц PW/CW (непрерывно-импульсный режим работы) | Наличие |
| 2. | # Автоматически рассчитываемые параметры: |  |
| 2.1 | # максимальная (S) и средняя (M), конечная диастолическая (D) скорости | Наличие |
| 2.2 | # пульсационный (PI), резистивный (RI), ускорения (AI) индексы | Наличие |
| 2.3 | # частота сердечных сокращений (HR) | Наличие |
| 2.4 | # индекс Стюарта (SD) | Наличие |
| 2.5 | индекс спектрального расширения (SB) | Наличие |
| 2.6 | Трансмиссионный пульсационный индекс (ТPI) | Наличие |
| 2.7 | Коэффициент ассиметрии по среднему (KAm) Коэффициент ассиметрии по систоле (KAs) | Наличие |
| 2.8 | Индекс подъема пульсовой волны (IPPV) | Наличие |
| 3. | # Спектральный анализ доплеровского сигнала + «огибающая» | Наличие |
| 4. | # Диапазон измеряемых скоростей: |  |
| 4.1 | # 2 МГц | > 400 см/с |
| 4.2 | # 4 МГц | ± 300 см/с |
| 4.3 | # 8 МГц | ± 300 см/с |
| 5. | # Глубина зондирования/объем выборки в PW режиме: |  |
| 5.1 | # 2 МГц | 15-140мм/3-20 мм |
| 5.2 | # 4 МГц | 5-75 мм /1-15 мм |
| 5.3 | # 8 МГц | 3-45 мм /1-10 мм |
| 6. | # Интенсивность ультразвукового излучения: |  |
| 6.1 | в PW режиме | не более 250 мВт/кв.см |
| 6.2 | # в CW режиме | не более 40 мВт/кв.см |
| 7. | # Комплектация: |  |
| 7.1 | # Блок сосудистого допплера: 2МГц PW, # 4МГц CW/PW, 8МГц CW/PW | 1 шт. |
| 7.2 | Ультразвуковой допплеровский зонд карандашного типа 2МГц PW | 1 шт. |
| 7.3 | Ультразвуковой допплеровский зонд карандашного типа 4МГц CW/PW | 1 шт. |
| 7.4 | Ультразвуковой допплеровский зонд карандашного типа 8МГц CW/PW | 1 шт. |
| 7.6 | # Специальный ударопрочный корпус с ручкой подставкой | 1 шт. |
| 7.7 | # Встроенный жесткий диск | 1 шт. |
| 7.8 | # Встроенный цветной TFT дисплей (640х480) | 1 шт. |
| 7.9 | Педаль ножная «Старт/Стоп» | 1 шт. |
| 7.10 | Возможность подключения принтера | Наличие |
| 7.11 | # Возможность подключения внешнего монитора | Наличие |
| 7.12 | # УЗ контактный гель - флакон 250 мл | Наличие |
| 7.13 | # Руководство по эксплуатации на русском языке | Наличие |
| 8. | # Управление: |  |
| 8.1 | # Встроенная пленочная панель, специальная внешняя клавиатура, мышь, энкодеры | Наличие |
| 8.2 | # Педаль ножная «Старт/Стоп» | Наличие |
| 9. | # Программное обеспечение |  |
| 9.1 | # Программное обеспечение Doppler Diagnostic с возможностью регистрации, хранения допплерограмм в среде WINDOWS 2000/XP | Наличие |
| 9.2 | # Многооконные режимы отображения спектрограмм | Наличие |
| 9.4 | # Автоматический расчет 14 основных гемодинамических показателей | Наличие |
| 9.5 | # Возможность ведения базы данных пациентов | Наличие |
| 9.6 | # Проведение постобработки результатов обследований с предоставлением пользователю полной функциональности программного обеспечения прибора (без реального подключения прибора) | Наличие |
| 9.7 | Возможность проведения разнообразных нагрузочных тестов | Наличие |
| 9.8 | Экспертная оценка периферического кровотока на конечностях | Наличие |
| 10. | # Питание | Сетевое 220 В, 50 Гц |
| 11. | # Потребляемая мощность, не более | 80 ВА |
| 12. | # Вес в полном комплекте, не более | 8 кг |
| 13. | # Гарантийное обслуживание, месяцев с момента монтажа, не менее | 24 |
| 14. | # Обучение персонала | Наличие |
| 15. | # Монтажные и пусконаладочные работы | Наличие |

Место доставки товаров (выполнения работ, оказания услуг):   МУЗ МСЧ № 3 по адресу: г.Пермь, ул.Серпуховская, 11 а

Сроки поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): в течение 30 (тридцати) дней после подписания муниципального контракта.

Максимальная цена контракта:  280 000 (Двести восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек                                                             Оплата товаров (работ, услуг) будет произведена безналичным перечислением  денежных средств: в течение 15 (пятнадцати) банковских дней после поставки.

В случае Вашего согласия принять участие в поставке указанной продукции, просим представить в письменном виде предложение в  форме котировочной заявки (приложение № 1) курьером  по вышеуказанному адресу  до  10 часов 00  минут  (время местное)  17 сентября   2008 года   (канцелярия, 9-ти этажное здание стационара)

Цена товаров (работ, услуг) должна быть указана с учетом уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей, с учетом расходов на доставку оборудования.

Победителем будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в данном извещении, и в которой указана наиболее низкая цена. При предложении наиболее низкой цены несколькими участниками размещения заказа победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников размещения заказа.

Срок подписания муниципального контракта победителем (приложение № 2) -  от  6  до  8  дней  с  даты подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Главный врач                                                                                                                           			   А.С.Буторин

МП