ИЗВЕЩЕНИЕ № 36  от  05 сентября  2008  г.  О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

на  поставку стерилизатора парового

Муниципальное учреждение здравоохранения администрации города Перми

«Медико-санитарная часть № 3» (МУЗ МСЧ № 3),

614025, г.Пермь, ул.Серпуховская, 11 а , т\ф  268 00 45

Тел\факс 268 00 45, электронная почта (e-mail):   permmsh3@mail.ru

ответственный исполнитель                       Селиванова Римма Владимировна

предусматривает осуществить за счет     средств бюджета города Перми                                                                   закупку способом запроса котировок:   стерилизатор паровой

| № п/п | Требования | Требуемая функция/значение параметра |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общие требования |  |
| 1.1 | Регистрационное свидетельство Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | Наличие |
| 1.2 | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |
| 2 | Технические характеристики |  |
| 2.1 | Рабочее давление пара в парогенераторе и стерилизационной камере ,Мпа (кгс/см2) не более | 0.22(2.2) |
| 2.2 | Напряжение тока ,В | 380 |
| 2.3 | Потребляемая мощность ,кВт,не более | 10 |
| 2.4 | Внутренний диаметр стерилизационной камеры,мм | 400±4 |
| 2.5. | Объем парогенератора ,л | 25 |
| 2.6 | Управление автоматическое | Наличие |
| 2.7 | Управление ручное | Наличие |
| 2.8 | Количество режимов стерилизации | 2 |
| 3 | Параметры первого режима стерилизации: |  |
| 3.1 | Рабочее давление ,Мпа (кгс/см²) | 0,21±0,01(2,1±0,1) |
| 3.2 | Температура,0С | 134±1 |
| 3.3 | Время стерилизационной выдержки, мин. | 5±1 |
| 4 | Параметры второго режима стерилизации: |  |
| 4.1 | рабочее давление ,Мпа (кгс/см²) | 0,11±0,01(1,1±0,1) |
| 4.2. | температура,0С | 121±1 |
| 4.3. | время стерилизационной выдержки ,мин. | 20±2 |
| 5 | Габаритные размеры стерилизатора ,мм: | 1230х720х1365 |
| 6 | Объем стерилизационной камеры ,дм³(л) | 100 |
| 5.1 | Масса ,кг, не более | 210 |
| 5.2 | Гарантийное обслуживание, не менее | 12 месяцев |
| 5.3 | Инструкция по применению на русском языке | Наличие |

Место доставки товаров (выполнения работ, оказания услуг):   МУЗ МСЧ № 3 по адресу: г.Пермь, ул.Серпуховская, 11 а

Сроки поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): в течение 30 (тридцати) дней после подписания муниципального контракта.

Максимальная цена контракта:  180 000 (Сто восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек                                                             Оплата товаров (работ, услуг) будет произведена безналичным перечислением  денежных средств: в течение 15 (пятнадцати) банковских дней после поставки.

В случае Вашего согласия принять участие в поставке указанной продукции, просим представить в письменном виде предложение в  форме котировочной заявки (приложение № 1) курьером  по вышеуказанному адресу  до  10 часов 00  минут  (время местное)  15 сентября  2008 года   (канцелярия, 9-ти этажное здание стационара)

Цена товаров (работ, услуг) должна быть указана с учетом уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей, с учетом расходов на доставку оборудования.

Победителем будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в данном извещении, и в которой указана наиболее низкая цена. При предложении наиболее низкой цены несколькими участниками размещения заказа победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников размещения заказа.

Срок подписания муниципального контракта победителем (приложение № 2) -  от  6  до  8  дней  с  даты подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Главный врач                                                                                                                           			   А.С.Буторин

МП