Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 37  от  05.09. 2008 г.

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«_____» _______________  2008г.

Заполняется юридическим лицом:

Наименование участника размещения заказа _____________________________________________________

Место нахождения___________________________________________________________________________

ИНН/КПП, банковские реквизиты ______________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

тел/факс:_____________________ электронная почта (e-mail): _______________________________________

Заполняется физическим лицом (в т. ч. индивидуальным предпринимателем):

Ф.И.О. участника размещения заказа ____________________________________________________________

Место жительства ____________________________________________________________________________

ИНН/КПП, банковские реквизиты _______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Тел./факс_________________ электронная почта (e-mail): ___________________________________________

Кому                    Муниципальное учреждение здравоохранения администрации г.Перми

«Медико-санитарная часть № 3» (МУЗ МСЧ № 3)

Изучив Извещение № 37  от  05 сентября 2008 г. о проведении запроса котировок,

(наименование участника размещения заказа)

предлагает  осуществить поставку

_____________________________________________________________

(наименование оборудования, производитель, страна происхождения)

| № п/п | Технические характеристики | Требуемые функции/значения параметров | Предлагаемые функции\значения параметров |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общие требования |  |  |
| 1.1 | Модель | Указать |  |
| 1.1 | Регистрационное свидетельство Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | Наличие |  |
| 1.2 | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |  |
| 2 | Технические характеристики |  |  |
| 2.1 | Введение образца | Иньекция шприцевая в измерительную камеру |  |
| 2.2 | Напряжение тока ,В | 230В 50-60 Гц 20ВА |  |
| 2.3 | Объем ячейки | не более 10 мкл |  |
| 2.4 | Объем образца | не менее100мкл |  |
| 2.5. | Материал мембраны | Двуслойная мембрана зависимая от уровня отсечения молекул с молярным весом 10000-300000 Dalton |  |
| 2.6 | Регулировка нулевой точки | автоматическое |  |
| 2.7 | Время измерения | менее 1 -3 мин. |  |
| 2.8 | Диапазон измерения | 99,9Hg или 99,9 кПа |  |
| 2.9 | Воспроизводимость | <±0,5 Hg |  |
| 3.1 | Калибровка | Раствором известковой концентрации |  |
| 3.2 | Дисплей | 3 цифры |  |
| 3.3 | Регистрация данных | 2mV/digit ± 10% c возможностью регулировки |  |
| 3.4 | Передача данных | RS232 |  |
| 3.5 | Размеры | 360х250х350.5 мм |  |
| 3.6 | Вес | 5.1кг. |  |
| 4. | Гарантийное обслуживание | 12 месяцев |  |
| 5.3 | Инструкция по применению на русском языке | Наличие |  |

Предлагаемая цена товара (работы, услуги) составляет  ________________________ рублей и включает в себя уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, с учетом расходов на доставку оборудования по указанному адресу.

В случае принятия настоящей котировочной заявки

_____________________________________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

согласен (на, но) исполнить условия Контракта, указанные в Извещении  о проведении запроса котировок.

____________________________________      __________________________     ______________________________

(должность)                                                     (подпись)                                                 (ФИО)

МП

Приложение: на ____ л. в 1 экз.