Приложение № 2.

к Извещению о проведении запроса котировок

№ ___ от « ___ » ________ 2008 г.

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«_____» _______________  200_г.

Заполняется юридическим лицом:

Наименование участника размещения заказа

Юридический адрес

Фактический (почтовый) адрес

ИНН/КПП, банковские реквизиты

Должность,  фамилия, имя, отчество лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  участника размещения заказа

Наименование и реквизиты документа на основании, которого действует

(Устав, Положение, доверенность и пр.)

тел/факс:_______________________________ электронная почта (e-mail): ______________________________

сайт:_______________________________________

Заполняется физическим лицом (в т. ч. индивидуальным предпринимателем):

Ф.И.О. участника размещения заказа

Адрес регистрации

Адрес проживания

Паспортные данные

Свидетельство о регистрации (для индивидуальных предпринимателей)______________________________

ИНН/КПП, банковские реквизиты

Тел./факс______________________ электронная почта (e-mail): _________________сайт:_________________

Кому: МУЗ МСЧ №9 им.М.А.Тверье

(наименование муниципального заказчика)

Изучив направленное Вами Извещение № ___ от «___» ____ 2008г. о проведении запроса котировок, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку следующих товаров (выполнение работ, оказание услуг) согласно прилагаемой таблице цен

ТАБЛИЦА  ЦЕН

| № п/п | Наименование | Предлагаемые параметры и условия | Ед. изм. | Кол-во | Цена ед.товара (руб.) | Цена контракта (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплект имплантатов для эндопротезирования тазобедренного сустава, в составе: |  | Компл. | 1 | -- |  |
| 1.1. | Ножка: |  |  |  |  |  |
|  | Наименование | указать | Шт. | 2 |  |  |
|  | Производитель, страна происхождения | указать |  |  |  |  |
|  | Регистрационное удостоверение | наличие |  |  |  |  |
|  | Сертификат соответствия | наличие |  |  |  |  |
|  | Год выпуска | 2008 |  |  |  |  |
|  | Материал изготовления | Ti-6Al-4V |  |  |  |  |
|  | Фиксация | бесцементная |  |  |  |  |
|  | Механизм первичной стабильности | трехмерное капилярно-пористое покрытие |  |  |  |  |
|  | Площадь капилярно-пористого покрытия, % | 80 |  |  |  |  |
|  | Механизм, предотврощающий проседание | воротничок |  |  |  |  |
|  | Посадочный конус | 12/14 |  |  |  |  |
| 1.2. | Чаша: |  |  |  |  |  |
|  | Наименование | указать | Шт. | 2 |  |  |
|  | Производитель, страна происхождения | указать |  |  |  |  |
|  | Регистрационное удостоверение | наличие |  |  |  |  |
|  | Сертификат соответствия | наличие |  |  |  |  |
|  | Год выпуска | 2008 |  |  |  |  |
|  | Материал изготовления | Ti-6Al-4V |  |  |  |  |
|  | Фиксация чаши | бесцементная |  |  |  |  |
|  | Механизм фиксации и первичной стабильности чаши | резьбовые выступы (ввинчивается в вертлужную впадину) |  |  |  |  |
|  | Дополнительная фиксация | специальные винты |  |  |  |  |
|  | Кол-во отверстий под специальные винты | 3 |  |  |  |  |
|  | Механизм вторичной биологической стабильности (остеоинтеграция с костной тканью) | Остеоинтеграция костной ткани в трехмерное капилярно пористое покрытие. |  |  |  |  |
|  | Сдвиговая прочность пористого покрытия, Мра, не менее | 60 |  |  |  |  |
| 1.3. | Вкладыш: |  |  |  |  |  |
|  | Наименование | указать | Шт. | 2 |  |  |
|  | Производитель, страна происхождения | указать |  |  |  |  |
|  | Регистрационное удостоверение | наличие |  |  |  |  |
|  | Сертификат соответствия | наличие |  |  |  |  |
|  | Год выпуска | 2008 |  |  |  |  |
|  | Материал изготовления | Высокомолекулярный полиэтилен |  |  |  |  |
|  | Фиксация вкладыша в чаше | при помощи точеного запорного кольца (защелкивание) |  |  |  |  |
|  | Механизм предотвращающий вывих головки | противовывиховый выступ. |  |  |  |  |
|  | Коэффициент трения головки относительно вкладыша, не более | 0,05 |  |  |  |  |
| 1.4. | Головка: |  |  |  |  |  |
|  | Наименование | указать | Шт. | 2 |  |  |
|  | Производитель, страна происхождения | указать |  |  |  |  |
|  | Регистрационное удостоверение | наличие |  |  |  |  |
|  | Сертификат соответствия | наличие |  |  |  |  |
|  | Год выпуска | 2008 |  |  |  |  |
|  | Материал изготовления головки | Кобальт-хром-молибденовый сплав |  |  |  |  |
|  | Диаметр головки, мм | 28 |  |  |  |  |
|  | Посадочный конус | 12/14 |  |  |  |  |
| 1.5. | Чаша: |  |  |  |  |  |
|  | Наименование | указать | Шт. | 3 |  |  |
|  | Производитель, страна происхождения | указать |  |  |  |  |
|  | Регистрационное удостоверение | наличие |  |  |  |  |
|  | Сертификат соответствия | наличие |  |  |  |  |
|  | Год выпуска, не ранее: | 2008 |  |  |  |  |
|  | Фиксация | бесцементная |  |  |  |  |
|  | Материал изготовления | Однокомпонентная, высокомолекулярный полиэтилен |  |  |  |  |
|  | Модуль эластичности, Nm | 1000 |  |  |  |  |
|  | Механизм фиксации и первичной стабильности | пресс-фит, с деротационными штифтами. |  |  |  |  |
|  | Кол-во деротационных штифтов | 2 |  |  |  |  |
|  | Дополнительная фиксация чаши | титановыми винтами |  |  |  |  |
|  | Кол-во отверстий под специальные винты | 7 |  |  |  |  |
|  | Эффективная толщина полиэтилена на всех размерах чашки не менее, мм | 9 |  |  |  |  |
|  | Покрытие чашки | напыление чистого титана |  |  |  |  |
|  | Размер частиц напыления в диапазоне, нанометров | 100 - 200 |  |  |  |  |
|  | Усеченная, градусов | 15 |  |  |  |  |
|  | Коэфициент выживаемости чаши после 15 лет, не менее | 0,967 |  |  |  |  |
| 1.6. | Ножка: |  | Шт. | 3 |  |  |
|  | Наименование | указать |  |  |  |  |
|  | Производитель, страна происхождения | указать |  |  |  |  |
|  | Регистрационное удостоверение | наличие |  |  |  |  |
|  | Сертификат соответствия | наличие |  |  |  |  |
|  | Год выпуска, не ранее: | 2008 |  |  |  |  |
|  | Фиксация | бесцементная |  |  |  |  |
|  | Материал | Титан-Алюминий-Ниобиевого сплав, не содержит гистотоксичный Ванадий |  |  |  |  |
|  | Вид ножки в поперечном сечении | прямоугольник |  |  |  |  |
|  | Форма ножки | клиновидная во всех плоскостях |  |  |  |  |
|  | Шеечно-диафизарный угол, градусов | 145 |  |  |  |  |
|  | Механизм первичной стабильности | ребра по передней и задней поверхности |  |  |  |  |
|  | Форма ребер | заострены и в сечении имеют форму призмы |  |  |  |  |
|  | Расположение ребер | центральные ребра выше, чем латеральные и медиальные, что обеспечивает овальную форму проксимальной части протеза в горизонтальной плоскости. |  |  |  |  |
|  | Протяженность ребер | центральные ребра достигают дистальной половины ножки |  |  |  |  |
|  | Форма дистальной части протеза | заужена в избежании обтурации костномозгового канала |  |  |  |  |
|  | Посадочный конус | 12/14 |  |  |  |  |
|  | Длина конуса, мм | 12 |  |  |  |  |
|  | Диаметр шейки протеза, непосредственно у посадочного конуса, мм | 11,5 |  |  |  |  |
|  | Поверхность ножки | Вся поверхность микрошероховатая, по типу "корундовой" |  |  |  |  |
| 1.7. | Головка: |  |  |  |  |  |
|  | Наименование | указать | Шт. | 3 |  |  |
|  | Производитель, страна происхождения | указать |  |  |  |  |
|  | Регистрационное удостоверение | наличие |  |  |  |  |
|  | Сертификат соответствия | наличие |  |  |  |  |
|  | Год выпуска, не ранее: | 2008 |  |  |  |  |
|  | Материал изготовления | аллюмооксидная керамика |  |  |  |  |
|  | Диаметр головки, мм | 28 |  |  |  |  |
|  | Посадочным конус | 12/14 |  |  |  |  |
|  | Линейный износ в паре керамика-полиэтилен не более, мм | 0,05 |  |  |  |  |
| 1.8. | Чаша: |  |  |  |  |  |
|  | Наименование | указать | Шт. | 4 |  |  |
|  | Производитель, страна происхождения | указать |  |  |  |  |
|  | Регистрационное удостоверение | наличие |  |  |  |  |
|  | Сертификат соответствия | наличие |  |  |  |  |
|  | Год выпуска | 2008 |  |  |  |  |
|  | Фиксация | цементная |  |  |  |  |
|  | Объем | полнопрофильная |  |  |  |  |
|  | Внутренний диаметр, мм | 28 |  |  |  |  |
|  | Материал изготовления | высокомолекулярный полиэтилен |  |  |  |  |
| 1.9. | Ножка: |  |  |  |  |  |
|  | Наименование | указать | Шт. | 4 |  |  |
|  | Производитель, страна происхождения | указать |  |  |  |  |
|  | Регистрационное удостоверение | наличие |  |  |  |  |
|  | Сертификат соответствия | наличие |  |  |  |  |
|  | Год выпуска, не ранее: | 2008 |  |  |  |  |
|  | Форма | "прямая ножка" |  |  |  |  |
|  | Фиксация | цементная |  |  |  |  |
|  | Материал изготовления | FeCrNiMnMoNbN |  |  |  |  |
|  | Посадочный конус, размер | 12/14 |  |  |  |  |
| 1.10. | Головка: |  |  |  |  |  |
|  | Наименование | указать | Шт. | 4 |  |  |
|  | Производитель, страна происхождения | указать |  |  |  |  |
|  | Регистрационное удостоверение | наличие |  |  |  |  |
|  | Сертификат соответствия | наличие |  |  |  |  |
|  | Год выпуска | 2008 |  |  |  |  |
|  | Материал изготовления | FeCrNiMnMoNbN |  |  |  |  |
|  | Диаметр, мм | 28 |  |  |  |  |
|  | Посадочный конус | 12/14 |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |

Предлагаемая цена контракта  включает все затраты на доставку, включая налоги, сборы и иные обязательные платежи.

Мы обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки поставить товары (выполнить работы, оказать услуги) на условиях, указанных в Извещении о проведении запроса котировок, а именно:

место доставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): 614990, г.Пермь, ул.Бр.Игнатовых, 2, МУЗ МСЧ№9 им.М.А.Тверье

сроки поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг):                              указать

условия оплаты товаров (работ, услуг):  согласно извещению о проведении котировки цен

гарантийный срок эксплуатации:						       указать

Приложение:

__________________________ 		    ______________________________ (       ФИО          )

(должность)                                                                           	(подпись)

МП