ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку КАБИНЕТА БОС «ЗДОРОВЬЕ»

1. Требования к документации.

При поставке товара Поставщик предоставляет:

  - Лицензия на право ведения образовательной деятельности по подготовке (переподготовке) специалистов по программе системы здоровьесберегающих технологий на основе метода биологической обратной связи или договор с организацией (образовательным учреждением), имеющей лицензию на право ведения образовательной деятельности по подготовке (переподготовке) специалистов по программе системы здоровьесберегающих технологий на основе метода биологической обратной связи (подтверждается наличием лицензии на право осуществления образовательной деятельности по образовательным программам, указанным в приложении).

  - Свидетельство об официальной регистрации программ для ЭВМ.

  - Санитарно - эпидемиологическое заключение на использование предлагаемого оборудования в образовательных учреждениях.

  - Образцы учебно-методических материалов, учебной литературы, предлагаемой в составе продукции.

  - Санитарно-эпидемиологическое заключение на соответствие учебно-методических материалов гигиеническим требованиям.

  - Образцы отчетов разных уровней (индивидуального, групповых), по результатам проведения оздоровительных сеансов.

2. Решаемые оздоровительные задачи

2.1	Оздоровление групп часто и длительно болеющих детей.

2.2	Профилактика стрессогенных заболеваний респираторной, сердечно-сосудистой, нервной систем.

2.3	Коррекция поведения учащихся.

2.4	Улучшение концентрации внимания, памяти.

2.5	Повышение академической успеваемости.

2.6	Приобретение навыка адаптации к трудностям самостоятельной жизни.

2.7	Оздоровление педагогов.

3. Требования к функциональным возможностям.

3.1. Требования к функциональным возможностям оборудования.

Поставляемое оборудование для кабинета БОС «ЗДОРОВЬЕ»» должно обладать следующими функциональными возможностями (подтверждается приложением образцов паспортов и руководств по эксплуатации на оборудование):

3.1.1. Обеспечивать проведение оздоровительных сеансов с использованием метода биологической обратной связи.

3.1.2. Обеспечивать специальный режим БОС – тренинга:

- «ДАС – БОС тренинг» для выработки навыка диафрагмально-релаксационного типа дыхания с максимальной величиной дыхательной аритмии сердца.

3.1.3. Обеспечивать сигналы обратной связи в виде:

- мультимедийных слайдов с музыкальным сопровождением. Чередование иллюстраций должно происходить при успешном выполнении задания по алгоритмам на основании выбранного БОС – тренинга;

- закраски столбика на слайде от основания до вершины при постановке правильного чередования вдоха и выдоха;

- вертикальное закрашивание полос на слайде («Забор») при достижении на вдохе\выдохе верхнего\нижнего порога ЧСС;

- анимации. Перемещение персонажа при постановке правильного чередования вдоха и выдоха.

3.1.4. Обеспечивать формирование отчетов разных уровней (индивидуального, групповых) по результатам проведения диагностических и оздоровительных сеансов (подтверждается приложением образцов отчетов).

В отчетах должна быть отражена динамика изменений функционального состояния в ходе проведения оздоровительного цикла, показана эффективность применяемого оборудования.

3.2. Требования к функциональным возможностям программного обеспечения.

Программное обеспечение должно выполнять следующие функции (подтверждается приложением образца руководства пользователя на программное обеспечение):

3.2.1. Обеспечивать регистрацию ЧСС (частоту сердечных сокращений).

3.2.2. На основании снимаемых сигналов рассчитывать следующие параметры:

- дыхательную аритмию сердца;

- среднюю ЧСС.

3.2.3. На основании снимаемых и рассчитываемых параметров обеспечивать БОС тренинг по указанным выше алгоритмам.

3.2.4. Сохранять карточки пользователей и результаты, полученные в ходе каждого сеанса.

3.2.5. На основании результатов БОС тренинга строить отчеты о ходе проведения сеансов и динамики всего курса оздоровления. При этом, по желанию инструктора, результаты должны отображаться как в графическом виде - графики и гистограммы, так и в цифровом виде - сводная таблица данных.

3.2.6. Осуществлять вывод на печать результатов сеансов и суммарных отчетов всего курса оздоровления.

3.2.7. Обеспечивать изменение значений порогов и других и других параметров без прерывания хода тренировки.

3.2.8. Отслеживать качество установки электродов.

3.2.9. Позволять проводить БОС тренинг в автоматическом режиме без корректировки условий проведения сеанса инструктором.

3.2.10. Осуществлять оценку результатов сеанса в баллах на основании таблицы оценки уровня здоровья по Сметанкину.

4. Общие требования к оборудованию и программному обеспечению.

4.1. Количество компьютеризированных приборов - не менее 12.

4.2. Суммарная пропускная способность не менее 12 человек одновременно.

5. Требования к техническим характеристикам оборудования.

5.1. Требования к компьютеризированным приборам.

5.1.1. Число одновременно работающих каналов                                     1

5.1.2. Число снимаемых параметров                                                           1 - ЧСС

5.1.3. Параметры канала измерения ЧСС:

диапазон входных напряжений, мВ                                                0,2–5,0

диапазон измерения ЧСС , 1/мин                                                    30 – 200

абсолютная погрешность измерения ЧСС , 1/мин                         не более   ± 1

5.1.4. Тип подключения с ЭВМ                                                                    RS 232

5.1.5. Время непрерывной работы, ч                                                           не менее 8

6. Требования к рискам.

Предлагаемые в составе кабинета БОС приборы должны соответствовать санитарным правилам (подтверждается санитарно-эпидемиологическим заключением):

6.1.	ГН  2.2.5.563-96 «Предельно допустимые уровни загрязнения кожных покровов вредными веществами»

6.2.	В перечне «Область применения» должны быть указаны образовательные учреждения.

7. Комплектация оборудования.

7.1. Комплектация компьютеризированного прибора.

7.1.1. Прибор «Тренажер дыхания "Биосвязь" или эквивалент – 12 шт.

7.1.2. Датчик ЧСС – 12 шт.

7.1.3. Блок питания – 12 шт.

7.1.4. Кабель для связи с ПК – 12 шт.

7.1.5. Ремень крепления датчика ЧСС – 12 шт.

7.1.6. Наушники PHILIPS P-195 или эквивалент – 12 шт.

7.1.6. Инсталляционный диск программного обеспечения «Кардио 2.1» или эквивалент – 1 шт.

7.1.7. Паспорт и руководство по эксплуатации прибора -1 шт.

7.1.8. Руководство пользователя для программного обеспечения -1 шт.

7.1.9. Паспорт и руководство по эксплуатации -1 шт.

7.2. Учебно-методический материал и учебная литература.

7.2.1. Учебник здоровья для младших классов					200 шт.

7.2.2. Учебник здоровья для средних классов					200 шт.

7.2.3. Учебник здоровья для старших классов	                                               200 шт.

7.2.4. Руководство «Журнал Здоровья»			  			1 шт.

7.3. Дополнительное оборудование

7.3.1. Подставка для ног – 12 шт.

8. Требования к обслуживанию

Для сервисного обслуживания кабинета БОС необходимо выполнение следующих требований:

8.1.	Гарантия на оборудование не менее 24 месяцев.

8.2.	Срок технического обслуживания оборудования не менее 5 лет.

8.3.	Бесплатное обновление программного обеспечения в течение гарантийного срока эксплуатации.

9. Требования к учебно-методическому материалу

9.1.	В комплект поставки должно входить необходимое количество учебно-методического материала и учебной литературы (подтверждается приложением образцов и санитарно-эпидемиологических заключений на соответствие учебно-методических материалов гигиеническим требованиям).