ПРОТОКОЛ № 32

рассмотрения и оценки котировочных заявок

на поставку стерилизатора парового

(краткое наименование предмета закупки)

Муниципального учреждения здравоохранения «Медико-санитарная часть № 3» (МУЗ МСЧ № 3)

(наименование муниципального заказчика)

г.Пермь									           16.09.2008

- На заседании котировочной комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали следующие члены котировочной комиссии:

  - Председатель – Селиванова Римма Владимировна

  - Члены комиссии: 	Зотова Тамара Ивановна

Татаринова Екатерина Петровна

  - Секретарь: Власова Анжелика Андреевна

- Сведения о заказчике:

Наименование -  Муниципальное учреждение здравоохранения администрации города Перми  "Медико-санитарная часть № 3" (МУЗ МСЧ № 3)

Руководитель – Буторин Александр Сергеевич

Адрес – г.Пермь, ул.Серпуховская, 11 а

Телефон – 268 00 45

3. Наименование предмета запроса котировок

поставка стерилизатора парового

(в соответствии с Извещением о проведении запроса котировок)

(извещение № 36 от   05.09.2008 года, размещено на официальном сайте «Администрация города Перми» (www/gorodperm.ru) в сети Интернет   05.09.2008).

3. Максимальная цена муниципального контракта     180 000,00 (Сто восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек

4. Источник финансирования закупки  за счет средств бюджета города Перми

5. Требованиями, установленными в извещении о проведении запроса котировок (существенными условиями муниципального контракта) являются:

а)

| № п/п | Требования | Требуемая функция/значение параметра |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общие требования |  |
| 1.1 | Регистрационное свидетельство Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | Наличие |
| 1.2 | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |
| 2 | Технические характеристики |  |
| 2.1 | Рабочее давление пара в парогенераторе и стерилизационной камере ,Мпа (кгс/см2) не более | 0.22(2.2) |
| 2.2 | Напряжение тока ,В | 380 |
| 2.3 | Потребляемая мощность ,кВт,не более | 10 |
| 2.4 | Внутренний диаметр стерилизационной камеры,мм | 400±4 |
| 2.5. | Объем парогенератора ,л | 25 |
| 2.6 | Управление автоматическое | Наличие |
| 2.7 | Управление ручное | Наличие |
| 2.8 | Количество режимов стерилизации | 2 |
| 3 | Параметры первого режима стерилизации: |  |
| 3.1 | Рабочее давление ,Мпа (кгс/см²) | 0,21±0,01(2,1±0,1) |
| 3.2 | Температура,0С | 134±1 |
| 3.3 | Время стерилизационной выдержки, мин. | 5±1 |
| 4 | Параметры второго режима стерилизации: |  |
| 4.1 | рабочее давление ,Мпа (кгс/см²) | 0,11±0,01(1,1±0,1) |
| 4.2. | температура,0С | 121±1 |
| 4.3. | время стерилизационной выдержки ,мин. | 20±2 |
| 5 | Габаритные размеры стерилизатора ,мм: | 1230х720х1365 |
| 6 | Объем стерилизационной камеры ,дм³(л) | 100 |
| 5.1 | Масса ,кг, не более | 210 |
| 5.2 | Гарантийное обслуживание, не менее | 12 месяцев |
| 5.3 | Инструкция по применению на русском языке | Наличие |

б) МУЗ МСЧ № 3 по адресу: г.Пермь, ул.Серпуховская, 11 а

(место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг)

в) в течение 30 дней со дня подписания муниципального контракта

(срок поставок товаров, выполнение работ, оказания услуг)

г) цена предлагаемой продукции должна быть указана с учетом уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей, с учетом расходов на доставку оборудования

(сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей)

д) оплата товаров будет произведена безналичным перечислением денежных средств в течение 15 банковских дней после поставки

(срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг)

6. До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок поступило 5  (пять) котировочных заявок, что зафиксировано в Журнале регистрации поступления котировочных заявок.

7. Участники размещения заказа:

| №№ | Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа | Цена контракта, предлагаемая в котировочной заявке | Регистрационный номер (по журналу регистрации поступления котировочных заявок) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЗАО «Компания «Киль-Прикамье» | 178 980,00 | № 1 11.09.2008 в 14.50 час. |
| 2 | ООО «ХимПромМаркет» | 127 000,00 | № 2 12.09.2008 в 14.14 час. |
| 3 | ЗАО «Инновационный коммерческий центр «Вариант» | 143 500,00 | № 3 15.09.2008 в 9.34 час. |
| 4 | ООО «Группа ВЕК» | 150 000,00 | № 4 15.09.2008 в 9.50 час. |
| 5 | ООО «Практик» | 150 000,00 | № 5 15.09.2008 в 9.55 час. |

8. Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и приняла на основании полученных результатов следующее решение:

8.1. Отклонить котировочную заявку участника размещения заказа ЗАО «Инновационный коммерческий центр «Вариант», т.к. не соответствует требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок (ст.47 п.3  № 94-ФЗ):

по пп. 2.3 Потребляемая мощность, кВт, не более 10, в КЗ – 16

5. Габаритные размеры стерилизатора, мм 1230х720х1365, в КЗ – 1130х710х1500, 5.1. Масса, кг, не более 210, в КЗ – 230.

8.2. Признать котировочные заявки ЗАО «Компания «Киль-Прикамье»,  ООО «ХимПромМаркет», ООО «Группа ВЕК» и ООО «Практик»  соответствующими требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок.

9. Наиболее низкая цена котировочной заявки (соответствующей всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок) предложена участником ООО «ХимПромМаркет»   и составила  127 000,00 (Сто двадцать семь тысяч) рублей 00 копеек

10. Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение:

10.1. Признать победителем в проведении запроса котировок

ООО «ХимПромМаркет»

Наименование  (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа

614000, г.Пермь, ул.М.Горького, 24 офис 27

Место нахождения (для юридического лица), место нахождения  (для физического лица)

127 000,00 (Сто двадцать семь тысяч) рублей 00 копеек

Цена муниципального контракта, руб.

10.2. Признать участником размещения заказа, предложившим лучшую цену после цены, предложенной победителем

ООО «Группа ВЕК»

Наименование  (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа

614045, г.Пермь, ул.Луначарского, 74

Место нахождения (для юридического лица), место нахождения  (для физического лица)

150 000,00 (Сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек

Цена муниципального контракта, руб.

11. Настоящий протокол подлежит опубликованию  размещению на официальном сайте «Администрация города Перми» (www/gorodperm.ru).

12. Подписи:

Председатель котировочной комиссии	____________________Р.В.Селиванова

Члены котировочной комиссии                       ______________________Т.И.Зотова

____________________Е.П.Татаринова

Секретарь котировочной комиссии                ______________________А.А.Власова