ПРОТОКОЛ № 37

рассмотрения и оценки котировочных заявок

на поставку автоматического осмометра типа ОSMOMAT, или эквивалент

(краткое наименование предмета закупки)

Муниципального учреждения здравоохранения «Медико-санитарная часть № 3»

(МУЗ МСЧ № 3)

(наименование муниципального заказчика)

г.Пермь									           18.09.2008

- На заседании котировочной комиссии по рассмотрению и оценке котировочных

- заявок присутствовали следующие члены котировочной комиссии:

  - Председатель – Селиванова Р.В.

  - Члены комиссии: 	Зотова Т.И.

Татаринова Е.П.

  - Секретарь: Власова А.А.

Кворум имеется.

- Сведения о заказчике:

Наименование -  Муниципальное учреждение здравоохранения администрации города

Перми  "Медико-санитарная часть № 3" (МУЗ МСЧ № 3)

Руководитель – Буторин А.С.

Адрес – г.Пермь, ул.Серпуховская, 11 а

Телефон – 268 00 45

4. Наименование предмета запроса котировок

поставка  автоматического осмометра типа ОSMOMAT, или эквивалент

(извещение № 37 от   05.09.2008 года, размещено на официальном сайте «Администрация города Перми» (www/gorodperm.ru) в сети Интернет   05.09.2008).

5. Максимальная цена муниципального контракта     350 000,00 (Триста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек

6. Источник финансирования закупки  за счет средств бюджета города Перми

7. Требованиями, установленными в извещении о проведении запроса котировок

(существенными условиями муниципального контракта) являются:

а)

| № п/п | Технические характеристики | Требуемые функции/значения параметров |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общие требования |  |
| 1.1 | Модель | Указать |
| 1.1 | Регистрационное свидетельство Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | Наличие |
| 1.2 | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |
| 2 | Технические характеристики |  |
| 2.1 | Введение образца | Иньекция шприцевая в измерительную камеру |
| 2.2 | Напряжение тока ,В | 230В 50-60 Гц 20ВА |
| 2.3 | Объем ячейки | не более 10 мкл |
| 2.4 | Объем образца | не менее100мкл |
| 2.5. | Материал мембраны | Двуслойная мембрана зависимая от уровня отсечения молекул с молярным весом 10000-300000 Dalton |
| 2.6 | Регулировка нулевой точки | автоматическое |
| 2.7 | Время измерения | менее 1 -3 мин. |
| 2.8 | Диапазон измерения | 99,9Hg или 99,9 кПа |
| 2.9 | Воспроизводимость | <±0,5 Hg |
| 3.1 | Калибровка | Раствором известковой концентрации |
| 3.2 | Дисплей | 3 цифры |
| 3.3 | Регистрация данных | 2mV/digit ± 10% c возможностью регулировки |
| 3.4 | Передача данных | RS232 |
| 3.5 | Размеры | 360х250х350.5 мм |
| 3.6 | Вес | 5.1кг. |
| 4. | Гарантийное обслуживание | 12 месяцев |
| 5.3 | Инструкция по применению на русском языке | Наличие |

б) МУЗ МСЧ № 3 по адресу: г.Пермь, ул.Серпуховская, 11 а

(место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг)

в) в течение 60 (шестидесяти) дней после  подписания муниципального контракта

(срок поставок товаров, выполнение работ, оказания услуг)

г) цена предлагаемой продукции должна быть указана с учетом уплаты налогов,

сборов и других обязательных платежей, с учетом расходов на доставку

оборудования

(сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование,

уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей)

д) оплата товаров будет произведена безналичным перечислением денежных

средств в течение 15 банковских дней после поставки

(срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг)

8. До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок поступило 4  (четыре) котировочные заявки, что зафиксировано в

Журнале регистрации поступления котировочных заявок.

9. Участники размещения заказа:

| №№ | Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа | Цена контракта, предлагаемая в котировочной заявке | Регистрационный номер (по журналу регистрации поступления котировочных заявок) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЗАО «Дина Интернешнел» | 300 000,00 | № 1 11.09.2008 в 16.25 час. |
| 2 | ИП Литвина Наталья Николаевна | 332 000,00 | № 2 16.09.2008 в 17.00 час. |
| 3 | ООО «Медлайн плюс» | 343 490,00 | № 3 16.09.2008 в 18.00 час. |
| 4 | ООО «Авиценна» | 330 900,00 | № 4 16.09.2008 в 18.02 час. |

10. Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и приняла на основании полученных результатов следующее решение:

10.1.  Отклонить котировочную заявку участника размещения заказа ЗАО «Дина Интернешнел», т.к. не соответствует требованиям, установленным в извещении о

проведении запроса котировок (ст.47 п.3 № 94-ФЗ:

п.2.5 Материал мембраны - Двуслойная  мембрана зависимая от уровня отсечения

молекул  с молярным весом  10000-300000 Dalton , в КЗ – селективно-проницаемая

для белков с молекулярным весом 10000-300000 Dalton.

п.3.1 Калибровка – раствором известковой концентрации, в КЗ – стандартами

осмоляльности

п.3.5 Размеры – 360х250х350.5 мм, в КЗ – 190х140х280 мм

п.3.6 – Вес – 5,1 кг, в КЗ – 3,2 кг

10.2. Признать котировочные заявки  ИП Литвина Н.Н., ООО «Медлайн плюс» и ООО «Авиценна»  соответствующими требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок.

11. Наиболее низкая цена котировочной заявки (соответствующей всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок) предложена участником

ООО «Авиценнас»   и составила 330 900,00 (Триста тридцать тысяч девятьсот

рублей 00 копеек

12. Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение:

12.1. Признать победителем в проведении запроса котировок

ООО «Авиценна»

Наименование  (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа

614045, г.Пермь, Тополевый пер., д.10, офис 204

Место нахождения (для юридического лица), место нахождения  (для физического лица)

330 900,00

(Триста тридцать тысяч девятьсот) рублей 00 копеек

Цена муниципального контракта, руб.

12.2. Признать участником размещения заказа, предложившим лучшую цену после цены, предложенной победителем

ИП Литвина Н.Н.

Наименование  (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа

607182, Нижегородская область, г.Саров, ул.Советская, 10 А, к.22

Место нахождения (для юридического лица), место нахождения  (для физического лица)

332 000, 00

(Триста тридцать две тысячи)  рублей 00 копеек

Цена муниципального контракта, руб.

13. Настоящий протокол подлежит  размещению на официальном сайте администрации

города Перми (www/gorodperm.ru).

14. Подписи:

Председатель котировочной комиссии	_________________Р.В.Селиванова

Члены котировочной комиссии                       _________________Т.И.Зотова

_________________Е.П.Татаринова

Секретарь котировочной комиссии                __________________А.А.Власова