Приложение № 2

к извещению № Кт 022-18/09

от 18 сентября 2008 года

Техническое задание

на поставку шунтирующих систем для лечения гидроцефалии

| Шунтирующая система для лечения гидроцефалии с клапаном с плоским дном стандартного размера, низкого давления | Требуемые параметры и условия |
| --- | --- |
| Клапан с плоским дном, для установки на кость черепа | наличие |
| Механизм клапана с рубиновым шариком, рубиновым хомутом и стальной пружиной | наличие |
| Уровень давления, мм H20 | 40 +/- 10 |
| Высота профиля клапана не более, мм | 7,6 |
| Длина (без коннекторов) не более, мм | 40 |
| Ширина не более, мм | 12,1 |
| Резервуар для взятия проб ликвора и инъекций лекарственных средств | наличие |
| Коды указывающие направление тока ликвора и градацию по давлению | наличие |
| Вентрикулярный катетер | наличие |
| Вентрикулярный катетер не менее, см | 14 |
| Вентрикулярный катетер внутренний/внешний диаметр, мм | 1,4/2,7 |
| Наличие маркеров длины | наличие |
| Угловая клипса с отверстиями для крепления | наличие |
| Перитонеальный катетер | наличие |
| Перитонеальный катетер с открытым концом внутренний/внешний диаметр, мм | 1,0/2,2 |
| Перитониальный катетер с открытым концом длиной не менее, см | 120 |
| Импрегнация барием | наличие |
| Стерильная упаковка | наличие |
| Количество | 1 шт. |

| Шунтирующая система для лечения гидроцефалии с клапаном с плоским дном стандартного размера, среднего давления | Требуемые параметры и условия |
| --- | --- |
| Клапан с плоским дном, для установки на кость черепа | наличие |
| Механизм клапана с рубиновым шариком, рубиновым хомутом и стальной пружиной | наличие |
| Уровень давления, мм H20 | 70 +/- 10 |
| Высота профиля клапана не более, мм | 7,6 |
| Длина (без коннекторов) не более, мм | 40 |
| Ширина не более, мм | 12,1 |
| Резервуар для взятия проб ликвора и инъекций лекарственных средств | наличие |
| Коды указывающие направление тока ликвора и градацию по давлению | наличие |
| Вентрикулярный катетер | наличие |
| Вентрикулярный катетер не менее, см | 14 |
| Вентрикулярный катетер внутренний/внешний диаметр, мм | 1,4/2,7 |
| Наличие маркеров длины | наличие |
| Угловая клипса с отверстиями для крепления | наличие |
| Перитонеальный катетер | наличие |
| Перитонеальный катетер с открытым концом внутренний/внешний диаметр, мм | 1,0/2,2 |
| Перитониальный катетер с открытым концом длиной не менее, см | 120 |
| Импрегнация барием | наличие |
| Стерильная упаковка | наличие |
| Количество | 1 шт. |

| Шунтирующая система для лечения гидроцефалии с клапаном с плоским дном стандартного размера, средне-высокого давления | Требуемые параметры и условия |
| --- | --- |
| Клапан с плоским дном, для установки на кость черепа | наличие |
| Механизм клапана с рубиновым шариком, рубиновым хомутом и стальной пружиной | наличие |
| Уровень давления, мм H20 | 100 +/- 10 |
| Высота профиля клапана не более, мм | 7,6 |
| Длина (без коннекторов) не более, мм | 40 |
| Ширина не более, мм | 12,1 |
| Резервуар для взятия проб ликвора и инъекций лекарственных средств | наличие |
| Коды указывающие направление тока ликвора и градацию по давлению | наличие |
| Вентрикулярный катетер | наличие |
| Вентрикулярный катетер не менее, см | 14 |
| Вентрикулярный катетер внутренний/внешний диаметр, мм | 1,4/2,7 |
| Наличие маркеров длины | наличие |
| Угловая клипса с отверстиями для крепления | наличие |
| Перитонеальный катетер | наличие |
| Перитонеальный катетер с открытым концом внутренний/внешний диаметр, мм | 1,0/2,2 |
| Перитониальный катетер с открытым концом длиной не менее, см | 120 |
| Импрегнация барием | наличие |
| Стерильная упаковка | наличие |
| Количество | 13 шт. |

| Шунтирующая система для лечения гидроцефалии у новорожденных с микроклапаном, средне-высокого давления, с катетерами, пропитанными антибиотиками | Требуемые параметры и условия |
| --- | --- |
| Микроклапан с плоским дном, для установки на кость черепа | наличие |
| Механизм клапана с рубиновым шариком, рубиновым хомутом и стальной пружиной | наличие |
| Уровень давления, мм H20 | 100 +/- 10 |
| Высота профиля клапана не более, мм | 4,32 |
| Длина (без коннекторов) не более, мм | 23,62+/-0.25 |
| Ширина не более, мм | 8,64 |
| Резервуар для взятия проб ликвора и инъекций лекарственных средств | наличие |
| Коды указывающие направление тока ликвора и градацию по давлению | наличие |
| Вентрикулярный катетер, пропитанный антибиотиками | наличие |
| Вентрикулярный катетер не менее, см | 14 |
| Вентрикулярный катетер внутренний/внешний диаметр, мм | 1,4/2,7 |
| Пропитка катетера 0,15% Клиндамицина и 0,054% Рифампицина, выделение антибиотиков в течение 28 дней после имплантации | наличие |
| Наличие маркеров длины | наличие |
| Угловая клипса с отверстиями для крепления | наличие |
| Перитонеальный катетер, пропитанный антибиотиками | наличие |
| Перитонеальный катетер с открытым концом внутренний/внешний диаметр, мм | 1,0/2,2 |
| Перитониальный катетер с открытым концом длиной не менее, см | 120 |
| Пропитка катетера 0,15% Клиндамицина и 0,054% Рифампицина, выделение антибиотиков в течение 28 дней после имплантации | наличие |
| Импрегнация барием | наличие |
| Стерильная упаковка | наличие |
| Количество | 5 шт. |

Главный врач								Д.В. Антонов