## приложение № 3
Приложение № 3
к документации об аукционе
«Предметное предложение» - функциональные и качественные характеристики и свойства, комплектность предлагаемого товара
наименование участника размещения заказа ___________________________________
№ п/п | Характеристики товара | Требуемые параметры и условия | Предлагаемые параметры и условия товара
1 | 2 | 3 | 4
1. | Лот № 1. Коронарные стенты "PRO-Kinetic" или эквивалент
1.1 | Наименование | указать
1.2 | Производитель, страна происхождения | указать
1.3 | Регистрационное удостоверение | наличие
1.4 | Сертификат соответствия | наличие
1.5 | Год выпуска, не ранее: | указать
1.6 | Дизайн стента
1.6.1 | Материал изготовления | кобальт-хромовый сплав, L-605
1.6.2 | Структура | открытая ячейка
1.6.3 | Толщина:
1.6.3.1 | 2,0-3,0 мм | не более 0,0024"/60 микрон
1.6.3.2 | 3,5-4,0 мм | не более 0,0031"/80 микрон
1.6.3.3 | 4,5-5,0 мм | не более 0,0047"/120 микрон
1.6.4 | Материал внутреннего покрытия | аморфный карбид кремния (PROBIO)
1.6.5 | Рентгеноконтрастные маркеры | наличие
1.7 | Параметры стента
1.7.1 | Размеры диаметров стентов в диапазоне, мм | от 2,75 мм до 4,00 мм
1.7.2 | Шаг диаметра стента не более, мм | 0.5
1.7.3 | Размеры длины стентов в диапазоне, мм | от 13 мм - 22 мм.
1.7.4 | Шаг длины стента не более, мм | 10
1.7.5 | Профиль стента | не более 0,037"/0,95 мм
1.8 | Система доставки стента включает:
1.8.1 | Материал шахты/баллона | полукристаллический полимер
1.8.2 | Диаметр проксимальной части баллонного катетера | не более 2 F
1.8.3 | Диаметр дистальной части баллонного катетера | не более 2,8 F
1.8.4 | Минимально рекомендуемый проводниковый катетер | 5 F
1.8.5 | Диаметр коронарного проводника | 0,014"
1.9 | Параметры системы доставки стента
1.9.1 | Рабочая длина баллонного катетера | не более 140 см
1.9.2 | Номинальное давление раскрытия | 10 атм
1.9.3 | Давление разрыва | 16 атм
1.10 | Количество, шт. в том числе по размерам | 17
1.10.1 | 2,75 х 13 мм | 1
1.10.2 | 3.0 х 13 мм | 2
1.10.3 | 3,0 х 18 мм | 3
1.10.4 | 3,0 х 22 мм | 2
1.10.5 | 3,5 х 13 мм | 2
1.10.6 | 3,5 х 18 мм | 3
1.10.7 | 3,5 х 22 мм | 2
1.10.8 | 4,0 х 18 мм | 1
1.10.9 | 4,0 х 22 мм | 1
2. | Лот № 2. Коронарные стенты "Driver " или эквивалент
2.1 | Наименование | указать
2.2 | Производитель, страна происхождения | указать
2.3 | Регистрационное удостоверение | наличие
2.4 | Сертификат соответствия | наличие
2.5 | Год выпуска, не ранее: | указать
2.6 | Дизайн стента
2.6.1 | Материал изготовления | кобальтовый сплав
2.6.2 | Структура | полуоткрытая ячейка
2.6.3 | Толщина стенок | 0,0036"
2.6.4 | Рентгеноконтрастные маркеры | не менее 2-х
2.7 | Параметры стента
2.7.1 | Размеры диаметров стентов в диапазоне, мм | от 2,5 до 4,5 мм
2.7.2 | Шаг диаметра стента не более, мм | 0.5
2.7.3 | Размеры длины стентов, мм | 18 мм
2.7.4 | Профиль стента для d 3 мм | не более 0,043"
2.8 | Система доставки стента включает:
2.8.1 | Монорельсовый баллонный катетер | наличие
2.8.2 | Минимально рекомендуемый проводниковый катетер | 5 F
2.8.3 | Диаметр коронарного проводника | 0,014"
2.9 | Параметры системы доставки стента
2.9.1 | Длина системы доставки | не более 140 см
2.10 | Номинальное давление раскрытия | 9 атм
2.9.2 | Давление разрыва | 16 атм
2.10 | Количество, шт. в том числе по размерам | 17
2.10.1 | 2,5 х 18 мм | 1
2.10.2 | 2,75 х 18 мм | 1
2.10.3 | 3,0 х 18 мм | 6
2.10.4 | 3,5 х 18 мм | 6
2.10.5 | 4,0 х 18 мм | 2
2.10.6 | 4,5 х 18 мм | 1
3. | Лот № 3. Коронарные балонные катетеры "Sprinter" или эквивалент
3.1 | Наименование | указать
3.2 | Производитель, страна происхождения | указать
3.3 | Регистрационное удостоверение | наличие
3.4 | Сертификат соответствия | наличие
3.5 | Год выпуска, не ранее: | указать
3.6 | Дизайн баллона
3.6.1 | Материал изготовления | Fulcrum
3.6.2 | Гидрофильное покрытие баллона | наличие
3.6.3 | Рентгеноконтрастные маркеры баллона | не менее 2-х
3.7 | Параметры баллона
3.7.1 | Размеры диаметров баллонов в диапазоне, мм | от 1,25 мм до 4,0 мм
3.7.2 | Шаг диаметра баллона не более, мм | 0.5
3.7.3 | Размеры длины баллонов, мм | 12 мм
3.8 | Система доставки включает:
3.8.1 | Профиль дистальной части баллонного катетера | не более 2,5 F
3.8.2 | Диаметр коронарного проводника | 0,014"
3.9 | Параметры системы доставки
3.9.1 | Диаметр кончика баллонного катетера | не более 0,017"
3.9.2 | Номинальное давление | 14 атм
3.9.3 | давление разрыва | не менее 18 атм
3.10 | Количество, шт. в том числе по размерам | 15
3.10.1 | 1,25 х 12 мм | 5
3.10.2 | 1,5 х 12 мм | 4
3.10.3 | 3,0 х 12 мм | 2
3.10.4 | 3,5 х 12 мм | 2
3.10.5 | 4,0 х 12 мм | 2
| _____________________________ | ________________________ | ___________________
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.)
МП

## приложение № 4
Приложение № 4
к документации об аукционе
Техническое задание документации об аукционе на право заключения муниципального контракта на поставку расходных материалов для отделения рентгенхирургических методов диагностики и лечения МУЗ ГКБ № 4
№ п/п | Характеристики товара | Требуемые параметры и условия
1 | 2 | 3
1. | Лот № 1. Коронарные стенты "PRO-Kinetic" или эквивалент
1.1 | Наименование | указать
1.2 | Производитель, страна происхождения | указать
1.3 | Регистрационное удостоверение | наличие
1.4 | Сертификат соответствия | наличие
1.5 | Год выпуска, не ранее: | указать
1.6 | Дизайн стента
1.6.1 | Материал изготовления | кобальт-хромовый сплав, L-605
1.6.2 | Структура | открытая ячейка
1.6.3 | Толщина:
1.6.3.1 | 2,0-3,0 мм | не более 0,0024"/60 микрон
1.6.3.2 | 3,5-4,0 мм | не более 0,0031"/80 микрон
1.6.3.3 | 4,5-5,0 мм | не более 0,0047"/120 микрон
1.6.4 | Материал внутреннего покрытия | аморфный карбид кремния (PROBIO)
1.6.5 | Рентгеноконтрастные маркеры | наличие
1.7 | Параметры стента
1.7.1 | Размеры диаметров стентов в диапазоне, мм | от 2,75 мм до 4,00 мм
1.7.2 | Шаг диаметра стента не более, мм | 0.5
1.7.3 | Размеры длины стентов в диапазоне, мм | от 13 мм - 22 мм.
1.7.4 | Шаг длины стента не более, мм | 10
1.7.5 | Профиль стента | не более 0,037"/0,95 мм
1.8 | Система доставки стента включает:
1.8.1 | Материал шахты/баллона | полукристаллический полимер
1.8.2 | Диаметр проксимальной части баллонного катетера | не более 2 F
1.8.3 | Диаметр дистальной части баллонного катетера | не более 2,8 F
1.8.4 | Минимально рекомендуемый проводниковый катетер | 5 F
1.8.5 | Диаметр коронарного проводника | 0,014"
1.9 | Параметры системы доставки стента
1.9.1 | Рабочая длина баллонного катетера | не более 140 см
1.9.2 | Номинальное давление раскрытия | 10 атм
1.9.3 | Давление разрыва | 16 атм
1.10 | Количество, шт. в том числе по размерам | 17
1.10.1 | 2,75 х 13 мм | 1
1.10.2 | 3.0 х 13 мм | 2
1.10.3 | 3,0 х 18 мм | 3
1.10.4 | 3,0 х 22 мм | 2
1.10.5 | 3,5 х 13 мм | 2
1.10.6 | 3,5 х 18 мм | 3
1.10.7 | 3,5 х 22 мм | 2
1.10.8 | 4,0 х 18 мм | 1
1.10.9 | 4,0 х 22 мм | 1
2. | Лот № 2. Коронарные стенты "Driver " или эквивалент
2.1 | Наименование | указать
2.2 | Производитель, страна происхождения | указать
2.3 | Регистрационное удостоверение | наличие
2.4 | Сертификат соответствия | наличие
2.5 | Год выпуска, не ранее: | указать
2.6 | Дизайн стента
2.6.1 | Материал изготовления | кобальтовый сплав
2.6.2 | Структура | полуоткрытая ячейка
2.6.3 | Толщина стенок | 0,0036"
2.6.4 | Рентгеноконтрастные маркеры | не менее 2-х
2.7 | Параметры стента
2.7.1 | Размеры диаметров стентов в диапазоне, мм | от 2,5 до 4,5 мм
2.7.2 | Шаг диаметра стента не более, мм | 0.5
2.7.3 | Размеры длины стентов, мм | 18 мм
2.7.4 | Профиль стента для d 3 мм | не более 0,043"
2.8 | Система доставки стента включает:
2.8.1 | Монорельсовый баллонный катетер | наличие
2.8.2 | Минимально рекомендуемый проводниковый катетер | 5 F
2.8.3 | Диаметр коронарного проводника | 0,014"
2.9 | Параметры системы доставки стента
2.9.1 | Длина системы доставки | не более 140 см
2.10 | Номинальное давление раскрытия | 9 атм
2.9.2 | Давление разрыва | 16 атм
2.10 | Количество, шт. в том числе по размерам | 17
2.10.1 | 2,5 х 18 мм | 1
2.10.2 | 2,75 х 18 мм | 1
2.10.3 | 3,0 х 18 мм | 6
2.10.4 | 3,5 х 18 мм | 6
2.10.5 | 4,0 х 18 мм | 2
2.10.6 | 4,5 х 18 мм | 1
3. | Лот № 3. Коронарные балонные катетеры "Sprinter" или эквивалент
3.1 | Наименование | указать
3.2 | Производитель, страна происхождения | указать
3.3 | Регистрационное удостоверение | наличие
3.4 | Сертификат соответствия | наличие
3.5 | Год выпуска, не ранее: | указать
3.6 | Дизайн баллона
3.6.1 | Материал изготовления | Fulcrum
3.6.2 | Гидрофильное покрытие баллона | наличие
3.6.3 | Рентгеноконтрастные маркеры баллона | не менее 2-х
3.7 | Параметры баллона
3.7.1 | Размеры диаметров баллонов в диапазоне, мм | от 1,25 мм до 4,0 мм
3.7.2 | Шаг диаметра баллона не более, мм | 0.5
3.7.3 | Размеры длины баллонов, мм | 12 мм
3.8 | Система доставки включает:
3.8.1 | Профиль дистальной части баллонного катетера | не более 2,5 F
3.8.2 | Диаметр коронарного проводника | 0,014"
3.9 | Параметры системы доставки
3.9.1 | Диаметр кончика баллонного катетера | не более 0,017"
3.9.2 | Номинальное давление раскрытия | 14 атм
3.9.3 | Давление разрыва | 18 атм
3.10 | Количество, шт. в том числе по размерам | 15
3.10.1 | 1,25 х 12 мм | 5
3.10.2 | 1,5 х 12 мм | 4
3.10.3 | 3,0 х 12 мм | 2
3.10.4 | 3,5 х 12 мм | 2
3.10.5 | 4,0 х 12 мм | 2