## Техническое задание
Приложение № 1
к Извещению о проведении запроса котировок
№ 96 от 01.10.2008 г.
Техническое задание
на закупку коронарных баллонных катетеров "FireStar" или эквивалент
№ п/п | Параметры | Требование технического задания | Предлагаемые параметры и условия
1 | Наименование | баллонный коронарный катетер "FireStar" или эквивалент
2 | Производитель, страна происхождения | указать
3 | Регистрационное удостоверение | наличие
4 | Сертификат соответствия | наличие
5 | Год выпуска, не ранее: | 2008
6 | Дизайн баллона
6.1 | Материал изготовления | Duralyn
6.2 | Гидрофильное покрытие дистальной части баллонного катетера | наличие
6.3 | Рентгеноконтрастные маркеры баллона | не менее 2-х
7 | Параметры баллона
7.1 | Размеры диаметров баллонов в диапазоне, мм | от 1,5 мм до 3,5 мм
7.2 | Шаг диаметра баллона не более, мм | 0.5
7.3 | Размеры длины баллонов, мм | 15 мм
8 | Система доставки включает:
8.1 | Диаметр шахты баллонного катетера проксимальный | не более 1,9 F
8.2 | Материал | нержавеющая сталь
8.3 | Диаметр шахты баллонного катетера дистальный | не более 2,6 F
8.4 | Материал | Pebax/Nylon
8.5 | Минимально рекомендуемый проводниковый катетер | 5 F
8.6 | Диаметр коронарного проводника | 0,014"
9 | Параметры системы доставки
9.1 | Полезная длина баллонного катетера | не более 145 см
9.2 | Маркеры на расстоянии 90 и 100 см от дистального конца катетера | наличие
9.3 | Номинальное давление | 14 атм
9.4 | Давление разрыва | 20 атм
10 | Количество, шт. в том числе по размерам | 15
10.1 | 1,5 х 15 мм | 4
10.2 | 2,0 х 15 мм | 3
10.3 | 2,5 х 15 мм | 2
10.4 | 3,0 х 15 мм | 2
10.5 | 3,5 х 15 мм | 4
11 | Цена за единицу, руб.
12 | Максимальная цена контракта, руб.
| ______________________________ | _____________________ | ______________
| (наименование поставщика) | (подпись) | (Ф.И.О.)
МП