## Техническое задание
Приложение № 1
к Извещению о проведении запроса котировок
№ 94 от 01.10.2008 г.
Техническое задание
на закупку коронарных стентов
№ п/п | Характеристики товара | Требуемые параметры и условия | Предлагаемые параметры и условия
1 | Наименование | стент коронарный, баллонорасширяемый на системе доставки
2 | Производитель, страна происхождения | указать
3 | Регистрационное удостоверение | наличие
4 | Сертификат соответствия | наличие
5 | Год выпуска, не ранее: | 2008
6 | Дизайн стента
6.1 | Материал изготовления | кобальт-хромовый сплав L605
6.2 | Стент вырезан лазером из листа сплава | сплав L605
6.3 | Структура | закрытая ячейка, адаптирована к диаметру артерии ( 3 ячейки на кольцо для стента 2,5 мм , 4 - для стентов диаметром 2.75 - 4.0мм)
6.4 | Диаметр ячейки - 0,6 квадратных мм для стента диаметром 3,0 мм | наличие
6.5 | Толщина прутьев стенок стента диаметром в диапазоне от 2,75 мм до 4,0 мм | от 35 до 70 микрон
6.6 | Соотношение толщины прутьев 35 микрон и 70 микрон 2:1 | наличие
6.7 | Рентгеноконтрастные маркеры | не менее 2-х
7 | Параметры стента
7.1 | Размеры диаметров стентов в диапазоне, мм | от 2,75 мм до 4,0 мм
7.2 | Размеры длины стентов, мм | 17 мм
7.3 | Профиль стента на системе доставки 73 микрона | наличие
8 | Система доставки стента включает:
8.1 | Монорельсовый баллонный катетер совместим с проводником диаметром не более 014" и проводниковым катетером 5F | наличие
8.2 | Проксимальная часть стента | однопросветная, стальная, диаметр не более 1,9 F
8.3 | Дистальная часть стента | коаксиальная, диаметр не более 2,7 F
8.4 | Минимально рекомендуемый проводниковый катетер | 5 F
8.5 | Диаметр коронарного проводника | 0,14"
8.6 | Баллон выступает по краям стента на 0,5 мм с каждой стороны | наличие
8.7 | Длина кончика баллоного катетера | 0.120" (3.048мм)
8.8 | Номинальное давление раскрытия стента | 12 атм
8.9 | Давление разрыва | 16 атм
8.10 | Гидрофильное смазывающее покрытие системы доставки от отверстия просвета проводника до проксимальной части баллона на длину 25 см для повышения проходимости стента. | наличие
9 | Количество, шт. в том числе по размерам: | 17
9.1 | 2,75 х 17 мм | 2
9.2 | 3,0 х 17 мм | 6
9.3 | 3,5 х 17 мм | 6
9.4 | 4,0 х 17 мм | 3
10 | Цена за единицу, руб.
11 | Максимальная цена контракта, руб.
| ________________________________ | _________________ | ______________
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.)
МП