Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

№4 от 06 октября 2008 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на мониторы профиля дыхания Poet или эквивалент

| № п/п | Параметры | Требования техзадания |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество | 2 штуки |
| 2 | Измеряемые параметры | SpO2, ЭКГ, ЧСС, ЧД, НИАД, Температура, СО2 |
| 3 | Режимы работы | Взрослый/Педиатрический/ Неонатальный |
| 4 | Объединение в сеть | Возможность |
| 5 | Тревоги по всем измеряемым параметрам | Наличие |
|  | Измеряемые параметры |  |
| 6 | ЭКГ |  |
| 6.1 | Количество отведений | 7 (отведения I, II, III, aVR, aVL, aVF, V) |
| 6.2 | Количество уровней чувствительности | 3 |
| 6.3 | Возможность выбора частотного диапазона фильтров | Да |
| 6.4 | Определение импульсов пейсмейкера | Да |
| 6.5 | Функция автоматического переключения на альтернативное отведение при невозможности регистрации выбранного отведения | Наличие |
| 7 | SpO2 |  |
| 7.1 | Диапазон | 1% – 99% |
| 7.2 | Разрешение | 1% |
| 7.3 | Точность | 2% (в диапазоне 70-99%) 3% (в диапазоне 50-69%) |
| 7.4 | Плетизмограмма | Наличие |
| 7.5 | Метод | Светодиоды с двумя длинами волн |
| 7.6 | Технология | DOX (полностью цифровая схема обработки сигнала) |
| 7.7. | Периоды усреднения по выбору пользователя, сек | 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 |
| 8 | ЧСС |  |
| 8.1 | Диапазон | 20 – 300 уд/мин |
| 8.2 | Точность | ±1 уд/мин или 1 % |
| 8.3 | Тон импульса, регулируется пользователем | 10 уровней, откл |
| 8.4 | Возможность выбора источника сигнала для расчета ЧСС | Да |
| 8.5 | Источники сигнала для расчета ЧСС | SpO2, ЭКГ, НИАД или автоматический выбор оптимального источника |
| 9 | Дыхание |  |
| 9.1 | Диапазон | 6-150 дых/мин |
| 9.2 | Разрешение | 1 дых/мин |
| 9.3 | Точность, не менее | ± 1% или ± 1 вдох/мин |
| 9.4 | Источник сигнала | ЭКГ |
| 9.5 | Респирограмма | Наличие |
| 10 | НИАД |  |
| 10.1 | Диапазон давлений накачивания манжеты | Для взрослых: 0 - 300 мм. рт.ст. Для детей: 0 - 300 мм. рт.ст. Для новорожденных 0 - 150 мм. рт.ст. |
| 10.2 | Периодичность автоматических измерений | 2, 3, 5, 10, 15, 30, 60 мин; 2, 4, часа |
| 10.3 | Разрешение | 1 мм. рт.ст. |
| 10.4 | Точность, не хуже | ±2 мм.рт.ст или 2% измерения |
| 10.5 | Метод | Осциллометрический при накачивании манжеты |
| 10.6 | Режим непрерывного измерения НИАД (режим STAT – последовательные измерения в течение 5 минут) | Наличие |
| 10.7 | Анализ полученного результата и автоматический повтор измерения НИАД при необходимости | Наличие |
| 11 | Температура |  |
| 11.1 | Количество каналов | 1 |
| 11.2 | Диапазон измерения | 20º - 45º С |
| 11.3 | Точность во всем диапазоне измерений, не хуже | ±0,1% |
| 11.4 | Метод | предикативный |
| 12 | Капнометрия |  |
| 12.1 | Единицы измерения | Торр, мм.рт.ст., об.%, кПа |
| 12.2 | Диапазон измерения | 0-99 мм.рт.ст., 0-12.5%, 0-12.5 кПа |
| 12.3 | Цифровые значения inCO2 и etCO2 | Наличие |
| 12.4 | Капнограмма | Наличие |
| 12.5 | Разрешение | 1 мм.рт.ст., 0.1%,0.1кПа |
| 12.6 | Точность | ± 2 мм.рт.ст., ± 0.3 об.%, ± 0.3 кПа |
| 12.7 | Метод | Недисперсный инфракрасный, боковой поток |
| 12.8 | Автокалибровка при включении | Наличие |
| 12.9 | Автокалибровка каждые 24 часа | Наличие |
| 12.10 | Автокалибровка при изменении температуры окружающей среды на 3ºС и более | Наличие |
| 12.11 | Ручная калибровка | Возможность |
| 12.12 | Компенсация N2O по выбору пользователя | Наличие |
| 12.13 | Поток (для забора проб) по выбору пользователя | 50 мл/мин, 150 мл/мин |
| 12.14 | Время срабатывания при потоке 150 мл/мин, не более | 1,7 сек |
| 12.15 | Время срабатывания при потоке 50 мл/мин, не более | 4,6 сек |
| 12.16 | Время нарастания сигнала (10-90%) при потоке 150 мл/сек, не более | 350 мсек |
| 12.17 | Время нарастания сигнала (10-90%) при потоке 50 мл/сек, не более | 500мсек |
| 12.18 | Задержка при потоке 150 мл/мин, не более | 1,3 сек |
| 12.19 | Задержка при потоке 50 мл/мин, не более | 4,0 сек |
| 12.20 | Готовность при холодном запуске, включая автоматическую калибровку, не более | 15 сек |
| 12.21 | Объем водной ловушки, не менее | 20 мл |
| 13 | Объединение в сеть | Возможность |
| 14 | Тревоги | Наличие |
| 14.1 | Индикация тревоги | Звуковая, визуальная |
| 14.2 | Подавление тревоги | На 2 мин или постоянно |
| 14.3 | Предупреждающий звуковой сигнал при выборе постоянного подавления тревоги | Да |
| 14.4 | Уровни тревоги | Высокий, средний, низкий, информационный |
| 14.5 | Регулировка тона звукового сигнала пользователем | 10 ступеней |
| 14.6 | Настройки по умолчанию | Установленные пользователем, больничные, заводские |
| 14.7 | Отображение сигналов тревоги высокого и среднего приоритетов в центре окна кривой соответствующего параметра | Да |
| 15 | Тренды |  |
| 15.1 | Типы | Табличные, графические |
| 15.2 | Память | 24 часа |
| 15.3 | Табличные интервалы, по выбору пользователя | 30 сек, 1, 2, 5, 10, 30 мин., 1, 2, 4 часа |
| 15.4 | Интервалы времени для построения графических трендов, по выбору пользователя | 2, 4, 8, 12, 24 часа |
| 15.5 | Типы данных | ЧСС, ЧД, SpO2, Температура, НИАД (систол., диастол., средн.), СО2 |
| 15.6 | Мини-тренды | На выбранной кривой в реальном времени |
| 16 | Дисплей |  |
| 16.1 | Тип | Активный TFT |
| 16.2 | Диагональ, не меньше | 26,4 см |
| 16.3 | Разрешение | 640х480 пикслей |
| 16.4 | Количество отображаемых кривых, не меньше | 6 |
| 16.5 | Скорость развертки, по выбору пользователя | 6,25; 12,5; 25; 50 мм/сек |
| 16.6 | Возможность каскадирования окон кривых | Да |
| 16.7 | Возможность объединения окон на экране | Да |
| 16.8 | Заморозка изображения на экране, по выбору пользователя | от 30 сек до 5 мин |
| 16.9 | Язык | Русский |
| 16.10 | Количество цветов, не менее | 8 |
| 17 | Элементы управления |  |
| 17.1 | Функциональные кнопки мембранного типа | 9 штук |
| 17.2 | Поворотная рукоятка | Управление вращением (24 положения) и нажатием |
| 18 | Системные выходы |  |
| 18.1 | RS 232 | Да |
| 18.2 | Цифровой DB9 | Да |
| 18.3 | Аналоговый | Да |
| 18.4 | Стерео выход (для вызова мед персонала) | Да |
| 18.5 | BNC-разъем для подключения дефибриллятора с кардиоверсией | Да |
| 18.6 | Видео порт для подключения дополнительного монитора | Да |
| 19 | Механические характеристики |  |
| 19.1 | Вес, не более | 7 кг |
| 19.2 | Размеры ВхШхГ, не более | 28см х 32см х 28 см |
| 19.3 | Ударопрочность, отсутствие влияния при испытаниях в соответствии с требованиями стандартов IEC 60068-2-27 | Да |
| 19.4 | Устойчивость к вибрации, отсутствие влияния при испытаниях в соответствии с требованиями стандартов IEC 60068-2-64 | Да |
| 20 | Электрические параметры |  |
| 20.1 | Потребляемая мощность, не более | 35 Вт |
| 20.2 | Напряжение | 220 В, 50 Гц |
| 20.3 | Тип аккумулятора | Свинцово-кислотный |
| 20.4 | Продолжительность работы от одного аккумулятора, не менее | 3 часа |
| 20.5 | Время зарядки, не более | 4,5 часа |
| 21 | Комплектация |  |
| 21.1 | SpO2 датчик типа "Multi-Site" | 1 шт |
| 21.2 | 3-х жильный кабель ЭКГ | 1 шт |
| 21.3 | Одноразовые ЭКГ электроды | 3 шт |
| 21.4 | Водоотделитель Water Check | 5 шт. |
| 21.5 | Шланги | 5 шт. |
| 21.6 | Датчик температуры многоразовый | 1 шт |
| 21.7 | Манжета неинвазивного давления со шлангом | 1 шт |
| 21.8 | Шнур питания | 1 шт |
| 21.9 | Аккумулятор | 1 шт |
| 22 | Гарантийный срок, не менее | 24 месяца |

- Главный врач МУЗ «ГДКБ №1»                                         О.Г. Токмакова