Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 98 от 06.10.2008 г.

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«_____» _______________  2008г.

Заполняется юридическим лицом:

Наименование участника размещения заказа ______________________________________________

Юридический адрес___________________________________________________________________

Фактический (почтовый) адрес__________________________________________________________

ИНН/КПП, банковские реквизиты _______________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Должность,  фамилия, имя, отчество лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  участника размещения заказа ____________________________________________________________________

Наименование и реквизиты документа на основании, которого действует _____________________

(Устав, Положение, доверенность и пр.)

тел/факс:__________________________ электронная почта (e-mail): __________________________

сайт:_______________________________________

Заполняется физическим лицом (в т. ч. индивидуальным предпринимателем):

Ф.И.О. участника размещения заказа ____________________________________________________

Место жительства (по регистрации) _____________________________________________________

Фактическое место жительства _________________________________________________________

Паспортные данные___________________________________________________________________

Свидетельство о регистрации (для индивидуальных предпринимателей)_______________________

ИНН/КПП, банковские реквизиты _______________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Тел./факс _________________________ электронная почта (e-mail): __________________________

сайт:___________________________________

Кому: МУЗ ГКБ № 4

Изучив направленное Вами Извещение № 98 от 06.10.2008 г. о проведении запроса котировок, мы, нижеподписавшиеся, согласны исполнить условия Муниципального контракта,  являющимся Приложением № 3 к данному извещению и поставить насадки к универсальной пневматической силовой установке для травматологии и ортопедии Compact Air Drive 2 «Synthes GmbH» в соответствии с техническими характеристиками товара.

Технические характеристики

| № п/п | Характеристики товара | Требуемые параметры и условия | Предлагаемые параметры и условия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование | Указать |  |
| 2 | Модель | Указать |  |
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
| 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |
| 6 | Подробное техническое описание на русском языке (проспекты) | Наличие |  |
| 7 | Монтажный и пуско-наладочные работы по месту расположения Заказчика | Наличие |  |
| 8 | Насадки к пневматической силовой установке Compact Air Drive 2 «Synthes GmbH» для обработки кости в травматологии и ортопедии |  |  |
| 8.1 | Область применения: травматология экстренная и плановая, ортопедия. | Наличие |  |
| 9 | Комплектация: | Наличие |  |
| 9.1 | Ключ для головки под ключ (1 шт.) | Наличие |  |
| 9.2 | Головка с ключом для дрели Compact Air Drive 2 (1 шт.) | Наличие |  |
| 9.3 | Головка с реверсом для ацетабулярного и интрамедуллярного рассверливания (1 шт.) | Наличие |  |
| 9.4 | Осциллирующая пила-насадка ll с быстрым соединением для Compact Air Drive 2 (1 шт.) | Наличие |  |
| 9.5 | Лезвие для пилы 91/71/27/1.0 мм (20шт.) | Наличие |  |
| 10 | Требования к сменным насадкам и их характеристикам: |  |  |
| 10.1 | Насадка для оригинальной DHS/DCS тройной фрезы и больших канулированных сверл | Наличие |  |
| 10.2 | Рабочий диапазон не менее, оборотов в минуту | 0-900 |  |
| 10.3 | Диаметр канулированного отверстия не менее, мм | 3,2 |  |
| 10.4 | Насадка для быстрого соединения к оригинальным AO/ASIF сверлам, метчикам, рабочим частям отверток | Наличие |  |
| 10.5 | Рабочий диапазон, не менее, оборотов в минуту | 0-900 |  |
| 10.6 | Диаметр канулированного отверстия не менее, мм | 3,2 |  |
| 10.7 | Насадка для проведения спиц Киршнера | Наличие |  |
| 10.8 | Рабочий диапазон не менее, оборотов в минуту | 0-900 |  |
| 10.9 | Позволяет работать со спицами dd от 0.6 до 3.2 мм. | Наличие |  |
| 10.10 | Все спицы на одной цанге | Наличие |  |
| 10.11 | Осциллирующая пила-насадка для распиливания костных структур осциллирующими пилами различных размеров | Наличие |  |
| 10.12 | Возможность регулировки амплитуды колебаний в пределах от 2,5 до 5,0 гр. | Наличие |  |
| 10.13 | Максимальная частота осцилляций не менее в минуту. | 12500 |  |
| 10.14 | Фиксация режущего полотна в насадке без использования дополнительных ключей. | Наличие |  |
| 10.15 | Насадка "трехкулачковый патрон": | Наличие |  |
| 10.16 | Работа сверлящим и режущим инструментом с диаметром до 6,5 мм на скоростях вращения от 0 до 900 в оборотов в минуту | Наличие |  |
| 10.17 | Насадка для ацетабулярного и интрамедуллярного рассверливания с реверсом: | Наличие |  |
| 10.18 | Понижающая количество оборотов, повышающая мощность, канулированная | Наличие |  |
| 10.19 | Максимальное количество оборотов не выше, в минуту реверс | 340 |  |
| 10.20 | Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию | Указать |  |
| 11 | Требования к отдельным видам рабочего инструмента: |  |  |
| 11.1 | Лезвия для осциллирующей пилы-насадки | Наличие |  |
| 11.2 | Геометрия зубчиков лезвия обеспечивает высокую скорость пиление – не менее 24 мм не более чем за 2,5 секунды | Наличие |  |
| 11.3 | Температура режущей кромки не более, градусов Цельсия | 38 |  |
| 11.4 | Лезвие пилы обладает высокой устойчивостью к боковым смещениям при пилении. | Наличие |  |
| 11.5 | Максимальное смещение не более, m/s2 | 0,243 |  |
| 12 | Количество, комплект. | 1 |  |
| 13 | Стоимость ед., руб. | Указать |  |
| 14 | Итого стоимость позиции, руб. | Указать |  |

Предлагаемая цена контракта _________________________ рублей включает расходы на доставку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов (в т.ч. НДС), сборов и других обязательных платежей и расходов.

_____________________________________      __________________________     ______________________________

(должность)                                                                           (подпись)                                                               (ФИО)

МП