Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 53  от  14.10. 2008 г.

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«_____» _______________  2008г.

Заполняется юридическим лицом:

Наименование участника размещения заказа _____________________________________________________

Место нахождения___________________________________________________________________________

ИНН/КПП, банковские реквизиты ______________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

тел/факс:_____________________ электронная почта (e-mail): _______________________________________

Заполняется физическим лицом (в т. ч. индивидуальным предпринимателем):

Ф.И.О. участника размещения заказа ____________________________________________________________

Место жительства ____________________________________________________________________________

ИНН/КПП, банковские реквизиты _______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Тел./факс_________________ электронная почта (e-mail): ___________________________________________

Кому                    Муниципальное учреждение здравоохранения администрации г.Перми

«Медико-санитарная часть № 3» (МУЗ МСЧ № 3)

Изучив Извещение № 53    от 14.10.2008 г. о проведении запроса котировок,

(наименование участника размещения заказа)

предлагает  осуществить поставку   анализатора газов крови и электролитов

_____________________________________________________________

(производитель, страна происхождения)

| №№ п\п | Описание требований | Требуемые параметры и условия | Предлагаемые параметры и условия (заполняются участником размещения заказа) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общие требования |  |  |
| 1.1. | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | Наличие | Указать №, дату выдачи, срок действия |
| 1.2 | Сертификат об утверждении средств измерений | Наличие | Указать №, дату выдачи, срок действия |
| 1.3 | Инструкция по эксплуатации, техническая документация на русском языке | Наличие | Указать наличие |
| 1.4 | Количество | 1 | Указать количество |
| 1.5 | Год выпуска, не ранее | 2008 | Указать год выпуска |
| 1.6 | Срок предоставления гарантии качества с момента ввода в эксплуатацию, не менее, мес. | 12 месяцев | Указать срок гарантии |
| 1.7 | Постгарантийное обслуживание | Наличие | Указать наличие |
| 1.8 | Монтаж, пуско-наладочные работы проводятся авторизованным компанией производиеля\официальным представителем в РФ сервисным центром | Наличие | Указать наличие |
| 2 | Технические характеристики |  |  |
| 2.1 | Параметры вводимые: |  |  |
| 2.1.1 | - температура пациента (То С) | Наличие | Указать наличие |
| 2.1.2 | - процентое содержание кислорода во вдыхаемом пациентом воздухе (FIO2) | Наличие | Указать наличие |
| 2.2 | Измеряемые параметры: |  |  |
| 2.2.1 | - рН в диапазоне, не менее | 6,5-8,0 | Указать диапазон |
| 2.2.2 | - рСО2 в диапазоне, не менее, мм рт.ст. | 5,0-150,0 | Указать диапазон |
| 2.2.3 | - рО2 в диапазоне, не менее, мм рт.ст. | 5,0-700,0 | Указать диапазон |
| 2.2.4 | - Nа+ в диапазоне, не менее, ммоль\л | 80-200 | Указать диапазон |
| 2.2.5 | - К+ в диапазоне, не менее, ммоль\л | 1,0-20,0 | Указать диапазон |
| 2.2.6 | - Са++ в диапазоне, не менее, ммоль\л | 0,25-5,00 | Указать диапазон |
| 2.2.7 | - Нсt в диапазоне, не менее, % | 10-70 | Указать диапазон |
| 2.3 | Параметры расчетные: |  |  |
| 2.3.1 | - концентрациея гемоглобина (ТНb) | Наличие | Указать наличие |
| 2.3.2 | - откорректированный по температуре pН (рН(Т)) | Наличие | Указать наличие |
| 2.3.3 | - откорректированный по температуре рСО2 (рСО2(Т)) | Наличие | Указать наличие |
| 2.3.4 | - откорректированный по температуре рО2 (рО2(Т)) | Наличие | Указать наличие |
| 2.3.5 | - двуокись углерода общая (ТСО2) | Наличие | Указать наличие |
| 2.3.6 | - кислород общий (СtО2) | Наличие | Указать наличие |
| 2.3.7 | - нормализованный кальций (Са++(7,4)) | Наличие | Указать наличие |
| 2.3.8 | - бикарбонат (НCO3) | Наличие | Указать наличие |
| 2.3.9 | - избыток оснований в крови (ВЕd) | Наличие | Указать наличие |
| 2.3.10 | - избыток оснований во внеклеточной жидкости (ВЕect) | Наличие | Указать наличие |
| 2.3.11 | - стандартный бикарбонат (SВС) | Наличие | Указать наличие |
| 2.3.12 | - насыщение кислородом (%ОS2С) | Наличие | Указать наличие |
| 2.3.13 | - альвеолярно-артериальный градиент (А-аDО2) | Наличие | Указать наличие |
| 2.3.14 | - респираторный индекс (RI) | Наличие | Указать наличие |
| 2.4 | Материал пробы: |  |  |
| 2.4.1 | - артериальная кровь | Наличие | Указать наличие |
| 2.4.2 | - венозная кровь | Наличие | Указать наличие |
| 2.4.3 | - капиллярная кровь | Наличие | Указать наличие |
| 2.5 | Объем пробы: |  |  |
| 2.5.1 | - гепаринизированный капилляр цельной крови, не более, мкл | 95 | Указть параметры |
| 2.5.2 | - гепаринизированный шприц цельной крови, не более, мкл | 120 | Указать параметры |
| 2.6 | Антикоагулянт – кальций-сбалансированный гепарин | Наличие | Указать наличие |
| 2.7 | Производительность не менее, проб\час | 30 | Указать параметры |
| 2.8 | Электроды сменные, не требующие обслуживания | Наличие | Указать наличие |
| 2.9 | Калибровочные растворы с газами и емкость для отходов в сменном интегрированном пакете | Наличие | Указать наличие |
| 2.10 | Срок работы пакета с момента подключения не менее, дней | 35 | Указать срок работы |
| 2.11 | Память: |  |  |
| 2.11.1 | - пробы пациентов, измерений, не менее | 64 | Указать параметры |
| 2.11.2 | - контроли высокий, измерений, не менее | 30 | Указать параметры |
| 2.11.3 | - контроли норма, измерений, не менее | 30 | Указать параметры |
| 2.11.4 | - контроли низкий, измерений, не менее | 30 | Указать параметры |
| 2.12 | Автоматическая калибровка аппарата | Наличие | Указать наличие |
| 2.13 | Встроенная программа контроля качества | Наличие | Указать наличие |
| 2.14 | Вывод данных: |  |  |
| 2.14.1 | - жидкокристаллический дисплей | Наличие | Указать наличие |
| 2.14.2 | - встроенный термопринтер | Наличие | Указать наличие |
| 2.14.3 | - параллельный порт | Наличие | Указать наличие |
| 2.15 | Стартовый комплект расходных материалов | Наличие | Указать наличие |
| 2.16 | Размеры: |  |  |
| 2.16.1 | - длина, не более, мм | 370 | Указать параметры |
| 2.16.2 | - ширина, не более, мм | 180 | Указать параметры |
| 2.16.3 | - высота, не более, мм | 320 | Указать параметры |
| 2.17 | Вес, не более, кг | 7,7 | Указать параметры |

Предлагаемая цена товара составляет  ________________________ рублей и включает в себя уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, с учетом расходов на доставку оборудования и на пусконаладочные работы.

В случае принятия настоящей котировочной заявки

_____________________________________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

согласен (на, но) исполнить условия Контракта, указанные в Извещении  о проведении запроса котировок.

____________________________________      __________________________     ______________________________

(должность)                                                     (подпись)                                  (инициалы, фамилия)

М.П.

Приложение: на ____ л. в 1 экз.