## Приложение № 4

к документации об аукционе

Сведения о функциональных и качественных характеристиках и свойствах товара

«………………………………………………………………………………….…….…………»

(наименование участника размещения заказа)

| № п/п | Комплектация и технические характеристики | Требуемые параметры | Предлагаемые параметры (Указать) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Низкотемпературный плазменный медицинский стерилизатор |  | Наименование, модель, производитель, страна происхождения |
| 1.1. | Стерилизующий агент | Плазма пероксида водорода |  |
| 1.2 | Температура в стерилизационной камере, оС | от + 42 до + 50 |  |
| 1.3 | Продолжительность цикла стерилизации: Короткий, не менее, мин Длинный, не менее, мин | 55 75 |  |
| 1.4. | Количество возможных циклов стерилизации в сутки (включая необходимое время аэрации), не менее | 20 |  |
| 1.5. | Упаковка стерилизующего агента | Ампулы в герметично запаянных кассетах (картриджах) |  |
| 1.6. | Загрузка кассет (картриджей) со стерилизующим агентом | Автоматическая |  |
| 1.7. | Емкость для использованных кассет (картриджей) | Наличие |  |
| 1.8. | Вместимость емкости для использованных кассет (картриджей), не менее, шт. | 20 |  |
| 1.9. | Удаление использованных кассет (картриджей) | Автоматическое |  |
| 1.10. | Извещение о переполнении встроенной емкости для использованных кассет (картриджей) | Визуальное, автоматическое |  |
| 1.11. | Определение срока годности кассет (картриджей) со стерилизующим агентом при загрузке | Автоматическое |  |
| 1.12. | Наличие датчика влажности | Наличие |  |
| 1.13. | Прерывание цикла стерилизации в случае повышенной влажности внутри камеры | Автоматическое |  |
| 1.14. | Прерывание цикла стерилизации в случае загрузки в камеру не разрешенных для плазменной стерилизации материалов | Автоматическое |  |
| 1.15. | Прерывания цикла стерилизации в случае возникновения ошибки и отображения кода ошибки на дисплее | Автоматическое, ручное |  |
| 1.16. | Дверь с механизмом автоматического вертикального скольжения с инфракрасным датчиком автоматического предотвращения закрывания двери в случае попадания постороннего предмета | Наличие |  |
| 1.17. | Звуковая сигнализация завершения цикла стерилизации | Наличие |  |
| 1.18. | Извещение о необходимости проведения технического обслуживания | Автоматическое |  |
| 1.19. | Стерилизационная камера: Объем, не менее, л Глубина, не менее, мм Ширина, не менее, мм | 100 750 420 |  |
| 1.20. | Количество полок в камере стерилизатора, не менее, шт. | 2 |  |
| 1.21. | Площадь полок, не менее, м2 | 0,5 |  |
| 1.22. | Количество возможных лотков и матов-вкладышей, совместимых с данной моделью стерилизатора, для укладки медицинских изделий, не менее, типоразмер | 6 |  |
| 1.23. | Встроенный матричный двухцветный принтер | Наличие |  |
| 1.24. | Печать параметров процесса стерилизации | Наличие |  |
| 1.25. | Жидкокристаллический дисплей для отображения параметров стерилизационного цикла и сервисной информации | Наличие |  |
| 1.26. | Отображение на дисплее параметров стерилизационного цикла: - температура в градусах Цельсия - давление в мБар - относительная влажность в % - время вентиляции камеры в минутах | Наличие Наличие Наличие Наличие |  |
| 1.27. | Язык дисплея | русский |  |
| 1.28. | Габаритные размеры, не более, мм: Ширина Высота Глубина | 800 1800 1100 |  |
| 1.29. | Вес, не более, кг | 350 |  |
| 1.30. | Встроенные колёса | Наличие |  |
| 1.31. | Занимаемая площадь, не более, м2 | 1 |  |
| 1.32. | Тип электропитания: Напряжение, В Сила тока, А | 380 10 |  |
| 1.33. | Максимальная потребляемая мощность, не более, кВт | 3,0 |  |
| 2. | Технические характеристики термоупаковочной машины |  | Наименование, модель, производитель, страна происхождения |
| 2.1. | Встроенный жидкокристаллический дисплей | Наличие |  |
| 2.2. | Функция печати даты запаковки и даты окончания срока стерильности | Наличие |  |
| 2.3. | Счетчик числа упакованных изделий | Наличие |  |
| 2.4. | Непрерывная подача пленки | Наличие |  |
| 2.5. | Часы и календарь | Наличие |  |
| 2.6. | Корпус | Хромированная сталь |  |
| 2.7. | Различные форматы печати дат стерилизации и истечения срока годности | Наличие |  |
| 2.8. | Настраиваемая начальная граница области печати | Наличие |  |
| 2.9. | Возможность отключения принтера | Наличие |  |
| 2.10. | Система защиты от попадания посторонних предметов | Наличие |  |
| 2.11. | Регулируемая ширина полосы запаивания | Наличие |  |
| 2.12. | Скорость запаивания, не менее, м/мин | 10 |  |
| 2.13. | Мощность, Ватт | 500 |  |
| 2.14. | Габаритные размеры, не менее, мм: Ширина Высота Глубина | 620 260 250 |  |
| 2.15. | Вес, не более, кг | 25 |  |
| 3. | Инкубатор |  | Наименование, модель, производитель, страна происхождения |
| 3.1 | Функция проведения биологического контроля с помощью биологического индикатора | Наличие |  |
| 3.2. | Поддержание температуры | Автоматическое |  |
| 3.3. | Точность поддережанания температуры в течение всего времени инкубации, оС | +/- 2 |  |
| 3.4. | Количество ячеек, не менее, шт. | 18 |  |
| 3.5. | Контроль за содержание флаконов в процессе инкубации | Визуальный |  |
| 3.6. | Верхняя крышка | Прозрачная |  |
| 3.7. | Ячейки для флаконов | Полуоткрытые |  |
| 3.8. | Встроенный ртутный термометр для контроля точности поддержания температуры | Наличие |  |
| 4. | Комплектующие материалы |  |  |
| 4.1. | Инсталляционный набор: Биологический индикатор SyclSure Химическая индикаторная лента Маты для укладки инструментов в лотках Лотки для инструментов | Наличие Наличие Наличие Наличие |  |
| 4.2. | Конфигурационный набор: Бумажная наклейка Интегральная схема памяти Программное обеспечение Реле 220В Панель управления | Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие |  |
| 4.3. | Набор аксессуаров: Бумага, не менее, рулонов Картридж, не менее, шт. Коробка для сбора кассет, не менее, шт. Платы, не менее, шт. | 12 3 12 6 |  |

_____________	             	_________________		_____________

(должность) 			        (печать/подпись) 		       (Ф. И. О.)