Приложение № 1

к документации об аукционе

- ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

Открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку медицинского оборудования для муниципального учреждения здравоохранения «Пермская городская станция скорой медицинской помощи»

1. Наименование медицинского оборудования: низкотемпературный плазменный медицинский стерилизатор

2. Комплектация и характеристики оборудования:

| № п\п | Комплектация и характеристики оборудования | Требуемые функции или параметры |
| --- | --- | --- |
| 1. | Комплектация: |  |
| 1.1 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 1.2 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ | Наличие |
| 1.3 | Руководство по эксплуатации на русском языке | Наличие |
| 1.4 | Санитарно-эпидемиологическое заключение на использование оборудования | Наличие |
| 1.5 | Низкотемпературный плазменный медицинский стерилизатор | 1 шт. |
| 1.6. | Инкубатор | 1 шт. |
| 1.7. | Комплектующие материалы | 1 комплект |
| 1.8. | Термоупаковочная машина | 1 шт. |
| 2. | Технические характеристики низкотемпературного плазменного медицинского стерилизатора |  |
| 2.1 | Стерилизующий агент | Плазма пероксида водорода |
| 2.2. | Температура в стерилизационной камере, оС | от + 42 до + 50 |
| 2.3. | Продолжительность цикла стерилизации: Короткий, не менее, мин Длинный, не менее, мин | 55 75 |
| 2.4. | Количество возможных циклов стерилизации в сутки (включая необходимое время аэрации), не менее | 20 |
| 2.5. | Упаковка стерилизующего агента | Ампулы в герметично запаянных кассетах (картриджах) |
| 2.6. | Загрузка кассет (картриджей) со стерилизующим агентом | Автоматическая |
| 2.7. | Емкость для использованных кассет (картриджей) | Наличие |
| 2.8. | Вместимость емкости для использованных кассет (картриджей), не менее, шт. | 20 |
| 2.9. | Удаление использованных кассет (картриджей) | Автоматическое |
| 2.10. | Извещение о переполнении встроенной емкости для использованных кассет (картриджей) | Визуальное, автоматическое |
| 2.11. | Определение срока годности кассет (картриджей) со стерилизующим агентом при загрузке | Автоматическое |
| 2.12. | Наличие датчика влажности | Наличие |
| 2.13. | Прерывание цикла стерилизации в случае повышенной влажности внутри камеры | Автоматическое |
| 2.14. | Прерывание цикла стерилизации в случае загрузки в камеру не разрешенных для плазменной стерилизации материалов | Автоматическое |
| 2.15. | Прерывания цикла стерилизации в случае возникновения ошибки и отображения кода ошибки на дисплее | Автоматическое, ручное |
| 2.16. | Дверь с механизмом автоматического вертикального скольжения с инфракрасным датчиком автоматического предотвращения закрывания двери в случае попадания постороннего предмета | Наличие |
| 2.17. | Звуковая сигнализация завершения цикла стерилизации | Наличие |
| 2.18. | Извещение о необходимости проведения технического обслуживания | Автоматическое |
| 2.19. | Стерилизационная камера: Объем, не менее, л Глубина, не менее, мм Ширина, не менее, мм | 100 750 420 |
| 2.20. | Количество полок в камере стерилизатора, не менее, шт. | 2 |
| 2.21. | Площадь полок, не менее, м2 | 0,5 |
| 2.22. | Количество возможных лотков и матов-вкладышей, совместимых с данной моделью стерилизатора, для укладки медицинских изделий, не менее, типоразмер | 6 |
| 2.23. | Встроенный матричный двухцветный принтер | Наличие |
| 2.24. | Печать параметров процесса стерилизации | Наличие |
| 2.25. | Жидкокристаллический дисплей для отображения параметров стерилизационного цикла и сервисной информации | Наличие |
| 2.26. | Отображение на дисплее параметров стерилизационного цикла: - температура в градусах Цельсия - давление в мБар - относительная влажность в % - время вентиляции камеры в минутах | Наличие Наличие Наличие Наличие |
| 2.27. | Язык дисплея | русский |
| 2.28. | Габаритные размеры, не более, мм: Ширина Высота Глубина | 800 1800 1100 |
| 2.29. | Вес, не более, кг | 350 |
| 2.30. | Встроенные колёса | Наличие |
| 2.31. | Занимаемая площадь, не более, м2 | 1 |
| 2.32. | Тип электропитания: Напряжение, В Сила тока, А | 380 10 |
| 2.33. | Максимальная потребляемая мощность, не более, кВт | 3,0 |
| 3. | Технические характеристики термоупаковочной машины |  |
| 3.1. | Встроенный жидкокристаллический дисплей | Наличие |
| 3.2. | Функция печати даты запаковки и даты окончания срока стерильности | Наличие |
| 3.3. | Счетчик числа упакованных изделий | Наличие |
| 3.4. | Непрерывная подача пленки | Наличие |
| 3.5. | Часы и календарь | Наличие |
| 3.6. | Корпус | Хромированная сталь |
| 3.7. | Различные форматы печати дат стерилизации и истечения срока годности | Наличие |
| 3.8. | Настраиваемая начальная граница области печати | Наличие |
| 3.9. | Возможность отключения принтера | Наличие |
| 3.10. | Система защиты от попадания посторонних предметов | Наличие |
| 3.11. | Регулируемая ширина полосы запаивания | Наличие |
| 3.12. | Скорость запаивания, не менее, м/мин | 10 |
| 3.13. | Мощность, Ватт | 500 |
| 3.14. | Габаритные размеры, не менее, мм: Ширина Высота Глубина | 620 260 250 |
| 3.15. | Вес, не более, кг | 25 |
| 4. | Технические характеристики инкубатора |  |
| 4.1. | Функция проведения биологического контроля с помощью биологического индикатора | Наличие |
| 4.2. | Поддержание температуры | Автоматическое |
| 4.3. | Точность поддережанания температуры в течение всего времени инкубации, оС | +/- 2 |
| 4.4. | Количество ячеек, не менее, шт. | 18 |
| 4.5. | Контроль за содержание флаконов в процессе инкубации | Визуальный |
| 4.6. | Верхняя крышка | Прозрачная |
| 4.7. | Ячейки для флаконов | Полуоткрытые |
| 4.8. | Встроенный ртутный термометр для контроля точности поддержания температуры |  |
| 5. | Комплектующие материалы |  |
| 5.1. | Инсталляционный набор: Биологический индикатор SyclSure Химическая индикаторная лента Маты для укладки инструментов в лотках Лотки для инструментов | Наличие Наличие Наличие Наличие |
| 5.2. | Конфигурационный набор: Бумажная наклейка Интегральная схема памяти Программное обеспечение Реле 220В Панель управления | Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие |
| 5.3. | Набор аксессуаров: Бумага, не менее, рулонов Картридж, не менее, шт. Коробка для сбора кассет, не менее, шт. Платы, не менее, шт. | 12 3 12 6 |
| 6. | Срок гарантии с момента ввода в эксплуатацию, не менее, мес. | 12 |
| 7. | Год выпуска, не ранее | 2008 |