ИЗВЕЩЕНИЕ № 56 от  15.10.2008  г.  О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

на   поставку гастрофиброскопа с источником света

Муниципальное учреждение здравоохранения администрации города Перми

«Медико-санитарная часть № 3» (МУЗ МСЧ № 3),

614025, г.Пермь, ул.Серпуховская, 11 а , т\ф  268 00 45

Тел\факс 268 00 45, электронная почта (e-mail):   permmsh3@mail.ru

ответственный исполнитель                       Селиванова Римма Владимировна

предусматривает осуществить за счет     средств бюджета города Перми

закупку способом запроса котировок:    гастрофиброскоп с источником света

| № п/п | Описание требований | Требуемые значения\функции\ параметры\условия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общие требования |  |
| 1.1 | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | Наличие |
| 1.2 | Сертификат Госстандарта России | Наличие |
| 1.3 | Год выпуска, не ранее | 2008 |
| 1.4 | Срок гарантии, не менее | 12 месяцев |
| 2 | Технические характеристики |  |
| 2.1 | Направление обзора | 0о (прямой обзор) |
| 2.2 | Угол поля зрения | 120о |
| 2.3 | Глубина резкости | 3-100 мм |
| 2.4 | Диаметр дистального конца | 9,8 мм |
| 2.5 | Диаметр вводимой трубки | 9,8 мм |
| 2.6 | Диаметр внутреннего канала | 2.8 мм |
| 2.7 | Углы изгиба рабочей части | 210о вверх, 90о вниз, 100о влево/вправо |
| 2.8 | Длина рабочей части | 1030 мм |
| 2.9 | Общая длина | 1370 мм |
| 2.10 | Минимально видимое расстояние от дистального конца | 2 мм |
| 2.11 | Возможность автоклавирования клапанов вода/воздух и аспирации | вода/воздух и аспирации |
| 2.12 | Наличие специального разъема (заземления) на эндоскопе для работы с электрохирургическим инструментарием |  |
| 2.13 | Количество , шт. | 1 |
| 3 | # Источник света | 1 |
| 3.1 | Тип лампы | галоген, 150 Вт |
| 3.2 | Ручная регулировка яркости |  |
| 3.3 | Наличие встроенной помпы с давлением | 0.18 – 0.6 кг/см2 |
| 3.4 | Наличие в комплекте автоклавируемого контейнера для воды | 250 Мл |
| 3.5 | Вес прибора | 6 кг |
| 3.6 | Срок гарантии, не менее | 24 месяца |
|  | Количество , шт. | 1 |
| 4 | Щипцы для биопсии | овальные, тип - аллигатор с крысиным зубом, качающиеся бранши, с отверстиями (канал 2.8мм, L=1550мм) |
| 4.1 | Количество , шт. | 1 |

Место доставки товаров (выполнения работ, оказания услуг):  МУЗ МСЧ № 3 по адресу: г.Пермь, ул.Серпуховская, 11 а

Сроки поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): в течение 30 (тридцать) дней после подписания муниципального контракта.

Максимальная цена контракта:  490 000,00 (Четыреста девяносто тысяч) рублей 00 копеек                                                             Оплата товаров (работ, услуг) будет произведена безналичным перечислением  денежных средств: в течение 15 (пятнадцати) банковских дней после поставки.

В случае Вашего согласия принять участие в поставке указанной продукции, просим представить в письменном виде предложение в  форме котировочной заявки (приложение № 1) курьером  по вышеуказанному адресу  до  10 часов 00  минут  (время местное)  27 октября  2008 года   (канцелярия, 9-ти этажное здание стационара)

Цена товаров (работ, услуг) должна быть указана с учетом уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей, с учетом расходов на доставку оборудования и на пуско-наладочные работы.

Победителем будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в данном извещении, и в которой указана наиболее низкая цена. При предложении наиболее низкой цены несколькими участниками размещения заказа победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников размещения заказа.

Срок подписания муниципального контракта победителем (приложение № 2) -  от  5  до  7  дней  с  даты подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Главный врач                                                                                                                           			   А.С.Буторин

МП