Приложение № 2.

к Извещению о проведении запроса котировок

№ ___ от « ___ » ________ 2008 г.

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«_____» _______________  200_г.

Заполняется юридическим лицом:

Наименование участника размещения заказа

Юридический адрес

Фактический (почтовый) адрес

ИНН/КПП, банковские реквизиты

Должность,  фамилия, имя, отчество лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  участника размещения заказа

Наименование и реквизиты документа на основании, которого действует

(Устав, Положение, доверенность и пр.)

тел/факс:_______________________________ электронная почта (e-mail): ______________________________

сайт:_______________________________________

Заполняется физическим лицом (в т. ч. индивидуальным предпринимателем):

Ф.И.О. участника размещения заказа

Адрес регистрации

Адрес проживания

Паспортные данные

Свидетельство о регистрации (для индивидуальных предпринимателей)______________________________

ИНН/КПП, банковские реквизиты

Тел./факс______________________ электронная почта (e-mail): _________________сайт:_________________

Кому: МУЗ МСЧ №9 им.М.А.Тверье

(наименование муниципального заказчика)

Изучив направленное Вами Извещение № ___ от «___» ____ 2008г. о проведении запроса котировок, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку следующих товаров (выполнение работ, оказание услуг) согласно прилагаемой таблице цен

ТАБЛИЦА  ЦЕН

| № п/п | Наименование | Модель | Ед. изм. | Кол-во | Цена (руб) | Сумма (руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стерилизатор паровой горизонтальный | указать | Шт. | 1 |  |  |
|  | Технические характеристики: |  |  |  |  |  |
|  | Механизм закрывания крышки – 1 прижим |  |  |  |  |  |
|  | Материал наружных панелей – нерж. сталь AISI 430 |  |  |  |  |  |
|  | Толщина материала наружных панелей, (указать) мм |  |  |  |  |  |
|  | Материал камеры- нерж.сталь 12Х18Н10Т |  |  |  |  |  |
|  | Толщина материала камеры, (указать) мм |  |  |  |  |  |
|  | Коррозионная стойкость материала камеры в средах с насыщенными парами органических и неорганических кислот, в том числе хлорсодержащих |  |  |  |  |  |
|  | Стойкость материала камеры к межкристаллической коррозии |  |  |  |  |  |
|  | Материал крышки камеры - нерж.сталь 12Х18Н10Т |  |  |  |  |  |
|  | Толщина материала крышки камеры, (указать) мм |  |  |  |  |  |
|  | Термозащитный кожух на крышке |  |  |  |  |  |
|  | Материал термозащитного кожуха – нерж. сталь 12Х18Н10Т |  |  |  |  |  |
|  | Материал трубок, контактирующих с жидкостями и паром - нерж.сталь 12Х18Н10Т |  |  |  |  |  |
|  | Объем стерилизационной камеры, (указать) л |  |  |  |  |  |
|  | Размеры стерилизационной камеры, (указать) мм (длина * глубина) |  |  |  |  |  |
|  | Внешние размеры, (указать) мм (длина * глубина) |  |  |  |  |  |
|  | Высота загрузки, 785 мм |  |  |  |  |  |
|  | Вес нетто, не более 230 кг |  |  |  |  |  |
|  | Напряжение питания 380В |  |  |  |  |  |
|  | Производительность встроенного парогенератора - 15,87 кг/ч пара |  |  |  |  |  |
|  | Водоуказательная колонка визуального контроля за уровнем воды в парогенераторе |  |  |  |  |  |
|  | Возможность заливки в парогенератор вручную |  |  |  |  |  |
|  | Система подачи воздуха в камеру через фильтр бактериальной очистки |  |  |  |  |  |
|  | Система охлаждения сброса пара в канализацию (парогаситель) |  |  |  |  |  |
|  | Режим предварительной продувки – гравитационная |  |  |  |  |  |
|  | Режим вакуумной сушки стерилизуемых изделий за счет конденсатора |  |  |  |  |  |
|  | Остаточная влажность стерильных текстильных материалов, не более 3% |  |  |  |  |  |
|  | Отключение ТЭНов при снижении уровня воды в парогенераторе |  |  |  |  |  |
|  | Защитное устройство от превышения давления в парогенераторе |  |  |  |  |  |
|  | Комплектация: |  |  |  |  |  |
| 2. | Комплект запасных частей: |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Стерилизационные коробки на 18 л.для размещения стерилизуемых изделий |  | Шт. | 4 |  |  |
| 2.2. | Подставка под стерилизационные коробки |  | Шт. | 1 |  |  |
| 3. | Сертификат соответствия |  |  |  |  |  |
| 4. | Регистрационное удостоверение |  |  |  |  |  |
| 5. | Сборка, монтаж и ввод в эксплуатацию |  |  |  |  |  |
| 6. | Гарантийное обслуживание: не менее 12 месяцев |  |  |  |  |  |
| 7. | Год выпуска: 2008г. |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |

Предлагаемая цена контракта  включает все затраты на доставку, погрузочно-разгрузочные работы, установку, подключение, ввод в эксплуатацию, включая налоги, сборы и иные обязательные платежи.

Мы обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки поставить товары (выполнить работы, оказать услуги) на условиях, указанных в Извещении о проведении запроса котировок, а именно:

место доставки товаров (выполнения работ, оказания услуг):  г.Пермь, ул.Бр.Игнатовых, 2, МУЗ МСЧ№9 им.М.А.Тверье, гинекологический корпус, 4 этаж

сроки поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг):                    указать

условия оплаты товаров (работ, услуг):  согласно извещению о проведении котировки цен

гарантийный срок эксплуатации:						указать

Приложение:

__________________________ 		    ______________________________ (       ФИО          )

(должность)                                                                	(подпись)

МП