## Лист1
Приложение 1
Техническое задание
к запросу котировок цен № 158 от 16.10.08г.
№ п/п | Наименование оборудования/ спецификация поставки. Требуемые параметры и условия. | Количество
1 | 2 | 3
1. | Стерилизатор паровой горизонтальный ГК -100-3М или эквивалент | 1шт.
Технические характеристики:
Механизм закрывания крышки – 1 прижим
Материал наружных панелей – нерж. сталь AISI 430
Толщина материала наружных панелей, не менее 1мм
Материал камеры- нерж.сталь 12Х18Н10Т
Толщина материала камеры, не менее 3мм
Коррозионная стойкость материала камеры в средах с насыщенными парами органических и неорганических кислот, в том числе хлорсодержащих
Стойкость материала камеры к межкристаллической коррозии
Материал крышки камеры - нерж.сталь 12Х18Н10Т
Толщина материала крышки камеры, не менее – 10мм
Термозащитный кожух на крышке
Материал термозащитного кожуха – нерж. сталь 12Х18Н10Т
Материал трубок, контактирующих с жидкостями и паром - нерж.сталь 12Х18Н10Т
Объем стерилизационной камеры, не более 100л.
Размеры стерилизационной камеры, не более 400*830 мм (длина * глубина)
Внешние размеры, не более, 1170*604 мм (длина * глубина)
Высота загрузки, 785 мм
Вес нетто, не более 230 кг
Напряжение питания 380В
Производительность встроенного парогенератора - 15,87 кг/ч пара
Водоуказательная колонка визуального контроля за уровнем воды в парогенераторе
Возможность заливки в парогенератор вручную
Система подачи воздуха в камеру через фильтр бактериальной очистки
Система охлаждения сброса пара в канализацию (парогаситель)
Режим предварительной продувки – гравитационная
Режим вакуумной сушки стерилизуемых изделий за счет конденсатора
Остаточная влажность стерильных текстильных материалов, не более 3%
Отключение ТЭНов при снижении уровня воды в парогенераторе
Защитное устройство от превышения давления в парогенераторе
Комплектация:
2. | Комплект запасных частей:
2.1. | Стерилизационные коробки на 18 л.для размещения стерилизуемых изделий | 4 шт.
2.2. | Подставка под стерилизационные коробки | 1 шт.
3. | Сертификат соответствия
4. | Регистрационное удостоверение
5. | Сборка, монтаж и ввод в эксплуатацию
6. | Гарантийное обслуживание: не менее 12 месяцев
7. | Год выпуска: 2008г.
| Главный врач | М.М.Падруль