| Автомобиль скорой медицинской помощи, тип «С» (реанимация) с комплектацией: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Описание требований. | Требуемые условия\функции\ значения | Предлагаемые условия\функции\ значения (заполняются участником размещения заказа) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
|  | Наименование оборудования | Автомобиль скорой медицинской помощи, тип «С» (реанимация) | Указать полное наименование автомобиля, модель, производителя, страну происхождения |  |  |
| 1 | Общие требования к автомобилю скорой помощи с комплектацией: |  |  |  |  |
| 1.1 | Копия регистрационного удостоверения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | Наличие | Указать №, дату выдачи, срок действия |  |  |
| 1.2 | Копия сертификата соответствия на автомобили скорой медицинской помощи | Наличие | Указать №, дату выдачи, срок действия |  |  |
| 1.3 | Гарантия – на медицинский салон | 60 мес. без ограничения пробега | Указать срок гарантии |  |  |
| 1.4 | Гарантия – на базовое шасси от завода-изготовителя базового шасси | 24 мес. | Указать срок гарантии |  |  |
| 1.5 | Одобрение типа транспортного средства | Наличие | Указать наличие |  |  |
| 1.6 | Санитарно-гигиеническое заключение | Наличие | Указать №, дату выдачи, срок действия |  |  |
| 1.7 | Лицензия на осуществление деятельности по производству медицинской техники | Наличие | Указать наличие |  |  |
| 1.8 | Срок поставки, календарные дни, не более | 15 дней | Указать срок |  |  |
| 1.9 | Срок предоставления вспомогательных услуг, календарные дни, не более | 5 дней | Указать срок |  |  |
| 2. | Характеристики |  |  |  |  |
| 2.1 | Колесная база, мм: | 3665 | Указать параметры |  |  |
| 2.2 | Колесная формула: | 4X2 | Указать параметры |  |  |
| 2.3 | Максимальная мощность двигателя (л.с.): | 150 | Указать мощность двигателя |  |  |
| 2.4 | Год производства автомобиля | 2008 год | Указать год производства |  |  |
| 2.5 | Размеры медиц. салона (д/ш/в) | 3265/1780/ 1940 | Указать параметры |  |  |
| 2.6 | Размеры фургона мм. (д/ш/в) | 5910/1993/2820 | Указать параметры |  |  |
| 2.7 | Цвет кузова | лимонно-желтый | Указать цвет |  |  |
| 2.8 | Допустимая полная масса а/м, кг: | 3 500 | Указать массу |  |  |
| 2.9 | Допустимая полная масса автопоезда, кг: | 5 500 | Указать массу |  |  |
| 2.10 | Грузоподъемность / полезная нагрузка, кг: | 1 450 | Указать грузоподъемность |  |  |
| 2.11 | Электронная система динамической стабилизации движения (ESP) | наличие | Указать наличие |  |  |
| 2.12 | Гидравлическая 2-контурная тормозная система | наличие | Указать наличие |  |  |
| 2.13 | Тормозная система с ABS, ASR и EBV | наличие | Указать наличие |  |  |
| 2.14 | Дисковые тормоза на передней и задней осях | наличие | Указать наличие |  |  |
| 2.15 | Стояночная тормозная система Duo-Servo на заднюю ось | наличие | Указать наличие |  |  |
| 2.16 | Амортизатор задней оси | наличие | Указать наличие |  |  |
| 2.17 | Рулевое управление с гидроусилителем | наличие | Указать наличие |  |  |
| 2.18 | Боковые защитные молдинги | наличие | Указать наличие |  |  |
| 2.19 | Передний бампер со ступенькой | наличие | Указать наличие |  |  |
| 2.20 | Колодка для стороннего подключения аккумулятора ("прикуривания") | наличие | Указать наличие |  |  |
| 2.21 | Электрика 12 В / стартер 12 В | наличие | Указать наличие |  |  |
| 2.22 | Солнцезащитные козырьки для водителя и переднего пассажира | наличие | Указать наличие |  |  |
| 2.23 | Многослойное ветровое стекло | наличие | Указать наличие |  |  |
| 2.24 | Внешние зеркала заднего вида с электрорегулировкой | наличие | Указать наличие |  |  |
| 2.25 | Вещевые емкости на приборной панели | наличие | Указать наличие |  |  |
| 2.26 | Иммобилайзер | наличие | Указать наличие |  |  |
| 2.27 | Коробка передач | 6-ступенчатая механическая | Указать параметры |  |  |
| 2.28 | Спидометр, км | наличие | Указать наличие |  |  |
| 2.29 | Система контроля выхода из строя ламп | наличие | Указать наличие |  |  |
| 2.30 | Диагностическая колодка | наличие | Указать наличие |  |  |
| 2.31 | Электронный тахометр | наличие | Указать наличие |  |  |
| 2.32 | Индикатор снижения уровня омывающей жидкости | наличие | Указать наличие |  |  |
| 2.33 | Боковые поворотники интегрированные в зеркала заднего вида | наличие | Указать наличие |  |  |
| 2.34 | Корректор фар | наличие | Указать наличие |  |  |
| 2.35 | Поперечные листовые рессоры передние | наличие | Указать наличие |  |  |
| 2.36 | Параболические рессоры задние | наличие | Указать наличие |  |  |
| 2.37 | 3-точечные автоматические ремни безопасности на всех сидениях | наличие | Указать наличие |  |  |
| 2.38 | Натяжитель ремня безопасности для водителя и обоих передних пассажиров | наличие | Указать наличие |  |  |
| 2.39 | Система защитной блокировки дверей от детей | наличие | Указать наличие |  |  |
| 2.40 | Бортовой инструмент | наличие | Указать наличие |  |  |
| 2.41 | Ассистент торможения | наличие | Указать наличие |  |  |
| 2.42 | Стабилизатор задней оси под рамой | наличие | Указать наличие |  |  |
| 2.43 | Усиленный стабилизатор передней оси | наличие | Указать наличие |  |  |
| 2.44 | Усиленные амортизаторы | наличие | Указать наличие |  |  |
| 2.45 | Высокое исполнение крыши | наличие | Указать наличие |  |  |
| 2.46 | Реле к дополнительному аккумулятору | наличие | Указать наличие |  |  |
| 2.47 | Аккумуляторная батарея 12 В 100 Ач | наличие | Указать наличие |  |  |
| 2.48 | Клеммная колодка для электрического подключения на сиденье водителя | наличие | Указать наличие |  |  |
| 2.49 | Двухполосный передний динамик | наличие | Указать наличие |  |  |
| 2.50 | Подготовка под установку магнитолы (антенна, кабель, 2 динамика) | наличие | Указать наличие |  |  |
| 2.51 | Электроподогреваемые зеркала заднего вида | наличие | Указать наличие |  |  |
| 2.52 | Полка вдоль ветрового стекла | наличие | Указать наличие |  |  |
| 2.53 | Центральный замок с дистанционным управлением | наличие | Указать наличие |  |  |
| 2.54 | Дополнительный жидкостной отопитель (5 кВт) | наличие | Указать наличие |  |  |
| 2.55 | Теплозащитное остекление (включая ветровое стекло) | наличие | Указать наличие |  |  |
| 2.56 | Дополнительный электрический подогреватель воздуха | наличие | Указать наличие |  |  |
| 2.57 | Регулируемый кондиционер "Tempmatik" | наличие | Указать наличие |  |  |
| 2.58 | Указатель внешней температуры | наличие | Указать наличие |  |  |
| 2.59 | Система ТО Assist | наличие | Указать наличие |  |  |
| 2.60 | Панель приборов метрическая | наличие | Указать наличие |  |  |
| 2.61 | Выхлопная труба в задней части автомобиля | наличие | Указать наличие |  |  |
| 2.62 | Главный топливный бак | 100 л. | Указать параметры |  |  |
| 2.63 | Топливозаборник для дополнительного отопителя | наличие | Указать наличие |  |  |
| 2.64 | Галогенные противотуманные фары | наличие | Указать наличие |  |  |
| 2.65 | Галогенные фары H7 | наличие | Указать наличие |  |  |
| 2.66 | Стояночное освещение | наличие | Указать наличие |  |  |
| 2.67 | Генератор 14 В / 180 А | наличие | Указать наличие |  |  |
| 2.68 | Автомобиль без ограничителя скорости | наличие | Указать наличие |  |  |
| 2.69 | Экологический класс двигателя | Euro 3 | Указать класс двигателя |  |  |
| 2.70 | Брызговики передние | наличие | Указать наличие |  |  |
| 2.71 | Брызговики задние | наличие | Указать наличие |  |  |
| 2.72 | Крепление запасного колеса под задним краем рамы | наличие | Указать наличие |  |  |
| 2.73 | Запасное колесо | наличие | Указать наличие |  |  |
| 2.74 | Шины 235/65 R16 C | наличие | Указать наличие |  |  |
| 2.75 | Стальные колесные диски 6,5 J x 16 | наличие | Указать наличие |  |  |
| 2.76 | Крышка ступицы колеса | наличие | Указать наличие |  |  |
| 2.77 | Подушка безопасности водителя | наличие | Указать наличие |  |  |
| 2.78 | Подголовник с большим диапазоном регулировки высоты на сиденье водителя | наличие | Указать наличие |  |  |
| 2.79 | Подголовник с большим диапазоном регулировки высоты на сиденье переднего пассажира | наличие | Указать наличие |  |  |
| 2.80 | Сдвижная дверь правая | наличие | Указать наличие |  |  |
| 2.81 | Сдвижное стекло справа в первом окне салона | наличие | Указать наличие |  |  |
| 2.82 | Двустворчатая задняя дверь 270° | наличие | Указать наличие |  |  |
| 2.83 | Окна в задних дверях | наличие | Указать наличие |  |  |
| 2.84 | Гидравлический домкрат | наличие | Указать наличие |  |  |
| 2.85 | Усиленное исполнение подвески автомобиля для местности с плохим дорожным покрытием | наличие | Указать наличие |  |  |
| 2.86 | Теплоизоляция медицинского салона | наличие | Указать наличие |  |  |
| 2.87 | Армирование кузова для закрепления приборов и оборудования | наличие | Указать наличие |  |  |
| 2.88 | Отделка боковых панелей и потолка медицинского салона алюминиевым листом (устойчивым к воздействию лекарственных препаратов и моюще-дезинфицирующих средств, имеющим гладкую поверхность, не впитывающим запахи) | наличие | Указать наличие |  |  |
| 2.89 | Подножка задних дверей | наличие | Указать наличие |  |  |
| 2.90 | Водонепроницаемое, антистатичное и нескользящее напольное покрытие, устойчивое к воздействию моюще-дезинфицирующих средств | наличие | Указать наличие |  |  |
| 2.91 | Бордюр по нижней части боковых панелей | наличие | Указать наличие |  |  |
| 2.92 | Гидроизоляция швов. | наличие | Указать наличие |  |  |
| 2.93 | Перегородка между кабиной и медицинским салоном со сдвижной дверью | наличие | Указать наличие |  |  |
| 2.94 | Погрузочное пространство над перегородкой с дверцей | наличие | Указать наличие |  |  |
| 2.95 | Матирование на 2/3 высоты окон внешних дверей медицинского салона | наличие | Указать наличие |  |  |
| 2.96 | Балка свето-акустическая (импульсная) с пультом управления и системой внешней трансляции речи, Premier Hazard | наличие | Указать наличие |  |  |
| 2.97 | Оклейка автомобиля согласно ГОСТу Р50574-2002 | наличие | Указать наличие |  |  |
| 2.99 | Поручень раздвижной двери | 1 шт. | Указать количество |  |  |
| 2.100 | Поручень задних дверей | 1 шт. | Указать количество |  |  |
| 2.101 | Потолочный леер-поручень вдоль приемного устройства с двумя кронштейнами крепления инфузионной системы | наличие | Указать наличие |  |  |
| 2.102 | Потолочный люк в медицинском салоне с возможностью использования в качестве аварийного выхода | наличие | Указать наличие |  |  |
| 2.103 | Потолочный приточно-вытяжной вентилятор | наличие | Указать наличие |  |  |
| 2.104 | Стояночный электрообогреватель медицинского салона 220V c регулятором температуры | наличие | Указать наличие |  |  |
| 2.105 | Автономный воздушный отопитель медицинского салона | наличие | Указать наличие |  |  |
| 2.106 | Испаритель кондиционера в медицинском салоне | наличие | Указать наличие |  |  |
| 2.107 | Умывальник с подогревом воды, емкостями для чистой и отработанной воды, с крышкой обеспечивающей возможность использования в качестве рабочего столика | наличие | Указать наличие |  |  |
| 2.108 | Плафоны освещения салона с люминесцентными лампами | 6 шт. | Указать количество |  |  |
| 2.109 | Светильник освещения прилегающей территории раздвижной двери | 1 шт. | Указать количество |  |  |
| 2.110 | Светильник освещения прилегающей территории задней двери | 1 шт. | Указать количество |  |  |
| 2.111 | Точечный светильник над поверхностью носилок | 1 шт. | Указать количество |  |  |
| 2.112 | Электрическая розетка 12V для питания медицинского оборудования | 3 шт. | Указать количество |  |  |
| 2.113 | Электрическая розетка 220V для питания медицинского оборудования | 2 шт. | Указать количество |  |  |
| 2.114 | Электрическая розетка 220V для питания стояночного электрообогревателя медицинского салона | 1 шт. | Указать количество |  |  |
| 2.115 | Преобразователь напряжения 220/12V (12/220V) с функцией подзарядки аккумуляторных батарей на стоянке от внешней сети | наличие | Указать наличие |  |  |
| 2.116 | Вилка ввода электропитания внешней сети 220V в передней части автомобиля со стороны водителя | наличие | Указать наличие |  |  |
| 2.118 | Кабель ввода электропитания внешней сети 220V (15 метров) | наличие | Указать наличие |  |  |
| 2.119 | Переносной аккумуляторный фонарь 12V | наличие | Указать наличие |  |  |
| 2.120 | Дополнительная аккумуляторная батарея | 1 шт. | Указать количество |  |  |
| 2.121 | Газовые трубопроводы под обшивкой медицинского салона | наличие | Указать наличие |  |  |
| 2.122 | Кислородные баллоны на 10 л. с устройством крепления и защитными чехлами | 3 шт. | Указать количество |  |  |
| 2.123 | Редуктора к баллонам | 3 шт. | Указать количество |  |  |
| 2.124 | Кислородные розетки с быстроразъемным соединением | 2 шт. | Указать количество |  |  |
| 2.125 | Откидное кресло с ремнем безопасности правое | наличие | Указать наличие |  |  |
| 2.126 | Кресло с ремнем безопасности левое | наличие | Указать наличие |  |  |
| 2.127 | Поворотное кресло с ремнем безопасности в головном конце носилок | наличие | Указать наличие |  |  |
| 2.128 | Банкетка по правому борту c поясничной подушкой | наличие | Указать наличие |  |  |
| 2.129 | Подпотолочная полка левого борта | наличие | Указать наличие |  |  |
| 2.130 | Подпотолочная полка правого борта | наличие | Указать наличие |  |  |
| 2.131 | Шкаф для кислородных баллонов | наличие | Указать наличие |  |  |
| 2.132 | Шкаф медицинский левого борта | наличие | Указать наличие |  |  |
| 2.133 | Ящик с замком (в составе шкафа) | наличие | Указать наличие |  |  |
| 2.134 | Мусоросборный контейнер | 1 шт. | Указать количество |  |  |
| 2.135 | Противоударные подушки | 2 шт. | Указать количество |  |  |
| 2.136 | Аварийный комплект автомобилиста | наличие | Указать наличие |  |  |
| 2.137 | Огнетушитель 2л | 2 шт. | Указать количество |  |  |
| 2.138 | Комплект эксплуатационной документации | наличие | Указать наличие |  |  |
| 3 | Каталка Ferno 50-6 со съемными носилками 409-14 или эквивалент | наличие | Указать наличие |  |  |
| 3.1 | Общие требования |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Копия регистрационного удостоверения Минздрава России | Наличие | Указать №, дату выдачи, срок действия |  |  |
| 3.1.3 | Копия сертификата Госстандарта России | Наличие | Указать №, дату выдачи, срок действия |  |  |
| 3.2 | Общие характеристики: |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Служит для транспортировки и закатывания пациента в автомобиль скорой помощи без дополнительной нагрузки на персонал. Подкат трансформируется в 6 положений (по состоянию пациента). Высота регулируется от 21см. до 87см. Колеса с полиуретановыми накладками, 2 из которых самоориентирующиеся, обеспечивают плавную загрузку в автомобиль | наличие | Указать назначение и характеристики |  |  |
| 3.3 | Спецификация: |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Длина: 197 см. | наличие | Указать размер |  |  |
| 3.3.2 | Ширина: 56 см. | наличие | Указать размер |  |  |
| 3.3.3 | Максимальная высота: 87 см. | наличие | Указать размер |  |  |
| 3.3.4 | Минимальная высота: 21см. | наличие | Указать размер |  |  |
| 3.3.5 | Вес: 22 кг. | наличие | Указать вес |  |  |
| 3.3.6 | Рабочая высота: 65-80 см. | наличие | Указать размер |  |  |
| 4 | ## Транспортировочный стул Spencer 455 или эквивалент | наличие | Указать наличие |  |  |
| 4.1 | ## Общие требования: |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Копия регистрационного удостоверения Минздрава России | Наличие | Указать №, дату выдачи, срок действия |  |  |
| 4.1.2 | Копия сертификата Госстандарта России | Наличие | Указать №, дату выдачи, срок действия |  |  |
| 4.2 | Общие характеристики: |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Транспортировочный стул изготовлен из легкого алюминиевого сплава. | наличие | Указать наличие |  |  |
| 4.2.2 | Все двигающиеся части и шарниры оснащены нейлоновыми прокладками. | наличие | Указать наличие |  |  |
| 4.2.3 | Сиденье и спинка изготовлены из легкомоющегося винилового полотна, которое просто меняется благодаря застежкам на тыльной стороне. | наличие | Указать наличие |  |  |
| 4.2.4 | Наличие фиксации пациента на стуле ремнями. | наличие | Указать наличие |  |  |
| 4.2.5 | Спереди расположены две телескопические ручки и две пары ручек сзади на разной высоте. | наличие | Указать наличие |  |  |
| 4.2.6 | Два задних колеса фиксированные, два передних - вращающиеся. | наличие | Указать наличие |  |  |
| 4.2.7 | Прочные упоры для ног гарантируют принятие правильной, комфортной и надежной позиции транспортируемого пациента. | наличие | Указать наличие |  |  |
| 4.3 | Размер: |  |  |  |  |
| 4.3.1. | Высота в раскрытом виде - 92 см | наличие | Указать размер |  |  |
| 4.3.2 | Высота в сложенном виде - 92 см | наличие | Указать размер |  |  |
| 4.3.3 | Длина - 48 см | наличие | Указать размер |  |  |
| 4.3.4 | Ширина сбоку со сложенными ручками - 59 см | наличие | Указать размер |  |  |
| 4.3.5 | Ширина сбоку с разложенными ручками - 95 см | наличие | Указать размер |  |  |
| 4.3.6 | Ширина в сложенном виде - 23 см | наличие | Указать размер |  |  |
| 4.3.7 | Вес 12,5 кг, грузоподъемность 180 кг. | наличие | Указать вес и грузоподъемность |  |  |
| 5 | Ковшовые носилки | Наличие | Указать наличие |  |  |
| 5.1 | Приемное устройство носилок с горизонтальным, вертикальным перемещением и полной стабилизацией тела пациента (STEM, Италия) или эквивалент | наличие | Указать наличие |  |  |
| 5.2 | Общие требования: |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Копия регистрационного удостоверения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | Наличие | Указать №, дату выдачи, срок действия |  |  |
| 5.2.2 | Копия сертификата соответствия на автомобили скорой медицинской помощи | Наличие | Указать №, дату выдачи, срок действия |  |  |
| 5.3 | Технические характеристики: |  |  |  |  |
| 5.3.1 | Максимальная высота поверхности подставки для носилок | 585 мм | Указать параметры |  |  |
| 5.3.2 | Минимальная/максимальная высота поверхности подставки для носилок от пола | 326/555 мм | Указать параметры |  |  |
| 5.3.3 | Максимальная ширина | 578 мм | Указать параметры |  |  |
| 5.3.4 | Максимальная длина | 1985 мм | Указать параметры |  |  |
| 5.3.5 | Выдвижение лотка | 860 мм | Указать параметры |  |  |
| 5.3.6 | Максимальные боковые перемещения | 200 мм | Указать параметры |  |  |
| 5.3.7 | Суммарный вес, исключая упаковку | 142 кг | Указать вес |  |  |
| 5.3.8 | Максимальная нагрузка с подвеской | 300 кг | Указать параметры |  |  |
| 5.3.9 | Максимальная нагрузка без подвески (нижнее положение) | 350 кг | Указать параметры |  |  |
| 5.3.10 | Максимальный наклон – положение при шоке (положение по Тренделенбургу) | 15 град | Указать параметры |  |  |
| 5.3.11 | Максимальный наклон – обратно к положению при шоке (обратное к положению по Тренделенбургу) | 13,5 град | Указать параметры |  |  |
| 5.3.12 | Максимальный наклон – положение загрузки/выгрузки носилок | 13,5 град | Указать параметры |  |  |
| 5.3.13 | Время перехода в положение ВЕРХНЕЕ ЖЕСТКОЕ из положения ПОДВЕСКА (нагрузка 130 кг) | 1,35 сек | Указать время |  |  |
| 5.3.14 | Время достижения режима ПОДВЕСКА (нагрузка 130 кг) | 4,6 сек | Указать время |  |  |
| 5.3.15 | Время перехода в положение ВЕРХНЕЕ ЖЕСТКОЕ из положения НИЖНЕЕ ЖЕСТКОЕ (нагрузка 130 кг) | 5,3 сек | Указать время |  |  |
| 5.3.16 | Диапазон напряжений (DC) | 10-13 В | Указать диапазон |  |  |
| 5.3.17 | Потребление тока в режиме подвески (максимальное время = 25 сек.) | 85 А | Указать параметры |  |  |
| 5.3.18 | Потребление тока при транспортировке без режима подвески | 4,7 А | Указать параметры |  |  |
| 5.3.19 | Диапазон минимальной/максимальной рабочих температур | 0/50°C | Указать диапазон |  |  |
| 5.3.20 | Емкость масляного бака | 1,5 л | Указать объем |  |  |
| Медицинское оборудование: |  |  |  |  |  |
| 6 | Электрокардиостимулятор эндокардиальный наружный ЭКС «СЕТАЛ»- 1В или эквивалент | 1 шт. | Указать количество |  |  |
| 6.1 | Общие требования: |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Копия регистрационного удостоверения Минздрава России | Наличие | Указать №, дату выдачи, срок действия |  |  |
| 6.1.2 | Копия сертификата Госстандарта России | Наличие | Указать №, дату выдачи, срок действия |  |  |
| 6.1.3 | Срок гарантийного обслуживания, не менее | 12 месяцев | Указать срок гарантии |  |  |
| 6.2 | Технические характеристики |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Назначение: Предназначен для навязывания искусственного ритма сердцу | Соответствие | Указать назначение |  |  |
| 6.2.2 | Лечебная электрокардиостимуляция | Соответствие | Указать назначение |  |  |
| 6.2.3 | Диагностическая электрокардиостимуляция используется при подборе антиаритмической терапии; определении состояния проводящей системы сердца, для диагностики параметров эндокардиальных электродов | Соответствие | Указать назначение |  |  |
| 6.2.4 | Частота стимуляции в асинхронном режиме | от 30 до 250 импульсов в минуту | Указать параметры |  |  |
| 6.2.5 | Частота стимуляции в синхронном режиме | от 30 до 180 импульсов в минуту | Указать параметры |  |  |
| 6.2.6 | Шаг регулировки | 1 имп./мин. | Указать параметры |  |  |
| 6.2.7 | Длительность выходных импульсов | 1,5 мсек | Указать параметры |  |  |
| 6.2.8 | Форма выходных импульсов | прямоугольная, однополярная | Указать форму |  |  |
| 6.2.9 | Диапазон регулирования амплитуды выходных импульсов тока, мА | От 0 до 15 | Указать диапазон |  |  |
| 6.2.10 | Шаг регулировки | 1 мА | Указать параметры |  |  |
| 6.2.11 | Виды стимуляции | асинхронная, деманд | Указать виды |  |  |
| 6.2.12 | Входная чувствительность в режиме деманд, мв. | От1 до 10 | Указать параметры |  |  |
| 6.2.13 | Шаг регулировки | 1 мв | Указать параметры |  |  |
| 6.2.14 | Рефлекторный период, мс | 280 | Указать параметры |  |  |
| 6.2.15 | Дисплей | ЖК, символьный | Указать вид дисплея |  |  |
| 6.2.16 | Питание: | 2 батареи по 1.5 В; встроенный контроль питания. В режиме работы 300 часов | Указать параметры |  |  |
| 6.2.17 | Габаритные размеры, не более | 150 Х60Х24 мм | Указать параметры |  |  |
| 6.2.18 | Масса, не более | 250гр | Указать массу |  |  |
| 7 | Контейнер термоизоляционный с автоматическим поддержанием температуры инфузионных растворов КСТ-6 или эквивалент | 1 шт. | Указать количество |  |  |
| 7.1 | Общие требования: |  |  |  |  |
| 7.1.1 | Наличие регистрационного удостоверения Минздрава России | Наличие | Указать №, дату выдачи, срок действия |  |  |
| 7.1.2 | Наличие сертификата Госстандарта России | Наличие | Указать №, дату выдачи, срок действия |  |  |
| 7.1.3 | Срок гарантийного обслуживания | 12 месяцев | Указать срок гарантии |  |  |
| 7.2 | Технические характеристики: |  |  |  |  |
| 7.2.1 | Назначение: создание, сохранение и поддержание температурного режима от +25 до +38 °С при транспортировании и временном хранении инфузионных растворов в автомобилях скорой помощи | Соответствие | Указать назначение |  |  |
| 7.2.2 | Исполнение: | на 6 флаконов | Указать параметры |  |  |
| 8 | Комплект шин-воротников NecLoc Spenser (Италия) или эквивалент | 1 комплект | Указать количество |  |  |
| 8.1 | Общие требования: |  |  |  |  |
| 8.1.1 | Копия регистрационного удостоверения Минздрава России | Наличие | Указать №, дату выдачи, срок действия |  |  |
| 8.1.2 | Копия сертификата Госстандарта России | Наличие | Указать №, дату выдачи, срок действия |  |  |
| 8.2 | Технические характеристики: |  |  |  |  |
| 8.2.1 | Жесткий шейный воротник | двухкомпонентный | Указать наличие |  |  |
| 8.2.2 | Изготовлен из прессованного полиэтилена небольшой жесткости | наличие | Указать материал |  |  |
| 8.2.3 | Облицовочный материал | PLASTIZOTE | Указать материал |  |  |
| 8.2.4 | Совмещение материалов | заклепки | Указать тип совмещения материалов |  |  |
| 8.2.5 | Цветовое кодирование | наличие | Указать наличие |  |  |
| 8.2.6 | Застежки | наличие | Указать наличие |  |  |
| 8.2.7 | Доступ к трахее | наличие | Указать наличие |  |  |
| 8.2.8 | Рентгенопрозрачность | наличие | Указать наличие |  |  |
| 8.2.9 | Полностью складывается | наличие | Указать наличие |  |  |
| 8.2.10 | малый воротник | наличие | Указать наличие |  |  |
| 8.2.11 | средний воротник | наличие | Указать наличие |  |  |
| 8.2.12 | большой воротник | наличие | Указать наличие |  |  |
| 9 | Комплект шин транспортных вакуумных Spenser RES Q SPLINT (Италия) или эквивалент | 1 комплект | Указать количество |  |  |
| 9.1 | Общие требования: |  |  |  |  |
| 9.1.1 | Копия регистрационного удостоверения Минздрава России | Наличие | Указать №, дату выдачи, срок действия |  |  |
| 9.1.2 | Копия сертификата Госстандарта России | Наличие | Указать №, дату выдачи, срок действия |  |  |
| 9.2 | Технические характеристики: |  |  |  |  |
| 9.2.1 | Наполнитель внутренней камеры | Phoretex | Указать наполнитель |  |  |
| 9.2.2 | Внешнее покрытие | Нейлон, пропитанный винилом | Указать покрытие |  |  |
| 9.2.3 | Невозвратный односторонний клапан | наличие | Указать наличие |  |  |
| 9.2.4 | Температура использования | от - 15 до +65°C | Указать параметры |  |  |
| 9.2.5 | Температура хранения | от -20 до +65°C | Указать параметры |  |  |
| 9.2.6 | Рентгенопрозрачность | наличие | Указать наличие |  |  |
| 9.2.7 | Обшивка по краям | наличие | Указать наличие |  |  |
| 9.2.8 | Приваренные швы | наличие | Указать наличие |  |  |
| 9.2.9 | Отсутствие латекса | наличие | Указать наличие |  |  |
| 9.2.10 | Регулирующиеся фиксаторы | наличие | Указать наличие |  |  |
| 9.2.11 | Использование с вытягивающими системами | наличие | Указать наличие |  |  |
| 9.2.12 | Цвет | оранжевый | Указать цвет |  |  |
| 9.2.13 | Шина размер S | наличие | Указать наличие |  |  |
| 9.2.13.1 | - размеры, мм | 560х460 | Указать параметры |  |  |
| 9.2.13.2 | - вес, кг | 0,35 | Указать параметры |  |  |
| 9.2.14 | Шина размер M | наличие | Указать наличие |  |  |
| 9.2.14.1 | - размеры, мм | 720х500 | Указать параметры |  |  |
| 9.2.14.2 | - вес, кг | 0,7 | Указать параметры |  |  |
| 9.2.14.3 | - отдельные камеры | наличие | Указать наличие |  |  |
| 9.2.15 | Шина размер L | наличие | Указать наличие |  |  |
| 9.2.15.1 | - размеры, мм | 900х750 | Указать параметры |  |  |
| 9.2.15.2 | - вес, кг | 1,2 | Указать параметры |  |  |
| 9.2.15.3 | - отдельные камеры | наличие | Указать наличие |  |  |
| 10 | Матрас вакуумный иммобилизационный Spenser (Италия) или эквивалент | 1 комплект | Указать количество |  |  |
| 10.1 | Общие требования: |  |  |  |  |
| 10.1.1 | Копия регистрационного удостоверения Минздрава России | Наличие | Указать №, дату выдачи, срок действия |  |  |
| 10.1.2 | Копия сертификата Госстандарта России | Наличие | Указать №, дату выдачи, срок действия |  |  |
| 10.2 | Технические характеристики: |  |  |  |  |
| 10.2.1 | Размеры, мм | 2025х805 | Указать параметры |  |  |
| 10.2.2 | Вес, кг | 4,8 | Указать параметры |  |  |
| 10.2.3 | Наполнитель внутренних камер | Polystiren | Указать наполнитель |  |  |
| 10.2.4 | Отдельные внутренние камеры | наличие | Указать наличие |  |  |
| 10.2.5 | Внешнее покрытие, верхняя часть | Tarpaulin 600 D | Указать покрытие |  |  |
| 10.2.6 | Внешнее покрытие, нижняя часть | Tarpaulin 1000 D | Указать покрытие |  |  |
| 10.2.7 | Многослойная каркасная поддержка из дерева | наличие | Указать наличие |  |  |
| 10.2.8 | Односторонний клапан из латуни | наличие | Указать наличие |  |  |
| 10.2.9 | Сужен кверху | наличие | Указать наличие |  |  |
| 10.2.10 | 3 ремня шириной 50 мм | наличие | Указать наличие |  |  |
| 10.2.11 | Ручки захвата, шт | 8 | Указать параметры |  |  |
| 10.2.12 | Насос, в комплекте | наличие | Указать наличие |  |  |
| 10.2.13 | Сумка, в комплекте | наличие | Указать наличие |  |  |
| 10.2.14 | Рентгенопрозрачность | наличие | Указать наличие |  |  |
| 10.2.15 | Система антидеформирования | наличие | Указать наличие |  |  |
| 10.2.16 | Использование с вытягивающими системами | наличие | Указать наличие |  |  |
| 10.2.17 | Использование с корзиночными носилками | наличие | Указать наличие |  |  |
| 10.2.18 | Температура использования | от - 10 до +50°C | Указать параметры |  |  |
| 10.2.19 | Температура хранения | от -20 до +70°C | Указать параметры |  |  |
| 10.2.20 | Цвет | оранжевый/синий | Указать цвет |  |  |
| 11 | Носилки медицинские бескаркасные | 1 шт. | Указать количество |  |  |
| 11.1 | Общие требования: |  |  |  |  |
| 11.1.1 | Копия регистрационного удостоверения Минздрава России | Наличие | Указать №, дату выдачи, срок действия |  |  |
| 11.1.2 | Копия сертификата Госстандарта России | Наличие | Указать №, дату выдачи, срок действия |  |  |
| 11.2 | Назначение: |  |  |  |  |
| 11.2.1 | Бескаркасные носилки типа "Плащ" используются для транспортировки пациента при работе в тесном помещении и ограниченном пространстве - там, где по габаритам не входят обычные "жесткие" носилки. | Соответствие | Указать назначение |  |  |
| 11.3 | Технические характеристики: |  |  |  |  |
| 11.3.1 | # 4 пары ручек, удобные ручки оптимального размера из медицинского пластиката (не «режут» руки при большой нагрузке) | наличие | Указать наличие |  |  |
| 11.3.2 | # Носилки выполнены из прочной ПВХ ткани | наличие | Указать наличие |  |  |
| 11.3.3 | Размер, см. | 190 x 87 | Указать размер |  |  |
| 11.3.4 | Вес, кг. | 1,9 | Указать вес |  |  |
| 11.3.5 | Цвет | Тёмно-синий | Указать цвет |  |  |
| 11.3.6 | Ширина стропы не менее, мм | 40 | Указать размер |  |  |
| 11.3.7 | Усиленные двойные швы в местах максимальной нагрузки | наличие | Указать наличие |  |  |
| 11.3.8 | предусмотрена возможность транспортировки пациента в сидячем положении | наличие | Указать наличие |  |  |
| 11.3.9 | Предусмотрены стропы для фиксации пациента на носилках; | наличие | Указать наличие |  |  |
| 11.3.10 | Металлические отверстия (люверсы) дают возможность подвешивать носилки для высушивания после обработки | наличие | Указать наличие |  |  |
| 11.3.11 | Носилки упакованы в прочный и удобный чехол, на чехле имеется держатель для номера бригады | наличие | Указать наличие |  |  |
| 12 | Набор при эндогенных отравлениях НИСМПт-01-«Мединт-М» или эквивалент | 1 шт. | Указать количество |  |  |
| 12.1 | Общие требования: |  |  |  |  |
| 12.1.1 | Копия регистрационного удостоверения Минздрава России | Наличие | Указать №, дату выдачи, срок действия |  |  |
| 12.1.2 | Копия сертификата Госстандарта России | Наличие | Указать №, дату выдачи, срок действия |  |  |
| 12.2 | Технические характеристики: |  |  |  |  |
| 12.2.1 | в пластиковой укладке УМСП-01-П | наличие | Указать наличие |  |  |
| 12.2.2 | размеры не более, мм | 440х252х330 | Указать параметры |  |  |
| 12.2.3 | Зонд желудочный | 5 шт. | Указать количество |  |  |
| 12.2.4 | Воронка пластмассовая | 2 шт. | Указать количество |  |  |
| 12.2.5 | Роторасширитель винтовой | 1 шт. | Указать количество |  |  |
| 12.2.6 | Языкодержатель | 1 шт. | Указать количество |  |  |
| 12.2.7 | Загубник полимерный | 1 шт. | Указать количество |  |  |
| 12.2.8 | Фиксатор рук пациента | 1 шт. | Указать количество |  |  |
| 12.2.9 | Шприц Жане одноразовый стерильный | 1 шт. | Указать количество |  |  |
| 12.2.10 | Шприц 20 мл. одноразовый стерильный (для отбора пробы) | 1 шт. | Указать количество |  |  |
| 12.2.11 | Перчатки хирургические нестерильные | 5 пар | Указать количество |  |  |
| 12.2.12 | Фартук полиэтиленовый одноразовый | 5 шт. | Указать количество |  |  |
| 12.2.13 | Салфетка для обработки рук | 6 шт. | Указать количество |  |  |
| 12.2.14 | Пакет полиэтиленовый | 5 шт. | Указать количество |  |  |
| 13 | Штатив разборный для вливаний ШР-01 или эквивалент | 1 шт. | Указать количество |  |  |
| 13.1 | Назначение: |  |  |  |  |
| 13.1.1 | проведение инфузионной терапии в условиях скорой помощи, в полевых условиях и на дому | наличие | Указать назначение |  |  |
| 13.2 | Особенности: |  |  |  |  |
| 13.2.1 | c помощью струбцины может крепиться к кровати, носилкам и т.п. | наличие | Указать наличие |  |  |
| 13.3 | Состав комплекта: |  |  |  |  |
| 13.3.1 | стойки, опора, держатель с крючками, струбцина, сумка-чехол | наличие | Указать наличие |  |  |
| 13.3.2 | Размеры, мм | высота — 710…1860 | Указать параметры |  |  |
| 13.3.3 | Размеры упакованном виде, мм | 450х80х140 | Указать параметры |  |  |
| 13.3.4 | Материал: | алюминиевая трубка | Указать материал |  |  |
| 13.3.5 | Вес не более, кг. | 1,8 | Указать параметры |  |  |
| 14 | ОТСОС |  |  |  |  |
| 14.1 | Общие требования: |  |  |  |  |
| 14.1.1 | Копия регистрационного удостоверения Минздрава России | Наличие | Указать №, дату выдачи, срок действия |  |  |
| 14.1.2 | Копия сертификата Госстандарта России | Наличие | Указать №, дату выдачи, срок действия |  |  |
| 14.1.3 | Год выпуска, не ранее | 2008 год | Указать год выпуска |  |  |
| ## 14.2 Технические характеристики |  |  |  |  |  |
| 14.2.1 | Соответствие | EN 10079-1 | Указать параметры |  |  |
| 14.2.2 | Защита от влаги | IPX1 | Указать параметры |  |  |
| 14.2.3 | Размеры | 370 х 280 х 140 мм | Указать параметры |  |  |
| 14.2.4 | Вес | 5,1 кг | Указать параметры |  |  |
| 14.2.5 | Рабочая температура | От – 18 до + 40 град. С | Указать параметры |  |  |
| 14.2.6 | Температура хранения | От – 40 до + 70 град. С | Указать параметры |  |  |
| 14.2.7 | Напряжение при зарядке батарей | 12 – 13,8 В | Указать параметры |  |  |
| 14.2.8 | Мощность мотора | 50 Вт | Указать параметры |  |  |
| 14.2.9 | Максимальная сила тока | 3,5 а | Указать параметры |  |  |
| 14.2.10 | Тип аккумулятора | NiCd, 2.8 Ач | Указать параметры |  |  |
| 14.2.11 | Скорость отсасывания (при 12В и свободном потоке) | > 20 л/мин. | Указать параметры |  |  |
| 14.2.12 | Максимальное всасывание при 12 В | 0,8 бар (800 кПа) | Указать параметры |  |  |
| 14.2.13 | Бактериальный фильтр с защитой от влаги | Количество фильтрации: 1 μм, максимально допустимое давление воды: 0,3 бар | Указать параметры бактериального фильтра |  |  |
| 14.2.14 | Контейнер | Многоразовый, автоклавируемый | Указать наличие |  |  |
| 14.2.15 | Объем контейнера | 900 мл | Указать объем |  |  |
| 14.2.16 | Защита от перелива | Герметичность (шаровой шарнир) и водонепроницаемый фильтр | Указать тип защиты |  |  |
| 14.2.17 | Трубка аспирации | Диаметр 10 мм, длина 1300 мм | Указать параметры |  |  |
| 14.2.18 | Настенное крепление | Соответствие prEN 1789 Размеры 140 х 185 х 33 мм Вес 270 г | Указать параметры |  |  |
| 14.2.19 | Возможность работы от разъема 12 В (в автомобиле) | Наличие | Указать возможность работы |  |  |
| 15 | АППАРАТ ИВЛ |  |  |  |  |
| 15.1 | Общие требования |  |  |  |  |
| 15.1.1. | Копия регистрационного удостоверения Минздравсоцразвития России | Наличие | Указать №, дату выдачи, срок действия |  |  |
| 15.1.2. | Копия сертификата Госстандарта России | Наличие | Указать №, дату выдачи, срок действия |  |  |
| 15.1.3. | Санитарно-эпидемиологическое заключение Минздравсоцразвития России | Наличие | Указать №, дату выдачи, срок действия |  |  |
| 15.1.4 | Год выпуска, не ранее | 2008 год | Указать год выпуска |  |  |
| 15.2 | Назначение и основные требования: |  |  |  |  |
| 15.2.1 | Назначение аппарата ИВЛ | Универсальный аппарат ИВЛ, предназначенный для использования в любых условиях: в больнице, при транспортировке в скорой помощи и внутри больницы, в полевых условиях и условиях чрезвычайных ситуаций | Указать назначение |  |  |
| 15.2.2 | Категория пациентов | Взрослые и дети (более 5 – 7 кг) | Указать категории пациентов |  |  |
| 15.2.3 | Возможность автономной работы | Проведение полноценной искусственной вентиляции в условиях отсутствия внешних источноков электропитания, кислорода и воздуха высокого давления. | Указать наличие возможности автономной работы |  |  |
| 15.2.4 | Компактность, портативность | моноблок со встроенным дисплеем, массой не более 10 кг, со встроенной турбиной и встроенным аккумулятором, с возможностью работы без источника кислорода высокого давления, с ручкой для переноски и возможностью поставки с транспортной сумкой для работы в плохих погодных условиях | Указать наличие компактности, портативности |  |  |
| 15.2.5 | Инвазивная вентиляция | наличие | Указать наличие |  |  |
| 15.2.6 | Неинвазивная вентиляция | наличие | Указать наличие |  |  |
| 15.2.7 | Снабжение кислородом | возможность работы с источниками кислорода как высокого давления, так и низкого давления (концентратор кислорода) | Указать наличие возможности работы |  |  |
| 15.2.8 | Возможные варианты крепления аппарата ИВЛ | мобильная стойка для внутрибольничного использования, специальная крепежная система для использования в реанимобилях | Указать возможные варианты крепления аппарата ИВЛ |  |  |
| 15.3 | Основные характеристики: |  |  |  |  |
| 15.3.1 | Микропроцессорный контроль | наличие | Указать наличие |  |  |
| 15.3.2 | Моноблочная конструкция со встроенным дисплеем | наличие | Указать наличие |  |  |
| 15.3.3 | Встроенная турбина | наличие | Указать наличие |  |  |
| 15.3.4 | Снабжение кислородом от источника высокого давления | 0,27 – 0,5 МПа | Указать параметры |  |  |
| 15.3.5 | Снабжение кислородом от источника низкого давления (кислородный концентратор, и др.), | наличие | Указать наличие |  |  |
| 15.3.6 | Предустановка параметров ИВЛ посредством ввода массы пациента, обеспечивает быстрое начало вентиляции | наличие | Указать наличие |  |  |
| 15.3.7 | Возможность работы в условиях МРТ томографии | возможность | Указать наличие возможности |  |  |
| 15.3.8 | Возможность использования в реанимобиле, устойчивость к тряске и ударам во время транспортировки | наличие | Указать наличие |  |  |
| 15.3.9 | Функция преоксигенации с помощью специальной кнопки (100 % О2) | наличие, включает на 3 мин подачу 100% кислорода и на 2 мин. Отключает тревоги | Указать наличие функции преоксигенации |  |  |
| 15.3.10 | Режим ожидания с сохранением всех установленных параметров | наличие | Указать наличие |  |  |
| 15.3.11 | Журнал событий | наличие | Указать наличие |  |  |
| 15.3.12 | Емкость журнала событий | 1500 событий | Указать емкость |  |  |
| 15.3.13 | Встроенный дисплей | наличие | Указать наличие |  |  |
| 15.3.14 | Режим самодиагностики при включении | наличие | Указать наличие |  |  |
| 15.3.15 | Периодическая самокалибровка при работе аппарата, с индикацией на дисплее (обнуление сенсоров) | наличие | Указать наличие |  |  |
| 15.3.16 | Тест дыхательного контура | наличие | Указать наличие |  |  |
| 15.3.17 | Режимы упрощенной и расширенной сервисной диагностики | наличие | Указать наличие |  |  |
| 15.3.18 | Управление функциями ИВЛ | тип touch-turn-touch, не сенсорное | Указать тип |  |  |
| 15.3.19 | Функция "Автозапуск при включении аппарата" | наличие | Указать наличие |  |  |
| 15.3.20 | Функция "Восстановление настроек по умолчанию (согласно массе пациента)" | наличие | Указать наличие |  |  |
| 15.3.21 | Уровень шума | 40 – 45 dB на расстоянии 1 м | Указать параметры |  |  |
| 15.4 | Режимы вентиляции: |  |  |  |  |
| 15.4.1 | A/C вентиляция (вспомогательная/принудительная) c контролем по объему | Наличие | Указать наличие |  |  |
| 15.4.2 | A/C вентиляция (вспомогательная/принудительная) c контролем по давлению | Наличие | Указать наличие |  |  |
| 15.4.3 | Режим SIMV+PSV (синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция с поддержкой спонтанного дыхания давлением) c контролем по объему | Наличие | Указать наличие |  |  |
| 15.4.4 | Режим SIMV+PSV (синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция с поддержкой спонтанного дыхания давлением) c контролем по давлению | Наличие | Указать наличие |  |  |
| 15.4.5 | CPAP+PS (постоянное положительное давление в дыхательных путях с поддержкой спонтанных вдохов давлением) | Наличие | Указать наличие |  |  |
| 15.4.6 | PSV (поддержка давлением) | Наличие | Указать наличие |  |  |
| 15.4.7 | Adaptive Bi-Level (адаптированная вентиляция с двухфазным положительным давлением) | Наличие | Указать наличие |  |  |
| 15.4.8 | Ручной вдох | Наличие | Указать наличие |  |  |
| 15.5 | Особенности организации ИВЛ: |  |  |  |  |
| 15.5.1 | Вентиляция как инвазивная, так и неинвазивная (масочная) | Наличие | Указать наличие вентиляции |  |  |
| 15.5.2 | Режим дополнительного глубокого вдоха (sigh), с задаваемой частотой (25, 50, 75, 100, 125, 150) и увеличенным на 50% дыхательным объемом | Наличие | Указать режим |  |  |
| 15.5.3 | Режим "Backup вентиляция" | Наличие | Указать режим |  |  |
| 15.5.4 | Функция «Облегченный выдох (Easy Exhale™) | наличие, усовершенствованный режим PEEP, созданный для снижения экспираторной работы дыхания у пациентов с дыхательной недостаточностью | Указать наличии функции |  |  |
| 15.5.5 | Функция "Адаптированное Время Вдоха (Adaptive I-Time™) | наличие, позволяет аппарату определять и доставлять дыхательный цикл, поддерживая соотношение I:E как 1:2 | Указать наличие функции |  |  |
| 15.5.6 | Функция "Адаптированный Пиковый поток (Adaptive Peak Flow™)" | наличие, определяет и обеспечивает Пиковый Инспираторный Поток, соответствующий заданному целевому принудительному дыхательному объему, при этот поддерживается соотношение E:I как 1:2 | Указать наличие функции |  |  |
| 15.5.7 | Функция "Адаптированный Поток при ИВЛ с двухфазным положительным давлением (Adaptive Bi-Level Flow™)" | наличие, обеспечивает масочную вентиляцию легких независимо от утечки или при специализированной инвазивной вентиляции с большими утечками. | Указать наличии функции |  |  |
| 15.5.8 | Поддержка апное | Наличие | Указать наличие |  |  |
| 15.6 | Технические характеристики ИВЛ: |  |  |  |  |
| 15.6.1 | Частота дыхания в диапазоне | 1 – 80 дых. в мин. | Указать диапазон |  |  |
| 15.6.2 | Дыхательный объем в диапазоне | 50-2000 мл | Указать дыхательный объем |  |  |
| 15.6.3 | PEEP в диапазоне | 0 – 40 см вод. ст. | Указать диапазон |  |  |
| 15.6.4 | Максимальное давление в диапазоне | 5 – 80 см вод. ст. | Указать максимальное давление в диапазоне |  |  |
| 15.6.5 | Клапан сброса давления в дыхательном конуре в диапазоне | 80 см вод. ст. | Указать диапазон |  |  |
| 15.6.6 | Поддержка давлением в диапазоне | 0 – 60 см вод. ст. или отключена | Указать диапазон |  |  |
| 15.6.7 | Время вдоха в диапазоне | 0,2 – 3,0 с или Адаптированное Инспираторное Время (Adaptive I-Time) | Указать диапазон |  |  |
| 15.6.8 | Пиковый поток при аппаратной вентиляции | 1 – 120 л/мин или Адаптитрованный Пиковый Поток (Adaptive Peak Flow) | Указать параметры потока |  |  |
| 15.6.9 | Пиковый поток при спонтанном дыхании в диапазоне | 1 – 180 л/мин. | Указать диапазон |  |  |
| 15.6.10 | Критерий переключения на выдох в режиме PSV | 25% от Пикового инспираторного потока | Указать критерий |  |  |
| 15.6.11 | Критерий переключения на выдох в режиме Adaptive Bi-Level | 10 – 90 % от Пикового инспираторного потока | Указать критерий |  |  |
| 15.6.12 | Концентрация кислорода на вдохе (FiO2) в диапазоне | 21 – 100 % | Указать диапазон |  |  |
| 15.6.13 | FiO2 при включении аппарата | 21% или 40% или 60% или 100% (по выбору) | Указать параметры |  |  |
| 15.6.14 | Триггер по давлению в диапазоне | от -0,5 до -20 см вод.ст.или ВЫКЛ. | Указать диапазон |  |  |
| 15.6.15 | Триггер по потоку в диапазоне | 1 – 20 л/мин. или ВЫКЛ | Указать диапазон |  |  |
| 15.6.16 | Скорость подъема давления | низкая, средняя, высокая или автоматически | Указать скорость подъема давления |  |  |
| 15.6.17 | Время апноэ в диапазоне | 5 – 120 сек. | Указать диапазон |  |  |
| 15.6.18 | Регулируемое время подъема давления (Rise Time) | наличие (среднее, высокое, максимальное или авто (по умолчанию)) | Указать регулируемое время подъема давления |  |  |
| 15.7 | Дисплей графический: |  |  |  |  |
| 15.7.1 | Дисплей | цветной, графический, встроенный | Указать тип дисплея |  |  |
| 15.7.2 | Размер экрана | 21,3 см по диагонали | Указать размер экрана |  |  |
| 15.7.3 | Русификация интерфейса дисплея (меню управления) | наличие | Указать язык меню управления |  |  |
| 15.7.4 | Количество вариантов "Главного экрана" | три варианта: Main, Monitoring, Home care | Указать количество вариантов |  |  |
| 15.7.5 | Вариант Главного экрана Main – "Основной" | для постоянного использования, дает максимальное количество информации | Указать вариант |  |  |
| 15.7.6 | Вариант Главного экрана Monitoring – "Мониторинг" | - для оптимального наблюдения и считывания информации – фон черный,буквы и цифры желтые; - удобен также в качестве ночного экрана. | Указать вариант |  |  |
| 15.7.7 | Вариант Главного экрана Home Care – "Домашний мониторинг" | для самого простого мониторинга, отображается режим, дыхательный объем и частота дыхания | Указать вариант |  |  |
| 15.8 | Отображаемые параметры (мониторинг): |  |  |  |  |
| 15.8.1 | Давление в дыхательных путях | Наличие | Указать наличие |  |  |
| 15.8.2 | Пиковое инспираторное давление | Наличие | Указать наличие |  |  |
| 15.8.3 | Общая частота дыхания | Наличие | Указать наличие |  |  |
| 15.8.4 | Измеряемый дыхательный объем выдыхаемый | Наличие | Указать наличие |  |  |
| 15.8.5 | Концентрация кислорода на вдохе (FiO2) | Наличие | Указать наличие |  |  |
| 15.8.6 | Степень утечки | Наличие | Указать наличие |  |  |
| 15.8.7 | Предельное давление тревоги | Наличие | Указать наличие |  |  |
| 15.8.8 | Пиковый поток | Наличие | Указать наличие |  |  |
| 15.8.9 | Время вдоха | Наличие | Указать наличие |  |  |
| 15.8.10 | Отношение времени вдоха ко времени выдоха I:E | Наличие | Указать наличие |  |  |
| 15.8.11 | Минутный объем | Наличие | Указать наличие |  |  |
| 15.8.12 | Чувствительность триггеров | Наличие | Указать наличие |  |  |
| 15.8.13 | PEEP | Наличие | Указать наличие |  |  |
| 15.8.14 | Поток | Наличие | Указать наличие |  |  |
| 15.8.15 | Мониторинг каждого дыхательного цикла | Наличие | Указать наличие |  |  |
| 15.8.16 | Графики | наличие, дыхательные кривые: давление-время и поток-время | Указать наличие графиков |  |  |
| 15.8.17 | Петли | наличие, поток-давление, объем-давление, поток-объем | Указать наличие петель |  |  |
| 15.8.18 | Возможность одновременного отображения графиков и петель | наличие, одновременное отображение двух графиков и до трех петель | Указать наличие возможности |  |  |
| 15.8.19 | Возможность "заморозки" петель | наличие | Указать наличие |  |  |
| 15.8.20 | Сохранение в памяти графических эпизодов | наличие, до 2 часов | Указать наличие, время |  |  |
| 15.8.21 | Респираторная механика | наличие | Указать наличие |  |  |
| 15.8.22 | Инспираторная и экспираторная пауза | наличие | Указать наличие |  |  |
| 15.9 | Тренды: |  |  |  |  |
| 15.9.1 | Тренды и память по 14 параметрам | наличие | Указать наличие |  |  |
| 15.9.2 | Длительность трендов | 72 часа | Указать длительность трендов |  |  |
| 15.9.3 | Сохраняемые в трендах параметры | 1) Пиковый поток 2) Пиковое давление 3) Минутный объем 4) Общая частота дыхания 5) Принудительная частота вентиляции 6) Спонтанная частота вентиляции 7) Принудительный объем 8) Спонтанный объем 9) Время спонтанного вдоха 10) Время принудительного вдоха 11) Отношение I:E 12) Среднее давление в дыхательных путях 13) Сопротивление 14) Комплайнс | Указать параметры |  |  |
| 15.9.4 | Возможностью скролинга трендов с отображением числовых параметров | наличие | Указать наличие |  |  |
| 15.9.5 | Отображение на экране одновременно до 3-х трендов | наличие | Указать наличие |  |  |
| 15.9.6 | Отображение на экране одновременно текущих графиков и трендов | наличие, одновременное отображение двух графиков и до трех трендов | Указать наличие отображения на экране одновременно текущих графиков и трендов |  |  |
| 15.10 | Дополнительная отображаемая информация и индикаторы: |  |  |  |  |
| 15.10.1 | Заряд батареи | наличие | Указать наличие |  |  |
| 15.10.2 | Индикация "тревога временно отключена" | наличие | Указать наличие |  |  |
| 15.10.3 | Таймер временного отключения тревоги | наличие | Указать наличие |  |  |
| 15.10.4 | счетчик часов работы | наличие | Указать наличие |  |  |
| 15.10.5 | текущие дата и время | наличие | Указать наличие |  |  |
| 15.10.6 | индикатор текущего источника электропитания | наличия | Указать наличие |  |  |
| 15.10.7 | тип дыхания: принудительное, вспомогательное, спонтанное или вздох | наличия | Указать наличие |  |  |
| 15.10.8 | Продувка проксимального датчика потока | наличия | Указать наличие |  |  |
| 15.10.9 | Обнуление сенсоров (самокалибровка в процессе работы) | наличие | Указать наличие |  |  |
| 15.11 | Тревоги: |  |  |  |  |
| 15.11.1 | регулируемые тревоги по установленным и измеряемым параметрам | наличие (частота дыхания, минутный объем, инспираторное давление, апноэ, концентрация кислорода, утечка, доставленный дыхательный объем) | Указать наличие регулируемых тревоги по установленным и измеряемым параметрам |  |  |
| 15.11.2 | отсоединение дыхательного контура | наличие | Указать наличие |  |  |
| 15.11.3 | низкое давление кислорода на входе | наличие | Указать наличие |  |  |
| 15.11.4 | отсоединение источника переменного тока | наличие | Указать наличие |  |  |
| 15.11.5 | низкий заряд батареи | наличие | Указать наличие |  |  |
| 15.11.6 | пустая батарея | наличие | Указать наличие |  |  |
| 15.11.7 | перегрев | наличие | Указать наличие |  |  |
| 15.11.8 | нужна проверка датчика | наличие | Указать наличие |  |  |
| 15.11.9 | отсоединение датчика | наличие | Указать наличие |  |  |
| 15.11.10 | отсоединение пациента | наличие | Указать наличие |  |  |
| 15.11.11 | высокое РЕЕР | наличие | Указать наличие |  |  |
| 15.11.12 | необходима калибровка | наличие | Указать наличие |  |  |
| 15.11.13 | инверсия I:E | наличие | Указать наличие |  |  |
| 15.11.14 | дыхательный объем не доставлен (если дыхательный объем меньше установленного на заданную величину в диапазоне от 0 до 85%) | наличие | Указать наличие |  |  |
| 15.11.15 | Разделение тревог по приоритетам | наличие, не менее 3-х различных приоритетов тревог | Указать наличие разделения тревог по приоритетам |  |  |
| 15.12 | Управление тревогами: |  |  |  |  |
| 15.12.1 | Кнопка отключения тревоги | наличие, отключает тревогу на 2 мин. | Указать наличие кнопки |  |  |
| 15.12.2 | Автонастройка границ тревог, в соответствии с текущими параметрами вентиляции | наличие | Указать наличие |  |  |
| 15.12.3 | Ручная настройка границ тревог | наличие | Указать наличие |  |  |
| 15.12.4 | Регулировка громкости тревоги | наличие | Указать наличие |  |  |
| 15.13 | Датчик потока: |  |  |  |  |
| 15.13.1 | Проксимальный датчик потока, расположенный между тройником и интубационной трубкой (или маской) для максимального увеличения точности измерения потока. | наличие | Указать наличие |  |  |
| 15.13.2 | Периодическая продувка аппаратом проксимального датчика потока | наличие | Указать наличие |  |  |
| 15.13.3 | Периодичность (время цикла) продувки проксимального датчика потока | 1, 2, 5, 10 мин. | Указать периодичность |  |  |
| 15.14 | Источники питания: |  |  |  |  |
| 15.14.1 | Переменное напряжение 100-240В, 50Гц | наличие | Указать параметры |  |  |
| 15.14.2 | Постоянное напряжение 12-15В, мах 8,5А | наличие коннектора для источника постоянного тока | Указать напряжение |  |  |
| 15.14.3 | Встроенный аккумулятор | наличие, герметичный свинцово-кислотный аккумулятор 12В, 8А-ч, заряжаемый | Указать наличие |  |  |
| 15.14.4 | Система автоподзарядки встроенного аккумулятора | наличие | Указать наличие |  |  |
| 15.14.5 | Время зарядки встроенного аккумулятора, не более | 8 ч | Указать время зарядки |  |  |
| 15.14.6 | Время автономной работы от встроенного аккумулятора | от 1 до 2 часов (зависит от режима вентиляции) | Указать время |  |  |
| 15.14.7 | Легко отсоединяемый отсек встроенного аккумулятора, с ручкой | наличие | Указать наличие |  |  |
| 15.14.8 | Предохранитель переменного тока | наличие | Указать наличие |  |  |
| 15.14.9 | Предохранитель постоянного тока | наличие | Указать наличие |  |  |
| 15.15 | Масса и размеры: |  |  |  |  |
| 15.15.1 | Масса аппарата без аккумулятора., не более | 7 кг | Указать массу |  |  |
| 15.15.2 | Масса аппарата с встроенным аккумулятором, не более | 10 кг | Указать массу |  |  |
| 15.15.3 | Высота аппарата без стойки, не более | 33 см | Указать высоту |  |  |
| 15.15.4 | Ширина аппарата без стойки, не более | 24 см | Указать ширину |  |  |
| 15.15.5 | Глубина аппарата без стойки, не более | 26 см | Указать глубину |  |  |
| 15.16 | Интерфейс (выходы на внешние устройства): |  |  |  |  |
| 15.16.1 | LAN (локальная сеть) | наличие | Указать наличие |  |  |
| 15.16.2 | RS232 | наличие | Указать наличие |  |  |
| 15.16.3 | Порт для внешнего монитора (VGA) | наличие | Указать наличие |  |  |
| 15.17 | Условия работы аппарата: |  |  |  |  |
| 15.17.1 | Рабочая температура воздуха | от -15 до +50 град. Цельсия | Указать температуру |  |  |
| 15.17.2 | Температура хранения с батареей | от -15 до +30 град. Цельсия | Указать температуру |  |  |
| 15.17.3 | Температура хранения без батареи | от -15 до +70 град. Цельсия | Указать температуру |  |  |
| 15.17.4 | Относительная влажность | от 15 до 95% | Указать относительную влажность |  |  |
| 15.17.5 | Водо- и пыленепроницаемость | IP-54 (защищенность от брызг) | Указать параметры |  |  |
| 15.17.6 | Атмосферное давление в диапазоне | 430-825 мм рт.ст | Указать диапазон |  |  |
| 15.18. | Дополнительные возможности: |  |  |  |  |
| 15.18.1 | блок пульсоксиметрии | Возможность | Указать наличие возможности |  |  |
| 15.18.2 | встроенный небулайзер струйный | Возможность | Указать наличие возможности |  |  |
| 15.18.3 | адаптер для подачи кислорода низкого давления | Возможность | Указать наличие возможности |  |  |
| 15.18.4 | дополнительная защита для работы с МРТ | Возможность | Указать наличие возможности |  |  |
| 15.18.5 | внешний небулайзер Aeroneb Pro (mesh технология) | Возможность | Указать наличие возможности |  |  |
| 15.18.6 | внешняя дополнительная батарея с держателем (с креплением на стойке) | Возможность | Указать наличие возможности |  |  |
| 15.18.7 | Фильтр карбоновый для защиты от бактериологического, радиационного, ядерного и химического заражения, от задымления (с адаптером) | Возможность | Указать наличие возможности |  |  |
| 15.18.8 | Сумка - транспортный кейс, обеспечивает работу при неблагоприятных погодных условиях (дождь, снег и т.д.) | Возможность | Указать наличие возможности |  |  |
| 15.18.9 | Кабель для питания от бортовой сети постоянного тока | Возможность | Указать наличие возможности |  |  |
| 15.18.10 | Устройство для крепления аппарата ИВЛ в реанимобиле | Наличие | Указать наличие |  |  |
| 15.19. | Комплект поставки стандартный: |  |  |  |  |
| 15.19.1 | Аппарат ИВЛ | 1 шт. | Указать количество |  |  |
| 15.19.4 | Два контура многоразовых | 1 комплект | Указать количество |  |  |
| 15.19.5 | Два клапана выдоха | 1 комплект | Указать количество |  |  |
| 15.19.6 | Сетевой кабель | 1 шт. | Указать количество |  |  |
| 15.19.7 | Кислородный шланг 3м | 1 шт. | Указать количество |  |  |
| 15.19.8 | Датчик кислородный | 1 шт. | Указать количество |  |  |
| 15.19.9 | Батарея встроенная | 1 шт. | Указать количество |  |  |
| 15.19.10 | Комплект фильтров воздушных, 12 шт. | 1 комплект | Указать количество |  |  |
| 15.19.11 | Руководство по эксплуатации на русском языке | 1 шт. | Указать количество |  |  |

| 16 | Дефибриллятор-монитор со встроенным кардиостимулятором, измерением НИАД и пульсоксиметрией. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.1 | Общие характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1.1 | Копия регистрационного удостоверения Минздрава РФ |  |  | ## Наличие |  | Указать №, дату выдачи, срок действия |  |  |
| 16.1.2 | ## Копия сертификата соответствия ГОСТу |  |  | ## Наличие |  | Указать №, дату выдачи, срок действия |  |  |
| 16.1.3. | Год выпуска, не ранее |  |  | 2008 год |  | Указать год выпуска |  |  |
| 16.1.4 | ## Гарантия на прибор, не менее |  |  | ## 12 мес. |  | Указать срок |  |  |
| 16.2 | ## Технические характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.2.1 | ## Вес, не более |  |  | ## 6,14 кг |  | Указать вес |  |  |
| 16.2.2 | Дефибриллятор со встроенным кардиостимулятором, измерением НИАД и пульсоксиметрией |  |  | 1 шт |  | Указать количество |  |  |
| 16.2.3 | «Утюжковые» разрядные электроды, взрослые и встроенные детские |  |  | 1 пара |  | Указать количество |  |  |
| 16.2.4 | Мультифункциональные клеящиеся электроды для дефибрилляции/ кардиостимуляции и мониторирования, пара |  |  | 6 пар |  | Указать количество |  |  |
| 16.2.5 | ЭКГ-кабель пациента, 3 отведения |  |  | 1 шт. |  | Указать количество |  |  |
| 16.2.6 | Мультифункиональный кабель для дефибрилляции/ мониторирования/ кардиостимуляции |  |  | 1 шт. |  | Указать количество |  |  |
| 16.2.7 | Измерение неинвазивного артериального давления |  |  | наличие |  | Указать наличие |  |  |
| 16.2.8 | - воздушный шланг пациента, 3 м; |  |  | 1шт. |  | Указать количество |  |  |
| 16.2.9 | - НАД-манжета для взрослых, универсальная, длина окружности 25,4 - 42 см; |  |  | 1шт. |  | Указать количество |  |  |
| 16.2.10 | Внешняя транскутанная электрокардиостимуляция |  |  | наличие |  | Указать наличие |  |  |
| 16.2.11 | Режимы кардиостимуляции: асинхронная и по требованию, 30-180 стимулов/мин. |  |  | наличие |  | Указать наличие |  |  |
| 16.2.12 | Прямоугольный импульс постоянного тока, 40 мсек |  |  | наличие |  | Указать наличие |  |  |
| 16.2.13 | Измерение SpO2 и плетизмограмма |  |  | наличие |  | Указать наличие |  |  |
| 16.2.14 | SpO2-датчик, пальцевой, взрослый |  |  | 1 шт. |  | Указать количество |  |  |
| 16.2.15 | SpO2-кабель пациента |  |  | 1 шт. |  | Указать количество |  |  |
| 16.2.16 | Настенное крепление на борту автотранспорта D-Halterung |  |  | 1 шт. |  | Указать количество |  |  |
| 16.2.17 | Сумка для ношения с противоударной защитой Xtreme Pack II для версии с НАД |  |  | 1 шт. |  | Указать количество |  |  |
| 16.2.18 | Противоударная защита Rubber Case |  |  | 1 шт. |  | Указать количество |  |  |
| 16.2.19 | Термобумага с миллиметровочной разметкой, 90 мм |  |  | 1 шт. |  | Указать количество |  |  |
| 16.2.20 | Аккумулятор |  |  | 1 шт. |  | Указать количество |  |  |
| 16.2.21 | Сетевой кабель на 230В |  |  | 1 шт. |  | Указать количество |  |  |
| 16.2.22 | # Руководство пользователя на русском языке |  |  | 1 шт. |  | Указать количество |  |  |
| ###### 16.3 | ###### Основные характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.3.1 | #### Дефибрилляция |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.3.1.1 | Форма дефибрилляционного импульса |  |  | Низкоэнергетичная прямоугольная бифазная с постоянной длительность импульса 10 мсек |  | Указать форму |  |  |
| 16.3.1.2 | режимы работы: внешняя асинхронная и с синхронизацией по ЭКГ (кардиоверсия); - внутренняя асинхронная и синхронизированная дефибрилляция; - энергия разряда; - количество ступеней разряда - время набора заряда максимальной энергии - функция самотестирования на 30 Дж |  |  | наличие наличие от 1 до 200 Дж, но не более 200 Дж согласно международным рекомендациям 2000 по бифазному импульсу 18 ступеней 6 сек наличие |  | Указать режимы работы и характеристики |  |  |
| 16.3.2 | #### «Утюжковые» дефибрилляционные #### электроды |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.3.2.1 | - наличие кнопок управления печатью и выбора ступени разряда на стернальном дефибрилляционном электроде - наличие кнопки набора энергии на апексальном дефибрилляционном электроде #### - наличие кнопок отдачи энергии на обоих дефибрилляционных электродах |  |  | #### наличие наличие наличие |  | Указать наличие Указать наличие Указать наличие |  |  |
| #### 16.3.3 | #### ЭКГ-мониторирование |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.3.3.1 | Регистрация ЭКГ - 1-канальная ЭКГ через внешние дефибрилляционные электроды - 3/6-канальная ЭКГ через 3/5-жильный ЭКГ-кабель пациента |  |  | наличие наличие |  | Указать наличие Указать наличие |  |  |
| 16.3.3.2 | Диапазон ЧСС |  |  | #### 0-300 уд/мин |  | #### Указать параметры |  |  |
| 16.3.3.3 | Наличие ЭКГ-тревог - по тахикардии - брадикардии |  |  | 60-280 уд/мин 20-100 уд/мин |  | Указать параметры |  |  |
| 16.3.3.4 | Автоматическое определение и маркирование пиков имплантированного кардиостимулятора на ЭКГ-кривой |  |  | наличие |  | Указать наличие |  |  |
| 16.3.3.5 | Усиление ЭКГ сигнала, не менее |  |  | #### 5 коэффициентов, 0,5, 1, 1,5, 2, 3 см/мВ |  | Указать параметры |  |  |
| 16.3.4 | Электропитание: |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.3.4.1 | - автономное питание - сетевое питание |  |  | от перезаряжаемого аккумулятора на не менее 35 разрядов максимальной энергии и 2,75 часов мониторирования через сетевой шнур от сети переменного тока |  | #### Указать параметры Указать наличие |  |  |
| 16.3.5 | Дисплей |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.3.5.1 | Тип дисплея |  |  | электролюминесцентный с высоким разрешением |  | Указать тип дисплея |  |  |
| 16.3.5.2 | Диагональ |  |  | ##### не менее 127 мм |  | Указать диагональ |  |  |
| 16.3.5.3 | Количество каналов |  |  | 2 |  | Указать количество |  |  |
| 16.3.5.4 | Отображаемый интервал |  |  | 4 сек |  | Указать параметры |  |  |
| ## 16.3.5.5 | Отображаемая информация |  |  | импеданс грудной клетки пациента, набранная и отданная энергия, тревоги, ЧСС |  | Указать отображаемую информацию |  |  |
| ## 16.3.5.6 | ## встроенный термопринтер с высоким разрешением |  |  | ## наличие |  | ## Указать наличие |  |  |
| ## 16.3.5.7 | ## Ширина бумаги |  |  | ## 90 мм |  | ## Указать ширину |  |  |
| ## 16.3.5.8 | ## Режимы печати |  |  | ## Автоматический и ручной |  | Указать режим печати |  |  |
| ## 16.3.5.9 | ## Регистрируемый интервал в автоматическом режиме печати |  |  | ## Не менее 15 сек |  | ## Указать параметры |  |  |
| 16.3.5.10 | ## Внутренняя память |  |  | ## 140 событий |  | ## Указать параметры |  |  |
| 16.3.6 | Измерение неинвазивного артериального давления: |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.3.6.1 | - воздушный шланг пациента, 3 м; |  |  | 1шт. |  | Указать количество и длину |  |  |
| ## 16.3.6.2 | - НАД-манжета для взрослых, универсальная, длина окружности 25,4 - 42 см; |  |  | 1шт. |  | Указать количество |  |  |
| ## 16.3.7 | ## Внешний кардиостимулятор: |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 16.3.7.1 | ## Режимы работы |  |  | ## асинхронный fixed, синхронизированный demand |  | ## Указать режимы работы |  |  |
| ## 16.3.7.2 | ## Частота кардиостимуляции в диапазоне |  |  | ## 30 … 180 1/мин |  | ## Указать диапазон |  |  |
| ## 16.3.7.3 | ## Форма импульса |  |  | ## прямоугольная, постоянный ток, продолжительность импульса 40 мсек |  | ## Указать форму импульса |  |  |
| ## 16.3.7.4 | ## Амплитуда импульса |  |  | ## 0 ... 140 мA |  | ## Указать амплитуду импульса |  |  |
| ## 16.3.7.5 | ## Время эксплуатации от полностью заряженного аккумулятора |  |  | ## не менее 2,25 часа (с параметрами: 60 мА, 80 1/мин) |  | ## Указать параметры |  |  |
| ## 16.3.8 | ## Пульсоксиметрия: |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 16.3.8.1 | ## Диапазон измерения |  |  | ## 1 – 100% |  | ## Указать диапазон |  |  |
| ## 16.3.8.2 | ## Технология измерения |  |  | ## Masimo SET® |  | ## Указать технологию измерения |  |  |
| 16.3.8.3 | ## Точность измерения в состоянии покоя пациента |  |  | ## 70 -100% ±2digit |  | ## Указать точность измерения |  |  |
| 16.3.8.4 | Точность измерения при движениях пациента |  |  | ## 70 -100% ±3digit |  | ## Указать точность измерения |  |  |
| 16.3.8.5 | Отображение на дисплее |  |  | ## Плетизмограмма на 2-ом канале монитора |  | ## Указать параметры |  |  |
| 16.3.8.6 | Функция тревоги по установленному значению SpO2 |  |  | ## наличие |  | Указать наличие |  |  |
| 16.3.8.7 | Технология отсева артефактов |  |  | ## наличие |  | Указать наличие |  |  |
| 17 | Кардиомонитор пациента (частота дыхания, пульсоксиметрия, ЭКГ, неинвазивное АД, температура) |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | Общие требования: |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1.1 | Копия регистрационного удостоверения Минздрава РФ |  |  |  | ## Наличие | Указать №, дату выдачи, срок действия |  |  |
| 17.1.2 | ## Копия сертификата соответствия ГОСТу |  |  |  | ## Наличие | Указать №, дату выдачи, срок действия |  |  |
| 17.1.3 | Год выпуска, не ранее |  |  |  | 2008 год | Указать год выпуска |  |  |
| 17.2 | СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: Прикроватный кардиомонитор пациента для проведения длительного полнофункционального мониторинга в стационаре и во время транспортировки |  |  |  | Наличие | Указать назначение |  |  |
| 17.2.1 | ЭКГ: Количество выводов: Выбор отведения: Скорость развертки: Защита от дефибрилляции Определение пейсмекера: Одновременное отображение на экране не менее Диапазон ЧСС: Одновременный показ |  |  |  | возможность подключения 3-х, 5-и, 10-жильных кабелей. 12 стандартных отведений. 12.5, 25, 50 мм/с. Наличие Наличие 3 отведений. 20 – 250 уд/мин. до 3 отведений на странице | Указать параметры Указать количество отведений Указать параметры Указать наличие Указать наличие Указать параметры Указать диапазон Указать параметры |  |  |
| 17.2.2 | Дыхание Источник: Скорость: Диапазон: |  |  |  | ЭКГ (импедансный метод) 6.25, 12.5, 25, 50 мм/с 0-200 д/мин, Апноэ | Указать метод Указать параметры Указать диапазон |  |  |
| 17.2.3 | SPO2: Модуль: Диапазон: Разрешение: Точность: Защита от дефибрилляции Скорость развертки: |  |  |  | Masimo 0-100% 1% 70-100% ± 2 ед Наличие 12.5, 25, 50 мм/с | Указать тип Указать диапазон Указать параметры Указать параметры Указать наличие Указать параметры |  |  |
| 17.2.4 | Неинвазивное артериальное давление Метод измерения: Диапазон Скорость дефляции Цифровое отображение значений, тренды Интервал измерения |  |  |  | Наличие осциллометрический 15 – 300 мм рт. ст. 3-9 мм рт. ст. наличие 2-240 мин | Указать наличие Указать метод Указать параметры Указать параметры Указать наличие отображения Указать интервал |  |  |
| 17.2.5 | Температура Метод измерения: Диапазон: Точность Частота измерения |  |  |  | Наличие ректальный, (возможность подключения, кожного или ушного датчиков) 15-45° С ± 0,1° С 1 в сек | Указать наличие Указать метод измерения Указать диапазон Указать параметры Указать параметры |  |  |
| 17.2.6 | Принтер Скорость печати: Ширина бумаги, не менее |  |  |  | Встроенный термопринтер 5, 12.5, 25, мм/с 72 мм | Указать наличие Указать параметры Указать параметры |  |  |
| 17.2.7 | Тренды все параметры не менее Отображение |  |  |  | Память трендов За 24 ч графическое, цифровое, | Указать наличие Указать время Указать отображение |  |  |
| 17.2.8 | Тревоги |  |  |  | Индикация тревоги звуковая, визуальная | Указать параметры |  |  |
| 17.2.9 | Источник питания |  |  |  | Возможность работы от сети и встроенного аккумулятора (не менее 2 ч) Работа от бортовой сети 11-30V | Указать источник питания |  |  |
| 17.2.10 | Дисплей Максимальное количество кривых: не менее Язык Скорость кривых |  |  |  | Экран ЖК, цветной, не менее 10 дюймов 5 русский 6.25, 12.5, 25, 50 мм/с | Указать параметры Указать количество Указать язык Указать параметры |  |  |
| 17.2.11 | Физические свойства Вес |  |  |  | не больше 5 кг | Указать параметры |  |  |
| 17.3 | Комплектация |  |  |  | Наличие настенного крепления | Указать наличие |  |  |
| 18 | ИНФУЗИОННЫЙ НАСОС |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 | Общие требования: |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1.1 | Наличие копии регистрационного удостоверения Минздрава России |  |  |  | Наличие | Указать №, дату выдачи, срок действия |  |  |
| 18.1.2 | Наличие копии сертификата Госстандарта России |  |  |  | Наличие | Указать №, дату выдачи, срок действия |  |  |
| 18.1.3 | Год выпуска, не ранее |  |  |  | 2008 год | Указать год выпуска |  |  |
| ## 18.2 Требуемые характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.2.1 | Волюметрический перистальтический насос |  |  |  | Наличие | Указать наличие |  |  |
|  | Опорожнение |  |  |  | Свыше 500 мл/час | Указать параметры |  |  |
| 18.2.2 | Доставленный объем |  |  |  | 1 – 999,9 мл (0,0 – 99,9 мл/час: в делениях по 0,1 мл/час, 100 – 1200 мл/час: в делениях по 1 мл/час) | Указать объемы |  |  |
| 18.2.3 | Точность (номинальная величина) |  |  |  | В пределах +/- 3 % | Указать параметры |  |  |
| 18.2.4 | Определение закупорки |  |  |  | 13,3 – 133,3 кПа | Указать параметры |  |  |
| 18.2.5 | Давление |  |  |  | - L: 13,3 – 60 кПа - M: 30 – 90 кПа - H: 60 – 13,3 кПа | Указать давление |  |  |
| 18.2.6 | Системы тревоги |  |  |  | «ВОЗДУХ», «ЗАКУПОРКА», «ОШИБКА ПОТОКА», «ОТКРЫТА ДВЕРЬ», «НИЗКИЙ ЗАРЯД БАТАРЕИ» | Указать системы тревоги |  |  |
| 18.2.7 | Специальные функции |  |  |  | - Функция «Сохранение вены открытой» (KVO) - Функция «История работы» (Хранение/показ данных о работе) - Функция повторного сигнала тревоги - Функция напоминания о начале вливания | Указать специальные функции |  |  |
| 18.2.8 | Функция памяти |  |  |  | Последние 500 операций (вкл., выкл., установки параметров, ошибки работы) | Указать функции памяти |  |  |
| 18.2.9 | Время работы аккумулятора |  |  |  | 3 часа | Указать время |  |  |
| 18.2.10 | Внутренний источник питания |  |  |  | Тип CF/IPX1 непрерывная работа | Указать тип источника питания |  |  |
| 18.2.11 | Размеры |  |  |  | 100 * 215 * 208 мм | Указать размеры |  |  |
| 19 | Насос шприцевой с микропроцессорным контролем |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 | Общие требования: |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1.1 | Копия регистрационного удостоверения Минздрава РФ | ## Наличие |  |  |  |  | Указать №, дату выдачи, срок действия |  |
| 19.1.2 | ## Копия сертификата соответствия ГОСТу | ## Наличие |  |  |  |  | Указать №, дату выдачи, срок действия |  |
| 19.1.3 | Год выпуска, не ранее | 2008 год |  |  |  |  | Указать год выпуска |  |
| 19.1.4 | Инструкция на русском языке | наличие |  |  |  |  | Указать наличие |  |
| 19.1.5 | Гарантийный период на систему не менее, | 12 месяцев |  |  |  |  | Указать период |  |
| 19.2 | Технические характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.2.1 | Предназначен для точных внутривенных вливаний небольших объемов лекарственных препаратов | соответствие |  |  |  |  | Указать назначение |  |
| 19.2.2 | Используемые шприцы (любых производителей) | 10, 20, 30, 50 мл |  |  |  |  | Указать параметры |  |
| 19.2.3 | Показания дисплея, мл | 0,1-999,9 (шаг- 0,1) |  |  |  |  | Указать параметры |  |
| 19.2.4 | Установка скорости введения | 0,1-300,0 для шприцев 10, 20,30 мл |  |  |  |  | Указать параметры |  |
|  |  | 0,1-1200,0 для шприцев 50 мл |  |  |  |  | Указать параметры |  |
| 19.2.5 | Погрешность в точности установки потока | Не более 3% |  |  |  |  | Указать параметры |  |
| 19.2.6 | Наличие 3 уровней давления для определения закупорки: | - «Н»: 800 +/- 200 mmHg (106,7 +/- 26,7 кПа) или 1,09 +/- 27 kgf/cm2; - «М»: 500 +/- 100 mmHg (66,7 +/- 13,3 кПа) или 0,68 +/- 0,14 kgf/cm2; - «L»: 300 +/- 100 mmHg (40,0 +/- 13,3 кПа) или 0,41 +/- 0,14 kgf/cm2 |  |  |  |  | Указать параметры |  |
| 19.2.7 | Скорость болюсного введения, максимальная, мл/ч не менее | 1200(шприц 50 мл) |  |  |  |  | Указать параметры |  |
|  |  | 500 (шприц 30 мл) |  |  |  |  | Указать параметры |  |
|  |  | 400 (шприц 20 мл) |  |  |  |  | Указать параметры |  |
|  |  | 300 (шприц 10 мл) |  |  |  |  | Указать параметры |  |
| 19.2.8 | Наличие режима "открытой вены" со скоростью 0,1 мл/ч при окончании инфузии | наличие |  |  |  |  | Указать наличие |  |
| 19.2.9 | Наличие повторного сигнала тревоги через 2 минуты после первого | наличие |  |  |  |  | Указать наличие |  |
| 19.2.10 | Наличие сигнала напоминания о необходимости начала вливания | наличие |  |  |  |  | Указать наличие |  |
| 19.2.11 | Программирование сигнала тревоги по окончании инфузии (от 3 до 60 мин до окончания) | наличие |  |  |  |  | Указать наличие |  |
| 19.2.12 | Возможность установки даты и времени | наличие |  |  |  |  | Указать наличие |  |
| 19.2.13 | История последних 500 событий | наличие |  |  |  |  | Указать наличие |  |
| 19.2.14 | Наличие функции ограничения вводимого обьёма до бесконечности | наличие |  |  |  |  | Указать наличие |  |
| 19.3 | Тревоги |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.3.1 | Сдвиг шприца | наличие |  |  |  |  | Указать наличие |  |
| 19.3.2 | Закупорка (окклюзия) | наличие |  |  |  |  | Указать наличие |  |
| 19.3.3 | Приближение окончания инфузии | наличие |  |  |  |  | Указать наличие |  |
| 19.3.4 | Неверная установка шприца | наличие |  |  |  |  | Указать наличие |  |
| 19.3.5 | Отсоединение защелки поршня шприца | наличие |  |  |  |  | Указать наличие |  |
| 19.3.6 | Разряженная батарея | наличие |  |  |  |  | Указать наличие |  |
| 19.3.7 | Отсоединение сетевого шнура | наличие |  |  |  |  | Указать наличие |  |
| 19.3.8 | Необходимость установить марку шприца, без этого насос не начнет работу | наличие |  |  |  |  | Указать наличие |  |
| 19.4 | Описание |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.4.1 | Удобный индикатор работы, видимый с большого расстояния (зеленый -работа, красный - тревога) | наличие |  |  |  |  | Указать наличие |  |
| 19.4.2 | Защита от несанкционированного введения (когда проводится инфузия кнопки неактивны, за исключением СТОП/СТАРТ | наличие |  |  |  |  | Указать наличие |  |
| 19.4.3 | Монитор тревог, объединенный с монитором давления, концентрирует информацию о работе прибора и природе тревог | наличие |  |  |  |  | Указать наличие |  |
| 19.4.4 | Для снижения риска неверной установки десятичная точка выполнена другим цветом, цифра десятичных числа выполнена в уменьшенном размере | наличие |  |  |  |  | Указать наличие |  |
| 19.4.5 | Фиксатор кромки шприца | наличие |  |  |  |  | Указать наличие |  |
| 19.4.6 | Кнопка шприцевого цилиндра, для снижения риска неправильной установки шприца и предотвращения смещения его в дозаторе | наличие |  |  |  |  | Указать наличие |  |
| 19.4.7 | Дополнительные фиксаторы поршня | наличие |  |  |  |  | Указать наличие |  |
| 19.4.8 | Рифленое колесо набора параметров | наличие |  |  |  |  | Указать наличие |  |
| 19.4.9 | Быстрое изменение всех параметров колесом набора : 10 мл/ч, увеличение скорости набора с увеличением скорости вращения колеса | наличие |  |  |  |  | Указать наличие |  |
| 19.4.10 | Тройной индикатор зарядки батареи, показывающий уровень заряда | наличие |  |  |  |  | Указать наличие |  |
| 19.4.11 | Возможность объединения в модульную систему "Strack" (отдельные модули и отсутствие дополнительной задней панели обеспечивают малый вес модульной системы) | наличие возможности |  |  |  |  | Указать наличие возможности |  |
| 19.4.12 | Возможность подключения к электросети автомобиля | наличие возможности |  |  |  |  | Указать наличие возможности |  |
| 19.4.13 | Крепления к инфузионной стойке (зажим с фиксированным углом наклона) | наличие |  |  |  |  | Указать наличие |  |
| 19.4.14 | Электропитание | 220-240 В, 50-60Гц, 12В, до 5 ч от внутренней батареи |  |  |  |  | Указать параметры |  |
| 19.4.15 | Вес, кг | Не более 1,8/1,9 кг |  |  |  |  | Указать вес |  |
| 20 | Электрокардиограф трехканальный FUKUDA DENSHI FX-7102 или эквивалент. |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.1. Общие требования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.1.1. | Копия регистрационного удостоверения Минздрава России |  | Наличие |  |  |  |  | Указать №, дату выдачи, срок действия |
| 20.1.2. | Копия сертификата соответствия Госстандарта России |  | Наличие |  |  |  |  | Указать №, дату выдачи, срок действия |
| 20.1.3. | Год выпуска, не ранее |  | 2008 год |  |  |  |  | Указать год выпуска |
| 20.3.2. | Гарантийное обслуживание | 12 месяцев |  |  |  |  | Указать срок |  |
| 20.2. Основные характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.2.1. | Регистрация 12 стандартных отведений ЭКГ | Наличие |  |  |  |  | Указать наличие |  |
| 20.2.2. | Группы отведений | Стандартное представление и по Кабрера |  |  |  |  | Указать группы отведений |  |
| 20.2.3. | Режимы регистрации: |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.2.3.1 | Ручной | Наличие |  |  |  |  | Указать наличие |  |
| 20.2.3.2 | Автоматический | Наличие |  |  |  |  | Указать наличие |  |
| 20.2.4. | Клавиатура | Пылевлагонепроницаемая пленочная |  |  |  |  | Указать тип клавиатуры |  |
| 20.2.5. | Дисплей | Жидкокристаллический с подсветкой 115 х 86 мм, 320х240 точек |  |  |  |  | Указать параметры |  |
| 20.2.5.1 | Одновременное отображение отведений на дисплее | 3/ 6/ 12 |  |  |  |  | Указать параметры |  |
| 20.2.6. | Принтер |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.2.6.1 | Количество регистрируемых каналов | 1; 3 |  |  |  |  | Указать параметры |  |
| 20.2.6.2 | Система записи | Матричная термоголовка |  |  |  |  | Указать систему записи |  |
| 20.2.6.3 | Скорость записи | 5;10; 12,5; 25; 50 мм/с |  |  |  |  | Указать параметры |  |
| 20.2.6.4 | Бумага | Рулонная или Z-образно сложенная шириной 50/63 мм: |  |  |  |  | Указать тип и размер бумаги. |  |
| 20.2.7. | Питание | От сети и от аккумулятора: |  |  |  |  | Указать вид питания |  |
| 20.2.8. | Аккумулятор и зарядное устройство | Встроенные |  |  |  |  | Указать наличие |  |
| 20.2.9. | Время работы от аккумулятора | Не менее 180 минут непрерывной регистрации |  |  |  |  | Указать время работы |  |
| 20.2.10. | Класс безопасности | тип CF |  |  |  |  | Указать класс безопасности |  |
| 20.2.11. | Класс защиты | Класс II |  |  |  |  | Указать класс защиты |  |
| 20.2.12. | Частотный диапазон регистрируемых сигналов | 0,05 -150 Гц |  |  |  |  | Указать параметры |  |
| 20.2.13. | Максимальное напряжение поляризации на входе | не менее -550+550 мВ |  |  |  |  | Указать параметры |  |
| 20.2.14. | Коэффициент ослабления синфазного сигнала | >103 дБ |  |  |  |  | Указать коэффициент |  |
| 20.2.15. | Частота дискретизации | 1000Гц/канал |  |  |  |  | Указать параметры |  |
| 20.2.16. | АЦП | 13 бит |  |  |  |  | Указать параметры |  |
| 20.2.17. | Защита от дефибрилляции | В кабеле пациента |  |  |  |  | Указать наличие защиты |  |
| 20.2.18 | ЭКГ - фильтры | мышечный, сетевой, дрейфа изолинии |  |  |  |  | Указать наличие видов ЭКГ-фильтров |  |
| 20.2.19. | Передача данных на персональный компьютер | Наличие |  |  |  |  | Указать наличие |  |
| 20.2.20. | Встроенная память | Не менее128 исследований |  |  |  |  | Указать объем |  |
| 20.2.21. | Вес | 1,2 кг |  |  |  |  | Указать вес |  |
| 20.3. Дополнительные условия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.3.1. | Комплект поставки | Кабель пациента, набор электродов, гель, термобумага, сетевой кабель, руководство пользователя на русском языке, |  |  |  |  | Указать комплект поставки |  |