| Автомобиль скорой медицинской помощи, тип «С» (реанимация) с комплектацией: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Описание требований. | Требуемые условия\функции\ значения |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
|  | Наименование оборудования | Автомобиль скорой медицинской помощи, тип «С» (реанимация) |  |  |
| 1 | Общие требования к автомобилю скорой помощи с комплектацией: |  |  |  |
| 1.1 | Копия регистрационного удостоверения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | Наличие |  |  |
| 1.2 | Копия сертификата соответствия на автомобили скорой медицинской помощи | Наличие |  |  |
| 1.3 | Гарантия – на медицинский салон | 60 мес. без ограничения пробега |  |  |
| 1.4 | Гарантия – на базовое шасси от завода-изготовителя базового шасси | 24 мес. |  |  |
| 1.5 | Одобрение типа транспортного средства | Наличие |  |  |
| 1.6 | Санитарно-гигиеническое заключение | Наличие |  |  |
| 1.7 | Лицензия на осуществление деятельности по производству медицинской техники | Наличие |  |  |
| 1.8 | Срок поставки, календарные дни, не более | 15 дней |  |  |
| 1.9 | Срок предоставления вспомогательных услуг, календарные дни, не более | 5 дней |  |  |
| 2. | Характеристики |  |  |  |
| 2.1 | Колесная база, мм: | 3665 |  |  |
| 2.2 | Колесная формула: | 4X2 |  |  |
| 2.3 | Максимальная мощность двигателя (л.с.): | 150 |  |  |
| 2.4 | Год производства автомобиля | 2008 год |  |  |
| 2.5 | Размеры медиц. салона (д/ш/в) | 3265/1780/ 1940 |  |  |
| 2.6 | Размеры фургона мм. (д/ш/в) | 5910/1993/2820 |  |  |
| 2.7 | Цвет кузова | лимонно-желтый |  |  |
| 2.8 | Допустимая полная масса а/м, кг: | 3 500 |  |  |
| 2.9 | Допустимая полная масса автопоезда, кг: | 5 500 |  |  |
| 2.10 | Грузоподъемность / полезная нагрузка, кг: | 1 450 |  |  |
| 2.11 | Электронная система динамической стабилизации движения (ESP) | наличие |  |  |
| 2.12 | Гидравлическая 2-контурная тормозная система | наличие |  |  |
| 2.13 | Тормозная система с ABS, ASR и EBV | наличие |  |  |
| 2.14 | Дисковые тормоза на передней и задней осях | наличие |  |  |
| 2.15 | Стояночная тормозная система Duo-Servo на заднюю ось | наличие |  |  |
| 2.16 | Амортизатор задней оси | наличие |  |  |
| 2.17 | Рулевое управление с гидроусилителем | наличие |  |  |
| 2.18 | Боковые защитные молдинги | наличие |  |  |
| 2.19 | Передний бампер со ступенькой | наличие |  |  |
| 2.20 | Колодка для стороннего подключения аккумулятора ("прикуривания") | наличие |  |  |
| 2.21 | Электрика 12 В / стартер 12 В | наличие |  |  |
| 2.22 | Солнцезащитные козырьки для водителя и переднего пассажира | наличие |  |  |
| 2.23 | Многослойное ветровое стекло | наличие |  |  |
| 2.24 | Внешние зеркала заднего вида с электрорегулировкой | наличие |  |  |
| 2.25 | Вещевые емкости на приборной панели | наличие |  |  |
| 2.26 | Иммобилайзер | наличие |  |  |
| 2.27 | Коробка передач | 6-ступенчатая механическая |  |  |
| 2.28 | Спидометр, км | наличие |  |  |
| 2.29 | Система контроля выхода из строя ламп | наличие |  |  |
| 2.30 | Диагностическая колодка | наличие |  |  |
| 2.31 | Электронный тахометр | наличие |  |  |
| 2.32 | Индикатор снижения уровня омывающей жидкости | наличие |  |  |
| 2.33 | Боковые поворотники интегрированные в зеркала заднего вида | наличие |  |  |
| 2.34 | Корректор фар | наличие |  |  |
| 2.35 | Поперечные листовые рессоры передние | наличие |  |  |
| 2.36 | Параболические рессоры задние | наличие |  |  |
| 2.37 | 3-точечные автоматические ремни безопасности на всех сидениях | наличие |  |  |
| 2.38 | Натяжитель ремня безопасности для водителя и обоих передних пассажиров | наличие |  |  |
| 2.39 | Система защитной блокировки дверей от детей | наличие |  |  |
| 2.40 | Бортовой инструмент | наличие |  |  |
| 2.41 | Ассистент торможения | наличие |  |  |
| 2.42 | Стабилизатор задней оси под рамой | наличие |  |  |
| 2.43 | Усиленный стабилизатор передней оси | наличие |  |  |
| 2.44 | Усиленные амортизаторы | наличие |  |  |
| 2.45 | Высокое исполнение крыши | наличие |  |  |
| 2.46 | Реле к дополнительному аккумулятору | наличие |  |  |
| 2.47 | Аккумуляторная батарея 12 В 100 Ач | наличие |  |  |
| 2.48 | Клеммная колодка для электрического подключения на сиденье водителя | наличие |  |  |
| 2.49 | Двухполосный передний динамик | наличие |  |  |
| 2.50 | Подготовка под установку магнитолы (антенна, кабель, 2 динамика) | наличие |  |  |
| 2.51 | Электроподогреваемые зеркала заднего вида | наличие |  |  |
| 2.52 | Полка вдоль ветрового стекла | наличие |  |  |
| 2.53 | Центральный замок с дистанционным управлением | наличие |  |  |
| 2.54 | Дополнительный жидкостной отопитель (5 кВт) | наличие |  |  |
| 2.55 | Теплозащитное остекление (включая ветровое стекло) | наличие |  |  |
| 2.56 | Дополнительный электрический подогреватель воздуха | наличие |  |  |
| 2.57 | Регулируемый кондиционер "Tempmatik" | наличие |  |  |
| 2.58 | Указатель внешней температуры | наличие |  |  |
| 2.59 | Система ТО Assist | наличие |  |  |
| 2.60 | Панель приборов метрическая | наличие |  |  |
| 2.61 | Выхлопная труба в задней части автомобиля | наличие |  |  |
| 2.62 | Главный топливный бак | 100 л. |  |  |
| 2.63 | Топливозаборник для дополнительного отопителя | наличие |  |  |
| 2.64 | Галогенные противотуманные фары | наличие |  |  |
| 2.65 | Галогенные фары H7 | наличие |  |  |
| 2.66 | Стояночное освещение | наличие |  |  |
| 2.67 | Генератор 14 В / 180 А | наличие |  |  |
| 2.68 | Автомобиль без ограничителя скорости | наличие |  |  |
| 2.69 | Экологический класс двигателя | Euro 3 |  |  |
| 2.70 | Брызговики передние | наличие |  |  |
| 2.71 | Брызговики задние | наличие |  |  |
| 2.72 | Крепление запасного колеса под задним краем рамы | наличие |  |  |
| 2.73 | Запасное колесо | наличие |  |  |
| 2.74 | Шины 235/65 R16 C | наличие |  |  |
| 2.75 | Стальные колесные диски 6,5 J x 16 | наличие |  |  |
| 2.76 | Крышка ступицы колеса | наличие |  |  |
| 2.77 | Подушка безопасности водителя | наличие |  |  |
| 2.78 | Подголовник с большим диапазоном регулировки высоты на сиденье водителя | наличие |  |  |
| 2.79 | Подголовник с большим диапазоном регулировки высоты на сиденье переднего пассажира | наличие |  |  |
| 2.80 | Сдвижная дверь правая | наличие |  |  |
| 2.81 | Сдвижное стекло справа в первом окне салона | наличие |  |  |
| 2.82 | Двустворчатая задняя дверь 270° | наличие |  |  |
| 2.83 | Окна в задних дверях | наличие |  |  |
| 2.84 | Гидравлический домкрат | наличие |  |  |
| 2.85 | Усиленное исполнение подвески автомобиля для местности с плохим дорожным покрытием | наличие |  |  |
| 2.86 | Теплоизоляция медицинского салона | наличие |  |  |
| 2.87 | Армирование кузова для закрепления приборов и оборудования | наличие |  |  |
| 2.88 | Отделка боковых панелей и потолка медицинского салона алюминиевым листом (устойчивым к воздействию лекарственных препаратов и моюще-дезинфицирующих средств, имеющим гладкую поверхность, не впитывающим запахи) | наличие |  |  |
| 2.89 | Подножка задних дверей | наличие |  |  |
| 2.90 | Водонепроницаемое, антистатичное и нескользящее напольное покрытие, устойчивое к воздействию моюще-дезинфицирующих средств | наличие |  |  |
| 2.91 | Бордюр по нижней части боковых панелей | наличие |  |  |
| 2.92 | Гидроизоляция швов. | наличие |  |  |
| 2.93 | Перегородка между кабиной и медицинским салоном со сдвижной дверью | наличие |  |  |
| 2.94 | Погрузочное пространство над перегородкой с дверцей | наличие |  |  |
| 2.95 | Матирование на 2/3 высоты окон внешних дверей медицинского салона | наличие |  |  |
| 2.96 | Балка свето-акустическая (импульсная) с пультом управления и системой внешней трансляции речи, Premier Hazard | наличие |  |  |
| 2.97 | Оклейка автомобиля согласно ГОСТу Р50574-2002 | наличие |  |  |
| 2.99 | Поручень раздвижной двери | 1 шт. |  |  |
| 2.100 | Поручень задних дверей | 1 шт. |  |  |
| 2.101 | Потолочный леер-поручень вдоль приемного устройства с двумя кронштейнами крепления инфузионной системы | наличие |  |  |
| 2.102 | Потолочный люк в медицинском салоне с возможностью использования в качестве аварийного выхода | наличие |  |  |
| 2.103 | Потолочный приточно-вытяжной вентилятор | наличие |  |  |
| 2.104 | Стояночный электрообогреватель медицинского салона 220V c регулятором температуры | наличие |  |  |
| 2.105 | Автономный воздушный отопитель медицинского салона | наличие |  |  |
| 2.106 | Испаритель кондиционера в медицинском салоне | наличие |  |  |
| 2.107 | Умывальник с подогревом воды, емкостями для чистой и отработанной воды, с крышкой обеспечивающей возможность использования в качестве рабочего столика | наличие |  |  |
| 2.108 | Плафоны освещения салона с люминесцентными лампами | 6 шт. |  |  |
| 2.109 | Светильник освещения прилегающей территории раздвижной двери | 1 шт. |  |  |
| 2.110 | Светильник освещения прилегающей территории задней двери | 1 шт. |  |  |
| 2.111 | Точечный светильник над поверхностью носилок | 1 шт. |  |  |
| 2.112 | Электрическая розетка 12V для питания медицинского оборудования | 3 шт. |  |  |
| 2.113 | Электрическая розетка 220V для питания медицинского оборудования | 2 шт. |  |  |
| 2.114 | Электрическая розетка 220V для питания стояночного электрообогревателя медицинского салона | 1 шт. |  |  |
| 2.115 | Преобразователь напряжения 220/12V (12/220V) с функцией подзарядки аккумуляторных батарей на стоянке от внешней сети | наличие |  |  |
| 2.116 | Вилка ввода электропитания внешней сети 220V в передней части автомобиля со стороны водителя | наличие |  |  |
| 2.118 | Кабель ввода электропитания внешней сети 220V (15 метров) | наличие |  |  |
| 2.119 | Переносной аккумуляторный фонарь 12V | наличие |  |  |
| 2.120 | Дополнительная аккумуляторная батарея | 1 шт. |  |  |
| 2.121 | Газовые трубопроводы под обшивкой медицинского салона | наличие |  |  |
| 2.122 | Кислородные баллоны на 10 л. с устройством крепления и защитными чехлами | 3 шт. |  |  |
| 2.123 | Редуктора к баллонам | 3 шт. |  |  |
| 2.124 | Кислородные розетки с быстроразъемным соединением | 2 шт. |  |  |
| 2.125 | Откидное кресло с ремнем безопасности правое | наличие |  |  |
| 2.126 | Кресло с ремнем безопасности левое | наличие |  |  |
| 2.127 | Поворотное кресло с ремнем безопасности в головном конце носилок | наличие |  |  |
| 2.128 | Банкетка по правому борту c поясничной подушкой | наличие |  |  |
| 2.129 | Подпотолочная полка левого борта | наличие |  |  |
| 2.130 | Подпотолочная полка правого борта | наличие |  |  |
| 2.131 | Шкаф для кислородных баллонов | наличие |  |  |
| 2.132 | Шкаф медицинский левого борта | наличие |  |  |
| 2.133 | Ящик с замком (в составе шкафа) | наличие |  |  |
| 2.134 | Мусоросборный контейнер | 1 шт. |  |  |
| 2.135 | Противоударные подушки | 2 шт. |  |  |
| 2.136 | Аварийный комплект автомобилиста | наличие |  |  |
| 2.137 | Огнетушитель 2л | 2 шт. |  |  |
| 2.138 | Комплект эксплуатационной документации | наличие |  |  |
| 3 | Каталка Ferno 50-6 со съемными носилками 409-14 или эквивалент | наличие |  |  |
| 3.1 | Общие требования |  |  |  |
| 3.1.2 | Копия регистрационного удостоверения Минздрава России | Наличие |  |  |
| 3.1.3 | Копия сертификата Госстандарта России | Наличие |  |  |
| 3.2 | Общие характеристики: |  |  |  |
| 3.2.1 | Служит для транспортировки и закатывания пациента в автомобиль скорой помощи без дополнительной нагрузки на персонал. Подкат трансформируется в 6 положений (по состоянию пациента). Высота регулируется от 21см. до 87см. Колеса с полиуретановыми накладками, 2 из которых самоориентирующиеся, обеспечивают плавную загрузку в автомобиль | наличие |  |  |
| 3.3 | Спецификация: |  |  |  |
| 3.3.1 | Длина: 197 см. | наличие |  |  |
| 3.3.2 | Ширина: 56 см. | наличие |  |  |
| 3.3.3 | Максимальная высота: 87 см. | наличие |  |  |
| 3.3.4 | Минимальная высота: 21см. | наличие |  |  |
| 3.3.5 | Вес: 22 кг. | наличие |  |  |
| 3.3.6 | Рабочая высота: 65-80 см. | наличие |  |  |
| 4 | ## Транспортировочный стул Spencer 455 или эквивалент | наличие |  |  |
| 4.1 | ## Общие требования: |  |  |  |
| 4.1.1 | Копия регистрационного удостоверения Минздрава России | Наличие |  |  |
| 4.1.2 | Копия сертификата Госстандарта России | Наличие |  |  |
| 4.2 | Общие характеристики: |  |  |  |
| 4.2.1 | Транспортировочный стул изготовлен из легкого алюминиевого сплава. | наличие |  |  |
| 4.2.2 | Все двигающиеся части и шарниры оснащены нейлоновыми прокладками. | наличие |  |  |
| 4.2.3 | Сиденье и спинка изготовлены из легкомоющегося винилового полотна, которое просто меняется благодаря застежкам на тыльной стороне. | наличие |  |  |
| 4.2.4 | Наличие фиксации пациента на стуле ремнями. | наличие |  |  |
| 4.2.5 | Спереди расположены две телескопические ручки и две пары ручек сзади на разной высоте. | наличие |  |  |
| 4.2.6 | Два задних колеса фиксированные, два передних - вращающиеся. | наличие |  |  |
| 4.2.7 | Прочные упоры для ног гарантируют принятие правильной, комфортной и надежной позиции транспортируемого пациента. | наличие |  |  |
| 4.3 | Размер: |  |  |  |
| 4.3.1. | Высота в раскрытом виде - 92 см | наличие |  |  |
| 4.3.2 | Высота в сложенном виде - 92 см | наличие |  |  |
| 4.3.3 | Длина - 48 см | наличие |  |  |
| 4.3.4 | Ширина сбоку со сложенными ручками - 59 см | наличие |  |  |
| 4.3.5 | Ширина сбоку с разложенными ручками - 95 см | наличие |  |  |
| 4.3.6 | Ширина в сложенном виде - 23 см | наличие |  |  |
| 4.3.7 | Вес 12,5 кг, грузоподъемность 180 кг. | наличие |  |  |
| 5 | Ковшовые носилки | Наличие |  |  |
| 5.1 | Приемное устройство носилок с горизонтальным, вертикальным перемещением и полной стабилизацией тела пациента (STEM, Италия) или эквивалент | наличие |  |  |
| 5.2 | Общие требования: |  |  |  |
| 5.2.1 | Копия регистрационного удостоверения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | Наличие |  |  |
| 5.2.2 | Копия сертификата соответствия на автомобили скорой медицинской помощи | Наличие |  |  |
| 5.3 | Технические характеристики: |  |  |  |
| 5.3.1 | Максимальная высота поверхности подставки для носилок | 585 мм |  |  |
| 5.3.2 | Минимальная/максимальная высота поверхности подставки для носилок от пола | 326/555 мм |  |  |
| 5.3.3 | Максимальная ширина | 578 мм |  |  |
| 5.3.4 | Максимальная длина | 1985 мм |  |  |
| 5.3.5 | Выдвижение лотка | 860 мм |  |  |
| 5.3.6 | Максимальные боковые перемещения | 200 мм |  |  |
| 5.3.7 | Суммарный вес, исключая упаковку | 142 кг |  |  |
| 5.3.8 | Максимальная нагрузка с подвеской | 300 кг |  |  |
| 5.3.9 | Максимальная нагрузка без подвески (нижнее положение) | 350 кг |  |  |
| 5.3.10 | Максимальный наклон – положение при шоке (положение по Тренделенбургу) | 15 град |  |  |
| 5.3.11 | Максимальный наклон – обратно к положению при шоке (обратное к положению по Тренделенбургу) | 13,5 град |  |  |
| 5.3.12 | Максимальный наклон – положение загрузки/выгрузки носилок | 13,5 град |  |  |
| 5.3.13 | Время перехода в положение ВЕРХНЕЕ ЖЕСТКОЕ из положения ПОДВЕСКА (нагрузка 130 кг) | 1,35 сек |  |  |
| 5.3.14 | Время достижения режима ПОДВЕСКА (нагрузка 130 кг) | 4,6 сек |  |  |
| 5.3.15 | Время перехода в положение ВЕРХНЕЕ ЖЕСТКОЕ из положения НИЖНЕЕ ЖЕСТКОЕ (нагрузка 130 кг) | 5,3 сек |  |  |
| 5.3.16 | Диапазон напряжений (DC) | 10-13 В |  |  |
| 5.3.17 | Потребление тока в режиме подвески (максимальное время = 25 сек.) | 85 А |  |  |
| 5.3.18 | Потребление тока при транспортировке без режима подвески | 4,7 А |  |  |
| 5.3.19 | Диапазон минимальной/максимальной рабочих температур | 0/50°C |  |  |
| 5.3.20 | Емкость масляного бака | 1,5 л |  |  |
| Медицинское оборудование: |  |  |  |  |
| 6 | Электрокардиостимулятор эндокардиальный наружный ЭКС «СЕТАЛ»- 1В или эквивалент | 1 шт. |  |  |
| 6.1 | Общие требования: |  |  |  |
| 6.1.1 | Копия регистрационного удостоверения Минздрава России | Наличие |  |  |
| 6.1.2 | Копия сертификата Госстандарта России | Наличие |  |  |
| 6.1.3 | Срок гарантийного обслуживания, не менее | 12 месяцев |  |  |
| 6.2 | Технические характеристики |  |  |  |
| 6.2.1 | Назначение: Предназначен для навязывания искусственного ритма сердцу | Соответствие |  |  |
| 6.2.2 | Лечебная электрокардиостимуляция | Соответствие |  |  |
| 6.2.3 | Диагностическая электрокардиостимуляция используется при подборе антиаритмической терапии; определении состояния проводящей системы сердца, для диагностики параметров эндокардиальных электродов | Соответствие |  |  |
| 6.2.4 | Частота стимуляции в асинхронном режиме | от 30 до 250 импульсов в минуту |  |  |
| 6.2.5 | Частота стимуляции в синхронном режиме | от 30 до 180 импульсов в минуту |  |  |
| 6.2.6 | Шаг регулировки | 1 имп./мин. |  |  |
| 6.2.7 | Длительность выходных импульсов | 1,5 мсек |  |  |
| 6.2.8 | Форма выходных импульсов | прямоугольная, однополярная |  |  |
| 6.2.9 | Диапазон регулирования амплитуды выходных импульсов тока, мА | От 0 до 15 |  |  |
| 6.2.10 | Шаг регулировки | 1 мА |  |  |
| 6.2.11 | Виды стимуляции | асинхронная, деманд |  |  |
| 6.2.12 | Входная чувствительность в режиме деманд, мв. | От1 до 10 |  |  |
| 6.2.13 | Шаг регулировки | 1 мв |  |  |
| 6.2.14 | Рефлекторный период, мс | 280 |  |  |
| 6.2.15 | Дисплей | ЖК, символьный |  |  |
| 6.2.16 | Питание: | 2 батареи по 1.5 В; встроенный контроль питания. В режиме работы 300 часов |  |  |
| 6.2.17 | Габаритные размеры, не более | 150 Х60Х24 мм |  |  |
| 6.2.18 | Масса, не более | 250гр |  |  |
| 7 | Контейнер термоизоляционный с автоматическим поддержанием температуры инфузионных растворов КСТ-6 или эквивалент | 1 шт. |  |  |
| 7.1 | Общие требования: |  |  |  |
| 7.1.1 | Наличие регистрационного удостоверения Минздрава России | Наличие |  |  |
| 7.1.2 | Наличие сертификата Госстандарта России | Наличие |  |  |
| 7.1.3 | Срок гарантийного обслуживания | 12 месяцев |  |  |
| 7.2 | Технические характеристики: |  |  |  |
| 7.2.1 | Назначение: создание, сохранение и поддержание температурного режима от +25 до +38 °С при транспортировании и временном хранении инфузионных растворов в автомобилях скорой помощи | Соответствие |  |  |
| 7.2.2 | Исполнение: | на 6 флаконов |  |  |
| 8 | Комплект шин-воротников NecLoc Spenser (Италия) или эквивалент | 1 комплект |  |  |
| 8.1 | Общие требования: |  |  |  |
| 8.1.1 | Копия регистрационного удостоверения Минздрава России | Наличие |  |  |
| 8.1.2 | Копия сертификата Госстандарта России | Наличие |  |  |
| 8.2 | Технические характеристики: |  |  |  |
| 8.2.1 | Жесткий шейный воротник | двухкомпонентный |  |  |
| 8.2.2 | Изготовлен из прессованного полиэтилена небольшой жесткости | наличие |  |  |
| 8.2.3 | Облицовочный материал | PLASTIZOTE |  |  |
| 8.2.4 | Совмещение материалов | заклепки |  |  |
| 8.2.5 | Цветовое кодирование | наличие |  |  |
| 8.2.6 | Застежки | наличие |  |  |
| 8.2.7 | Доступ к трахее | наличие |  |  |
| 8.2.8 | Рентгенопрозрачность | наличие |  |  |
| 8.2.9 | Полностью складывается | наличие |  |  |
| 8.2.10 | малый воротник | наличие |  |  |
| 8.2.11 | средний воротник | наличие |  |  |
| 8.2.12 | большой воротник | наличие |  |  |
| 9 | Комплект шин транспортных вакуумных Spenser RES Q SPLINT (Италия) или эквивалент | 1 комплект |  |  |
| 9.1 | Общие требования: |  |  |  |
| 9.1.1 | Копия регистрационного удостоверения Минздрава России | Наличие |  |  |
| 9.1.2 | Копия сертификата Госстандарта России | Наличие |  |  |
| 9.2 | Технические характеристики: |  |  |  |
| 9.2.1 | Наполнитель внутренней камеры | Phoretex |  |  |
| 9.2.2 | Внешнее покрытие | Нейлон, пропитанный винилом |  |  |
| 9.2.3 | Невозвратный односторонний клапан | наличие |  |  |
| 9.2.4 | Температура использования | от - 15 до +65°C |  |  |
| 9.2.5 | Температура хранения | от -20 до +65°C |  |  |
| 9.2.6 | Рентгенопрозрачность | наличие |  |  |
| 9.2.7 | Обшивка по краям | наличие |  |  |
| 9.2.8 | Приваренные швы | наличие |  |  |
| 9.2.9 | Отсутствие латекса | наличие |  |  |
| 9.2.10 | Регулирующиеся фиксаторы | наличие |  |  |
| 9.2.11 | Использование с вытягивающими системами | наличие |  |  |
| 9.2.12 | Цвет | оранжевый |  |  |
| 9.2.13 | Шина размер S | наличие |  |  |
| 9.2.13.1 | - размеры, мм | 560х460 |  |  |
| 9.2.13.2 | - вес, кг | 0,35 |  |  |
| 9.2.14 | Шина размер M | наличие |  |  |
| 9.2.14.1 | - размеры, мм | 720х500 |  |  |
| 9.2.14.2 | - вес, кг | 0,7 |  |  |
| 9.2.14.3 | - отдельные камеры | наличие |  |  |
| 9.2.15 | Шина размер L | наличие |  |  |
| 9.2.15.1 | - размеры, мм | 900х750 |  |  |
| 9.2.15.2 | - вес, кг | 1,2 |  |  |
| 9.2.15.3 | - отдельные камеры | наличие |  |  |
| 10 | Матрас вакуумный иммобилизационный Spenser (Италия) или эквивалент | 1 комплект |  |  |
| 10.1 | Общие требования: |  |  |  |
| 10.1.1 | Копия регистрационного удостоверения Минздрава России | Наличие |  |  |
| 10.1.2 | Копия сертификата Госстандарта России | Наличие |  |  |
| 10.2 | Технические характеристики: |  |  |  |
| 10.2.1 | Размеры, мм | 2025х805 |  |  |
| 10.2.2 | Вес, кг | 4,8 |  |  |
| 10.2.3 | Наполнитель внутренних камер | Polystiren |  |  |
| 10.2.4 | Отдельные внутренние камеры | наличие |  |  |
| 10.2.5 | Внешнее покрытие, верхняя часть | Tarpaulin 600 D |  |  |
| 10.2.6 | Внешнее покрытие, нижняя часть | Tarpaulin 1000 D |  |  |
| 10.2.7 | Многослойная каркасная поддержка из дерева | наличие |  |  |
| 10.2.8 | Односторонний клапан из латуни | наличие |  |  |
| 10.2.9 | Сужен кверху | наличие |  |  |
| 10.2.10 | 3 ремня шириной 50 мм | наличие |  |  |
| 10.2.11 | Ручки захвата, шт | 8 |  |  |
| 10.2.12 | Насос, в комплекте | наличие |  |  |
| 10.2.13 | Сумка, в комплекте | наличие |  |  |
| 10.2.14 | Рентгенопрозрачность | наличие |  |  |
| 10.2.15 | Система антидеформирования | наличие |  |  |
| 10.2.16 | Использование с вытягивающими системами | наличие |  |  |
| 10.2.17 | Использование с корзиночными носилками | наличие |  |  |
| 10.2.18 | Температура использования | от - 10 до +50°C |  |  |
| 10.2.19 | Температура хранения | от -20 до +70°C |  |  |
| 10.2.20 | Цвет | оранжевый/синий |  |  |
| 11 | Носилки медицинские бескаркасные | 1 шт. |  |  |
| 11.1 | Общие требования: |  |  |  |
| 11.1.1 | Копия регистрационного удостоверения Минздрава России | Наличие |  |  |
| 11.1.2 | Копия сертификата Госстандарта России | Наличие |  |  |
| 11.2 | Назначение: |  |  |  |
| 11.2.1 | Бескаркасные носилки типа "Плащ" используются для транспортировки пациента при работе в тесном помещении и ограниченном пространстве - там, где по габаритам не входят обычные "жесткие" носилки. | Соответствие |  |  |
| 11.3 | Технические характеристики: |  |  |  |
| 11.3.1 | # 4 пары ручек, удобные ручки оптимального размера из медицинского пластиката (не «режут» руки при большой нагрузке) | наличие |  |  |
| 11.3.2 | # Носилки выполнены из прочной ПВХ ткани | наличие |  |  |
| 11.3.3 | Размер, см. | 190 x 87 |  |  |
| 11.3.4 | Вес, кг. | 1,9 |  |  |
| 11.3.5 | Цвет | Тёмно-синий |  |  |
| 11.3.6 | Ширина стропы не менее, мм | 40 |  |  |
| 11.3.7 | Усиленные двойные швы в местах максимальной нагрузки | наличие |  |  |
| 11.3.8 | предусмотрена возможность транспортировки пациента в сидячем положении | наличие |  |  |
| 11.3.9 | Предусмотрены стропы для фиксации пациента на носилках; | наличие |  |  |
| 11.3.10 | Металлические отверстия (люверсы) дают возможность подвешивать носилки для высушивания после обработки | наличие |  |  |
| 11.3.11 | Носилки упакованы в прочный и удобный чехол, на чехле имеется держатель для номера бригады | наличие |  |  |
| 12 | Набор при эндогенных отравлениях НИСМПт-01-«Мединт-М» или эквивалент | 1 шт. |  |  |
| 12.1 | Общие требования: |  |  |  |
| 12.1.1 | Копия регистрационного удостоверения Минздрава России | Наличие |  |  |
| 12.1.2 | Копия сертификата Госстандарта России | Наличие |  |  |
| 12.2 | Технические характеристики: |  |  |  |
| 12.2.1 | в пластиковой укладке УМСП-01-П | наличие |  |  |
| 12.2.2 | размеры не более, мм | 440х252х330 |  |  |
| 12.2.3 | Зонд желудочный | 5 шт. |  |  |
| 12.2.4 | Воронка пластмассовая | 2 шт. |  |  |
| 12.2.5 | Роторасширитель винтовой | 1 шт. |  |  |
| 12.2.6 | Языкодержатель | 1 шт. |  |  |
| 12.2.7 | Загубник полимерный | 1 шт. |  |  |
| 12.2.8 | Фиксатор рук пациента | 1 шт. |  |  |
| 12.2.9 | Шприц Жане одноразовый стерильный | 1 шт. |  |  |
| 12.2.10 | Шприц 20 мл. одноразовый стерильный (для отбора пробы) | 1 шт. |  |  |
| 12.2.11 | Перчатки хирургические нестерильные | 5 пар |  |  |
| 12.2.12 | Фартук полиэтиленовый одноразовый | 5 шт. |  |  |
| 12.2.13 | Салфетка для обработки рук | 6 шт. |  |  |
| 12.2.14 | Пакет полиэтиленовый | 5 шт. |  |  |
| 13 | Штатив разборный для вливаний ШР-01 или эквивалент | 1 шт. |  |  |
| 13.1 | Назначение: |  |  |  |
| 13.1.1 | проведение инфузионной терапии в условиях скорой помощи, в полевых условиях и на дому | наличие |  |  |
| 13.2 | Особенности: |  |  |  |
| 13.2.1 | c помощью струбцины может крепиться к кровати, носилкам и т.п. | наличие |  |  |
| 13.3 | Состав комплекта: |  |  |  |
| 13.3.1 | стойки, опора, держатель с крючками, струбцина, сумка-чехол | наличие |  |  |
| 13.3.2 | Размеры, мм | высота — 710…1860 |  |  |
| 13.3.3 | Размеры упакованном виде, мм | 450х80х140 |  |  |
| 13.3.4 | Материал: | алюминиевая трубка |  |  |
| 13.3.5 | Вес не более, кг. | 1,8 |  |  |
| 14 | ОТСОС |  |  |  |
| 14.1 | Общие требования: |  |  |  |
| 14.1.1 | Копия регистрационного удостоверения Минздрава России | Наличие |  |  |
| 14.1.2 | Копия сертификата Госстандарта России | Наличие |  |  |
| 14.1.3 | Год выпуска, не ранее | 2008 год |  |  |
| ## 14.2 Технические характеристики |  |  |  |  |
| 14.2.1 | Соответствие | EN 10079-1 |  |  |
| 14.2.2 | Защита от влаги | IPX1 |  |  |
| 14.2.3 | Размеры | 370 х 280 х 140 мм |  |  |
| 14.2.4 | Вес | 5,1 кг |  |  |
| 14.2.5 | Рабочая температура | От – 18 до + 40 град. С |  |  |
| 14.2.6 | Температура хранения | От – 40 до + 70 град. С |  |  |
| 14.2.7 | Напряжение при зарядке батарей | 12 – 13,8 В |  |  |
| 14.2.8 | Мощность мотора | 50 Вт |  |  |
| 14.2.9 | Максимальная сила тока | 3,5 а |  |  |
| 14.2.10 | Тип аккумулятора | NiCd, 2.8 Ач |  |  |
| 14.2.11 | Скорость отсасывания (при 12В и свободном потоке) | > 20 л/мин. |  |  |
| 14.2.12 | Максимальное всасывание при 12 В | 0,8 бар (800 кПа) |  |  |
| 14.2.13 | Бактериальный фильтр с защитой от влаги | Количество фильтрации: 1 μм, максимально допустимое давление воды: 0,3 бар |  |  |
| 14.2.14 | Контейнер | Многоразовый, автоклавируемый |  |  |
| 14.2.15 | Объем контейнера | 900 мл |  |  |
| 14.2.16 | Защита от перелива | Герметичность (шаровой шарнир) и водонепроницаемый фильтр |  |  |
| 14.2.17 | Трубка аспирации | Диаметр 10 мм, длина 1300 мм |  |  |
| 14.2.18 | Настенное крепление | Соответствие prEN 1789 Размеры 140 х 185 х 33 мм Вес 270 г |  |  |
| 14.2.19 | Возможность работы от разъема 12 В (в автомобиле) | Наличие |  |  |
| 15 | АППАРАТ ИВЛ |  |  |  |
| 15.1 | Общие требования |  |  |  |
| 15.1.1. | Копия регистрационного удостоверения Минздравсоцразвития России | Наличие |  |  |
| 15.1.2. | Копия сертификата Госстандарта России | Наличие |  |  |
| 15.1.3. | Санитарно-эпидемиологическое заключение Минздравсоцразвития России | Наличие |  |  |
| 15.1.4 | Год выпуска, не ранее | 2008 год |  |  |
| 15.2 | Назначение и основные требования: |  |  |  |
| 15.2.1 | Назначение аппарата ИВЛ | Универсальный аппарат ИВЛ, предназначенный для использования в любых условиях: в больнице, при транспортировке в скорой помощи и внутри больницы, в полевых условиях и условиях чрезвычайных ситуаций |  |  |
| 15.2.2 | Категория пациентов | Взрослые и дети (более 5 – 7 кг) |  |  |
| 15.2.3 | Возможность автономной работы | Проведение полноценной искусственной вентиляции в условиях отсутствия внешних источноков электропитания, кислорода и воздуха высокого давления. |  |  |
| 15.2.4 | Компактность, портативность | моноблок со встроенным дисплеем, массой не более 10 кг, со встроенной турбиной и встроенным аккумулятором, с возможностью работы без источника кислорода высокого давления, с ручкой для переноски и возможностью поставки с транспортной сумкой для работы в плохих погодных условиях |  |  |
| 15.2.5 | Инвазивная вентиляция | наличие |  |  |
| 15.2.6 | Неинвазивная вентиляция | наличие |  |  |
| 15.2.7 | Снабжение кислородом | возможность работы с источниками кислорода как высокого давления, так и низкого давления (концентратор кислорода) |  |  |
| 15.2.8 | Возможные варианты крепления аппарата ИВЛ | мобильная стойка для внутрибольничного использования, специальная крепежная система для использования в реанимобилях |  |  |
| 15.3 | Основные характеристики: |  |  |  |
| 15.3.1 | Микропроцессорный контроль | наличие |  |  |
| 15.3.2 | Моноблочная конструкция со встроенным дисплеем | наличие |  |  |
| 15.3.3 | Встроенная турбина | наличие |  |  |
| 15.3.4 | Снабжение кислородом от источника высокого давления | 0,27 – 0,5 МПа |  |  |
| 15.3.5 | Снабжение кислородом от источника низкого давления (кислородный концентратор, и др.), | наличие |  |  |
| 15.3.6 | Предустановка параметров ИВЛ посредством ввода массы пациента, обеспечивает быстрое начало вентиляции | наличие |  |  |
| 15.3.7 | Возможность работы в условиях МРТ томографии | возможность |  |  |
| 15.3.8 | Возможность использования в реанимобиле, устойчивость к тряске и ударам во время транспортировки | наличие |  |  |
| 15.3.9 | Функция преоксигенации с помощью специальной кнопки (100 % О2) | наличие, включает на 3 мин подачу 100% кислорода и на 2 мин. Отключает тревоги |  |  |
| 15.3.10 | Режим ожидания с сохранением всех установленных параметров | наличие |  |  |
| 15.3.11 | Журнал событий | наличие |  |  |
| 15.3.12 | Емкость журнала событий | 1500 событий |  |  |
| 15.3.13 | Встроенный дисплей | наличие |  |  |
| 15.3.14 | Режим самодиагностики при включении | наличие |  |  |
| 15.3.15 | Периодическая самокалибровка при работе аппарата, с индикацией на дисплее (обнуление сенсоров) | наличие |  |  |
| 15.3.16 | Тест дыхательного контура | наличие |  |  |
| 15.3.17 | Режимы упрощенной и расширенной сервисной диагностики | наличие |  |  |
| 15.3.18 | Управление функциями ИВЛ | тип touch-turn-touch, не сенсорное |  |  |
| 15.3.19 | Функция "Автозапуск при включении аппарата" | наличие |  |  |
| 15.3.20 | Функция "Восстановление настроек по умолчанию (согласно массе пациента)" | наличие |  |  |
| 15.3.21 | Уровень шума | 40 – 45 dB на расстоянии 1 м |  |  |
| 15.4 | Режимы вентиляции: |  |  |  |
| 15.4.1 | A/C вентиляция (вспомогательная/принудительная) c контролем по объему | Наличие |  |  |
| 15.4.2 | A/C вентиляция (вспомогательная/принудительная) c контролем по давлению | Наличие |  |  |
| 15.4.3 | Режим SIMV+PSV (синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция с поддержкой спонтанного дыхания давлением) c контролем по объему | Наличие |  |  |
| 15.4.4 | Режим SIMV+PSV (синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция с поддержкой спонтанного дыхания давлением) c контролем по давлению | Наличие |  |  |
| 15.4.5 | CPAP+PS (постоянное положительное давление в дыхательных путях с поддержкой спонтанных вдохов давлением) | Наличие |  |  |
| 15.4.6 | PSV (поддержка давлением) | Наличие |  |  |
| 15.4.7 | Adaptive Bi-Level (адаптированная вентиляция с двухфазным положительным давлением) | Наличие |  |  |
| 15.4.8 | Ручной вдох | Наличие |  |  |
| 15.5 | Особенности организации ИВЛ: |  |  |  |
| 15.5.1 | Вентиляция как инвазивная, так и неинвазивная (масочная) | Наличие |  |  |
| 15.5.2 | Режим дополнительного глубокого вдоха (sigh), с задаваемой частотой (25, 50, 75, 100, 125, 150) и увеличенным на 50% дыхательным объемом | Наличие |  |  |
| 15.5.3 | Режим "Backup вентиляция" | Наличие |  |  |
| 15.5.4 | Функция «Облегченный выдох (Easy Exhale™) | наличие, усовершенствованный режим PEEP, созданный для снижения экспираторной работы дыхания у пациентов с дыхательной недостаточностью |  |  |
| 15.5.5 | Функция "Адаптированное Время Вдоха (Adaptive I-Time™) | наличие, позволяет аппарату определять и доставлять дыхательный цикл, поддерживая соотношение I:E как 1:2 |  |  |
| 15.5.6 | Функция "Адаптированный Пиковый поток (Adaptive Peak Flow™)" | наличие, определяет и обеспечивает Пиковый Инспираторный Поток, соответствующий заданному целевому принудительному дыхательному объему, при этот поддерживается соотношение E:I как 1:2 |  |  |
| 15.5.7 | Функция "Адаптированный Поток при ИВЛ с двухфазным положительным давлением (Adaptive Bi-Level Flow™)" | наличие, обеспечивает масочную вентиляцию легких независимо от утечки или при специализированной инвазивной вентиляции с большими утечками. |  |  |
| 15.5.8 | Поддержка апное | Наличие |  |  |
| 15.6 | Технические характеристики ИВЛ: |  |  |  |
| 15.6.1 | Частота дыхания в диапазоне | 1 – 80 дых. в мин. |  |  |
| 15.6.2 | Дыхательный объем в диапазоне | 50-2000 мл |  |  |
| 15.6.3 | PEEP в диапазоне | 0 – 40 см вод. ст. |  |  |
| 15.6.4 | Максимальное давление в диапазоне | 5 – 80 см вод. ст. |  |  |
| 15.6.5 | Клапан сброса давления в дыхательном конуре в диапазоне | 80 см вод. ст. |  |  |
| 15.6.6 | Поддержка давлением в диапазоне | 0 – 60 см вод. ст. или отключена |  |  |
| 15.6.7 | Время вдоха в диапазоне | 0,2 – 3,0 с или Адаптированное Инспираторное Время (Adaptive I-Time) |  |  |
| 15.6.8 | Пиковый поток при аппаратной вентиляции | 1 – 120 л/мин или Адаптитрованный Пиковый Поток (Adaptive Peak Flow) |  |  |
| 15.6.9 | Пиковый поток при спонтанном дыхании в диапазоне | 1 – 180 л/мин. |  |  |
| 15.6.10 | Критерий переключения на выдох в режиме PSV | 25% от Пикового инспираторного потока |  |  |
| 15.6.11 | Критерий переключения на выдох в режиме Adaptive Bi-Level | 10 – 90 % от Пикового инспираторного потока |  |  |
| 15.6.12 | Концентрация кислорода на вдохе (FiO2) в диапазоне | 21 – 100 % |  |  |
| 15.6.13 | FiO2 при включении аппарата | 21% или 40% или 60% или 100% (по выбору) |  |  |
| 15.6.14 | Триггер по давлению в диапазоне | от -0,5 до -20 см вод.ст.или ВЫКЛ. |  |  |
| 15.6.15 | Триггер по потоку в диапазоне | 1 – 20 л/мин. или ВЫКЛ |  |  |
| 15.6.16 | Скорость подъема давления | низкая, средняя, высокая или автоматически |  |  |
| 15.6.17 | Время апноэ в диапазоне | 5 – 120 сек. |  |  |
| 15.6.18 | Регулируемое время подъема давления (Rise Time) | наличие (среднее, высокое, максимальное или авто (по умолчанию)) |  |  |
| 15.7 | Дисплей графический: |  |  |  |
| 15.7.1 | Дисплей | цветной, графический, встроенный |  |  |
| 15.7.2 | Размер экрана | 21,3 см по диагонали |  |  |
| 15.7.3 | Русификация интерфейса дисплея (меню управления) | наличие |  |  |
| 15.7.4 | Количество вариантов "Главного экрана" | три варианта: Main, Monitoring, Home care |  |  |
| 15.7.5 | Вариант Главного экрана Main – "Основной" | для постоянного использования, дает максимальное количество информации |  |  |
| 15.7.6 | Вариант Главного экрана Monitoring – "Мониторинг" | - для оптимального наблюдения и считывания информации – фон черный,буквы и цифры желтые; - удобен также в качестве ночного экрана. |  |  |
| 15.7.7 | Вариант Главного экрана Home Care – "Домашний мониторинг" | для самого простого мониторинга, отображается режим, дыхательный объем и частота дыхания |  |  |
| 15.8 | Отображаемые параметры (мониторинг): |  |  |  |
| 15.8.1 | Давление в дыхательных путях | Наличие |  |  |
| 15.8.2 | Пиковое инспираторное давление | Наличие |  |  |
| 15.8.3 | Общая частота дыхания | Наличие |  |  |
| 15.8.4 | Измеряемый дыхательный объем выдыхаемый | Наличие |  |  |
| 15.8.5 | Концентрация кислорода на вдохе (FiO2) | Наличие |  |  |
| 15.8.6 | Степень утечки | Наличие |  |  |
| 15.8.7 | Предельное давление тревоги | Наличие |  |  |
| 15.8.8 | Пиковый поток | Наличие |  |  |
| 15.8.9 | Время вдоха | Наличие |  |  |
| 15.8.10 | Отношение времени вдоха ко времени выдоха I:E | Наличие |  |  |
| 15.8.11 | Минутный объем | Наличие |  |  |
| 15.8.12 | Чувствительность триггеров | Наличие |  |  |
| 15.8.13 | PEEP | Наличие |  |  |
| 15.8.14 | Поток | Наличие |  |  |
| 15.8.15 | Мониторинг каждого дыхательного цикла | Наличие |  |  |
| 15.8.16 | Графики | наличие, дыхательные кривые: давление-время и поток-время |  |  |
| 15.8.17 | Петли | наличие, поток-давление, объем-давление, поток-объем |  |  |
| 15.8.18 | Возможность одновременного отображения графиков и петель | наличие, одновременное отображение двух графиков и до трех петель |  |  |
| 15.8.19 | Возможность "заморозки" петель | наличие |  |  |
| 15.8.20 | Сохранение в памяти графических эпизодов | наличие, до 2 часов |  |  |
| 15.8.21 | Респираторная механика | наличие |  |  |
| 15.8.22 | Инспираторная и экспираторная пауза | наличие |  |  |
| 15.9 | Тренды: |  |  |  |
| 15.9.1 | Тренды и память по 14 параметрам | наличие |  |  |
| 15.9.2 | Длительность трендов | 72 часа |  |  |
| 15.9.3 | Сохраняемые в трендах параметры | 1) Пиковый поток 2) Пиковое давление 3) Минутный объем 4) Общая частота дыхания 5) Принудительная частота вентиляции 6) Спонтанная частота вентиляции 7) Принудительный объем 8) Спонтанный объем 9) Время спонтанного вдоха 10) Время принудительного вдоха 11) Отношение I:E 12) Среднее давление в дыхательных путях 13) Сопротивление 14) Комплайнс |  |  |
| 15.9.4 | Возможностью скролинга трендов с отображением числовых параметров | наличие |  |  |
| 15.9.5 | Отображение на экране одновременно до 3-х трендов | наличие |  |  |
| 15.9.6 | Отображение на экране одновременно текущих графиков и трендов | наличие, одновременное отображение двух графиков и до трех трендов |  |  |
| 15.10 | Дополнительная отображаемая информация и индикаторы: |  |  |  |
| 15.10.1 | Заряд батареи | наличие |  |  |
| 15.10.2 | Индикация "тревога временно отключена" | наличие |  |  |
| 15.10.3 | Таймер временного отключения тревоги | наличие |  |  |
| 15.10.4 | счетчик часов работы | наличие |  |  |
| 15.10.5 | текущие дата и время | наличие |  |  |
| 15.10.6 | индикатор текущего источника электропитания | наличия |  |  |
| 15.10.7 | тип дыхания: принудительное, вспомогательное, спонтанное или вздох | наличия |  |  |
| 15.10.8 | Продувка проксимального датчика потока | наличия |  |  |
| 15.10.9 | Обнуление сенсоров (самокалибровка в процессе работы) | наличие |  |  |
| 15.11 | Тревоги: |  |  |  |
| 15.11.1 | регулируемые тревоги по установленным и измеряемым параметрам | наличие (частота дыхания, минутный объем, инспираторное давление, апноэ, концентрация кислорода, утечка, доставленный дыхательный объем) |  |  |
| 15.11.2 | отсоединение дыхательного контура | наличие |  |  |
| 15.11.3 | низкое давление кислорода на входе | наличие |  |  |
| 15.11.4 | отсоединение источника переменного тока | наличие |  |  |
| 15.11.5 | низкий заряд батареи | наличие |  |  |
| 15.11.6 | пустая батарея | наличие |  |  |
| 15.11.7 | перегрев | наличие |  |  |
| 15.11.8 | нужна проверка датчика | наличие |  |  |
| 15.11.9 | отсоединение датчика | наличие |  |  |
| 15.11.10 | отсоединение пациента | наличие |  |  |
| 15.11.11 | высокое РЕЕР | наличие |  |  |
| 15.11.12 | необходима калибровка | наличие |  |  |
| 15.11.13 | инверсия I:E | наличие |  |  |
| 15.11.14 | дыхательный объем не доставлен (если дыхательный объем меньше установленного на заданную величину в диапазоне от 0 до 85%) | наличие |  |  |
| 15.11.15 | Разделение тревог по приоритетам | наличие, не менее 3-х различных приоритетов тревог |  |  |
| 15.12 | Управление тревогами: |  |  |  |
| 15.12.1 | Кнопка отключения тревоги | наличие, отключает тревогу на 2 мин. |  |  |
| 15.12.2 | Автонастройка границ тревог, в соответствии с текущими параметрами вентиляции | наличие |  |  |
| 15.12.3 | Ручная настройка границ тревог | наличие |  |  |
| 15.12.4 | Регулировка громкости тревоги | наличие |  |  |
| 15.13 | Датчик потока: |  |  |  |
| 15.13.1 | Проксимальный датчик потока, расположенный между тройником и интубационной трубкой (или маской) для максимального увеличения точности измерения потока. | наличие |  |  |
| 15.13.2 | Периодическая продувка аппаратом проксимального датчика потока | наличие |  |  |
| 15.13.3 | Периодичность (время цикла) продувки проксимального датчика потока | 1, 2, 5, 10 мин. |  |  |
| 15.14 | Источники питания: |  |  |  |
| 15.14.1 | Переменное напряжение 100-240В, 50Гц | наличие |  |  |
| 15.14.2 | Постоянное напряжение 12-15В, мах 8,5А | наличие коннектора для источника постоянного тока |  |  |
| 15.14.3 | Встроенный аккумулятор | наличие, герметичный свинцово-кислотный аккумулятор 12В, 8А-ч, заряжаемый |  |  |
| 15.14.4 | Система автоподзарядки встроенного аккумулятора | наличие |  |  |
| 15.14.5 | Время зарядки встроенного аккумулятора, не более | 8 ч |  |  |
| 15.14.6 | Время автономной работы от встроенного аккумулятора | от 1 до 2 часов (зависит от режима вентиляции) |  |  |
| 15.14.7 | Легко отсоединяемый отсек встроенного аккумулятора, с ручкой | наличие |  |  |
| 15.14.8 | Предохранитель переменного тока | наличие |  |  |
| 15.14.9 | Предохранитель постоянного тока | наличие |  |  |
| 15.15 | Масса и размеры: |  |  |  |
| 15.15.1 | Масса аппарата без аккумулятора., не более | 7 кг |  |  |
| 15.15.2 | Масса аппарата с встроенным аккумулятором, не более | 10 кг |  |  |
| 15.15.3 | Высота аппарата без стойки, не более | 33 см |  |  |
| 15.15.4 | Ширина аппарата без стойки, не более | 24 см |  |  |
| 15.15.5 | Глубина аппарата без стойки, не более | 26 см |  |  |
| 15.16 | Интерфейс (выходы на внешние устройства): |  |  |  |
| 15.16.1 | LAN (локальная сеть) | наличие |  |  |
| 15.16.2 | RS232 | наличие |  |  |
| 15.16.3 | Порт для внешнего монитора (VGA) | наличие |  |  |
| 15.17 | Условия работы аппарата: |  |  |  |
| 15.17.1 | Рабочая температура воздуха | от -15 до +50 град. Цельсия |  |  |
| 15.17.2 | Температура хранения с батареей | от -15 до +30 град. Цельсия |  |  |
| 15.17.3 | Температура хранения без батареи | от -15 до +70 град. Цельсия |  |  |
| 15.17.4 | Относительная влажность | от 15 до 95% |  |  |
| 15.17.5 | Водо- и пыленепроницаемость | IP-54 (защищенность от брызг) |  |  |
| 15.17.6 | Атмосферное давление в диапазоне | 430-825 мм рт.ст |  |  |
| 15.18. | Дополнительные возможности: |  |  |  |
| 15.18.1 | блок пульсоксиметрии | Возможность |  |  |
| 15.18.2 | встроенный небулайзер струйный | Возможность |  |  |
| 15.18.3 | адаптер для подачи кислорода низкого давления | Возможность |  |  |
| 15.18.4 | дополнительная защита для работы с МРТ | Возможность |  |  |
| 15.18.5 | внешний небулайзер Aeroneb Pro (mesh технология) | Возможность |  |  |
| 15.18.6 | внешняя дополнительная батарея с держателем (с креплением на стойке) | Возможность |  |  |
| 15.18.7 | Фильтр карбоновый для защиты от бактериологического, радиационного, ядерного и химического заражения, от задымления (с адаптером) | Возможность |  |  |
| 15.18.8 | Сумка - транспортный кейс, обеспечивает работу при неблагоприятных погодных условиях (дождь, снег и т.д.) | Возможность |  |  |
| 15.18.9 | Кабель для питания от бортовой сети постоянного тока | Возможность |  |  |
| 15.18.10 | Устройство для крепления аппарата ИВЛ в реанимобиле | Наличие |  |  |
| 15.19. | Комплект поставки стандартный: |  |  |  |
| 15.19.1 | Аппарат ИВЛ | 1 шт. |  |  |
| 15.19.4 | Два контура многоразовых | 1 комплект |  |  |
| 15.19.5 | Два клапана выдоха | 1 комплект |  |  |
| 15.19.6 | Сетевой кабель | 1 шт. |  |  |
| 15.19.7 | Кислородный шланг 3м | 1 шт. |  |  |
| 15.19.8 | Датчик кислородный | 1 шт. |  |  |
| 15.19.9 | Батарея встроенная | 1 шт. |  |  |
| 15.19.10 | Комплект фильтров воздушных, 12 шт. | 1 комплект |  |  |
| 15.19.11 | Руководство по эксплуатации на русском языке | 1 шт. |  |  |

|  |  | 16 |  |  | Дефибриллятор-монитор со встроенным кардиостимулятором, измерением НИАД и пульсоксиметрией. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 16.1 |  |  | Общие характеристики |  |  |  |
|  | 16.1.1 |  |  | Копия регистрационного удостоверения Минздрава РФ |  |  | ## Наличие |  |
|  | 16.1.2 |  |  | ## Копия сертификата соответствия ГОСТу |  |  | ## Наличие |  |
|  | 16.1.3. |  |  | Год выпуска, не ранее |  |  | 2008 год |  |
|  | 16.1.4 |  |  | ## Гарантия на прибор, не менее |  |  | ## 12 мес. |  |
|  | 16.2 |  |  | ## Технические характеристики |  |  |  |  |
|  | 16.2.1 |  |  | ## Вес, не более |  |  | ## 6,14 кг |  |
|  | 16.2.2 |  |  | Дефибриллятор со встроенным кардиостимулятором, измерением НИАД и пульсоксиметрией |  |  | 1 шт |  |
|  | 16.2.3 |  |  | «Утюжковые» разрядные электроды, взрослые и встроенные детские |  |  | 1 пара |  |
|  | 16.2.4 |  |  | Мультифункциональные клеящиеся электроды для дефибрилляции/ кардиостимуляции и мониторирования, пара |  |  | 6 пар |  |
|  | 16.2.5 |  |  | ЭКГ-кабель пациента, 3 отведения |  |  | 1 шт. |  |
|  | 16.2.6 |  |  | Мультифункиональный кабель для дефибрилляции/ мониторирования/ кардиостимуляции |  |  | 1 шт. |  |
|  | 16.2.7 |  |  | Измерение неинвазивного артериального давления |  |  | наличие |  |
|  | 16.2.8 |  |  | - воздушный шланг пациента, 3 м; |  |  | 1шт. |  |
|  | 16.2.9 |  |  | - НАД-манжета для взрослых, универсальная, длина окружности 25,4 - 42 см; |  |  | 1шт. |  |
|  | 16.2.10 |  |  | Внешняя транскутанная электрокардиостимуляция |  |  | наличие |  |
|  | 16.2.11 |  |  | Режимы кардиостимуляции: асинхронная и по требованию, 30-180 стимулов/мин. |  |  | наличие |  |
|  | 16.2.12 |  |  | Прямоугольный импульс постоянного тока, 40 мсек |  |  | наличие |  |
|  | 16.2.13 |  |  | Измерение SpO2 и плетизмограмма |  |  | наличие |  |
|  | 16.2.14 |  |  | SpO2-датчик, пальцевой, взрослый |  |  | 1 шт. |  |
|  | 16.2.15 |  |  | SpO2-кабель пациента |  |  | 1 шт. |  |
|  | 16.2.16 |  |  | Настенное крепление на борту автотранспорта D-Halterung |  |  | 1 шт. |  |
|  | 16.2.17 |  |  | Сумка для ношения с противоударной защитой Xtreme Pack II для версии с НАД |  |  | 1 шт. |  |
|  | 16.2.18 |  |  | Противоударная защита Rubber Case |  |  | 1 шт. |  |
|  | 16.2.19 |  |  | Термобумага с миллиметровочной разметкой, 90 мм |  |  | 1 шт. |  |
|  | 16.2.20 |  |  | Аккумулятор |  |  | 1 шт. |  |
|  | 16.2.21 |  |  | Сетевой кабель на 230В |  |  | 1 шт. |  |
|  | 16.2.22 |  |  | # Руководство пользователя на русском языке |  |  | 1 шт. |  |
|  | ###### 16.3 |  |  | ###### Основные характеристики |  |  |  |  |
|  | 16.3.1 |  |  | #### Дефибрилляция |  |  |  |  |
|  | 16.3.1.1 |  |  | Форма дефибрилляционного импульса |  |  | Низкоэнергетичная прямоугольная бифазная с постоянной длительность импульса 10 мсек |  |
|  | 16.3.1.2 |  |  | режимы работы: внешняя асинхронная и с синхронизацией по ЭКГ (кардиоверсия); - внутренняя асинхронная и синхронизированная дефибрилляция; - энергия разряда; - количество ступеней разряда - время набора заряда максимальной энергии - функция самотестирования на 30 Дж |  |  | наличие наличие от 1 до 200 Дж, но не более 200 Дж согласно международным рекомендациям 2000 по бифазному импульсу 18 ступеней 6 сек наличие |  |
|  | 16.3.2 |  |  | #### «Утюжковые» дефибрилляционные #### электроды |  |  |  |  |
|  | 16.3.2.1 |  |  | - наличие кнопок управления печатью и выбора ступени разряда на стернальном дефибрилляционном электроде - наличие кнопки набора энергии на апексальном дефибрилляционном электроде #### - наличие кнопок отдачи энергии на обоих дефибрилляционных электродах |  |  | #### наличие наличие наличие |  |
|  | #### 16.3.3 |  |  | #### ЭКГ-мониторирование |  |  |  |  |
|  | 16.3.3.1 |  |  | Регистрация ЭКГ - 1-канальная ЭКГ через внешние дефибрилляционные электроды - 3/6-канальная ЭКГ через 3/5-жильный ЭКГ-кабель пациента |  |  | наличие наличие |  |
|  | 16.3.3.2 |  |  | Диапазон ЧСС |  |  | #### 0-300 уд/мин |  |
|  | 16.3.3.3 |  |  | Наличие ЭКГ-тревог - по тахикардии - брадикардии |  |  | 60-280 уд/мин 20-100 уд/мин |  |
|  | 16.3.3.4 |  |  | Автоматическое определение и маркирование пиков имплантированного кардиостимулятора на ЭКГ-кривой |  |  | наличие |  |
|  | 16.3.3.5 |  |  | Усиление ЭКГ сигнала, не менее |  |  | #### 5 коэффициентов, 0,5, 1, 1,5, 2, 3 см/мВ |  |
|  | 16.3.4 |  |  | Электропитание: |  |  |  |  |
|  | 16.3.4.1 |  |  | - автономное питание - сетевое питание |  |  | от перезаряжаемого аккумулятора на не менее 35 разрядов максимальной энергии и 2,75 часов мониторирования через сетевой шнур от сети переменного тока |  |
|  | 16.3.5 |  |  | Дисплей |  |  |  |  |
|  | 16.3.5.1 |  |  | Тип дисплея |  |  | электролюминесцентный с высоким разрешением |  |
|  | 16.3.5.2 |  |  | Диагональ |  |  | ##### не менее 127 мм |  |
|  | 16.3.5.3 |  |  | Количество каналов |  |  | 2 |  |
|  | 16.3.5.4 |  |  | Отображаемый интервал |  |  | 4 сек |  |
|  | ## 16.3.5.5 |  |  | Отображаемая информация |  |  | импеданс грудной клетки пациента, набранная и отданная энергия, тревоги, ЧСС |  |
|  | ## 16.3.5.6 |  |  | ## встроенный термопринтер с высоким разрешением |  |  | ## наличие |  |
|  | ## 16.3.5.7 |  |  | ## Ширина бумаги |  |  | ## 90 мм |  |
|  | ## 16.3.5.8 |  |  | ## Режимы печати |  |  | ## Автоматический и ручной |  |
|  | ## 16.3.5.9 |  |  | ## Регистрируемый интервал в автоматическом режиме печати |  |  | ## Не менее 15 сек |  |
|  | 16.3.5.10 |  |  | ## Внутренняя память |  |  | ## 140 событий |  |
|  | 16.3.6 |  |  | Измерение неинвазивного артериального давления: |  |  |  |  |
|  | 16.3.6.1 |  |  | - воздушный шланг пациента, 3 м; |  |  | 1шт. |  |
|  | ## 16.3.6.2 |  |  | - НАД-манжета для взрослых, универсальная, длина окружности 25,4 - 42 см; |  |  | 1шт. |  |
|  | ## 16.3.7 |  |  | ## Внешний кардиостимулятор: |  |  |  |  |
|  | ## 16.3.7.1 |  |  | ## Режимы работы |  |  | ## асинхронный fixed, синхронизированный demand |  |
|  | ## 16.3.7.2 |  |  | ## Частота кардиостимуляции в диапазоне |  |  | ## 30 … 180 1/мин |  |
|  | ## 16.3.7.3 |  |  | ## Форма импульса |  |  | ## прямоугольная, постоянный ток, продолжительность импульса 40 мсек |  |
|  | ## 16.3.7.4 |  |  | ## Амплитуда импульса |  |  | ## 0 ... 140 мA |  |
|  | ## 16.3.7.5 |  |  | ## Время эксплуатации от полностью заряженного аккумулятора |  |  | ## не менее 2,25 часа (с параметрами: 60 мА, 80 1/мин) |  |
|  | ## 16.3.8 |  |  | ## Пульсоксиметрия: |  |  |  |  |
|  | ## 16.3.8.1 |  |  | ## Диапазон измерения |  |  | ## 1 – 100% |  |
|  | ## 16.3.8.2 |  |  | ## Технология измерения |  |  | ## Masimo SET® |  |
|  | 16.3.8.3 |  |  | ## Точность измерения в состоянии покоя пациента |  |  | ## 70 -100% ±2digit |  |
|  | 16.3.8.4 |  |  | Точность измерения при движениях пациента |  |  | ## 70 -100% ±3digit |  |
|  | 16.3.8.5 |  |  | Отображение на дисплее |  |  | ## Плетизмограмма на 2-ом канале монитора |  |
|  | 16.3.8.6 |  |  | Функция тревоги по установленному значению SpO2 |  |  | ## наличие |  |
|  | 16.3.8.7 |  |  | Технология отсева артефактов |  |  | ## наличие |  |
| 17 |  |  | Кардиомонитор пациента (частота дыхания, пульсоксиметрия, ЭКГ, неинвазивное АД, температура) |  |  |  |  |  |
| 17.1 |  |  | Общие требования: |  |  |  |  |  |
| 17.1.1 |  |  | Копия регистрационного удостоверения Минздрава РФ |  |  |  | ## Наличие |  |
| 17.1.2 |  |  | ## Копия сертификата соответствия ГОСТу |  |  |  | ## Наличие |  |
| 17.1.3 |  |  | Год выпуска, не ранее |  |  |  | 2008 год |  |
| 17.2 |  |  | СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: Прикроватный кардиомонитор пациента для проведения длительного полнофункционального мониторинга в стационаре и во время транспортировки |  |  |  | Наличие |  |
| 17.2.1 |  |  | ЭКГ: Количество выводов: Выбор отведения: Скорость развертки: Защита от дефибрилляции Определение пейсмекера: Одновременное отображение на экране не менее Диапазон ЧСС: Одновременный показ |  |  |  | возможность подключения 3-х, 5-и, 10-жильных кабелей. 12 стандартных отведений. 12.5, 25, 50 мм/с. Наличие Наличие 3 отведений. 20 – 250 уд/мин. до 3 отведений на странице |  |
| 17.2.2 |  |  | Дыхание Источник: Скорость: Диапазон: |  |  |  | ЭКГ (импедансный метод) 6.25, 12.5, 25, 50 мм/с 0-200 д/мин, Апноэ |  |
| 17.2.3 |  |  | SPO2: Модуль: Диапазон: Разрешение: Точность: Защита от дефибрилляции Скорость развертки: |  |  |  | Masimo 0-100% 1% 70-100% ± 2 ед Наличие 12.5, 25, 50 мм/с |  |
| 17.2.4 |  |  | Неинвазивное артериальное давление Метод измерения: Диапазон Скорость дефляции Цифровое отображение значений, тренды Интервал измерения |  |  |  | Наличие осциллометрический 15 – 300 мм рт. ст. 3-9 мм рт. ст. наличие 2-240 мин |  |
| 17.2.5 |  |  | Температура Метод измерения: Диапазон: Точность Частота измерения |  |  |  | Наличие ректальный, (возможность подключения, кожного или ушного датчиков) 15-45° С ± 0,1° С 1 в сек |  |
| 17.2.6 |  |  | Принтер Скорость печати: Ширина бумаги, не менее |  |  |  | Встроенный термопринтер 5, 12.5, 25, мм/с 72 мм |  |
| 17.2.7 |  |  | Тренды все параметры не менее Отображение |  |  |  | Память трендов За 24 ч графическое, цифровое, |  |
| 17.2.8 |  |  | Тревоги |  |  |  | Индикация тревоги звуковая, визуальная |  |
| 17.2.9 |  |  | Источник питания |  |  |  | Возможность работы от сети и встроенного аккумулятора (не менее 2 ч) Работа от бортовой сети 11-30V |  |
| 17.2.10 |  |  | Дисплей Максимальное количество кривых: не менее Язык Скорость кривых |  |  |  | Экран ЖК, цветной, не менее 10 дюймов 5 русский 6.25, 12.5, 25, 50 мм/с |  |
| 17.2.11 |  |  | Физические свойства Вес |  |  |  | не больше 5 кг |  |
| 17.3 |  |  | Комплектация |  |  |  | Наличие настенного крепления |  |
| 18 |  |  | ИНФУЗИОННЫЙ НАСОС |  |  |  |  |  |
| 18.1 |  |  | Общие требования: |  |  |  |  |  |
| 18.1.1 |  |  | Наличие копии регистрационного удостоверения Минздрава России |  |  |  | Наличие |  |
| 18.1.2 |  |  | Наличие копии сертификата Госстандарта России |  |  |  | Наличие |  |
| 18.1.3 |  |  | Год выпуска, не ранее |  |  |  | 2008 год |  |
| ## 18.2 Требуемые характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.2.1 |  |  |  |  |  | Волюметрический перистальтический насос | Наличие |  |
| 18.2.2 |  |  |  |  |  | Опорожнение | Свыше 500 мл/час |  |
| 18.2.3 |  |  |  |  |  | Доставленный объем | 1 – 999,9 мл (0,0 – 99,9 мл/час: в делениях по 0,1 мл/час, 100 – 1200 мл/час: в делениях по 1 мл/час) |  |
| 18.2.4 |  |  |  |  |  | Точность (номинальная величина) | В пределах +/- 3 % |  |
| 18.2.5 |  |  |  |  |  | Определение закупорки | 13,3 – 133,3 кПа |  |
| 18.2.6 |  |  |  |  |  | Давление | - L: 13,3 – 60 кПа - M: 30 – 90 кПа - H: 60 – 13,3 кПа |  |
| 18.2.7 |  |  |  |  |  | Системы тревоги | «ВОЗДУХ», «ЗАКУПОРКА», «ОШИБКА ПОТОКА», «ОТКРЫТА ДВЕРЬ», «НИЗКИЙ ЗАРЯД БАТАРЕИ» |  |
| 18.2.8 |  |  |  |  |  | Специальные функции | - Функция «Сохранение вены открытой» (KVO) - Функция «История работы» (Хранение/показ данных о работе) - Функция повторного сигнала тревоги - Функция напоминания о начале вливания |  |
| 18.2.9 |  |  |  |  |  | Функция памяти | Последние 500 операций (вкл., выкл., установки параметров, ошибки работы) |  |
| 18.2.10 |  |  |  |  |  | Время работы аккумулятора | 3 часа |  |
| 18.2.11 |  |  |  |  |  | Внутренний источник питания | Тип CF/IPX1 непрерывная работа |  |
| 18.2.12 |  |  |  |  |  | Размеры | 100 * 215 * 208 мм |  |
| 19 |  |  |  |  |  | Насос шприцевой с микропроцессорным контролем |  |  |
| 19.1 |  |  |  |  |  | Общие требования: |  |  |
| 19.1.1 |  |  |  |  |  | Копия регистрационного удостоверения Минздрава РФ | ## Наличие |  |
| 19.1.2 |  |  |  |  |  | ## Копия сертификата соответствия ГОСТу | ## Наличие |  |
| 19.1.3 |  |  |  |  |  | Год выпуска, не ранее | 2008 год |  |
| 19.1.4 |  |  |  |  |  | Инструкция на русском языке | наличие |  |
| 19.1.5 |  |  |  |  |  | Гарантийный период на систему не менее, | 12 месяцев |  |
| 19.2 |  |  |  |  |  | Технические характеристики |  |  |
| 19.2.1 |  |  |  |  |  | Предназначен для точных внутривенных вливаний небольших объемов лекарственных препаратов | соответствие |  |
| 19.2.2 |  |  |  |  |  | Используемые шприцы (любых производителей) | 10, 20, 30, 50 мл |  |
| 19.2.3 |  |  |  |  |  | Показания дисплея, мл | 0,1-999,9 (шаг- 0,1) |  |
| 19.2.4 |  |  |  |  |  | Установка скорости введения | 0,1-300,0 для шприцев 10, 20,30 мл |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,1-1200,0 для шприцев 50 мл |  |
| 19.2.5 |  |  |  |  |  | Погрешность в точности установки потока | Не более 3% |  |
| 19.2.6 |  |  |  |  |  | Наличие 3 уровней давления для определения закупорки: | - «Н»: 800 +/- 200 mmHg (106,7 +/- 26,7 кПа) или 1,09 +/- 27 kgf/cm2; - «М»: 500 +/- 100 mmHg (66,7 +/- 13,3 кПа) или 0,68 +/- 0,14 kgf/cm2; - «L»: 300 +/- 100 mmHg (40,0 +/- 13,3 кПа) или 0,41 +/- 0,14 kgf/cm2 |  |
| 19.2.7 |  |  |  |  |  | Скорость болюсного введения, максимальная, мл/ч не менее | 1200(шприц 50 мл) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 500 (шприц 30 мл) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 400 (шприц 20 мл) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 300 (шприц 10 мл) |  |
| 19.2.8 |  |  |  |  |  | Наличие режима "открытой вены" со скоростью 0,1 мл/ч при окончании инфузии | наличие |  |
| 19.2.9 |  |  |  |  |  | Наличие повторного сигнала тревоги через 2 минуты после первого | наличие |  |
| 19.2.10 |  |  |  |  |  | Наличие сигнала напоминания о необходимости начала вливания | наличие |  |
| 19.2.11 |  |  |  |  |  | Программирование сигнала тревоги по окончании инфузии (от 3 до 60 мин до окончания) | наличие |  |
| 19.2.12 |  |  |  |  |  | Возможность установки даты и времени | наличие |  |
| 19.2.13 |  |  |  |  |  | История последних 500 событий | наличие |  |
| 19.2.14 |  |  |  |  |  | Наличие функции ограничения вводимого обьёма до бесконечности | наличие |  |
| 19.3 |  |  |  |  |  | Тревоги |  |  |
| 19.3.1 |  |  |  |  |  | Сдвиг шприца | наличие |  |
| 19.3.2 |  |  |  |  |  | Закупорка (окклюзия) | наличие |  |
| 19.3.3 |  |  |  |  |  | Приближение окончания инфузии | наличие |  |
| 19.3.4 |  |  |  |  |  | Неверная установка шприца | наличие |  |
| 19.3.5 |  |  |  |  |  | Отсоединение защелки поршня шприца | наличие |  |
| 19.3.6 |  |  |  |  |  | Разряженная батарея | наличие |  |
| 19.3.7 |  |  |  |  |  | Отсоединение сетевого шнура | наличие |  |
| 19.3.8 |  |  |  |  |  | Необходимость установить марку шприца, без этого насос не начнет работу | наличие |  |
| 19.4 |  |  |  |  |  | Описание |  |  |
| 19.4.1 |  |  |  |  |  | Удобный индикатор работы, видимый с большого расстояния (зеленый -работа, красный - тревога) | наличие |  |
| 19.4.2 |  |  |  |  |  | Защита от несанкционированного введения (когда проводится инфузия кнопки неактивны, за исключением СТОП/СТАРТ | наличие |  |
| 19.4.3 |  |  |  |  |  | Монитор тревог, объединенный с монитором давления, концентрирует информацию о работе прибора и природе тревог | наличие |  |
| 19.4.4 |  |  |  |  |  | Для снижения риска неверной установки десятичная точка выполнена другим цветом, цифра десятичных числа выполнена в уменьшенном размере | наличие |  |
| 19.4.5 |  |  |  |  |  | Фиксатор кромки шприца | наличие |  |
| 19.4.6 |  |  |  |  |  | Кнопка шприцевого цилиндра, для снижения риска неправильной установки шприца и предотвращения смещения его в дозаторе | наличие |  |
| 19.4.7 |  |  |  |  |  | Дополнительные фиксаторы поршня | наличие |  |
| 19.4.8 |  |  |  |  |  | Рифленое колесо набора параметров | наличие |  |
| 19.4.9 |  |  |  |  |  | Быстрое изменение всех параметров колесом набора : 10 мл/ч, увеличение скорости набора с увеличением скорости вращения колеса | наличие |  |
| 19.4.10 |  |  |  |  |  | Тройной индикатор зарядки батареи, показывающий уровень заряда | наличие |  |
| 19.4.11 |  |  |  |  |  | Возможность объединения в модульную систему "Strack" (отдельные модули и отсутствие дополнительной задней панели обеспечивают малый вес модульной системы) | наличие возможности |  |
| 19.4.12 |  |  |  |  |  | Возможность подключения к электросети автомобиля | наличие возможности |  |
| 19.4.13 |  |  |  |  |  | Крепления к инфузионной стойке (зажим с фиксированным углом наклона) | наличие |  |
| 19.4.14 |  |  |  |  |  | Электропитание | 220-240 В, 50-60Гц, 12В, до 5 ч от внутренней батареи |  |
| 19.4.15 |  |  |  |  |  | Вес, кг | Не более 1,8/1,9 кг |  |
| 20 |  |  |  |  |  | Электрокардиограф трехканальный FUKUDA DENSHI FX-7102 или эквивалент. |  |  |
| 20.1. Общие требования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.1.1. |  |  |  |  |  | Копия регистрационного удостоверения Минздрава России | Наличие |  |
| 20.1.2. |  |  |  |  |  | Копия сертификата соответствия Госстандарта России | Наличие |  |
| 20.1.3. |  |  |  |  |  | Год выпуска, не ранее | 2008 год |  |
| 20.3.2. |  |  |  |  |  | Гарантийное обслуживание | 12 месяцев |  |
| 20.2. Основные характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.2.1. |  |  |  |  |  | Регистрация 12 стандартных отведений ЭКГ | Наличие |  |
| 20.2.2. |  |  |  |  |  | Группы отведений | Стандартное представление и по Кабрера |  |
| 20.2.3. |  |  |  |  |  | Режимы регистрации: |  |  |
| 20.2.3.1 |  |  |  |  |  | Ручной | Наличие |  |
| 20.2.3.2 |  |  |  |  |  | Автоматический | Наличие |  |
| 20.2.4. |  |  |  |  |  | Клавиатура | Пылевлагонепроницаемая пленочная |  |
| 20.2.5. |  |  |  |  |  | Дисплей | Жидкокристаллический с подсветкой 115 х 86 мм, 320х240 точек |  |
| 20.2.5.1 |  |  |  |  |  | Одновременное отображение отведений на дисплее | 3/ 6/ 12 |  |
| 20.2.6. |  |  |  |  |  | Принтер |  |  |
| 20.2.6.1 |  |  |  |  |  | Количество регистрируемых каналов | 1; 3 |  |
| 20.2.6.2 |  |  |  |  |  | Система записи | Матричная термоголовка |  |
| 20.2.6.3 |  |  |  |  |  | Скорость записи | 5;10; 12,5; 25; 50 мм/с |  |
| 20.2.6.4 |  |  |  |  |  | Бумага | Рулонная или Z-образно сложенная шириной 50/63 мм: |  |
| 20.2.7. |  |  |  |  |  | Питание | От сети и от аккумулятора: |  |
| 20.2.8. |  |  |  |  |  | Аккумулятор и зарядное устройство | Встроенные |  |
| 20.2.9. |  |  |  |  |  | Время работы от аккумулятора | Не менее 180 минут непрерывной регистрации |  |
| 20.2.10. |  |  |  |  |  | Класс безопасности | тип CF |  |
| 20.2.11. |  |  |  |  |  | Класс защиты | Класс II |  |
| 20.2.12. |  |  |  |  |  | Частотный диапазон регистрируемых сигналов | 0,05 -150 Гц |  |
| 20.2.13. |  |  |  |  |  | Максимальное напряжение поляризации на входе | не менее -550+550 мВ |  |
| 20.2.14. |  |  |  |  |  | Коэффициент ослабления синфазного сигнала | >103 дБ |  |
| 20.2.15. |  |  |  |  |  | Частота дискретизации | 1000Гц/канал |  |
| 20.2.16. |  |  |  |  |  | АЦП | 13 бит |  |
| 20.2.17. |  |  |  |  |  | Защита от дефибрилляции | В кабеле пациента |  |
| 20.2.18 |  |  |  |  |  | ЭКГ - фильтры | мышечный, сетевой, дрейфа изолинии |  |
| 20.2.19. |  |  |  |  |  | Передача данных на персональный компьютер | Наличие |  |
| 20.2.20. |  |  |  |  |  | Встроенная память | Не менее128 исследований |  |
| 20.2.21. |  |  |  |  |  | Вес | 1,2 кг |  |
| 20.3. Дополнительные условия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.3.1. |  |  |  |  |  | Комплект поставки | Кабель пациента, набор электродов, гель, термобумага, сетевой кабель, руководство пользователя на русском языке, |  |