| ЛОТ № 1 Универсальный рентгенодиагностический комплекс на 3 рабочих места на базе стола с дистанционным управлением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№. п/п | Описание требований |  |  |  |  |  | Требуемые условия\функции\ значения |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
|  | Наименование оборудования |  |  |  |  |  | Универсальный рентгенодиагностический комплекс на 3 рабочих места на базе стола с дистанционным управлением |  |  |  |
| 1. Общие требования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Регистрационное удостоверение МЗ РФ на аппарат |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
|  | Сертификат Госстандарта России на аппарат |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
|  | Гигиеническое заключение МЗ РФ на аппарат (санитарно-эпидемиологическое заключение) |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
|  | Год выпуска, не ранее |  |  |  |  |  | 2008 |  |  |  |
|  | Срок гарантии, не менее |  |  |  |  |  | 12 мес. |  |  |  |
|  | Срок поставки, календарные дни, не более |  |  |  |  |  | 15 дней |  |  |  |
|  | Срок предоставления вспомогательных услуг, календарные дни, не более |  |  |  |  |  | 10 дней |  |  |  |
|  | Напряжение и частота питающей сети |  |  |  |  |  | 380 В, 50 Гц |  |  |  |
| 2. Стол-штатив с дистанционным управлением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стол с электрическим моторным приводом с дистанционным управлением |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
|  | Интегрированный пульт управления стола и генератора |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
|  | Микропроцессорное управление. Система самотестирования с указанием кодов ошибок для облегчения диагностики техническому персоналу |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
|  | Манипуляторы для управления перемещениями стола типа «джойстик», в количестве, не менее |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Оптический канал связи пульта управления и стола. |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
|  | Индикация на дисплее параметров положения стола: угол наклона стола, колонны излучателя; индикация размера кассеты, программы деления кассеты на снимки; угла, скорости и высоты среза линейной томографии |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
|  | Функции, дублируемые на пульте управления, расположенном непосредственно на столе |  |  |  |  |  | Наклон стола Перемещение колонны и ЭСУ Перемещение деки стола Наклон колонны Изменение фокусного расстояния Управление коллиматором Загрузка/выброс кассеты |  |  |  |
|  | Индикация на дисплее расположенном непосредственно на столе углов наклона стола и колонны |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
|  | Диапазон изменения угла наклона (поворота) стола |  |  |  |  |  | от -30 до +90 град |  |  |  |
|  | Скорость наклона (поворота) стола, плавно изменяющаяся в диапазоне |  |  |  |  |  | От 0 до 6 град/cек |  |  |  |
|  | Автоматическая остановка стола в горизонтальной позиции |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
|  | Вес стола, не более |  |  |  |  |  | 690 кг |  |  |  |
|  | Длина деки стола, не менее |  |  |  |  |  | 210 см |  |  |  |
|  | Ширина деки стола, не менее |  |  |  |  |  | 74 см |  |  |  |
|  | Высота деки стола от пола, не более |  |  |  |  |  | 85 см |  |  |  |
|  | Поперечное перемещение деки стола, не менее |  |  |  |  |  | +/- 17см |  |  |  |
|  | Скорость поперечного перемещения деки стола, плавно изменяющаяся в диапазоне |  |  |  |  |  | От 0до 5см/cек |  |  |  |
|  | Карбоновое покрытие деки стола, с коэффициентом поглощения рентгеновского излучения, не более, |  |  |  |  |  | 0,5 мм Аl |  |  |  |
|  | Расстояние от деки стола до приемника, не более |  |  |  |  |  | 78 мм |  |  |  |
|  | Максимальная нагрузка на стол (вес пациента), не менее |  |  |  |  |  | 180 кг |  |  |  |
| 3. Экранно-снимочное устройство (ЭСУ), интегрированное с колонной рентгеновского излучателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Диапазон плавного изменения фокусного расстояния |  |  |  |  |  | От 115 до 150 см |  |  |  |
|  | Фокусное расстояние снимка при томографии, не менее |  |  |  |  |  | 115 см |  |  |  |
|  | Продольное перемещение колонны излучателя и экранно-снимочного устройства (ЭСУ), не менее |  |  |  |  |  | 124 см |  |  |  |
|  | Минимальная высота от пола до фокуса трубки в вертикальной позиции стола, не более |  |  |  |  |  | 30 см |  |  |  |
|  | Максимальная высота от пола до фокуса трубки в вертикальной позиции стола, не менее |  |  |  |  |  | 200 см |  |  |  |
|  | Минимальное расстояние от края стола до центра ЭСУ (кассеты), не более |  |  |  |  |  | 43 см |  |  |  |
|  | Скорость продольного перемещения колонны излучателя с ЭСУ, плавно изменяющаяся в диапазоне |  |  |  |  |  | От 0 до15см/cек |  |  |  |
|  | Диапазон изменения проекционного угла (боковые проекции) с коррекцией параллакса, не менее |  |  |  |  |  | От +40 град до -40 град |  |  |  |
|  | Угол поворота рентгеновского излучателя с промежуточной фиксацией, не менее |  |  |  |  |  | 180 град |  |  |  |
|  | Скорость изменения проекционного угла, плавно изменяющаяся в диапазоне |  |  |  |  |  | От 0до 6 град/сек |  |  |  |
|  | Возможность исследования всех участков тела без передвижения пациента |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
|  | Автоматическая заправка, центровка и распознавание формата кассеты |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
|  | Форматы используемых кассет |  |  |  |  |  | 18х24 и 35х43 см |  |  |  |
|  | Маркер пленки, вставленный в кассетодержатель |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
|  | Электронная программа деления кассеты при снимке на |  |  |  |  |  | 2, 3, 4 части |  |  |  |
|  | Функция выполнения серий снимков, наличие |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
|  | Время перехода в режим прицельных снимков, не более |  |  |  |  |  | 0,85 сек |  |  |  |
|  | Возможность выполнять линейную томографию при любом угле наклона деки стола |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
|  | Электронная синхронизация перемещения колонны излучателя и ЭСУ |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
|  | Углы/время проведения линейной томографии |  |  |  |  |  | 8°: 0.4 и 0.6 сек. 20°: 0.6 и 1.2 сек. 40°: 1.2 и 2.5 сек. |  |  |  |
|  | Возможность изменения глубины среза томографической проекции с шагом 1 мм, не менее; |  |  |  |  |  | От 0 до 330 мм |  |  |  |
|  | Программируемое автоматическое изменение глубины среза томографической проекции |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
|  | Автоматический коллиматор с диафрагмированием по выбранному рабочему полю РЭОПа или кассеты |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
|  | Уменьшение облучаемого поля в зависимости от размера исследуемой области |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
|  | Тип центрирующего устройства |  |  |  |  |  | Люминисцентное |  |  |  |
|  | Индикация размера кассеты и оставшихся экспозиций |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
|  | Моторизованное дистанционно-управляемое устройство компрессии с регулируемой величиной давления |  |  |  |  |  | 5-20 кг |  |  |  |
|  | Длина моторизированного перемещения |  |  |  |  |  | 55 см |  |  |  |
|  | Моторизированный отсеивающий растр |  |  |  |  |  | 40 линий/см, отношение 12:1, фокус 120 см |  |  |  |
|  | Возможность удаления отсеивающего растра в парковочное положение для снижения дозы облучения |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
|  | Автоматическое управление экспозицией, возможность подключения 4 ионизационных камер с тремя полями; |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 4. Высокочастотное питающее устройство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мощность генератора, кВт, не менее |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Частота преобразования, не менее |  |  |  |  |  | 200кГц |  |  |  |
|  | Микропроцессорное управление |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
|  | Автоматическая система контроля над тепловой нагрузкой на рентгеновский излучатель с индикацией текущего состояния в тепл. единицах |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
|  | Пульт управления генератором сенсорным дисплеем TOUCH SCREEN |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
|  | Интегрированное в пульт управления переговорное устройство |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
|  | Одновременная индикация на дисплее параметров рентгеноскопии, рентгенографии, программ оргонавтоматики, мониторинг состояния излучателя, выбор полей автоматического экспонометра, степени почернения пленки и сочетания экран-пленка. |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
|  | Система автоматического контроля экспозиции при рентгеноскопии в зависимости от области интереса |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
|  | Режимы работы по кВ-мАс (2-точечная система программирования) |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
|  | Режимы работы по кВ-мА-Сек (3-точечная система программирования) |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
|  | Наличие встроенных анатомических программ; |  |  |  |  |  | 1000 программ |  |  |  |
|  | Язык программ и служебных сообщений |  |  |  |  |  | Русский |  |  |  |
|  | Индивидуальная коррекция параметров анатомических программ пользователем для каждого случая с возможностью сохранения для последующего использования |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
|  | Возможность подключения 4 ионизационных камер с тремя полями автоматического экспонирования; |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
|  | Диапазон высокого напряжения, при рентгеноскопии при рентгенографии |  |  |  |  |  | 40 - 125 кВ 40 - 150 кВ |  |  |  |
|  | Диапазон анодного тока при рентгеноскопии |  |  |  |  |  | 0,5 - 6,0 мА |  |  |  |
|  | Минимальное значение анодного тока при рентгенографии, не менее |  |  |  |  |  | 25 мА |  |  |  |
|  | Максимальное значение анодного тока при рентгенографии, не более |  |  |  |  |  | 600 мА |  |  |  |
|  | Диапазон миллиамперсекунд |  |  |  |  |  | 0,25 - 800 мАс |  |  |  |
|  | Минимальное время экспозиции, не более |  |  |  |  |  | 1 мсек |  |  |  |
|  | Максимальное время экспозиции, не более |  |  |  |  |  | 5 сек |  |  |  |
|  | Возможность выбора размера фокусного пятна |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
|  | Звуковая и световая индикация облучения |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
|  | Таймер рентгеноскопии со звуковой сигнализацией |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 5. Рентгеновский излучатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Двухфокусная рентгеновская трубка; |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 5.2 | Угол анода, не более |  |  |  |  |  | 12,5° |  |  |  |
| 5.3 | Материал анода РТМ |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 5.4 | Скорость вращения анода, не менее |  |  |  |  |  | 3000об/мин |  |  |  |
| 5.5 | Размер малого фокусного пятна |  |  |  |  |  | 0,6 мм |  |  |  |
| 5.6 | Размер большого фокусного пятна |  |  |  |  |  | 1,3 мм |  |  |  |
| 5.7 | Номинальная мощность для малого фокусного пятна |  |  |  |  |  | 20 кВт, |  |  |  |
| 5.8 | Номинальная мощность для большого фокусного пятна |  |  |  |  |  | 50 кВт, |  |  |  |
| 5.9 | Максимальное значение высокого напряжения, не менее |  |  |  |  |  | 150 кВ, |  |  |  |
| 5.10 | Теплоемкость анода, тепловые единицы (ТЕ) - не менее; |  |  |  |  |  | 300 000 |  |  |  |
| 6. Усилитель рентгеновского изображения с телевизионной системой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Номинальный диаметр РЭОПа, не менее |  |  |  |  |  | 32см (12”) |  |  |  |
|  | Размеры используемых рабочих полей |  |  |  |  |  | 290/215/160мм |  |  |  |
|  | Квантовая эффективность при 59,5 КВЭ, не менее |  |  |  |  |  | 65% |  |  |  |
|  | ПЗС матрица |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
|  | Цифровая обработка изображения в реальном времени |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
|  | Функция сохранения последнего кадра |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
|  | Монитор высокого разрешения, устанавливается в процедурной на мобильной тележке |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
|  | Размер ЖК монитора по диагонали, не менее |  |  |  |  |  | 18” |  |  |  |
|  | Разрешение монитора, пикселей не менее |  |  |  |  |  | 1280х1024 |  |  |  |
|  | Контрастность монитора, не менее |  |  |  |  |  | 500:1 |  |  |  |
|  | Угол обзора монитора, не менее |  |  |  |  |  | 170 град. |  |  |  |
| 7. Цифровая система |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Размер ЖК монитора рабочей станций |  |  |  |  |  | 19” |  |  |  |
|  | Язык рабочего интерфейса, базы данных пациентов и диагностической информации |  |  |  |  |  | Русский |  |  |  |
|  | Создание необходимых форм медицинской и статистической документации |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
|  | Скорость записи на жесткий диск в реальном масштабе времени |  |  |  |  |  | 1 - 25 кадров в сек. |  |  |  |
|  | Емкость памяти, не менее |  |  |  |  |  | 70 000 снимков |  |  |  |
|  | Программы оптимизации качества изображений в зависимости от типа исследования |  |  |  |  |  | Предустановки параметров калибровки ПЗС матрицы и гамма коррекции. |  |  |  |
|  | Функция сохранения последнего изображения |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
|  | Режим кинопросмотра изображений, |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
|  | Адаптивный рекурсивный фильтр подавления шумов с функцией определения движения |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
|  | Гамма коррекция |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
|  | Режим полиэкрана (количество) |  |  |  |  |  | 16 ; 9 ; 4 ; 1+5 ; 1+7 изображений |  |  |  |
|  | Режим позитив / негатив |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
|  | Подчеркивание контуров |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
|  | Измерения углов, расстояний, |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
|  | Вращение изображения на заданный угол |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
|  | Увеличение изображения с шагом 25% без ограничения масштаба |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
|  | Увеличение выделенного курсором фрагмента изображения; |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
|  | Ведение аннотаций |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
|  | Зеркальное отображение |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
|  | Виртуальный коллиматор (прямоугольный + ирис) |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
|  | Интерфейс подключения мультиформатной камеры. |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
|  | Создание неограниченного архива данных на CD-R |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
|  | Экспорт рентгеновских изображений в формате MS OFFICE |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
|  | Поддержка стандарта DICOM 3.0 печать, хранение |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 8 | Прочие условия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажный материал, переходники, кабели и т.д. |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
|  | Проведение монтажных и пусконаладочных работ сертифицированным региональным сервисным центром |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
|  | Инструкция пользователя и сервисная документация на русском языке, подтвержденная официально зарегистрированным на территории Российской Федерации представительством производителя. |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
|  | Обучение специалистов (медицинский и технический персонал) на рабочем месте |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| ЛОТ № 2 Ультразвуковой сканер высокого класса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №№. п/п | Описание требований |  |  |  |  |  | Требуемые условия\функции\ значения |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
|  | Наименование оборудования |  |  |  |  |  | Ультразвуковой сканер высокого класса |  |  |  |
| 1 | Ультразвуковой сканер должен быть полностью цифровой многофункциональной системой, позволяющей реализовать различные режимы исследования, включая различные виды допплеровского исследования (цветное картирование кровотока, энергетическое картирование, импульсноволновой допплер, тканевой допплер), поддержку цифровой тканевой гармоники, расширенной тканевой гармоники высокой четкости, инверсию широкополосного сигнала |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 2 | Общие требования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Регистрационное удостоверение МЗ РФ на аппарат |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 2.2 | Сертификат Госстандарта России на аппарат |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 2.3 | Гигиеническое заключение МЗ РФ на аппарат (санитарно-эпидемиологическое заключение) |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 2.4 | Год выпуска, не ранее |  |  |  |  |  | 2008 |  |  |  |
| 2.5 | Срок поставки, в течение календарных дней, не более |  |  |  |  |  | 15 дней |  |  |  |
| 2.6 | Срок предоставления вспомогательных услуг, в течение календарных дней с даты поставки, не более |  |  |  |  |  | 5 дней |  |  |  |
| 2.7 | Срок гарантии в мес. со дня ввода в эксплуатацию, не менее |  |  |  |  |  | 12 мес. |  |  |  |
| 2.8 | Объем гарантии в % |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |
| 2.9 | Инструкция по пользователя и сервисная документация на русском языке |  |  |  |  |  | наличие |  |  |  |
| 3. ТИПЫ ПОДДЕРЖИВАЕМЫХ ДАТЧИКОВ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Поддержка аппаратом более 60 моделей датчиков |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 3.2 | Поддержка аппаратом датчиков с 256, 288, 384 элементами |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 3.3 | Секторные электронные (фазированные) |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 3.4 | Конвексные |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 3.5 | Линейные, в том числе с водной насадкой |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 3.6 | Трансвагинальные электронные |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 3.7 | Ректальные электронные с радиальным сканированием на 360º |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 3.8 | Ректальные электронные биплановые, в том числе конвекс/конвекс, линейный/конвекс |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 3.9 | Комбинированные ректовагинальные |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 3.10 | Лапароскопические |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 3.11 | Интраоперационные |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 3.12 | Напалечные |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 3.13 | Биопсийные с прорезью в рабочей поверхности, в том числе конвексные и линейные |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 3.14 | Датчики для 4D-визуализации в реальном времени, в том числе абдоминальный и внутриполостной |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 3.15 | Ультразвуковые эндоскопы с рабочим каналом с электронным конвексным сканированием и с электронным радиальным сканированием на 360º |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 3.16 | Минидатчики с радиальным механическим сканированием на 360º, частота 7-20МГц, диаметр от 2 до 8мм |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 3.17 | Стерилизация всех датчиков полным погружением в дезинфицирующий раствор. Возможность обработки биопсийных насадок автоклавированием |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 4. ОБЛАСТЬ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Абдоминальные исследования |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 4.2 | Акушерство, гинекология |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 4.3 | Урология |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 4.4 | Кардиология |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 4.5 | Сосудистые исследования |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 4.6 | Транскраниальные исследования |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 4.7 | Исследования близкорасположенных органов |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 4.8 | Педиатрия |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 4.9 | Эндоскопические исследования |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 4.10 | Интраоперативные исследования |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 4.11 | Лапароскопия |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 4.12 | Брахитерапия |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 4.13 | Радиальная протоковая эхография молочной железы с использованием сверхдлинного линейного датчика, длина более 90мм |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 5. РЕЖИМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | В-режим |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 5.2 | Цветовой В-режим |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
|  | - Количество карт окрашивания, не менее |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 5.3 | М-режим |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
|  | - Анатомический М-Режим |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
|  | - Двойной независимый анатомический М-режим |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
|  | - Цветной М-режим |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
|  | - Цветной анатомический М-Режим |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 5.4 | Импульсноволновой Допплер (PW) |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 5.5 | Наличие высокой частоты повторения (HPRF) |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 5.6 | Постоянно-волновой допплер (CW) |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 5.7 | Цветовое допплеровское картирование (CFM) |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 5.8 | Энергетический допплер |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 5.9 | Тканевой допплер |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
|  | - Цветовое картирование |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
|  | - М-режим |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
|  | - Импульсноволновой допплер |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
|  | -Возможность проведения измерений в импульсноволновом режиме |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 5.10 | Недопплеровская визуализация кровотока |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 5.11 | Изображение с использованием тканевой гармоники, |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
|  | - количество настроек не менее |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |
| 5.12 | Широкополосная фазовая инверсная гармоника |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 5.13 | Расширенная тканевая гармоника высокой четкости (одновременное получение субгармонического сигнала и второго гармонического) |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 5.14 | Триплексное сканирование в режиме реального времени |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 5.15 | Одновременное отображение на разделенном экране в реальном масштабе времени 2х плоскостей сканирования бипланового датчика |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 5.16 | Одновременное отображение на разделенном экране в реальном масштабе времени изображений с 2х различных датчиков |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 5.17 | Режим отображения «Картинка в картинке» для одновременного просмотра на экране сканера УЗ изображения и оптического канала эндоскопа |  |  |  |  |  | Возможность |  |  |  |
| 5.17.1 | -В+В |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 5.17.2 | -В+М |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 5.17.3 | -В+D |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 5.17.4 | -В+М+D |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 5.17.5 | -B+CFM+M |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 5.17.6 | -B+CFM+D |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 5.18 | 3х-мерная реконструкция изображения с использованием обычных датчиков (Freehand) |  |  |  |  |  | Возможность |  |  |  |
| 5.18.1 | - Мультипланарная реконструкция |  |  |  |  |  | Возможность |  |  |  |
| 5.18.2 | - Отображение любого наклонного среза в пределах отсканированного объема |  |  |  |  |  | Возможность |  |  |  |
| 5.18.3 | - Отображениие коронарного сечения |  |  |  |  |  | Возможность |  |  |  |
| 5.18.4 | - Совмещение с режимами цветового и энергетического допплера |  |  |  |  |  | Возможность |  |  |  |
| 5.18.5 | - Псевдоколоризация реконструированных изображений, тонов не менее |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
| 5.18.6 | - Поддержка всеми датчиками (исключая карандашные) |  |  |  |  |  | Возможность |  |  |  |
| 5.19 | Режимы 3D реконструкции: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.19.1 | - Фотореалистичность |  |  |  |  |  | Возможность |  |  |  |
| 5.19.2 | - Максимальная интенсивность |  |  |  |  |  | Возможность |  |  |  |
| 5.19.3 | - Минимальная интенсивность |  |  |  |  |  | Возможность |  |  |  |
| 5.19.4 | - Средняя интенсивность |  |  |  |  |  | Возможность |  |  |  |
| 5.19.5 | Полупрозрачность (одновременное отображение цветной и серошкальной объемной информации |  |  |  |  |  | Возможность |  |  |  |
| 5.19.6 | Программа объемной реконструкции с использованием набора электромагнитных позиционирующих сенсоров |  |  |  |  |  | Возможность |  |  |  |
| 5.20 | Панорамное сканирование |  |  |  |  |  | Возможность |  |  |  |
| 5.20.1 | - протяженность реконструкции не менее |  |  |  |  |  | 60 см |  |  |  |
| 5.21 | 3-мерное изображение в реальном масштабе времени (4D) |  |  |  |  |  | Возможность |  |  |  |
| 6. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Цифровое формирование УЗ луча на прием и передачу |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 6.2 | Одновременное формирование и обработка лучей на приемо-передачу, не менее |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
| 6.3 | Количество разъёмов для подключения датчиков не менее (за исключением карандашных) |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
| 6.4 | Возможность подключения дополнительного активного 4-го разьема для датчика |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 6.5 | Высокоскоростной аналого/цифровой преобразователь, не менее |  |  |  |  |  | 12 бит |  |  |  |
| 6.6 | Число цифровых приемо-передающих каналов, не менее |  |  |  |  |  | 1536 |  |  |  |
| 6.7 | Динамический диапазон, не менее |  |  |  |  |  | 177 Дб |  |  |  |
| 6.8 | Глубина сканирования, не менее |  |  |  |  |  | 360 мм |  |  |  |
| 6.9 | Количество опорных частот на всех электронных датчиках в В-режиме не менее |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
| 6.10 | Количество настроек на всех электронных датчиках в режиме гармоники не менее |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |
| 6.11 | Количество опорных частот на всех электронных датчиках в режиме цветового допплера не менее |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
| 6.12 | Частотный диапазон системы |  |  |  |  |  | 1-20МГц |  |  |  |
| 6.13 | Профессиональный цветной монитор медицинского назначения высокого разрешения |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 6.13.1 | - Диагональ, не менее |  |  |  |  |  | 15" |  |  |  |
| 6.14 | Жесткий диск не менее |  |  |  |  |  | 80 Гб |  |  |  |
| 6.15 | Полная буквенно-цифровая клавиатура |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 6.16 | Шкала серого, уровней минимум |  |  |  |  |  | 256 |  |  |  |
| 6.17 | Одновременное использование фокусов, не менее |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
| 6.18 | Функция автоматической регулировки усиления |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 6.19 | Автоматическая оптимизация изображения в B-режиме нажатием одной клавиши |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 6.19.1 | - Автоматическая оптимизация общего усиления |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 6.19.2 | - Автоматическая оптимизация усиления по глубине |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 6.19.3 | - Автоматическая оптимизация диапазона сжатия |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 6.20 | Автоматическая оптимизация допплеровского спектра нажатием одной клавиши |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 6.20.1 | - Автоматическая оптимизация базовой линии |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 6.20.2 | - Автоматическая оптимизация PRF |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 6.20.3 | - Автоматическое инвертирование спектра |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 6.21 | Частота кадров, не менее: |  |  |  |  |  | 700 кадров/сек |  |  |  |
| 6.22 | ОС Windows XP в качестве основной операционной системы |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 6.23 | Фокусировка при передаче: не менее 8 настроек электронной фокусировки |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 6.24 | Фокусировка при приёме: непрерывная динамическая фокусировка с управляемой апертурой |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 6.25 | Управление уровнем мощности акустического сигнала, не менее |  |  |  |  |  | 3 уровня |  |  |  |
| 6.26 | Функция масштабирования с повышенной плотностью линий в зоне увеличения (zoom), крат не менее |  |  |  |  |  | 8х |  |  |  |
| 6.26.1 | Применение на замороженном изображении |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 6.27 | Кинопетля |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 6.27.1 | B-режим, кадров, не менее |  |  |  |  |  | 2900 кадров |  |  |  |
| 6.27.2 | М-Режим, спектральный допплер, секунд, не менее |  |  |  |  |  | 1100 сек |  |  |  |
| 6.27.3 | Наличие покадрового просмотра кинопетли |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 6.27.4 | Количество регулировок скорости просмотра, не менее |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 6.28 | Система записи цифровых видеоклипов на жесткий диск или внешний носитель |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 6.28.1 | Протяженность записи, не менее |  |  |  |  |  | 120 секунд |  |  |  |
| 6.28.2 | Возможность архивации произвольного фрагмента кинопетли |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 6.29 | Система архивации изображений: на жесткий диск, на DVD (4,7Гб), на CD, на флоппи диск, на магнитооптический диск, на USB-flash memory |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 6.30 | Возможность регистрации изображений: черно-белый видеопринтер, цветной видеопринтер, видеомагнитофон, на стандартный РС принтер |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 6.31 | Работа в стандартной локальной компьютерной сети |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 6.32 | Работа в сети формата Dicom 3.0 |  |  |  |  |  | Возможность |  |  |  |
| 6.33 | Динамики, встроенные в консоль |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 6.34 | Интерактивная трехцветная подсветка клавиатуры |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 6.35 | Дистанционное управления аппаратом с пульта ДУ |  |  |  |  |  | Возможность |  |  |  |
| 6.36 | Дистанционное управление аппаратом с помощью голосовых команд |  |  |  |  |  | Возможность |  |  |  |
| 6.37 | Программируемая управляющая ножная педаль |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 7 | Набор пакетов программ для проведения вычислений: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Для кардиологических исследований |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 7.2 | Для сосудистых исследований (периферические сосуды, транскраниальные) |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 7.3 | Для абдоминальных исследований |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 7.4 | Акушерство, гинекология |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 7.5 | Урология |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 7.6 | Программное обеспечение для брахитерапии |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 7.7 | Автоматическая оценка толщины комплекса интима-медиа (IMT). |  |  |  |  |  | Возможность |  |  |  |
| 7.8 | Возможность создания программ со своими данными |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 7.9 | Измерительные функции измерения в B - режиме: расстояние, площадь, окружность (метод расстояния, метод обрисовки, метод эллипса, и метод прямоугольника), объём (метод площади-длины, метод эллипса, и метод двух проекций), пропорция площади, пропорция расстояния, гистограмма. Кардиологические измерения (SV: Stroke Volume, CO: Cardiac Output, EF: Ejection Fraction ), BD (Biparietal Diameter) Измерения в М-режиме: расстояние, время, скорость, пропорция расстояния, пропорция времени, hr (частота сердечных сокращений), Управляемое по схеме (LV: левый желудочек - MV: митральный клапан), AO (аортальный клапан), PV: легочный клапан, TV: трикуспидальный клапан), сердечная функция Расчёт параметров потока для Допплеровских исследований. Измерение в реальном времени: мгновенное значение максимальной скорости потока Измерение по статическому изображению: Скорость, ускорение Систолическое окно % - окна градиент давления Объём потока Среднее по времени значение скорости Пропорция времени Пропорция скорости Средняя скорость Давление в полупериод Частота сердцебиений Интеграл скорости Индекс пульсации/коэффициент сопротивления |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 8 | Должна быть предусмотрена возможность модернизации прибора: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Проведение ультразвуковых эндоскопических исследований с электронными эндоскопическими датчиками (Подключение ультразвуковых эндоскопических датчиков) |  |  |  |  |  | Возможность |  |  |  |
| 8.2 | Подключение эндоскопических минидатчиков со сканированием на 3600 для использования отдельно или совместно со стандартными эндоскопами |  |  |  |  |  | Возможность |  |  |  |
| 8.3 | Проведение трансэзофагеальных исследований |  |  |  |  |  | Возможность |  |  |  |
| 8.4 | Блок изображения электрофизиологических сигналов |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 8.5 | Возможность подключения внешней рабочей станции с интерфейсом аналогичным УЗ сканеру (Image Viewer или аналог) |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 9. Прибор должен быть укомплектован датчиками: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Конвексный датчик, мультичастотный, широкополосный поддержка режимов: |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
|  | - 2D |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
|  | - М-Режим |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
|  | - 3D |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
|  | - Тканевой гармоники |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
|  | - Фазовой инверсной гармоники |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
|  | - Расширенной гармоники высокой четкости |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
|  | - Импульсно-волнового допплера |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
|  | - Цветного допплера |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
|  | - Энергетического допплера |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
|  | - Направленного энергетического допплера |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
|  | - Панорамное сканирование |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
|  | Диапазон переключаемых частот |  |  |  |  |  | 1.0 – 5.0 МГц |  |  |  |
|  | Угол сканирования, не менее |  |  |  |  |  | 70 град |  |  |  |
|  | Радиус кривизны, не более мм |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Количество элементов, не менее |  |  |  |  |  | 192 |  |  |  |
|  | Биопсийная насадка |  |  |  |  |  | Возможность |  |  |  |
| 9.2 | Линейный датчик, мультичастотный, широкополосный, поддержка режимов: |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
|  | - 2D |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
|  | - М-Режим |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
|  | - 3D |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
|  | - Тканевой гармоники |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
|  | - Фазовой инверсной гармоники |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
|  | - Импульсно-волнового допплера |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
|  | - Цветного допплера |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
|  | - Энергетического допплера |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
|  | - Направленного энергетического допплера |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
|  | - Панорамное сканирование |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
|  | Диапазон переключаемых частот |  |  |  |  |  | 5 – 10 МГц |  |  |  |
|  | Апертура, не более мм |  |  |  |  |  | 64 |  |  |  |
|  | Количество элементов, не менее |  |  |  |  |  | 192 |  |  |  |
|  | Биопсийная насадка |  |  |  |  |  | Возможность |  |  |  |
| 9.3 | Линейный датчик, мультичастотный, широкополосный, поддержка режимов: |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
|  | - 2D |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
|  | - М-Режим |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
|  | - 3D |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
|  | - Тканевой гармоники |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
|  | - Фазовой инверсной гармоники |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
|  | - Импульсно-волнового допплера |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
|  | - Цветного допплера |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
|  | - Энергетического допплера |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
|  | - Направленного энергетического допплера |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
|  | - Панорамное сканирование |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
|  | Диапазон переключаемых частот |  |  |  |  |  | 4 – 8 МГц |  |  |  |
|  | Апертура, не более мм |  |  |  |  |  | 38 |  |  |  |
|  | Количество элементов, не менее |  |  |  |  |  | 192 |  |  |  |
|  | Биопсийная насадка |  |  |  |  |  | Возможность |  |  |  |
| 9.4 | Секторный фазированный мультичастотный широкополосный для исследования сердца взрослых и транскраниальных исследований поддержка режимов: |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
|  | - 2D |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
|  | - М-Режим |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
|  | - Анатомический М-режим |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
|  | - 3D |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
|  | - Тканевой гармоники |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
|  | - Постоянноволновой допплер |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
|  | - Импульсно-волнового допплера |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
|  | - Цветного допплера |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
|  | - Энергетического допплера |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
|  | - Направленного энергетического допплера |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
|  | - Тканевой цветной и импульсноволновой допплер |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
|  | Диапазон переключаемых частот |  |  |  |  |  | 2.0 – 4.0 МГц |  |  |  |
|  | Угол сканирования, не менее |  |  |  |  |  | 90 град |  |  |  |
|  | Размеры рабочей поверхности, не более |  |  |  |  |  | 15х21 мм |  |  |  |
|  | Биопсийная насадка |  |  |  |  |  | Возможность |  |  |  |
| 9.5 | Цветной видеопринтер |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 9.6 | Источник бесперебойного питания c раздельными контурами не менее 1,5 кВт |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 9.7 | Размеры, не более |  |  |  |  |  | 800х500х1400 |  |  |  |
|  | Энергопотребление, не более |  |  |  |  |  | 1 кВт |  |  |  |
|  | Вес, не более (в стандартной комплектации) |  |  |  |  |  | 130 кг |  |  |  |
| ЛОТ № 3 Аппарат рентгеновский диагностический передвижной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №№. п/п |  |  | Описание требований |  |  |  | Требуемые условия\функции\ значения |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | Наименование оборудования |  |  |  | Аппарат рентгеновский диагностический передвижной |  |  |  |
|  |  |  | Мобильный рентгеновский передвижной аппарат, сбалансированный штатив для рентгеновской трубки |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 1 |  |  | Общие требования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | Регистрационное удостоверение МЗ РФ на аппарат |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 1.2 |  |  | Сертификат Госстандарта России на аппарат |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 1.3 |  |  | Гигиеническое заключение МЗ РФ на аппарат (санитарно-эпидемиологическое заключение) |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 1.4 |  |  | Год выпуска не ранее |  |  |  | 2008 г. |  |  |  |
| 1.5 |  |  | Срок гарантии, не менее |  |  |  | 12 мес. |  |  |  |
| 1.6 |  |  | Срок поставки, календарные дни, не более |  |  |  | 15 дней |  |  |  |
| 1.7 |  |  | Срок предоставления вспомогательных услуг, календарные дни, не более |  |  |  | 10 дней |  |  |  |
| 1.8 |  |  | Поставка в комплекте со всеми необходимыми монтажными материалами |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 1.9 |  |  | Обучение специалистов Заказчика |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 1.10 |  |  | Инструкция пользователя и сервисная документация на русском языке, подтвержденная официально зарегистрированным на территории Российской Федерации представительством производителя. |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 1.11 |  |  | Послегарантийное обслуживание, подтвержденным заводом-изготовителем, региональным сервисным центром. |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 2 |  |  | Характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  | Высокочастотный генератор не менее |  |  |  | 100кГц |  |  |  |
| 2.2 |  |  | Пульсации высокого напряжения и тока, не более |  |  |  | 3% |  |  |  |
| 2.3 |  |  | Мощность генератора не менее |  |  |  | 32 кВт |  |  |  |
| 2.4 |  |  | Максимальное напряжение анода не менее |  |  |  | 125кВ |  |  |  |
| 2.5 |  |  | Диапазон изменения напряжения |  |  |  | 40-125 кВ |  |  |  |
| 2.6 |  |  | Максимальный ток трубки не менее |  |  |  | 425 мА |  |  |  |
| 2.7 |  |  | Шаг мАс, не менее |  |  |  | 28 |  |  |  |
| 2.8 |  |  | Возможность работы по 2 точечной системе(кВ, мАс) и 3 точечной системе (кВ, мА, сек) |  |  |  | наличие |  |  |  |
| 2.9 |  |  | Диапазон изменения мАс |  |  |  | 0,2 – 200, |  |  |  |
| 2.10 |  |  | Минимальное время экспозиции не более |  |  |  | 1,3мс |  |  |  |
| 2.11 |  |  | Максимальное время экспозиции не более |  |  |  | 5 с |  |  |  |
| 2.12 |  |  | Рентгеновский излучатель (моноблок) |  |  |  | наличие |  |  |  |
| 2.13 |  |  | Коэффициент фильтрации, не менее |  |  |  | 2,7 mm Al |  |  |  |
| 2.15 |  |  | Количество фокусных пятен не менее |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 2.16 |  |  | Диаметры фокусных пятен не более |  |  |  | 0,6-1,3 мм |  |  |  |
| 2.17 |  |  | Мощность фокусных пятен |  |  |  | 11кВт – 32 кВт |  |  |  |
| 2.18 |  |  | Скорость вращения анода не менее |  |  |  | 3000 об/мин |  |  |  |
| 2.19 |  |  | Теплоемкость анода не менее |  |  |  | 110000 HU |  |  |  |
| 2.20 |  |  | Ручная прямоугольная диафрагма |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 2.21 |  |  | Анатомические программы не менее |  |  |  | 760 |  |  |  |
| 2.22 |  |  | Русский язык анатомических программ |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 2.23 |  |  | Русский язык служебных сообщений |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 2.24 |  |  | Сенсорный экран управления |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 2.25 |  |  | Вращение излучателя не менее |  |  |  | +-180 град |  |  |  |
| 2.26 |  |  | Вращение излучателя с колонной не менее |  |  |  | +-90 град |  |  |  |
| 2.27 |  |  | Встроенный дозиметр |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 2.28 |  |  | Возможность подключения автоматического экспонометра |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 2.29 |  |  | Возможность подключения решетки отсеивающей растр |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 2.30 |  |  | Питание через розетку евростандарта |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 2.31 |  |  | Требуемое напряжение в сети |  |  |  | 220 В |  |  |  |
| 2.32 |  |  | Максимальная потребляемая мощность сети, не более |  |  |  | 2,65 кВА |  |  |  |
| 2.33 |  |  | Длина шнура не менее |  |  |  | 4.5 м |  |  |  |
| 2.34 |  |  | Фокусное расстояние, в диапазоне |  |  |  | от 50 до 200 см |  |  |  |
| 2.35 |  |  | Тормоза на колесах |  |  |  | наличие |  |  |  |
| 2.36 |  |  | Габаритные размеры (ДШВ), не более |  |  |  | 135х66х145 см |  |  |  |
| 2.37 |  |  | Вес аппарата не более |  |  |  | 180 кг |  |  |  |
| 2.38 |  |  | Металлический легкосплавный корпус |  |  |  | наличие |  |  |  |
| ЛОТ № 4 Портативный цветной цифровой ультразвуковой сканер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №№. п/п | Описание требований |  |  |  |  |  | Требуемые условия\функции\ значения |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
|  | Наименование оборудования |  |  |  |  |  | Портативный цветной цифровой ультразвуковой сканер |  |  |  |
| 1 | Общие требования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Регистрационное удостоверение Министерства здравоохранения РФ |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 1.2 | Сертификат Госстандарта России |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 1.3 | Санитарно-эпидемиологическое заключение |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 1.4 | Год выпуска, не ранее |  |  |  |  |  | 2008 |  |  |  |
| 1.5 | Срок поставки, календарные дни, не более |  |  |  |  |  | 15 дней |  |  |  |
| 1.6 | Срок предоставления вспомогательных услуг, календарные дни, не более |  |  |  |  |  | 5 дней |  |  |  |
| 1.7 | Руководство пользователя на русском языке |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 1.8 | Срок гарантии на систему, мес., не менее |  |  |  |  |  | 24 мес. |  |  |  |
| 1.9 | Срок гарантии на датчики, мес., не менее |  |  |  |  |  | 12 мес. |  |  |  |
| 2 | Область применения: -кардиология (в том числе исследование сердца у детей); -абдоминальные исследования; -акушерство и гинекология; -урология; -педиатрия; -неонатальные исследования; -сосудистые исследования (ангиология); -транскраниальные исследования у детей и взрослых; -хирургия -исследование малых органов и поверхностных структур, костно-мышечной системы (травматология и ортопедия); |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 3 | Характеристики базового блока: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Число приемо-передающих виртуальных каналов |  |  |  |  |  | не менее 1024 |  |  |  |
| 3.2 | Динамический диапазон |  |  |  |  |  | не менее 225 дБ |  |  |  |
| 3.3 | Разрядность АЦП |  |  |  |  |  | не менее 12 бит |  |  |  |
| 3.4 | Одновременное использование фокусных зон |  |  |  |  |  | не менее 9 |  |  |  |
| 3.5 | Возможность позиционирования зон фокусировки |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 3.6 | Регулировка послойного усиления по глубине |  |  |  |  |  | не мене 8 зон |  |  |  |
| 3.7 | Увеличение изображения в реальном времени |  |  |  |  |  | не менее 10 крат |  |  |  |
| 3.8 | Цифровое формирование луча, разрядность не менее |  |  |  |  |  | 12 бит |  |  |  |
| 3.9 | Полностью цифровая демодуляция и детектирование |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 3.10 | Прогрессивная динамическая фокусировка |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 3.11 | Прогрессивная динамическая апертура |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 3.12 | Прогрессивная динамическая аподизация |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 3.13 | Динамическое управление частотой датчика |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 3.14 | Адаптивное подавление артефактов в доплеровских режимах |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 3.15 | Цифровой согласованный фильтр для обработки цветного допплера |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 3.16 | Формирователь УЗ-изображения, адаптированный для работы с монитором высокого разрешения (1024*768) |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 3.17 | Возможность регулировки углового разрешения |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 3.18 | Возможность выбора приоритета обработки 2D и доплеровского изображения |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 3.19 | Доплеровские блоки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Цветовое картирование потоков |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
|  | - Энергетический Доплер |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
|  | - Направленный энергетический Доплер |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
|  | - Импульсно-волновой Доплер |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
|  | - Непрерывно-волновой Доплер |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
|  | - Тканевой Доплер |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 3.20 | Тканевая гармоника |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 3.21 | Режим compound (УЗ томография) |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 3.22 | Технология стопроцентного устранения спекл-шума с возможностью выбора степени фильтрации, работа которой не приводит к потере динамики изображения. |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 3.23 | Представление информации: B, B/M, B/B, B/B+CDI, B/B+DPI, B+CDI, B+DPI, B+PWD, B+CWD, B+CDI+PWD, B+CDI+CWD, B+DPI+PWD, B+DPI+CWD, B+PTD, B+TDI, B+TDI+PTD |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 3.24 | Двойной динамический дисплей: В/В, В+CDI/B |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 3.25 | Мультичастотное широкополосное сканирование с выбором центрального диапазона частот в интервале 1 – 15 МГц |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 3.26 | Максимальное количество диапазонов частот сканирования в В-режиме |  |  |  |  |  | не менее 5 |  |  |  |
| 3.27 | Максимальное количество диапазонов частот сканирования в режиме гармоники |  |  |  |  |  | не менее 2 |  |  |  |
| 3.28 | Максимальная глубина сканирования |  |  |  |  |  | не менее 32 см |  |  |  |
| 3.29 | Наличие специальных режимов работы сканера для обследования следующих органов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - щитовидной железы; |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
|  | - молочной железы; |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
|  | - поверхностных сосудов; |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
|  | - сосудов нижних конечностей; |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
|  | - печени; |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
|  | - печени у трудных пациентов |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
|  | - сердца; |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
|  | - сосудов головного мозга; |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
|  | - матки; |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
|  | - акушерских исследований; |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
|  | - урологических исследований; |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
|  | - почек и мочевого пузыря; |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 3.30 | Расширенный пакет программ для расчетов в акушерстве |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - обследования многоплодной беременности |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
|  | - исследования кровотока матери и плода |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 3.31 | Кардиологические расчёты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Teicholz |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
|  | - Cube |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
|  | - Simpson |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
|  | - Bullet |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
|  | - Gibson |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
|  | - TEI индекс |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 3.32 | Автотрассировка допплеровского спектра |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 3.33 | Возможность ручного выбора кардиоцикла для автоматической обработки доплеровского спектра |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 3.34 | Расчет Color Flow (вычисление численного значения скорости кровотока по изображению цветного доплеровского картирования) |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 3.35 | Режим трапециевидного сканирования для линейного датчика |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 3.36 | Электронное изменение направления окна цветного картирования для линейного датчика |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 3.37 | Автоматическая оптимизация изображения в В-режиме по акустическим свойствам тканей |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 3.38 | Псевдоколоризация В-режима |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 3.39 | Получение трехмерного изображения методом Free hand |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 3.40 | Режим просмотра последовательности плоскостных сечений из полученного объемного изображения |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 3.41 | Возможность сохранения .jpg – файлов из 3D-изображений |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 3.42 | Блок ЭКГ сигналов и функция триггерной фиксации изображения |  |  |  |  |  | Возможность |  |  |  |
| 3.43 | Скорость развертки в М-режиме |  |  |  |  |  | 1, 2, 4, 8 с/экран |  |  |  |
| 3.44 | Поворот / инверсия изображения |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 3.45 | Одновременное подключение ультразвуковых датчиков без использования дополнительных адаптеров |  |  |  |  |  | не менее 2 |  |  |  |
| 3.46 | Возможность использования интраоперационных датчиков |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 3.47 | Возможность использования череспищеводных кардиологических датчиков |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 3.48 | Интегрированная цифровая ультразвуковая станция |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 3.49 | Наличие встроенных динамиков |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 3.50 | Разделение аудио-сигнала допплера на основе преобразования Гильберта |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 3.51 | Интерактивная подсветка клавиатуры |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 3.52 | Встроенный жесткий диск ёмкостью |  |  |  |  |  | не менее 40 Гб |  |  |  |
| 3.53 | Типы поддерживаемых датчиков: 1. электронный секторный (фазированный), 2. электронный череспищеводный кардиологический, 3. электронный конвексный абдоминальный, 4 электронный микроконвексный, 5. электронный микроконвексный внутриполостной, 6.электронный линейный, 7.электронный интраоперационный |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 3.54 | Кинопетля, В-режим |  |  |  |  |  | до 3000 кадров |  |  |  |
| 3.55 | Кинопетля, М-режим |  |  |  |  |  | не менее 128 сек |  |  |  |
| 3.56 | Кинопетля, режим допплера, не менее |  |  |  |  |  | 550 кадр. |  |  |  |
| 3.57 | Количество статических изображений сохраняемых на жесткий диск |  |  |  |  |  | не менее 120000 |  |  |  |
| 3.58 | Операционная система Linux |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 3.59 | Запись на внешний flash-накопитель |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 3.60 | Порт USB2.0 |  |  |  |  |  | не менее 2 |  |  |  |
| 3.61 | Подключение к сети ETHERNET |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 3.62 | Совместимость со стандартом DICOM 3,0 |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 3.63 | Режим антивирусной защиты, приводящий к экстренному выключению сканера при наличии исполняемых файлов на флэш-карте |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 3.64 | Синхронизация с внешним компьютером без установки дополнительного программного обеспечения |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 3.65 | Запись динамического клипа с произвольной величиной в секундах |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 3.66 | Возможность сохранения клипов в системном и РС-форматах |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 3.67 | Возможность выбора предустановок для каждого типа исследования и сохранение индивидуальных настроек |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 3.68 | Дальнейшая обработка архивных изображений (выполнение расчетов) |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 3.69 | Ведение базы данных пациентов |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 3.70 | Возможность поиска пациентов в базе данных по различным полям записей |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 3.71 | Видео выход: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.72 | VGA – видео |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 3.73 | S-Video |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 3.74 | Возможность выбора формата выдаваемого видеосигнала |  |  |  |  |  | Не менее 11 форматов |  |  |  |
| 3.75 | Ножной переключатель |  |  |  |  |  | Возможность |  |  |  |
| 4 | Характеристики монитора: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | ЖКИ-монитор |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 4.2 | Диагональ |  |  |  |  |  | не менее 15” |  |  |  |
| 4.3 | Угол обзора |  |  |  |  |  | Не менее 172 градусов |  |  |  |
| 4.4 | Характеристики датчиков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Все датчики – широкополосные мультичастотные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Конвексный датчик |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
|  | Количество элементов, не менее |  |  |  |  |  | 192 |  |  |  |
|  | Диапазон частот |  |  |  |  |  | 2-6 МГц |  |  |  |
|  | Радиус, не менее |  |  |  |  |  | 60мм |  |  |  |
| 4.7 | Линейный датчик |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
|  | Количество элементов, не менее |  |  |  |  |  | 192 |  |  |  |
|  | Диапазон частот |  |  |  |  |  | 5-13 МГц |  |  |  |
|  | Апертура, не более |  |  |  |  |  | 38мм |  |  |  |
| 4.8 | Секторный фазированный датчик |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
|  | Диапазон частот |  |  |  |  |  | 1,5-5 МГц |  |  |  |
|  | Угол обзора, не менее |  |  |  |  |  | 90 градусов |  |  |  |
| 4.9 | Микроконвексный датчик |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 4.10 | Количество элементов, не менее |  |  |  |  |  | 128 |  |  |  |
| 4.11 | Диапазон частот |  |  |  |  |  | 4-8 МГц |  |  |  |
| 4.12 | Радиус, не более |  |  |  |  |  | 11мм |  |  |  |
| 5. | Прочие условия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Вес системы не более |  |  |  |  |  | 13 кг |  |  |  |
| 5.2 | Габариты базового блока, не более |  |  |  |  |  | 360 х 410 х 280 (мм) |  |  |  |
| 5.3 | Мобильная тележка для сканера от производителя с полкой для термопринтера |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 5.4 | Черно-белый термографический принтер |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 5.5 | Цветной сетевой принтер |  |  |  |  |  | Возможность |  |  |  |
| 5.6 | Возможность переустановки операционной системы и программного обеспечения сканера с флэш-карты USB 2.0 |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| ЛОТ № 5 Аппарат автоматического плазмафереза. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №№. п/п | Описание требований |  |  |  |  |  | Требуемые условия\функции\ значения |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
|  | Наименование оборудования |  |  |  |  |  | Аппарат автоматического плазмафереза |  |  |  |
| 1 | Общие требования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Регистрационное удостоверение МЗ РФ на аппарат и комплектующие |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 1.2 | Сертификат соответствия на аппарат и комплектующие |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 1.3 | Фирма-производитель должна иметь систему сервисного обслуживания на территории Пермского края |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 1.4 | Подробное техническое описание на русском языке (проспекты) |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 1.5 | Год выпуска, не ранее |  |  |  |  |  | 2008 |  |  |  |
| 1.6 | Срок гарантии, не менее |  |  |  |  |  | 12 мес. |  |  |  |
| 1.7 | Срок поставки, календарные дни, не более |  |  |  |  |  | 15 дней |  |  |  |
| 1.8 | Срок предоставления вспомогательных услуг, календарные дни, не более |  |  |  |  |  | 5 дней |  |  |  |
| 2 | Технические характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Принцип действия - Прерывисто-поточный |  |  |  |  |  | наличие |  |  |  |
| 2.2 | Тип сепарации |  |  |  |  |  | Центрифугирование, фильтрация с центрифугированием |  |  |  |
| 2.3 | Камера сепарации |  |  |  |  |  | Центрифужный колокол |  |  |  |
| 2.4 | Cосудистый доступ |  |  |  |  |  | Одноигольный |  |  |  |
| 2.5 | Возможность работать как с возмещением плазмы физ. р-ром |  |  |  |  |  | наличие |  |  |  |
| 2.6 | Режимы проведения процедуры |  |  |  |  |  | Автоматический/Ручное управление |  |  |  |
| 2.7 | Возможность индивидуального подбора параметров |  |  |  |  |  | наличие |  |  |  |
| 2.8 | Автоматическая загрузка насосов и заполнение магистралей. |  |  |  |  |  | наличие |  |  |  |
| 2.9 | Вид получаемой плазмы |  |  |  |  |  | PPP или FFP – Обеднённая тромбоцитами или свежезамороженная |  |  |  |
| 2.10 | Проведение терапевтического плазмафереза |  |  |  |  |  | наличие |  |  |  |
| 2.11 | Русскоязычный дисплей |  |  |  |  |  | наличие |  |  |  |
| 2.12 | Объем крови в экстракорпоральном контуре, не более |  |  |  |  |  | 275мл |  |  |  |
| 2.13 | Длительность процедуры в диапазоне |  |  |  |  |  | 35-40мин |  |  |  |
| 2.14 | Максимальный объем одномоментно собираемой плазмы, не менее |  |  |  |  |  | 900мл |  |  |  |
| 2.15 | Система обеспечение безопасности донора |  |  |  |  |  | наличие |  |  |  |
| 2.16 | Датчик давления в магистрали донора эксфузии и инфузии |  |  |  |  |  | наличие |  |  |  |
| 2.17 | Четыре детектора воздуха в магистралях |  |  |  |  |  | наличие |  |  |  |
| 2.18 | Самотестирование при включении и в процессе работы |  |  |  |  |  | наличие |  |  |  |
| 2.19 | Возможность изменения параметров программы во время процедуры |  |  |  |  |  | наличие |  |  |  |
| 2.20 | Отображение полного обработанного объёма крови и собранной плазмы |  |  |  |  |  | наличие |  |  |  |
| 2.21 | Датчик примесей свободного гемоглобина и тромбоцитов в плазме. |  |  |  |  |  | наличие |  |  |  |
| 2.22 | Автоматический контроль качества плазмы |  |  |  |  |  | наличие |  |  |  |
| 2.23 | Одноразовый комплект сепарации, включает фистульную иглу, магистраль, колокол, мешок для сбора плазмы, р-р антикоагулянта |  |  |  |  |  | наличие |  |  |  |
| 2.24 | Пластиковые контейнеры для сбора плазмы 2-х разновидностей (с возможностью возмещения физиологическим раствором и без этой возможности) |  |  |  |  |  | наличие |  |  |  |
| 2.25 | Объем мешка для сбора плазмы не менее |  |  |  |  |  | 1000мл |  |  |  |
| 2.26 | Магистрали с разъёмом Луер для фистульной иглы, наличием ловушки воздуха, спайк коннектором для подачи антикоагулянта, с сегментами и фиксаторами для насосов крови и антикоагулянта, с отводом для подключения датчика давления оснащённым гидрофобным фильтром и зажимом. Гамма-стерилизованная |  |  |  |  |  | наличие |  |  |  |
| 2.27 | Колокол - объём 275мл, гамма-стерилизованный |  |  |  |  |  | наличие |  |  |  |
| 2.28 | Антикоагулянт -цитрат натрия 4%, фасовка по 250мл. |  |  |  |  |  | наличие |  |  |  |
| 2.29 | Аферезная игла -размер 16G, с зажимом, вращающимися крылышками, боковым отверстием. |  |  |  |  |  | наличие |  |  |  |
| 2.30 | Соотношение антикоагулянт-кровь в диапазоне |  |  |  |  |  | От 1:8 до 1:20 |  |  |  |
| 2.31 | Получаемая плазма не требует лейкофильтрации |  |  |  |  |  | наличие |  |  |  |
| 2.32 | Качество конечного продукта соответствует стандартам GMP, определяется оптическими датчиками. |  |  |  |  |  | наличие |  |  |  |
| 2.33 | Скорость центрифуги |  |  |  |  |  | От 3000 до 7000 об/мин |  |  |  |
| 2.34 | Скорость насоса крови |  |  |  |  |  | От 10 до 100мл/мин |  |  |  |
| 2.35 | Мобильные заготовки |  |  |  |  |  | наличие |  |  |  |
| 2.36 | Размеры в транспорт. Виде, не более |  |  |  |  |  | 340х480х335мм |  |  |  |
| 2.37 | Размеры в рабочем виде, не более |  |  |  |  |  | 580х695х590мм |  |  |  |
| 2.38 | Вес, не более |  |  |  |  |  | 28кг |  |  |  |
| 2.39 | напряжение |  |  |  |  |  | 220В, 50/60 Гц |  |  |  |
| 3 | Комплектация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Консоль |  |  |  |  |  | наличие |  |  |  |
| 3.2 | Крышка консоли |  |  |  |  |  | наличие |  |  |  |
| 3.3 | Стойка |  |  |  |  |  | наличие |  |  |  |
| 3.4 | Манжета |  |  |  |  |  | наличие |  |  |  |
| 3.5 | Раствор для дезинфекции (амфолизин базик) 450 л.раб. р-ра |  |  |  |  |  | наличие |  |  |  |
| 3.6 | Колокол-25шт |  |  |  |  |  | наличие |  |  |  |
| 3.7 | Магистраль -25шт |  |  |  |  |  | наличие |  |  |  |
| 3.8 | Игла-25 шт |  |  |  |  |  | наличие |  |  |  |
| 3.9 | Раствор антикоагулянта -25шт |  |  |  |  |  | наличие |  |  |  |
|  | Лот №6 Монитор витальных функций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Описание требований |  |  |  |  |  | Требуемые условия/функции/значения |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
|  | Общие требования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Год выпуска, не ранее |  |  |  |  |  | 2008 |  |  |  |
| 2 | Срок гарантии, не менее |  |  |  |  |  | 12 мес. |  |  |  |
| 3 | Срок поставки, календарные дни, не более |  |  |  |  |  | 15 дней |  |  |  |
| 4 | Срок предоставления вспомогательных услуг, календарные дни, не более |  |  |  |  |  | 5 дней |  |  |  |
| 5 | Количество комплектов, шт. |  |  |  |  |  | 4 шт. |  |  |  |
| 2 | Документы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Сертификат соответствия |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 2.2 | Регистрационное удостоверение МЗ РФ |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 3 | Цветной ЖК дисплей: |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 4 | Тип: цветной жидкокристаллический TFT |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 5 | Размер экрана: диагональ не менее 21 см (8,4 inch) |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 6 | Полностью сенсорный дисплей |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 7 | Запоминание личных данных пациента |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 8 | Возможность настройки параметров различных групп пациентов: взрослые, дети, новорожденные |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 9 | Режим демо/помощь |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 10 | Режим отображения кривой: |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 11 | - безинерционный подвижный |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 12 | - безинерционный фиксированный |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 13 | Режим увеличенного отображения данных |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 14 | Разрешающая способность не менее 800х600 точек |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 15 | Одновременное отображение на экране, не менее 5 кривых |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 16 | Замораживание кривых |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 17 | Отображаемые числовые данные: |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 18 | - ЧСС |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 19 | - частота VPC |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 20 | - уровень ST |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 21 | - частота дыхания |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 22 | - IBP (систолическое, диастолическое, среднее) |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 23 | - NIBP (систолическое, диастолическое, среднее) |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 24 | - SPO2 |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 25 | - частота пульса |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 26 | - температура |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 27 | - ETCO2 |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 28 | - индекс bis |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 29 | Отображения оксикардиореспирограммы (OCRG – режим) |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 30 | Скорость развертки: 25 мм/с и 50 мм/с Малая скорость дыхания и СО2: 1,56 мм/с |  |  |  |  |  | Наличие Наличие |  |  |  |
| 31 | Количество цветов отображения кривых: 12 цветов (возможность выбора) |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 32 | Метки синхронизации: Синхрометки ЧСС, частоты пульса, дыхания |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 33 | Количество цветов отображения чисел: 12 цветов (возможность выбора); |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 34 | графическое отображение 1,2, 4, 8 или 24 часов трендов каждого параметра; |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 35 | «Длинные» 24-часовые тренды с разрешением до 5-минут и «короткие» 8-часовые тренды с разрешением до 2 минуты |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 36 | Запоминание по тревоге или вручную 16 клинических событий |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 37 | Длительность клинических событий не менее 5 сек. |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 38 | Наличие мультипараметрических коннекторов |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 39 | Наличие не менее 3-х програмируемых функциональных кнопок на экране |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 40 | Возможность объединения в мониторную сеть с центральной станцией: |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 41 | Возможность подключения дублирующего дисплея через стандартный VGA интерфейс |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 42 | Подключение модуля измерения анестезиологических газов и летучих анестетиков |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 43 | Подключение модуля измерения индекса глубины анестезии (BIS-индекс) |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 44 | Звук |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44.1 | Типы звуков: |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |
| 44.2 | - Тревога |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |
| 44.3 | - синхронизация |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |
| 44.4 | - нажатие кнопок |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |
| 44.5 | Звуковая тревога: 3 типа |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |
| 44.6 | Звук синхронизации: Переменный тон для IBP и SPO2 |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |
| 44.7 | Возможность установки границ звукового сигнала с сенсорного дисплея |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |
| 45 | Тревога |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45.1 | Визуальное оповещение |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |
| 45.2 | Звуковое оповещение |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |
| 45.3 | Идентификация тревоги мониторируемого параметра |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |
| 45.4 | Возможность задания верхних и нижних сигналов тревог всех мониторируемых параметров непосредственно с сенсорного дисплея |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |
| 46 | Элементы тревоги: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46.1 | Верхняя/нижняя границы тревоги, тревога апноэ, аритмии, отсоединения разъемов, шума NOISE, отсоединения электродов, определения кривой пульса, отсоединения датчиков, контроля манжеты/шланга, сенсора, разряда батареи, условий окружающей среды. |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |
| 46.2 | Виды тревоги: Критическое состояние, Предостережение об опасности, Внимание. |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |
| 46.3 | Отключение тревоги: На 1 или 2 мин. |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |
| 46.4 | Возможность установки границ сигналов тревоги непосредственно с сенсорного дисплея |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | ЭКГ |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |
| 47.1 | Допустимое отклонение потенциала электрода: ± 500 мВ |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |
| 47.2 | Входной динамический диапазон: ± 5 мВ |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |
| 47.3 | Внутренние шумы: не более 30µ Vp-p (относительно входного сигнала) |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |
| 47.4 | Коэффициент подавления в обычном режиме: ≥95dB |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |
| 47.5 | Входное сопротивление: ≥5МΩ (при 10 Гц) |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |
| 47.6 | Диапазон расчета ЧСС не уже: 12 – 300 уд./мин. |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |
| 47.7 | Цикл обновления отображения ЧСС: Каждые 3 с или при генерировании тревоги |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |
| 47.8 | Анализ аритмии |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |
| 47.9 | Метод анализа: сравнение по образцу |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |
| 47.10 | Число каналов: Не менее одного |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |
| 47.11 | Подсчет частоты VPC: 0 – 99 VPC/мин. |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |
| 47.12 | Сообщения аритмии: ASYSTOLE, VT, VF, VPC RUN, COUPLET, EARLY VPC, BIGEMINY, FREQ VPC, TACHYCARDIA, BRADYCARDIA |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |
| 47.13 | Воспроизведение аритмии |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |
| 47.14 | Число файлов воспроизведения: не менее 16 |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |
| 47.15 | Время записи на файл: не менее 8 сек. |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |
| 47.16 | Защита от дефибрилляции: Защита входа ЭКГ от 400 J |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |
| 47.17 | Отведения |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |
| 47.18 | по 3-электродам: I, II, III |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |
| 47.19 | по 6-электродам: I, II, III, AVr, aVL, aVF, V4, V5 |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |
| 47.20 | Параметры тревоги: ASYSTOLE, TACHYCARDIA, BRADYCARDIA |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |
| 47.21 | Измерения ST |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |
| 47.22 | Установка границ тревоги по сегменту ST: + 2.0 mV |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |
| 47.23 | Установка параметров ЭКГ и границ тревоги непосредственно с сенсорного дисплея |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |
| 48 | Дыхание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48.1 | Метод измерения: Импедансный, термисторный |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |
| 48.2 | Возможность изменения отведений при импедансном методе измерения |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |
| 48.3 | Диапазон расчета частоты дыхания: 0 – 150 дых./мин. Апноэ, 5 – 40 с |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |
| 48.4 | Точность: ± 2 дых./мин. |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |
| 48.5 | Защита от дефибриллятора: Защита входа дыхания от разряда до 400 Дж |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |
| 48.6 | Цикл отображения частоты дыхания: Каждые 3 сек. или при подаче тревоги |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |
| 48.7 | Возможность установки параметров дыхания и границ тревоги непосредственно с сенсорного дисплея |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |
| 49 | SpO2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49.1 | Тип методики измерения – светодиодный («голубой зуб») |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |
| 49.2 | Диапазон измерения не уже: 50 – 100 % |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |
| 49.3 | Диапазон измерения пульса не уже: 30 – 300 уд./мин. |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |
| 49.4 | Точность SpO2: ±2 ед. (от 80% до 100%), ±3 ед. (от 50% до 80%) |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |
| 49.5 | Цикл обновления отображения частоты пульса: Каждые 3 с или при подаче тревоги. |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |
| 49.6 | Чувствительность кривой: х1/8, х1/4, х1/2, х1, х2, х4, х8 |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |
| 49.7 | Возможность установки параметров пульоксиметрии и границ тревоги непосредственно с сенсорного дисплея |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |
| 50 | Неинвазивное измерение кровяного давления (НИАД) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50.1 | Метод измерения: Осциллометрический |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |
| 50.2 | Диапазон отображения давления: 0 – +300 мм рт. ст. |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |
| 50.3 | Время накачки манжеты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50.4 | Взрослые и дети – 7 с |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |
| 50.5 | Новорожденные – 5 с |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |
| 50.6 | Ограничитель максимальной величины давления накачки манжеты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50.7 | - Взрослые/дети – 300 мм рт. ст. |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |
| 50.8 | - Новорожденные – 150 мм рт. ст. |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |
| 50.9 | Ограничитель времени накачки манжеты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50.10 | - Взрослые/дети – 180 с |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |
| 50.11 | - Новорожденные – 90 с |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |
| 50.12 | Режим измерений: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50.13 | - Ручной, |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |
| 50.14 | - Непрерывный, |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |
| 50.15 | - периодический (интервалы: 2, 2.5, 5, 10, 15, 30 мин., 1, 2, 4, 8 ч., PWTT) |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |
| 50.16 | Функция триггерного измерения неинвазивного кровяного давления (по транзисторному времени пульсовой волны) |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |
| 50.17 | Установка параметров NIBP и границ тревоги непосредственно с сенсорного дисплея |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |
| 51 | Инвазивное измерение кровяного давления (IBP) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51.1 | Встроенный модуль измерения ИАД |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |
| 51.2 | Диапазон измерения давления: -50 – +300 мм.рт.ст. |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |
| 51.3 | Точность измерения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51.4 | ± 1 мм.рт.ст. ± 1digit. (от -50 мм.рт.ст. до 100 мм.рт.ст.) |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |
| 51.5 | ± 1 % ± 1digit. (от 100 мм.рт.ст. до 300 мм.рт.ст.) |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |
| 51.6 | Установка параметров IBP и границ тревоги непосредственно с сенсорного дисплея |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |
| 52.7 | Температура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52.8 | Встроенный модуль термометрии |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |
| 52.9 | Диапазон измерения: 0 – 450С |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |
| 52.10 | Точность измерения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52.11 | ±0.10С (от 25°Сдо 45°С) |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |
| 52.12 | ±0.20С (от 0°С до 25°С) |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |
| 52.13 | Цикл обновления: Каждые 3 с |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |
| 52.14 | Установка параметров температуры и границ тревоги непосредственно с сенсорного дисплея |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |
| 53 | Давление выдыхаемого углекислого газа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53.1 | Встроенный модуль капнометрии |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |
| 53.2 | Метод измерения: По основному потоку |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |
| 53.3 | Проведение капнометрии по методике CapOne |  |  |  |  |  |  | наличие |  |  |
| 53.4 | Диапазон измерения: 0 – 76 мм.рт.ст. |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |
| 53.5 | Время разогрева: 5 с |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |
| 53.6 | Время отклика: 200 мс (типичное) для ступеней от 10 до 90% |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |
| 53.7 | Определяемая частота дыхания: 3 – 60 дых./мин. (точность измерения - ±2 дых./мин.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53.8 | Точность измерения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53.9 | ± 4 мм.рт.ст. (от 0 до 40мм.рт.ст.) |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |
| 53.10 | ± 10% показания (от 0 до 40мм.рт.ст.) |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |
| 53.11 | Цикл обновления отображения величины CO2: Каждые 3 с или при подаче тревоги |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |
| 53.12 | Установка параметров CO2 и границ тревоги непосредственно с сенсорного дисплея |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |
| 53.13 | BIS-мониторинг |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |
| 53.14 | Вес: Не более 8 кг (без принадлежностей) |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |
| 53.15 | Ручка для переноски |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |
| 54 | Питание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54.1 | Питание от сети переменного тока: 100 - 240В, 50/60 Гц; С сетевым фильтром; |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |
| 54.2 | Потребляемая мощность: не более 70VA; |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |
| 54.3 | Встроенная батарея: 10,8 – 15,0 В |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |
| 54.4 | Индикация уровня заряда батареи |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |
| 54.5 | Время работы батареи не менее: 3 часов |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |
| 55 | Комплектация: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55.1 | Основной блок |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |
| 55.2 | Шнур питания |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |
| 55.3 | Комплект датчиков и сенсоров обеспечивающий работу всех заявленных опций и функций монитора |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |
| 56 | Дополнительные условия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56.1 | Межкроватное мониторирование: не менее 6 прикроватных мониторов |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |
| 56.2 | Русифицированный интерфейс |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |
|  | ЛОТ № 7 Монитор прикроватный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Описание требований |  |  |  |  |  |  | Требуемые условия/функции/значения |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
| 1 | Сертификат соответствия |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |
| 2 | Регистрационное удостоверение МЗ РФ |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |
| 3 | Цветной жидкокристаллический TFT дисплей с широким углом обзора |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |
| 4 | Русскоязычное меню дисплея. |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |
| 5 | Количество комплектов, шт. |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |
| 6 | Год выпуска, не ранее |  |  |  |  |  |  | 2008 |  |  |
| 7 | Срок гарантии, не менее |  |  |  |  |  |  | 12 мес. |  |  |
| 8 | Срок поставки, календарные дни, не более |  |  |  |  |  |  | 15 дней |  |  |
| 9 | Срок предоставления вспомогательных услуг, календарные дни, не более |  |  |  |  |  |  | 5 дней |  |  |
| 10 | Разрешение дисплея не менее, точек |  |  |  |  |  |  | 800x600 |  |  |
| 11 | Сенсорное управление с дисплея |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |
| 12 | Ввод данных пациента непосредственно с сенсорного экрана. |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |
| 13 | Одновременное отображение на экране, не менее |  |  |  |  |  |  | 6 кривых |  |  |
| 14 | Количество числовых параметров дисплея не менее |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 15 | Режим отображения данных для неонатологии (оксикардиореспирограмма) |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |
| 16 | Возможность подключения дублирующего дисплея через стандартный VGA интерфейс |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |
| 17 | Метки синхронизации: Синхрометки ЧСС, частоты пульса, дыхания |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |
| 18 | Минимальная скорость для отображения дыхания и СО2 не более. |  |  |  |  |  |  | 1,58 мм/с |  |  |
| 19 | Разрешение тренда по всем параметрам не более |  |  |  |  |  |  | 2 минуты |  |  |
| 20 | Входной динамический диапазон для ЭКГ |  |  |  |  |  |  | ± 5МВ |  |  |
| 21 | Метод расчета ЧСС – моментальный |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |
| 22 | Диапазон регулировки чувствительности ЭКГ |  |  |  |  |  |  | От ¼ до 4х. |  |  |
| 23 | Диапазон измерения ЧСС |  |  |  |  |  |  | 14 – 300 уд./мин. |  |  |
| 24 | Диапазон подсчета VPC |  |  |  |  |  |  | 0-99 VPC/мин |  |  |
| 25 | Фильтр от помех ESU |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |
| 26 | Диапазон трансторакальной импедансной пневмографии |  |  |  |  |  |  | 0-150 |  |  |
| 27 | Диапазон регулировки чувствительности респирограммы |  |  |  |  |  |  | От ¼ до 4х. |  |  |
| 28 | Определение дыхания термисторным методом |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |
| 29 | Диапазон измерения |  |  |  |  |  |  | 50-100 |  |  |
| 30 | Определение ЧСС в режиме отображения SP02, в диапазоне |  |  |  |  |  |  | 30-295уд/мин |  |  |
| 31 | Диапазон регулировки чувствительности кривой SP02 |  |  |  |  |  |  | От 1/8 до 8. |  |  |
| 32 | NIBP:Триггерное измерение по транзисторному времени пульсовой волны |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |
| 33 | Диапазон измерения NIBP у новорожденных |  |  |  |  |  |  | От 0до 150 мм.рт.ст. |  |  |
| 34 | Ограничение времени накачки манжеты для новорожденных не более |  |  |  |  |  |  | 95 сек. |  |  |
| 35 | Диапазон измерения инвазивного давления |  |  |  |  |  |  | От -50 до 300 мм.рт.с. |  |  |
| 36 | Диапазон расчета ЧСС в режиме IBP |  |  |  |  |  |  | 15-300 уд/мин |  |  |
| 37 | Наличие каналов измерения температуры. |  |  |  |  |  |  | До 2х. |  |  |
| 38 | Измерение температуры в диапазоне |  |  |  |  |  |  | 0-45 ° С |  |  |
| 39 | Дрейф температуры не более |  |  |  |  |  |  | ± 0,005 °С |  |  |
| 40 | Точность измерения температуры |  |  |  |  |  |  | ± 0,1°С |  |  |
| 41 | Диапазон измерения et C02 |  |  |  |  |  |  | 0-95 мм.рт.ст. |  |  |
| 42 | Диапазон определения частоты дыхания в режиме et C02 |  |  |  |  |  |  | 0-150 д/мин. |  |  |
| 43 | Время отклика et C02, не более |  |  |  |  |  |  | 210 мс |  |  |
| 44 | Независимое задание тревог по всем измеряемым параметрам |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |
| 45 | «Мастер тревог» (по предустановленному шаблону) |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |
| 46 | Прямая запись данных на PC карту и термопечатающее устройство |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |
| 47 | Количество каналов печати не менее 3 - х |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |
| 48 | Разрешение печати по оси времени кривых не менее |  |  |  |  |  |  | 40 линий/мм. |  |  |
| 49 | Питание от сети переменного тока: 100 - 240В, 50/60 Гц; и от внутреннего источника питания |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |
| 50 | Встроенная батарея |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |
| 51 | Время работы батареи не менее: |  |  |  |  |  |  | 2 х часов |  |  |
| 52 | Температурный датчик - кожный |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |
| 53 | Кабель ЭКГ |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |
| 54 | Сетевой шнур |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |
| 55 | Набор стандартных принадлежностей |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |
| 56 | Основной блок |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |
| 57 | Соединительный провод ЭКГ (3/6 электродов) |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |
| 58 | Одноразовые электроды |  |  |  |  |  |  | 30 шт. |  |  |
| 59 | Воздушный шланг для многоразовых манжет (3,5м) |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |
| 60 |  |  | Манжеты для измерения АД с трубкой (многоразовые): |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Для взрослых (ширина 13 cm, окружность 21 до 30 cm) |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |
| 62 | Для детей (ширина 10 cm, окружность 15 до 23 cm) |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |
| 63 | Многоразовый датчик SpO2 |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |
| 64 | Соединительный провод SpO2 |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |
| 65 | Комплект сенсора измерения ИАД ( по типу АД и ЦВД) |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |
| 66 | Дополнительные условия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66.1 | Межкроватное мониторирование: не менее 6 прикроватных мониторов |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |
| 66.2 | Русифицированный интерфейс |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |
|  | ЛОТ № 8 Монитор пациента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Описание требований |  |  |  |  |  |  |  | Требуемые условия/функции/значения |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
| 1 | Сертификат соответствия |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |
| 2 | Регистрационное удостоверение МЗ РФ |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |
| 3 | Количество комплектов, шт. |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |
| 4 | Год выпуска, не ранее |  |  |  |  |  |  |  | 2008 |  |
| 5 | Срок гарантии, не менее |  |  |  |  |  |  |  | 12 мес. |  |
| 6 | Срок поставки, календарные дни, не более |  |  |  |  |  |  |  | 15 дней |  |
| 7 | Срок предоставления вспомогательных услуг, календарные дни, не более |  |  |  |  |  |  |  | 5 дней |  |
| 8 | Русифицированное меню управления и Setup монитора |  |  |  |  |  |  |  | наличие |  |
| 9 | Материал корпуса ударопрочный АВS пластик |  |  |  |  |  |  |  | наличие |  |
| 10 | Кнопка вызова дежурного медперсонала на передней панели монитора |  |  |  |  |  |  |  | наличие |  |
| 11 | Переключатель быстрого выбора ЭКГ отведений |  |  |  |  |  |  |  | наличие |  |
| 12 | Ручка для переноски с возможностью крепления монитора на консоли |  |  |  |  |  |  |  | наличие |  |
| 13 | Изменение угла наклона крепежного кронштейна в диапазоне |  |  |  |  |  |  |  | 0-90 град. |  |
| 14 | Возможность подключения монитора к VGA экрану |  |  |  |  |  |  |  | наличие |  |
| 15 | Высота монитора не более |  |  |  |  |  |  |  | 315мм |  |
| 16 | Ширина монитора не более |  |  |  |  |  |  |  | 285мм |  |
| 17 | Глубина монитора не более |  |  |  |  |  |  |  | 165мм |  |
| 18 | Дисплей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 | Жидкокристаллический, цветной дисплей |  |  |  |  |  |  |  |  | наличие |
| 18.2 | Разрешение не менее 640х480 |  |  |  |  |  |  |  |  | наличие |
| 19 | Коммуникационные соединения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 | Возможность передачи голосовых команд на центральный пост |  |  |  |  |  |  |  |  | наличие |
| 19.2 | Скорость передачи данных на внешние устройства не менее |  |  |  |  |  |  |  |  | 19200 бит/сек |
| 19.3 | COM-порт |  |  |  |  |  |  |  |  | наличие |
| 19.4 | VGA-порт |  |  |  |  |  |  |  |  | наличие |
| 19.5 | Порт для подключения внешнего источника питания 12V |  |  |  |  |  |  |  |  | наличие |
| 19.6 | Порт для подключения температурного датчика |  |  |  |  |  |  |  |  | наличие |
| 19.7 | Порт для подключения датчика IBP |  |  |  |  |  |  |  |  | наличие |
| 19.8 | Разъем эквипотенциального заземления |  |  |  |  |  |  |  |  | наличие |
| 20 | Измеряемые параметры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ЭКГ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.1 | Отображение не менее 2 каналов |  |  |  |  |  |  |  |  | наличие |
| 21.2 | Число отведений не менее |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 (стандартные+усиленные) |
| 21.3 | Усиление ЭКГ в диапазоне |  |  |  |  |  |  |  |  | от 2,5 до 20мм/мВ |
| 21.4 | Фильтр в диагностическом режиме по выбору пользователя в диапазоне |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.05~80Гц |
| 21.5 | Диапазон измерения ЧСС |  |  |  |  |  |  |  |  | 20-300 в мин |
| 21.6 | Анализ аритмий |  |  |  |  |  |  |  |  | наличие |
| 21.7 | Анализ смещения сегмента ST |  |  |  |  |  |  |  |  | наличие |
| 21.8 | Минимальная скорость разверстки ЭКГ |  |  |  |  |  |  |  |  | не более 6,3мм/сек |
| 21.9 | Максимальная скорость разверстки ЭКГ |  |  |  |  |  |  |  |  | не менее 50мм/сек |
| 21.10 | Защита при дефибрилляции |  |  |  |  |  |  |  |  | наличие |
| 21.11 | Время восстановления после дефибрилляции не более |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 сек |
| 22 | Дыхание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.1 | Метод измерения - импедансный |  |  |  |  |  |  |  |  | наличие |
| 22.2 | Возможность доукомплектования термисторным методом |  |  |  |  |  |  |  |  | наличие |
| 22.3 | Диапазон измерения ЧД |  |  |  |  |  |  |  |  | 2~150 дыханий/мин |
| 22.4 | Максимальная скорость разверстки кривой EtCO2 не менее |  |  |  |  |  |  |  |  | 25мм/сек |
| 22.5 | Минимальная скорость разверстки кривой дыхания не более |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,1мм/сек |
| 22.6 | SP O2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.7 | Длина волны красного цвета в диапазоне |  |  |  |  |  |  |  |  | 660~670нм |
| 22.8 | Длина волны инфракрасного цвета в диапазоне |  |  |  |  |  |  |  |  | 880~890нм |
| 22.9 | Время настройки: ожидание кривой не более |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 сек |
| 22.10 | числового значения SpO2 не более |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 сек |
| 22.11 | Использование датчиков Multisite стандарта "Nellcor" |  |  |  |  |  |  |  |  | наличие |
| 22.12 | EtCO2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.13 | Диапазон измерения |  |  |  |  |  |  |  |  | 0-99 мм.рт.ст |
| 22.14 | Частота дыхания в диапазоне |  |  |  |  |  |  |  |  | 0~150 дыханий/мин |
| 22.15 | Время нарастания бокового потока не более |  |  |  |  |  |  |  |  | 240мс |
| 23 | Неинвазивное артериальное давление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.1 | Диапазон |  |  |  |  |  |  |  |  | 0-300 мм.рт.ст |
| 23.2 | Точность |  |  |  |  |  |  |  |  | ±2 мм.рт.ст. или ±2% |
| 23.3 | Время измерения не более |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 сек |
| 23.4 | Диапазон регулировки давление автоматического сдувания манжеты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.5 | взрослая |  |  |  |  |  |  |  |  | 150-300 мм.рт.ст |
| 23.6 | для новорожденных |  |  |  |  |  |  |  |  | 100-150 мм.рт.ст |
| 24 | Температура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.1 | Диапазон измерения не уже |  |  |  |  |  |  |  |  | 0-50°С |
| 24.2 | Использование температурного датчика стандарта YSI 400 |  |  |  |  |  |  |  |  | наличие |
| 24.3 | Уровень задания тревоги температуры в диапазоне |  |  |  |  |  |  |  |  | от 10 до 50℃ |
| 25 | Встроенный модуль измерения инвазивного давления |  |  |  |  |  |  |  |  | наличие |
| 26 | Диапазон измерения |  |  |  |  |  |  |  |  | 50~250мм. рт. ст. |
| 27 | Принтер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.1 | Модуль анестезиологический |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |
| 27.2 | Количество каналов печати |  |  |  |  |  |  |  |  | не менее 2 |
| 27.3 | Печать на термобумаге не шире 65мм |  |  |  |  |  |  |  |  | наличие |
| 28 | Тренды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.1 | Графические и числовые тренды |  |  |  |  |  |  |  |  | наличие |
| 29 | Тревоги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29.1 | Функция автоматического включения печати при срабатывании тревоги |  |  |  |  |  |  |  |  | наличие |
| 29.2 | Задаваемый диапазон границ тревоги ЧСС |  |  |  |  |  |  |  |  | 20-300 в мин |
| 29.3 | Задаваемый диапазон границ тревоги ЧДД |  |  |  |  |  |  |  |  | 2-150 в мин |
| 29.4 | Задаваемый диапазон границ тревоги SpO2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 51-100% |
| 29.5 | Задаваемый диапазон границ тревоги НИАД |  |  |  |  |  |  |  |  | 20-300 мм рт. ст. |
| 29.6 | Подавление сигнализации в диапазоне |  |  |  |  |  |  |  |  | 30-60 сек |
| 30 | Комплектация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.1 | ЭКГ кабель |  |  |  |  |  |  |  |  | наличие |
| 30.2 | Сенсор измерения глубины седации( биспектрального индекса, в комплекте с одноразовыми датчиками не менее) |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 шт. |
| 30.3 | Одноразовые электроды |  |  |  |  |  |  |  |  | наличие |
| 30.4 | Многоразовый пульсоксиметрический пальцевой датчик |  |  |  |  |  |  |  |  | наличие |
| 30.5 | Датчик температуры стандарта YSI 400 |  |  |  |  |  |  |  |  | наличие |
| 30.6 | Позолоченные контакты всех датчиков |  |  |  |  |  |  |  |  | наличие |
| 30.7 | Класс защиты датчиков от проникновения воды уровня не ниже IPX7 |  |  |  |  |  |  |  |  | наличие |
| 30.8 | Манжетка для измерения неинвазивного давления, взрослая |  |  |  |  |  |  |  |  | наличие |
| 30.9 | Шланг для манжеток неинвазивного измерения давления длиной не менее |  |  |  |  |  |  |  |  | 3м |
| 30.10 | Сетевой шнур |  |  |  |  |  |  |  |  | наличие |
| 30.11 | Шнур заземления |  |  |  |  |  |  |  |  | наличие |
| 30.12 | Объединение в сеть |  |  |  |  |  |  |  |  | возможность |
| 31 | Дополнительные параметры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31.1 | Питание |  |  |  |  |  |  |  |  | 100-230В, 50/60Гц, 12±10%В |
| 31.2 | Батарея не менее |  |  |  |  |  |  |  |  | 12В 2 Aчас |
| 31.3 | Время работы от встроенного аккумулятора |  |  |  |  |  |  |  |  | не менее 1 час |
| 31.4 | Время работы от дополнительного аккумулятора |  |  |  |  |  |  |  |  | не менее 8 час |
| 31.5 | Работа от бортовой сети |  |  |  |  |  |  |  |  | наличие |
| 31.6 | Вес монитора в полной комплектации |  |  |  |  |  |  |  |  | не более 5 кг |
| ЛОТ № 9 Аппарат ИВЛ экспертного класса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Описание требований |  |  |  |  |  |  |  | Требуемые функции, значения параметров, условия |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  | Наименование оборудования |  |  |  |  |  |  |  | Аппарат ИВЛ экспертного класса |
|  |  | Общие требования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Регистрационное удостоверение Росздравнадзора |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |
| 2 |  | Сертификат соответствия Госстандарта России |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |
| 3 |  | Санитарно-эпидемиологическое заключение |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |
| 4 |  | Инструкция по эксплуатации на русском языке |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |
| 5 |  | Срок поставки, календарные дни, не более |  |  |  |  |  |  |  | 15 дней |
| 6 |  | Срок предоставления вспомогательных услуг, календарные дни, не более |  |  |  |  |  |  |  | 5 дней |
| 7 |  | Срок гарантии, не менее |  |  |  |  |  |  |  | 12 мес. |
| 8 |  | Год выпуска, не ранее |  |  |  |  |  |  |  | 2008 |
| 9 |  | Область применения Аппарат ИВЛ экспертного класса для проведения респираторной поддержки с управлением по объему и по давлению у категории пациентов от недоношенных новорожденных до взрослых с тяжелыми формами респираторных нарушений в отделениях реанимации |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |
| 10 |  | Привод Электронно-пневматический, от интегрированного компрессора или централизованной станции подачи сжатого воздуха |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |
| 11 |  | Автономное питание |  |  |  |  |  |  |  | Не менее 60 мин |
|  |  | Тип дисплея Встроенный ЖК, цветной, алфавитно-цифровой и графический экран |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |
| 11.1 |  | Управление, просмотр данных и проведение дыхательных маневров с помощью клавиши-манипулятора (touch-turn-touch) |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |
| 11.2 |  | Диагональ экрана |  |  |  |  |  |  |  | Не менее 10,4 дюйма |
| 11.3 |  | Интерфейс пользователя и руководство пользователя на русском языке. |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |
| 12 |  | Датчик потока Проксимально расположенный (у рта пациента) Количество не менее 10 шт. |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |
| 13 |  | Режимы и методы ИВЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 |  | (Синхронизированная) управляемая по объему принудительная вентиляция - (S)CMV (A/C) |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |
| 13.2 |  | Синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция управляемая по объему - SIMV |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |
| 13.3 |  | Вентиляция управляемая по давлению - PCV |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |
| 13.4 |  | Управляемая по давлению синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция – P-SIMV |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |
| 13.5 |  | Спонтанная вентиляция поддерживаемая давлением |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |
| 13.6 |  | Режим неинвазивной (с помощью лицевой маски) вентиляции легких – NIV |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |
| 13.7 |  | PEEP/CPAP |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |
| 14 |  | Специальные режимы вентиляции |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 |  | Режим адаптивной поддерживающей вентиляции с обеспечением гарантированного минутного объема дыхания с управлением по давлению и с автоматическим регулированием дыхательного объема и частоты дыхания на основе критерия минимальной работы дыхательной системы |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |
| 14.2 |  | Использование режима адаптивной поддерживающей вентиляции у пациентов с наличием или отсутствием самостоятельного дыхания |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |
| 14.3 |  | Вентиляция с двойным уровнем положительного давления в дыхательных путях |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |
| 14.4 |  | Вентиляция со сбросом давления в дыхательных путях – APRV |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |
| 14.5 |  | Адаптивная вентиляция с управляемым давлением и поддержанием заданного дыхательного объема в условиях принудительной и вспомогательной вентиляции |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |
| 15 |  | Режимы вентиляции для новорожденных |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 |  | Вентиляция управляемая по давлению - PCV |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |
| 15.2 |  | Управляемая по давлению синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция – P-SIMV |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |
| 15.3 |  | Спонтанная вентиляция поддерживаемая давлением |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |
| 15.4 |  | PEEP/CPAP |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |
| 15.5 |  | Вентиляция с двойным уровнем положительного давления в дыхательных путях |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |
| 15.6 |  | Вентиляция со сбросом давления в дыхательных путях – APRV |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |
| 15.7 |  | Адаптивная вентиляция с управляемым давлением и поддержанием заданного дыхательного объема в условиях принудительной и вспомогательной вентиляции |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |
| 16 |  | Апноэ-вентиляция Функция поддержки вентиляции при возникновении апноэ при самостоятельном дыхании и вспомогательных режимах, сопровождается звуковой сигнализацией и переключением в режим принудительной вентиляции |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |
| 16.1 |  | Возврат в исходный режим при возобновлении самостоятельного дыхания |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |
| 17 |  | Специальные функции |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 |  | Автоматически предлагаемый выбор начальных параметров вентиляции с учетом идеального веса больного |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |
| 17.2 |  | TRC – возможность компенсации сопротивления эндотрахеальной или трахеостомической трубок для снижения работы дыхания пациента |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |
| 17.3 |  | Ручное дыхание |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |
| 17.4 |  | Инспираторная и экспираторная задержка дыхания до 20 сек |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |
| 17.5 |  | Встроенный в дыхательный контур небулайзер |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |
| 17.6 |  | 100% О2 |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |
| 17.7 |  | Режим ожидания |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |
| 17.8 |  | Раздувание легких (sigh) |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |
| 17.9 |  | Функция проведения автоматического дыхательного маневра с построением и анализом инспираторной и экспираторной кривых растяжимости (петля объем- давление) |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |
| 17.10 |  | Расчет величины статической (истинной) растяжимости легких |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |
| 17.11 |  | Определение оптимального уровня РЕЕР и максимального давления в дыхательных путях |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |
| 17.12 |  | Возможность проведения рекрутмент-маневра (раскрытие альвеол) с установкой давления в дыхательных путях от 25 до 60 см вод. ст. и задержкой дыхания на вдохе от 0 до 30 сек |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |
| 18 |  | Параметры вентиляции |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 |  | Дыхательный объем |  |  |  |  |  |  |  | 2 – 2000 мл |
| 18.2 |  | Частота дыханий |  |  |  |  |  |  |  | 1 – 120 в мин |
| 18.3 |  | Время вдоха |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 – 10 сек |
| 18.4 |  | Инспираторная пауза (Плато) |  |  |  |  |  |  |  | 0 – 8 сек |
| 18.5 |  | Максимальный поток на вдохе |  |  |  |  |  |  |  | 1 – 180 л/мин |
| 18.6 |  | PEEP |  |  |  |  |  |  |  | 0 – 50 смН2О |
| 18.7 |  | Отношение времени вдоха к выдоху I/E |  |  |  |  |  |  |  | 1:25 до 4:1 |
| 18.8 |  | Предел давления на вдохе |  |  |  |  |  |  |  | 5 – 100 смН2О выше PEEP/CPAP |
| 18.9 |  | Поддержка давлением |  |  |  |  |  |  |  | 0 – 100 смН2О выше PEEP/CPAP |
| 18.10 |  | Чувствительность триггера по потоку |  |  |  |  |  |  |  | 0.5 – 15 л/мин |
| 18.11 |  | Чувствительность триггера по давлению |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 - 10 смН2О ниже PEEP/CPAP |
| 18.12 |  | Время высокого давления: |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 - 30 сек |
| 18.13 |  | Время низкого давления: |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 - 30 сек |
| 18.14 |  | Содержание кислорода |  |  |  |  |  |  |  | 21 – 100% |
| 18.15 |  | Чувствительность экспираторного триггера |  |  |  |  |  |  |  | 5 – 70% от пикового потока |
| 18.16 |  | Время нарастания давления |  |  |  |  |  |  |  | 25 – 200 мсек |
| 18.17 |  | % минутного объема дыхания |  |  |  |  |  |  |  | 25 – 350% |
| 19 |  | Мониторинг пациента |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 |  | Отображение в режиме реального времени кривых: объем, поток, давление |  |  |  |  |  |  |  | Не менее 3 одновременно |
| 19.2 |  | Дыхательные петли: давление – объем, объем – поток, давление – поток |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |
| 19.3 |  | Тренды всех мониторируемых параметров (не менее 26 параметров) |  |  |  |  |  |  |  | 24 часа |
| 19.4 |  | Графики целевых и реальных значений: минутной вентиляции, дыхательного объема и частоты дыхания |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |
| 19.5 |  | Замораживание кривых с функцией курсора |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |
| 19.6 |  | Дневник событий |  |  |  |  |  |  |  | Не менее 1000 |
| 20 |  | Мониторинг показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.1 |  | Цифровое представление измеренных значений пикового, плато, PEEP/CPAP, максимального, минимального и среднего давления в дыхательных путях, общей частоты дыхания, частоты спонтанного дыхания, времени вдоха и выдоха, отношение I:E, дыхательного объема, минутного объема дыхания, объема утечки, концентрации кислорода, динамической и статической податливости легких, сопротивления на вдохе и на выдохе. |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |
| 20.2 |  | Величина Аuto-PEEP, P 0,1 , приложенная работа (WOB) |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |
| 20.3 |  | Величина постоянных времени вдоха и выдоха (RC) |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |
| 20.4 |  | Индекс быстрого поверхностного дыхания |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |
| 21 |  | Сигналы тревоги, настраиваемые пользователем |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.1 |  | Верхняя и нижняя границы давления в дыхательных путях |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |
| 21.2 |  | Верхняя и нижняя границы минутного объема дыхания |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |
| 21.3 |  | Верхняя и нижняя границы дыхательного объема |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |
| 21.4 |  | Верхняя и нижняя границы частоты дыхания |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |
| 21.5 |  | Апноэ |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |
| 22 |  | Специальные сигналы тревоги |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.1 |  | Содержание кислорода |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |
| 22.2 |  | отсоединение пациента |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |
| # 22.3 |  | # потеря PEEP |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |
| 22.4 |  | неисправность датчика потока |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |
| 22.5 |  | подача сжатого газа (кислород/воздух) |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |
| 22.6 |  | сетевое питание |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |
| 22.7 |  | заряжаемая батарея |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |
| 23 |  | Подача газа (кислород/воздух) |  |  |  |  |  |  |  | 2 – 6 бар |
| 24 |  | Комплектация аппарата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.1 |  | Тележка на колесах для перемещения внутри больницы с встроенным аккумулятором |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |
| # 24.2 |  | Медицинский компрессор, размещаемый на тележке |  |  |  |  |  |  |  | # Наличие |
| 24.3 |  | Шланги высокого давления для воздуха и для кислорода |  |  |  |  |  |  |  | По 1 шт. |
| 24.4 |  | Контур дыхания для взрослых, автоклавируемый (включая трубки, переходники, соединители, водозаборники, трубку пациента) |  |  |  |  |  |  |  | 2 шт. |
| 24.5 |  | Контур дыхания для детей, автоклавируемый (включая трубки, переходники, соединители, водозаборники, трубку пациента) |  |  |  |  |  |  |  | 2 шт. |
| 24.6 |  | Держатель для контура |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |
| 24.7 |  | Датчик кислорода |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |
| 24.8 |  | Датчик потока многоразовый для взрослых и детей, не менее, шт. |  |  |  |  |  |  |  | 10 шт. |
| 24.9 |  | Увлажнитель с сервоконтролем температуры, с камерой для новорожденных, в комплекте с принадлежностями |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |
| ЛОТ № 10 Инфузионные шприцевые и перистальтические насосы. Мобильные стойки для инфузионных насосов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  |  |  |  |  | Описание требований |  |  |  | Требуемые функции, значения параметров, условия |
| 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |
|  |  |  |  |  |  | Наименование оборудования |  |  |  | Инфузионные шприцевые и перистальтические насосы. Мобильные стойки для инфузионных насосов |
| 1. Общие требования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  | Рег. Удостоверение МЗ РФ |  |  |  | Наличие |
| 1.2 |  |  |  |  |  | Сертификат соответствия Госстандарта РФ |  |  |  | Наличие |
| 1.3 |  |  |  |  |  | Инструкция по применению на русском языке |  |  |  | Наличие |
| 1.4 |  |  |  |  |  | Гарантия, не менее, мес. |  |  |  | 24 месяца |
| 1.5 |  |  |  |  |  | Интервал ТО, не менее, мес. |  |  |  | 24 месяца |
| 1.6 |  |  |  |  |  | Срок поставки, календарные дни, не более |  |  |  | 15 дней |
| 1.7 |  |  |  |  |  | Срок предоставления вспомогательных услуг, календарные дни, не более |  |  |  | 5 дней |
| 1.8 |  |  |  |  |  | Год выпуска, не ранее |  |  |  | 2008 |
| 2. Технические характеристики перистальтического насоса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  | Размеры (Ш х В х Г) / Вес |  |  |  | 214 х 68 х 124 мм / 1.4 кг |
| 2.2 |  |  |  |  |  | Тип модуля |  |  |  | Перистальтический, стыковка модулей без внешних устройств |
| 2.3 |  |  |  |  |  | Интерфейс |  |  |  | Меню на русском языке |
| 2.4 |  |  |  |  |  | Графический дисплей |  |  |  | Высокое разрешение, регулировка подсветки |
| 2.5 |  |  |  |  |  | Погрешность инфузии |  |  |  | ± 5% за 96ч с оригин. системой |
| 2.6 |  |  |  |  |  | Скорость инфузии |  |  |  | 0.1 – 1200 мл/ч, шаг 0.01 |
| 2.7 |  |  |  |  |  | Задаваемый объем инфузии |  |  |  | 0.1 – 9999 мл, шаг 0.01/0.1/1 |
| 2.8 |  |  |  |  |  | Задаваемое время инфузии |  |  |  | 00ч 01м – 99ч 59м, шаг 1 мин |
| 2.9 |  |  |  |  |  | Изменение скорости |  |  |  | С остановкой инфузии |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Без остановки инфузии |
| 2.10 |  |  |  |  |  | Расчет скорости |  |  |  | Ввод объема и времени; Ввод дозы в мг, мкг, ммоль, МЕ, мЭкв, вес и время в мин/ч/24ч |
| 2.11 |  |  |  |  |  | Инфузия у новорожденных |  |  |  | Ввод веса пациента в граммах |
| 2.12 |  |  |  |  |  | Скорость болюса |  |  |  | До 1200 мл/ч |
| 2.13 |  |  |  |  |  | Объем болюса |  |  |  | 0.1 – 50 мл |
| 2.14 |  |  |  |  |  | Варианты болюсной инфузии |  |  |  | Болюс «по требованию»; болюс с заданным объемом/временем/дозой Ввод болюса в единицах/кг |
| 2.15 |  |  |  |  |  | Режим «Открытая вена» |  |  |  | Регулировка и отключение |
| 2.16 |  |  |  |  |  | Режим «Пауза» |  |  |  | Выбор нажатием одной кнопки Таймер обратного отсчета |
| 2.17 |  |  |  |  |  | Список Лекарств |  |  |  | Сохранение до 720 препаратов; группировка в категории |
| 2.18 |  |  |  |  |  | Параметры препаратов, доступные в программе насоса |  |  |  | Название; концентрация; скорость по умолчанию, мин., макс.; приоритет; болюс |
| 2.19 |  |  |  |  |  | Память |  |  |  | Последние 1000 событий |
| 2.20 |  |  |  |  |  | Режим контролируемой пациентом анальгезии (PCA) |  |  |  | Наличие; активация при подключении гарнитуры PCA |
| 2.21 |  |  |  |  |  | Режим комбинированной инфузии (Piggyback) |  |  |  | Программирование данных первичной и вторичной инфузии |
| 2.22 |  |  |  |  |  | Блок клавиатуры |  |  |  | Три уровня защиты |
| 2.23 |  |  |  |  |  | Защита от свободного потока |  |  |  | Две системы контроля – встроенные в насос и в линию |
| 2.24 |  |  |  |  |  | Загрузка и выгрузка инфузионной линии |  |  |  | Автоматическая |
| 2.25 |  |  |  |  |  | Контроль давления |  |  |  | Два датчика – на входе и выходе |
| 2.26 |  |  |  |  |  | Окклюзионное давление |  |  |  | 9 уровней: от 75 до 900 ммHg |
| 2.27 |  |  |  |  |  | Функция «Антиболюс» |  |  |  | Наличие |
| 2.28 |  |  |  |  |  | Сигнализация |  |  |  | Оптическая и звуковая |
| 2.29 |  |  |  |  |  | Индикаторы тревоги |  |  |  | Раздельная предупреждающая и тревожная сигнализация |
| 2.30 |  |  |  |  |  | Причины тревоги |  |  |  | Батарея разряжается/разряжена; окклюзия; воздух в линии; флакон (почти) пуст, ошибка установки линии, контроль дозы, объем введен; время истекло |
| 3. Технические характеристики шприцевого насоса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  | Размеры (Ш х В х Г) / Вес |  |  |  | 249 х 68 х 152 мм / 1.4 кг |
| 3.2 |  |  |  |  |  | Тип модуля |  |  |  | Шприцевой, стыковка модулей без внешних устройств |
| 3.3 |  |  |  |  |  | Интерфейс |  |  |  | Меню на русском языке |
| 3.4 |  |  |  |  |  | Графический дисплей |  |  |  | Высокое разрешение, регулировка подсветки |
| 3.5 |  |  |  |  |  | Используемые шприцы |  |  |  | 2/3, 5, 10, 20, 30, 50/60 мл различных производителей |
| 3.6 |  |  |  |  |  | Определение объема шприца |  |  |  | Автоматическое |
| 3.7 |  |  |  |  |  | Точность инфузии |  |  |  | ± 2%, включая шприц |
| 3.8 |  |  |  |  |  | Скорость инфузии |  |  |  | 0.1 – 1800 мл/ч, шаг 0.01 |
| 3.9 |  |  |  |  |  | Задаваемый объем инфузии |  |  |  | 0.1 – 9999 мл, шаг 0.01/0.1/1 |
| 3.10 |  |  |  |  |  | Задаваемое время инфузии |  |  |  | 00ч01м – 99ч59м, шаг 1 мин |
| 3.11 |  |  |  |  |  | Изменение скорости |  |  |  | С остановкой инфузии |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Без остановки инфузии |
| 3.12 |  |  |  |  |  | Расчет скорости |  |  |  | Через объем и время; Через дозу в мг, мкг, ммоль, МЕ, мЭкв, вес и время в мин/ч/24ч |
| 3.13 |  |  |  |  |  | Инфузия у новорожденных |  |  |  | Ввод веса пациента в граммах |
| 3.14 |  |  |  |  |  | Скорость болюса |  |  |  | До 1200 мл/ч |
| 3.15 |  |  |  |  |  | Объем болюса |  |  |  | 0.1 – 50 мл |
| 3.16 |  |  |  |  |  | Варианты болюсной инфузии |  |  |  | Болюс «по требованию»; Болюс с заданным объемом/временем/дозой Ввод болюса в единицах/кг |
| 3.17 |  |  |  |  |  | Режим «Открытая вена» |  |  |  | Регулировка и отключение |
| 3.18 |  |  |  |  |  | Режим «Пауза» |  |  |  | Выбор нажатием одной кнопки Таймер обратного отсчета |
| 3.19 |  |  |  |  |  | Список Лекарств |  |  |  | Сохранение до 720 препаратов; группировка в категории |
| 3.20 |  |  |  |  |  | Параметры препаратов, доступные в программе насоса |  |  |  | Название; концентрация; скорость по умолчанию, мин., макс.; приоритет; болюс |
| 3.21 |  |  |  |  |  | Память |  |  |  | Последние 1000 событий |
| 3.22 |  |  |  |  |  | Режим PCA |  |  |  | Наличие; активация при подключении гарнитуры PCA |
| 3.23 |  |  |  |  |  | Блок клавиатуры |  |  |  | Три уровня защиты |
| 3.24 |  |  |  |  |  | Защита от свободного потока |  |  |  | Автоматический фиксатор штока, встроенный в насос |
| 3.25 |  |  |  |  |  | Загрузка и выгрузка шприца |  |  |  | Автоматическая |
| 3.26 |  |  |  |  |  | Окклюзионное давление |  |  |  | 9 уровней: от 75 до 900 мм Hg |
| 3.27 |  |  |  |  |  | Функция «Антиболюс» |  |  |  | Наличие |
| 3.28 |  |  |  |  |  | Сигнализация |  |  |  | Оптическая и звуковая |
| 3.29 |  |  |  |  |  | Индикаторы тревоги |  |  |  | Раздельная предупреждающая и тревожная сигнализация |
| 3.30 |  |  |  |  |  | Причины тревоги |  |  |  | Батарея разряжается/разряжена; окклюзия, шприц (почти) пуст; ошибка установки шприца; контроль дозы; объем введен; время истекло |
| 4. Общие характеристики насосов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  |  |  |  |  | Тип электропитания |  |  |  | 100 ... 240В, 50/60 Гц |
| 4.2 |  |  |  |  |  | Низковольтный источник |  |  |  | 11 ... 16В, постоянный ток |
| 4.3 |  |  |  |  |  | Тип аккумулятора |  |  |  | NiMH |
| 4.4 |  |  |  |  |  | Работа от аккумулятора |  |  |  | 8 ч при скорости > 25 мл/ч |
| 4.5 |  |  |  |  |  | Зарядка аккумулятора |  |  |  | 6 ч |
| 4.6 |  |  |  |  |  | Комплектация прибора |  |  |  | Насос; аккумулятор; инструкция на русском языке, упаковка |
| 4.7 |  |  |  |  |  | Общее количество насосов |  |  |  | 6 (шесть) перистальтических и 12 (двенадцать) шприцевых насосов |
| 5. Технические характеристики стойки мобильной для инфузионных насосов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  |  |  |  |  | Размеры / колесная база, мм |  |  |  | 707 х 613 |
| 5.2 |  |  |  |  |  | Размеры / высота, мм |  |  |  | 1730 – 2130 (регулировка) |
| 5.3 |  |  |  |  |  | Количество колес / Вес |  |  |  | пять, два со стопорами / 14 кг |
| 5.4 |  |  |  |  |  | Максимальная нагрузка |  |  |  | Не менее 70 кг |
| 5.5 |  |  |  |  |  | Подвесы для флаконов |  |  |  | Не менее четырех |
| 5.6 |  |  |  |  |  | Емкость для слива жидкости |  |  |  | Наличие, съемная конструкция |
| 5.7 |  |  |  |  |  | Транспортная ручка |  |  |  | Наличие, регулировка по высоте |
| 5.8 |  |  |  |  |  | Общее количество стоек |  |  |  | 6 (шесть) |
| ЛОТ № 11 Кровать функциональная четырехсекционная с механическим приводом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  |  |  | Описание требований |  |  |  |  |  | Требуемые функции, значения параметров, условия |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  |  |  | Наименование оборудования |  |  |  |  |  | Кровать функциональная четырехсекционная с механическим приводом |
| 1 |  |  |  | Общие требования |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  | Регистрационное удостоверение МЗ РФ |  |  |  |  |  | Наличие |
| 1.2 |  |  |  | Сертификат соответствия Госстандарта РФ |  |  |  |  |  | Наличие |
| 1.3 |  |  |  | Гарантийный срок, не менее, мес. |  |  |  |  |  | 12 мес. |
| 1.4 |  |  |  | Ввод в эксплуатацию |  |  |  |  |  | Наличие |
| 1.5 |  |  |  | Инструкция на русском языке |  |  |  |  |  | Наличие |
| 1.6 |  |  |  | Срок поставки, календарные дни, не более |  |  |  |  |  | 15 дней |
| 1.7 |  |  |  | Срок предоставления вспомогательных услуг, календарные дни, не более |  |  |  |  |  | 5 дней |
| 1.8 |  |  |  | Год выпуска, не ранее |  |  |  |  |  | 2008 |
| 2 |  |  |  | Требования к результатам применения оборудования. (функционирование оборудования, отрасли медицины для применения, получаемые результаты и т.д.) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  | Кровать предназначена для оптимального размещения пациента в период нахождения в условиях ЛПУ и представляет собой единую систему, обеспечивающую сочетание высоких функциональных и технических характеристик с удобством работы медперсонала |  |  |  |  |  | Наличие |
| 3 |  |  |  | Технические параметры, функциональные характеристики (индивидуальные свойства данного оборудования) |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  | Рамное основание |  |  |  |  |  | Наличие |
| 3.2 |  |  |  | Материал несущей рамы |  |  |  |  |  | Сталь |
| 3.3 |  |  |  | Материал ложа пациента |  |  |  |  |  | прессованный металлический лист |
| 3.4 |  |  |  | Сплошная окраска всех металлических деталей (включая скрытые полости) специальной высокопрочной полимерной краской, стойкой к агрессивным средам. |  |  |  |  |  | Наличие |
| 3.5 |  |  |  | Количество секций ложа |  |  |  |  |  | 4 |
| 3.6 |  |  |  | Количество вентиляционных отверстий во всех секциях ложа |  |  |  |  |  | 66 |
| 3.7 |  |  |  | Резиновые накладки на тазовой и бедренной секциях, предотвращающие скольжение матраца, не менее |  |  |  |  |  | 4 |
| 3.8 |  |  |  | Количество отверстий для ограничительных ремней |  |  |  |  |  | 6 |
| 3.9 |  |  |  | Количество положений голеностопной секции |  |  |  |  |  | 2 |
| 3.10 |  |  |  | Габаритные размеры ложа |  |  |  |  |  | 1950х830 мм |
| 3.11 |  |  |  | Высота ложа пациента, не менее |  |  |  |  |  | 550 мм |
| 3.12 |  |  |  | Регулировка угла спинной секции ложа, механическая, с помощью складывающейся рукоятки, в диапазоне |  |  |  |  |  | 0-75 градусов |
| 3.13 |  |  |  | Регулировка угла коленных секций ложа механическая, с помощью складывающейся рукоятки, в диапазоне |  |  |  |  |  | 0-45 градусов |
| 3.14 |  |  |  | Боковые ограждения складывающиеся вперед |  |  |  |  |  | Наличие |
| 3.15 |  |  |  | Фиксация боковых ограждений в 3-х положениях (плоское, среднее, верхнее) |  |  |  |  |  | Наличие |
| 3.16 |  |  |  | Материал боковых ограждений |  |  |  |  |  | Анодированный алюминий |
| 3.17 |  |  |  | Съемный хромированный стопор матраца |  |  |  |  |  | Наличие |
| 3.18 |  |  |  | Торцы быстросъемные с фиксаторами из пластика бежевого цвета |  |  |  |  |  | Наличие |
| 3.19 |  |  |  | Колеса со специальными покрышками длительного использования, диаметр 125 мм, с диагональным тормозом |  |  |  |  |  | Наличие |
| 3.20 |  |  |  | Инфузионная стойка, телескопическая, с 4 складывающимися крючками |  |  |  |  |  | Наличие |
| 3.21 |  |  |  | Специальное круглое отверстие для установки дополнительных принадлежностей, не менее |  |  |  |  |  | 14 |
| 3.22 |  |  |  | Специальный держатель для установки коротких боковых ограждений, расположенный в ножной части кровати, не менее |  |  |  |  |  | 2 |
| 3.23 |  |  |  | Материал угловых бамперов торцов |  |  |  |  |  | Полипропилен |
| 3.24 |  |  |  | Материал боковых протекторов |  |  |  |  |  | Полипропилен |
| 3.25 |  |  |  | Матрац с ПВХ покрытием, внутренний чехол хлопчатобумажный габаритные размеры, не менее |  |  |  |  |  | 1900х830х100 мм |
| 3.26 |  |  |  | Габаритные размеры внешние, не более - длина - ширина - высота (от пола до основании матраца) |  |  |  |  |  | 2173 мм 946 мм 550 мм |
| 3.27 |  |  |  | Масса нетто |  |  |  |  |  | 68 кг. |
| 3.28 |  |  |  | Масса брутто |  |  |  |  |  | 70 кг |
| 4. |  |  |  | Комплектность оборудования (базовая комплектация производителя) |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  |  |  | Кровать |  |  |  |  |  | 1 шт. |
| 4.2 |  |  |  | Торец |  |  |  |  |  | 2 шт. |
| 4.3 |  |  |  | Боковые ограждения |  |  |  |  |  | 2 шт. |
| 4.4 |  |  |  | Матрац |  |  |  |  |  | 1 шт. |
| 4.5 |  |  |  | Инфузионная стойка |  |  |  |  |  | 1 шт. |
| 4.6 |  |  |  | Стопор матраца |  |  |  |  |  | 1 шт. |
| 5 |  |  |  | Требования к упаковке (материал, тепло и морозостойкость, защищенность от мех. повреждений и т.д.) |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  |  |  | Картонная упаковка с пластиковыми окантовочными лентами |  |  |  |  |  | Наличие |
| 5.2 |  |  |  | Комплект из 2 транспортировочных металлических бамперов для рамы |  |  |  |  |  | Наличие |
| 6 |  |  |  | Требования к транспортировке (доставка авто, ж/д, авиа и др. транспортом, температурный режим и др.) |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  |  |  | Транспортировка в горизонтальном положении на одной из продольных сторон ложа |  |  |  |  |  | Наличие |
| 6.2 |  |  |  | Транспортировка в вертикальном положении на головной части кровати |  |  |  |  |  | Наличие |
| 6.3 |  |  |  | Количество комплектов, шт. |  |  |  |  |  | 29 |
| ЛОТ № 12 Больничная функциональная кровать |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  |  |  |  | Описание требований |  |  |  |  | Требуемые функции, значения параметров, условия |
| 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |
|  |  |  |  |  | Наименование оборудования |  |  |  |  | Больничная функциональная кровать |
| 1 |  |  |  |  | Тип рамы |  |  |  |  | Хромированная сталь |
| 2 |  |  |  |  | Матрацное основание |  |  |  |  | 3 секции |
| 3 |  |  |  |  | Материал матрацного основания |  |  |  |  | Стальная плита хромированная Нижний каркас – эпоксидное покрытие |
| 4 |  |  |  |  | Амортизаторы на углах |  |  |  |  | наличие |
| 5 |  |  |  |  | Ширина матрацного основания (включая амортизаторы) |  |  |  |  | 945 мм |
| 6 |  |  |  |  | Длина матрацного основания (включая амортизаторы) |  |  |  |  | 2135 мм |
| 7 |  |  |  |  | Регулировка высоты |  |  |  |  | Электрическая, с помощью пульта ручного управления |
| 8 |  |  |  |  | Диапазон регулировка высоты |  |  |  |  | 440-830 мм |
| 9 |  |  |  |  | Спинная секция, наклон |  |  |  |  | 0° до +65°, с помощью пульта ручного управления, электрически |
| 11 |  |  |  |  | Ножная секция, наклон |  |  |  |  | -45° до 0°, пневматически, бесступенчато |
| 12 |  |  |  |  | # Положение Тренделебург |  |  |  |  | 26 °, пневматически, бесступенчато |
| 13 |  |  |  |  | # Положение Антитренделебург |  |  |  |  | 14 ° , пневматически, бесступенчато |
| 14 |  |  |  |  | Колеса |  |  |  |  | Колеса ш 125 мм, с центральной системой блокировки |
| 15 |  |  |  |  | Рекомендуемый размер матраца |  |  |  |  | 850*2000 мм |
| 16 |  |  |  |  | Вес |  |  |  |  | Примерно 90 кг (без принадлежностей) |
| 17 |  |  |  |  | Максимальная нагрузочная способность (с принадлежностями) |  |  |  |  | 180 кг |
| 18 |  |  |  |  | ### Торец,перемещаемый,каркас хромированный ,панель (бук) |  |  |  |  | 2 шт. |
| 19 |  |  |  |  | ### Матрац Medi-Flex-Safe с полиуретановым покрытием, гигиеничный 2000x850x130 мм |  |  |  |  | ### 1 шт. |
| 20 |  |  |  |  | ### Боковые ограждения, опускающаяся,пара |  |  |  |  | ### 1 пара |
| Требования к системе качества производства и продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  | Наличие регистрации МЗ РФ |  |  |  |  | наличие |
| 22 |  |  |  |  | Сертификат соответствия Госстандарта РФ |  |  |  |  | наличие |
| 23 |  |  |  |  | Санитарно-эпидемиологическое заключение Гос. санитарно-эпидемиологической службы РФ. |  |  |  |  | наличие |
| 24 |  |  |  |  | Инструкция по эксплуатации на русском языке |  |  |  |  | наличие |
| 25 |  |  |  |  | Срок гарантии, мес. |  |  |  |  | 36 месяцев |
| 26 |  |  |  |  | Срок поставки, календарные дни, не более |  |  |  |  | 15 дней |
| 27 |  |  |  |  | Срок предоставления вспомогательных услуг, календарные дни, не более |  |  |  |  | 5 дней |
| 28 |  |  |  |  | Год выпуска, не ранее |  |  |  |  | 2008 |
| 29 |  |  |  |  | Количество комплектов. |  |  |  |  | 12 шт. |