| ЛОТ № 1 Универсальный рентгенодиагностический комплекс на 3 рабочих места на базе стола с дистанционным управлением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№. п/п |  | Описание требований |  |  |  |  |  |  | Требуемые условия\функции\ значения |  |  |  |  |  |  |  | Предлагаемые условия\функции\ значения (заполняются участником размещения заказа) |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
|  |  | Наименование оборудования |  |  |  |  |  |  | Универсальный рентгенодиагностический комплекс на 3 рабочих места на базе стола с дистанционным управлением |  |  |  |  |  |  |  | Указать полное наименование оборудования, модель, производителя, страну происхождения |  |  |
| 1. Общие требования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Регистрационное удостоверение МЗ РФ на аппарат |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать №, дату выдачи, срок действия |  |  |
|  |  | Сертификат Госстандарта России на аппарат |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать №, дату выдачи, срок действия |  |  |
|  |  | Гигиеническое заключение МЗ РФ на аппарат (санитарно-эпидемиологическое заключение) |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать №, дату выдачи, срок действия |  |  |
|  |  | Год выпуска, не ранее |  |  |  |  |  |  | 2008 |  |  |  |  |  |  |  | Указать год выпуска |  |  |
|  |  | Срок гарантии, не менее |  |  |  |  |  |  | 12 мес. |  |  |  |  |  |  |  | Указать срок |  |  |
|  |  | Срок поставки, календарные дни, не более |  |  |  |  |  |  | 15 дней |  |  |  |  |  |  |  | Указать срок |  |  |
|  |  | Срок предоставления вспомогательных услуг, календарные дни, не более |  |  |  |  |  |  | 10 дней |  |  |  |  |  |  |  | Указать срок |  |  |
|  |  | Напряжение и частота питающей сети |  |  |  |  |  |  | 380 В, 50 Гц |  |  |  |  |  |  |  | Указать параметры |  |  |
| 2. Стол-штатив с дистанционным управлением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Стол с электрическим моторным приводом с дистанционным управлением |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие, тип привода |  |  |
|  |  | Интегрированный пульт управления стола и генератора |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
|  |  | Микропроцессорное управление. Система самотестирования с указанием кодов ошибок для облегчения диагностики техническому персоналу |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие, тип управления |  |  |
|  |  | Манипуляторы для управления перемещениями стола типа «джойстик», в количестве, не менее |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | Указать количество |  |  |
|  |  | Оптический канал связи пульта управления и стола. |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
|  |  | Индикация на дисплее параметров положения стола: угол наклона стола, колонны излучателя; индикация размера кассеты, программы деления кассеты на снимки; угла, скорости и высоты среза линейной томографии |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие, типы параметров |  |  |
|  |  | Функции, дублируемые на пульте управления, расположенном непосредственно на столе |  |  |  |  |  |  | Наклон стола Перемещение колонны и ЭСУ Перемещение деки стола Наклон колонны Изменение фокусного расстояния Управление коллиматором Загрузка/выброс кассеты |  |  |  |  |  |  |  | Указать функции |  |  |
|  |  | Индикация на дисплее расположенном непосредственно на столе углов наклона стола и колонны |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие индикации |  |  |
|  |  | Диапазон изменения угла наклона (поворота) стола |  |  |  |  |  |  | от -30 до +90 град |  |  |  |  |  |  |  | Указать диапазон |  |  |
|  |  | Скорость наклона (поворота) стола, плавно изменяющаяся в диапазоне |  |  |  |  |  |  | От 0 до 6 град/cек |  |  |  |  |  |  |  | Указать скорость наклона |  |  |
|  |  | Автоматическая остановка стола в горизонтальной позиции |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
|  |  | Вес стола, не более |  |  |  |  |  |  | 690 кг |  |  |  |  |  |  |  | Указать параметры |  |  |
|  |  | Длина деки стола, не менее |  |  |  |  |  |  | 210 см |  |  |  |  |  |  |  | Указать параметры |  |  |
|  |  | Ширина деки стола, не менее |  |  |  |  |  |  | 74 см |  |  |  |  |  |  |  | Указать параметры |  |  |
|  |  | Высота деки стола от пола, не более |  |  |  |  |  |  | 85 см |  |  |  |  |  |  |  | Указать параметры |  |  |
|  |  | Поперечное перемещение деки стола, не менее |  |  |  |  |  |  | +/- 17см |  |  |  |  |  |  |  | Указать параметры |  |  |
|  |  | Скорость поперечного перемещения деки стола, плавно изменяющаяся в диапазоне |  |  |  |  |  |  | От 0до 5см/cек |  |  |  |  |  |  |  | Указать скорость перемещения |  |  |
|  |  | Карбоновое покрытие деки стола, с коэффициентом поглощения рентгеновского излучения, не более, |  |  |  |  |  |  | 0,5 мм Аl |  |  |  |  |  |  |  | Указать параметры |  |  |
|  |  | Расстояние от деки стола до приемника, не более |  |  |  |  |  |  | 78 мм |  |  |  |  |  |  |  | Указать параметры |  |  |
|  |  | Максимальная нагрузка на стол (вес пациента), не менее |  |  |  |  |  |  | 180 кг |  |  |  |  |  |  |  | Указать параметры |  |  |
| 3. Экранно-снимочное устройство (ЭСУ), интегрированное с колонной рентгеновского излучателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Диапазон плавного изменения фокусного расстояния |  |  |  |  |  |  | От 115 до 150 см |  |  |  |  |  |  |  | Указать диапазон |  |  |
|  |  | Фокусное расстояние снимка при томографии, не менее |  |  |  |  |  |  | 115 см |  |  |  |  |  |  |  | Указать параметры |  |  |
|  |  | Продольное перемещение колонны излучателя и экранно-снимочного устройства (ЭСУ), не менее |  |  |  |  |  |  | 124 см |  |  |  |  |  |  |  | Указать параметры |  |  |
|  |  | Минимальная высота от пола до фокуса трубки в вертикальной позиции стола, не более |  |  |  |  |  |  | 30 см |  |  |  |  |  |  |  | Указать параметры |  |  |
|  |  | Максимальная высота от пола до фокуса трубки в вертикальной позиции стола, не менее |  |  |  |  |  |  | 200 см |  |  |  |  |  |  |  | Указать параметры |  |  |
|  |  | Минимальное расстояние от края стола до центра ЭСУ (кассеты), не более |  |  |  |  |  |  | 43 см |  |  |  |  |  |  |  | Указать параметры |  |  |
|  |  | Скорость продольного перемещения колонны излучателя с ЭСУ, плавно изменяющаяся в диапазоне |  |  |  |  |  |  | От 0 до15см/cек |  |  |  |  |  |  |  | Указать скорость перемещения |  |  |
|  |  | Диапазон изменения проекционного угла (боковые проекции) с коррекцией параллакса, не менее |  |  |  |  |  |  | От +40 град до -40 град |  |  |  |  |  |  |  | Указать диапазон |  |  |
|  |  | Угол поворота рентгеновского излучателя с промежуточной фиксацией, не менее |  |  |  |  |  |  | 180 град |  |  |  |  |  |  |  | Указать параметры |  |  |
|  |  | Скорость изменения проекционного угла, плавно изменяющаяся в диапазоне |  |  |  |  |  |  | От 0до 6 град/сек |  |  |  |  |  |  |  | Указать скорость изменения угла |  |  |
|  |  | Возможность исследования всех участков тела без передвижения пациента |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать возможности |  |  |
|  |  | Автоматическая заправка, центровка и распознавание формата кассеты |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
|  |  | Форматы используемых кассет |  |  |  |  |  |  | 18х24 и 35х43 см |  |  |  |  |  |  |  | Указать форматы |  |  |
|  |  | Маркер пленки, вставленный в кассетодержатель |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие маркера |  |  |
|  |  | Электронная программа деления кассеты при снимке на |  |  |  |  |  |  | 2, 3, 4 части |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
|  |  | Функция выполнения серий снимков, наличие |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие функции |  |  |
|  |  | Время перехода в режим прицельных снимков, не более |  |  |  |  |  |  | 0,85 сек |  |  |  |  |  |  |  | Указать параметры |  |  |
|  |  | Возможность выполнять линейную томографию при любом угле наклона деки стола |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие возможности |  |  |
|  |  | Электронная синхронизация перемещения колонны излучателя и ЭСУ |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
|  |  | Углы/время проведения линейной томографии |  |  |  |  |  |  | 8°: 0.4 и 0.6 сек. 20°: 0.6 и 1.2 сек. 40°: 1.2 и 2.5 сек. |  |  |  |  |  |  |  | Указать параметры |  |  |
|  |  | Возможность изменения глубины среза томографической проекции с шагом 1 мм, не менее; |  |  |  |  |  |  | От 0 до 330 мм |  |  |  |  |  |  |  | Указать диапазон |  |  |
|  |  | Программируемое автоматическое изменение глубины среза томографической проекции |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
|  |  | Автоматический коллиматор с диафрагмированием по выбранному рабочему полю РЭОПа или кассеты |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
|  |  | Уменьшение облучаемого поля в зависимости от размера исследуемой области |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
|  |  | Тип центрирующего устройства |  |  |  |  |  |  | Люминисцентное |  |  |  |  |  |  |  | Указать тип |  |  |
|  |  | Индикация размера кассеты и оставшихся экспозиций |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
|  |  | Моторизованное дистанционно-управляемое устройство компрессии с регулируемой величиной давления |  |  |  |  |  |  | 5-20 кг |  |  |  |  |  |  |  | Указать параметры |  |  |
|  |  | Длина моторизированного перемещения |  |  |  |  |  |  | 55 см |  |  |  |  |  |  |  | Указать длину |  |  |
|  |  | Моторизированный отсеивающий растр |  |  |  |  |  |  | 40 линий/см, отношение 12:1, фокус 120 см |  |  |  |  |  |  |  | Указать параметры |  |  |
|  |  | Возможность удаления отсеивающего растра в парковочное положение для снижения дозы облучения |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие возможности |  |  |
|  |  | Автоматическое управление экспозицией, возможность подключения 4 ионизационных камер с тремя полями; |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
| 4. Высокочастотное питающее устройство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мощность генератора, кВт, не менее |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  | Указать параметры |  |  |
|  |  | Частота преобразования, не менее |  |  |  |  |  |  | 200кГц |  |  |  |  |  |  |  | Указать параметры |  |  |
|  |  | Микропроцессорное управление |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать тип управления |  |  |
|  |  | Автоматическая система контроля над тепловой нагрузкой на рентгеновский излучатель с индикацией текущего состояния в тепл. единицах |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
|  |  | Пульт управления генератором сенсорным дисплеем TOUCH SCREEN |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
|  |  | Интегрированное в пульт управления переговорное устройство |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
|  |  | Одновременная индикация на дисплее параметров рентгеноскопии, рентгенографии, программ оргонавтоматики, мониторинг состояния излучателя, выбор полей автоматического экспонометра, степени почернения пленки и сочетания экран-пленка. |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
|  |  | Система автоматического контроля экспозиции при рентгеноскопии в зависимости от области интереса |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
|  |  | Режимы работы по кВ-мАс (2-точечная система программирования) |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
|  |  | Режимы работы по кВ-мА-Сек (3-точечная система программирования) |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
|  |  | Наличие встроенных анатомических программ; |  |  |  |  |  |  | 1000 программ |  |  |  |  |  |  |  | Указать количество программ |  |  |
|  |  | Язык программ и служебных сообщений |  |  |  |  |  |  | Русский |  |  |  |  |  |  |  | Указать язык |  |  |
|  |  | Индивидуальная коррекция параметров анатомических программ пользователем для каждого случая с возможностью сохранения для последующего использования |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
|  |  | Возможность подключения 4 ионизационных камер с тремя полями автоматического экспонирования; |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие возможности |  |  |
|  |  | Диапазон высокого напряжения, при рентгеноскопии при рентгенографии |  |  |  |  |  |  | 40 - 125 кВ 40 - 150 кВ |  |  |  |  |  |  |  | Указать диапазон Указать диапазон |  |  |
|  |  | Диапазон анодного тока при рентгеноскопии |  |  |  |  |  |  | 0,5 - 6,0 мА |  |  |  |  |  |  |  | Указать диапазон |  |  |
|  |  | Минимальное значение анодного тока при рентгенографии, не менее |  |  |  |  |  |  | 25 мА |  |  |  |  |  |  |  | Указать значение |  |  |
|  |  | Максимальное значение анодного тока при рентгенографии, не более |  |  |  |  |  |  | 600 мА |  |  |  |  |  |  |  | Указать значение |  |  |
|  |  | Диапазон миллиамперсекунд |  |  |  |  |  |  | 0,25 - 800 мАс |  |  |  |  |  |  |  | Указать значение |  |  |
|  |  | Минимальное время экспозиции, не более |  |  |  |  |  |  | 1 мсек |  |  |  |  |  |  |  | Указать значение |  |  |
|  |  | Максимальное время экспозиции, не более |  |  |  |  |  |  | 5 сек |  |  |  |  |  |  |  | Указать значение |  |  |
|  |  | Возможность выбора размера фокусного пятна |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
|  |  | Звуковая и световая индикация облучения |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать тип индикации |  |  |
|  |  | Таймер рентгеноскопии со звуковой сигнализацией |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие звуковой сигнализации |  |  |
| 5. Рентгеновский излучатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Двухфокусная рентгеновская трубка; |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
| 5.2 |  | Угол анода, не более |  |  |  |  |  |  | 12,5° |  |  |  |  |  |  |  | Указать параметры |  |  |
| 5.3 |  | Материал анода РТМ |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать материал |  |  |
| 5.4 |  | Скорость вращения анода, не менее |  |  |  |  |  |  | 3000об/мин |  |  |  |  |  |  |  | Указать параметры |  |  |
| 5.5 |  | Размер малого фокусного пятна |  |  |  |  |  |  | 0,6 мм |  |  |  |  |  |  |  | Указать размер |  |  |
| 5.6 |  | Размер большого фокусного пятна |  |  |  |  |  |  | 1,3 мм |  |  |  |  |  |  |  | Указать размер |  |  |
| 5.7 |  | Номинальная мощность для малого фокусного пятна |  |  |  |  |  |  | 20 кВт, |  |  |  |  |  |  |  | Указать номинальную мощность |  |  |
| 5.8 |  | Номинальная мощность для большого фокусного пятна |  |  |  |  |  |  | 50 кВт, |  |  |  |  |  |  |  | Указать номинальную мощность |  |  |
| 5.9 |  | Максимальное значение высокого напряжения, не менее |  |  |  |  |  |  | 150 кВ, |  |  |  |  |  |  |  | Указать значение |  |  |
| 5.10 |  | Теплоемкость анода, тепловые единицы (ТЕ) - не менее; |  |  |  |  |  |  | 300 000 |  |  |  |  |  |  |  | Указать теплоемкость анода |  |  |
| 6. Усилитель рентгеновского изображения с телевизионной системой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Номинальный диаметр РЭОПа, не менее |  |  |  |  |  |  | 32см (12”) |  |  |  |  |  |  |  | Указать диаметр |  |  |
|  |  | Размеры используемых рабочих полей |  |  |  |  |  |  | 290/215/160мм |  |  |  |  |  |  |  | Указать размеры |  |  |
|  |  | Квантовая эффективность при 59,5 КВЭ, не менее |  |  |  |  |  |  | 65% |  |  |  |  |  |  |  | Указать проценты |  |  |
|  |  | ПЗС матрица |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать тип |  |  |
|  |  | Цифровая обработка изображения в реальном времени |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
|  |  | Функция сохранения последнего кадра |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
|  |  | Монитор высокого разрешения, устанавливается в процедурной на мобильной тележке |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
|  |  | Размер ЖК монитора по диагонали, не менее |  |  |  |  |  |  | 18” |  |  |  |  |  |  |  | Указать параметры |  |  |
|  |  | Разрешение монитора, пикселей не менее |  |  |  |  |  |  | 1280х1024 |  |  |  |  |  |  |  | Указать параметры |  |  |
|  |  | Контрастность монитора, не менее |  |  |  |  |  |  | 500:1 |  |  |  |  |  |  |  | Указать параметры |  |  |
|  |  | Угол обзора монитора, не менее |  |  |  |  |  |  | 170 град. |  |  |  |  |  |  |  | Указать параметры |  |  |
| 7. Цифровая система |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Размер ЖК монитора рабочей станций |  |  |  |  |  |  | 19” |  |  |  |  |  |  |  | Указать параметры |  |  |
|  |  | Язык рабочего интерфейса, базы данных пациентов и диагностической информации |  |  |  |  |  |  | Русский |  |  |  |  |  |  |  | Указать язык |  |  |
|  |  | Создание необходимых форм медицинской и статистической документации |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
|  |  | Скорость записи на жесткий диск в реальном масштабе времени |  |  |  |  |  |  | 1 - 25 кадров в сек. |  |  |  |  |  |  |  | Указать параметры |  |  |
|  |  | Емкость памяти, не менее |  |  |  |  |  |  | 70 000 снимков |  |  |  |  |  |  |  | Указать емкость памяти |  |  |
|  |  | Программы оптимизации качества изображений в зависимости от типа исследования |  |  |  |  |  |  | Предустановки параметров калибровки ПЗС матрицы и гамма коррекции. |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие программы |  |  |
|  |  | Функция сохранения последнего изображения |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
|  |  | Режим кинопросмотра изображений, |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
|  |  | Адаптивный рекурсивный фильтр подавления шумов с функцией определения движения |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
|  |  | Гамма коррекция |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
|  |  | Режим полиэкрана (количество) |  |  |  |  |  |  | 16 ; 9 ; 4 ; 1+5 ; 1+7 изображений |  |  |  |  |  |  |  | Указать режимы |  |  |
|  |  | Режим позитив / негатив |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
|  |  | Подчеркивание контуров |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
|  |  | Измерения углов, расстояний, |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
|  |  | Вращение изображения на заданный угол |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
|  |  | Увеличение изображения с шагом 25% без ограничения масштаба |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
|  |  | Увеличение выделенного курсором фрагмента изображения; |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
|  |  | Ведение аннотаций |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
|  |  | Зеркальное отображение |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
|  |  | Виртуальный коллиматор (прямоугольный + ирис) |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
|  |  | Интерфейс подключения мультиформатной камеры. |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
|  |  | Создание неограниченного архива данных на CD-R |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
|  |  | Экспорт рентгеновских изображений в формате MS OFFICE |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие формата |  |  |
|  |  | Поддержка стандарта DICOM 3.0 печать, хранение |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
| 8 |  | Прочие условия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Монтажный материал, переходники, кабели и т.д. |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
|  |  | Проведение монтажных и пусконаладочных работ сертифицированным региональным сервисным центром |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать название и адрес сервисного центра |  |  |
|  |  | Инструкция пользователя и сервисная документация на русском языке, подтвержденная официально зарегистрированным на территории Российской Федерации представительством производителя. |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
|  |  | Обучение специалистов (медицинский и технический персонал) на рабочем месте |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
| ЛОТ № 2 Ультразвуковой сканер высокого класса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №№. п/п |  | Описание требований |  |  |  |  |  |  | Требуемые условия\функции\ значения |  |  |  |  |  |  |  | Предлагаемые условия\функции\ значения (заполняются участником размещения заказа) |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
|  |  | Наименование оборудования |  |  |  |  |  |  | Ультразвуковой сканер высокого класса |  |  |  |  |  |  |  | Указать полное наименование оборудования, модель, производителя, страну происхождения |  |  |
| 1 |  | Ультразвуковой сканер должен быть полностью цифровой многофункциональной системой, позволяющей реализовать различные режимы исследования, включая различные виды допплеровского исследования (цветное картирование кровотока, энергетическое картирование, импульсноволновой допплер, тканевой допплер), поддержку цифровой тканевой гармоники, расширенной тканевой гармоники высокой четкости, инверсию широкополосного сигнала |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
| 2 |  | Общие требования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Регистрационное удостоверение МЗ РФ на аппарат |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать №, дату выдачи, срок действия |  |  |
| 2.2 |  | Сертификат Госстандарта России на аппарат |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать №, дату выдачи, срок действия |  |  |
| 2.3 |  | Гигиеническое заключение МЗ РФ на аппарат (санитарно-эпидемиологическое заключение) |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать №, дату выдачи, срок действия |  |  |
| 2.4 |  | Год выпуска, не ранее |  |  |  |  |  |  | 2008 |  |  |  |  |  |  |  | Указать год выпуска |  |  |
| 2.5 |  | Срок поставки, в течение календарных дней, не более |  |  |  |  |  |  | 15 дней |  |  |  |  |  |  |  | Указать срок |  |  |
| 2.6 |  | Срок предоставления вспомогательных услуг, в течение календарных дней с даты поставки, не более |  |  |  |  |  |  | 5 дней |  |  |  |  |  |  |  | Указать срок |  |  |
| 2.7 |  | Срок гарантии в мес. со дня ввода в эксплуатацию, не менее |  |  |  |  |  |  | 12 мес. |  |  |  |  |  |  |  | Указать срок |  |  |
| 2.8 |  | Объем гарантии в % |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  | Указать объем гарантии |  |  |
| 2.9 |  | Инструкция по пользователя и сервисная документация на русском языке |  |  |  |  |  |  | наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
| 3. ТИПЫ ПОДДЕРЖИВАЕМЫХ ДАТЧИКОВ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Поддержка аппаратом более 60 моделей датчиков |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать количество |  |  |
| 3.2 |  | Поддержка аппаратом датчиков с 256, 288, 384 элементами |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
| 3.3 |  | Секторные электронные (фазированные) |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
| 3.4 |  | Конвексные |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
| 3.5 |  | Линейные, в том числе с водной насадкой |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
| 3.6 |  | Трансвагинальные электронные |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
| 3.7 |  | Ректальные электронные с радиальным сканированием на 360º |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
| 3.8 |  | Ректальные электронные биплановые, в том числе конвекс/конвекс, линейный/конвекс |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
| 3.9 |  | Комбинированные ректовагинальные |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
| 3.10 |  | Лапароскопические |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
| 3.11 |  | Интраоперационные |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
| 3.12 |  | Напалечные |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
| 3.13 |  | Биопсийные с прорезью в рабочей поверхности, в том числе конвексные и линейные |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
| 3.14 |  | Датчики для 4D-визуализации в реальном времени, в том числе абдоминальный и внутриполостной |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
| 3.15 |  | Ультразвуковые эндоскопы с рабочим каналом с электронным конвексным сканированием и с электронным радиальным сканированием на 360º |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
| 3.16 |  | Минидатчики с радиальным механическим сканированием на 360º, частота 7-20МГц, диаметр от 2 до 8мм |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
| 3.17 |  | Стерилизация всех датчиков полным погружением в дезинфицирующий раствор. Возможность обработки биопсийных насадок автоклавированием |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
| 4. ОБЛАСТЬ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Абдоминальные исследования |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
| 4.2 |  | Акушерство, гинекология |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
| 4.3 |  | Урология |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
| 4.4 |  | Кардиология |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
| 4.5 |  | Сосудистые исследования |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
| 4.6 |  | Транскраниальные исследования |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
| 4.7 |  | Исследования близкорасположенных органов |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
| 4.8 |  | Педиатрия |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
| 4.9 |  | Эндоскопические исследования |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
| 4.10 |  | Интраоперативные исследования |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
| 4.11 |  | Лапароскопия |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
| 4.12 |  | Брахитерапия |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
| 4.13 |  | Радиальная протоковая эхография молочной железы с использованием сверхдлинного линейного датчика, длина более 90мм |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
| 5. РЕЖИМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | В-режим |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
| 5.2 |  | Цветовой В-режим |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
|  |  | - Количество карт окрашивания, не менее |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  | Указать количество |  |  |
| 5.3 |  | М-режим |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
|  |  | - Анатомический М-Режим |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
|  |  | - Двойной независимый анатомический М-режим |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
|  |  | - Цветной М-режим |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
|  |  | - Цветной анатомический М-Режим |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
| 5.4 |  | Импульсноволновой Допплер (PW) |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
| 5.5 |  | Наличие высокой частоты повторения (HPRF) |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
| 5.6 |  | Постоянно-волновой допплер (CW) |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
| 5.7 |  | Цветовое допплеровское картирование (CFM) |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
| 5.8 |  | Энергетический допплер |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
| 5.9 |  | Тканевой допплер |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
|  |  | - Цветовое картирование |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать картирование |  |  |
|  |  | - М-режим |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать режим |  |  |
|  |  | - Импульсноволновой допплер |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать допплер |  |  |
|  |  | -Возможность проведения измерений в импульсноволновом режиме |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие возможности |  |  |
| 5.10 |  | Недопплеровская визуализация кровотока |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
| 5.11 |  | Изображение с использованием тканевой гармоники, |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
|  |  | - количество настроек не менее |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | Указать количество |  |  |
| 5.12 |  | Широкополосная фазовая инверсная гармоника |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
| 5.13 |  | Расширенная тканевая гармоника высокой четкости (одновременное получение субгармонического сигнала и второго гармонического) |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
| 5.14 |  | Триплексное сканирование в режиме реального времени |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
| 5.15 |  | Одновременное отображение на разделенном экране в реальном масштабе времени 2х плоскостей сканирования бипланового датчика |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
| 5.16 |  | Одновременное отображение на разделенном экране в реальном масштабе времени изображений с 2х различных датчиков |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
| 5.17 |  | Режим отображения «Картинка в картинке» для одновременного просмотра на экране сканера УЗ изображения и оптического канала эндоскопа |  |  |  |  |  |  | Возможность |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие возможности |  |  |
| 5.17.1 |  | -В+В |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
| 5.17.2 |  | -В+М |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
| 5.17.3 |  | -В+D |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
| 5.17.4 |  | -В+М+D |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
| 5.17.5 |  | -B+CFM+M |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
| 5.17.6 |  | -B+CFM+D |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
| 5.18 |  | 3х-мерная реконструкция изображения с использованием обычных датчиков (Freehand) |  |  |  |  |  |  | Возможность |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие возможности |  |  |
| 5.18.1 |  | - Мультипланарная реконструкция |  |  |  |  |  |  | Возможность |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие возможности |  |  |
| 5.18.2 |  | - Отображение любого наклонного среза в пределах отсканированного объема |  |  |  |  |  |  | Возможность |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие возможности |  |  |
| 5.18.3 |  | - Отображениие коронарного сечения |  |  |  |  |  |  | Возможность |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие возможности |  |  |
| 5.18.4 |  | - Совмещение с режимами цветового и энергетического допплера |  |  |  |  |  |  | Возможность |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие возможности |  |  |
| 5.18.5 |  | - Псевдоколоризация реконструированных изображений, тонов не менее |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | Указать количество тонов |  |  |
| 5.18.6 |  | - Поддержка всеми датчиками (исключая карандашные) |  |  |  |  |  |  | Возможность |  |  |  |  |  |  |  | Указать возможности |  |  |
| 5.19 |  | Режимы 3D реконструкции: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.19.1 |  | - Фотореалистичность |  |  |  |  |  |  | Возможность |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие возможности |  |  |
| 5.19.2 |  | - Максимальная интенсивность |  |  |  |  |  |  | Возможность |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие возможности |  |  |
| 5.19.3 |  | - Минимальная интенсивность |  |  |  |  |  |  | Возможность |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие возможности |  |  |
| 5.19.4 |  | - Средняя интенсивность |  |  |  |  |  |  | Возможность |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие возможности |  |  |
| 5.19.5 |  | Полупрозрачность (одновременное отображение цветной и серошкальной объемной информации |  |  |  |  |  |  | Возможность |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие возможности |  |  |
| 5.19.6 |  | Программа объемной реконструкции с использованием набора электромагнитных позиционирующих сенсоров |  |  |  |  |  |  | Возможность |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие возможности |  |  |
| 5.20 |  | Панорамное сканирование |  |  |  |  |  |  | Возможность |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие возможности |  |  |
| 5.20.1 |  | - протяженность реконструкции не менее |  |  |  |  |  |  | 60 см |  |  |  |  |  |  |  | Указать протяженность |  |  |
| 5.21 |  | 3-мерное изображение в реальном масштабе времени (4D) |  |  |  |  |  |  | Возможность |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие возможности |  |  |
| 6. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Цифровое формирование УЗ луча на прием и передачу |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
| 6.2 |  | Одновременное формирование и обработка лучей на приемо-передачу, не менее |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | Указать количество |  |  |
| 6.3 |  | Количество разъёмов для подключения датчиков не менее (за исключением карандашных) |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | Указать количество |  |  |
| 6.4 |  | Возможность подключения дополнительного активного 4-го разьема для датчика |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
| 6.5 |  | Высокоскоростной аналого/цифровой преобразователь, не менее |  |  |  |  |  |  | 12 бит |  |  |  |  |  |  |  | Указать параметры |  |  |
| 6.6 |  | Число цифровых приемо-передающих каналов, не менее |  |  |  |  |  |  | 1536 |  |  |  |  |  |  |  | Указать число |  |  |
| 6.7 |  | Динамический диапазон, не менее |  |  |  |  |  |  | 177 Дб |  |  |  |  |  |  |  | Указать диапазон |  |  |
| 6.8 |  | Глубина сканирования, не менее |  |  |  |  |  |  | 360 мм |  |  |  |  |  |  |  | Указать глубину сканирования |  |  |
| 6.9 |  | Количество опорных частот на всех электронных датчиках в В-режиме не менее |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | Указать количество |  |  |
| 6.10 |  | Количество настроек на всех электронных датчиках в режиме гармоники не менее |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | Указать количество |  |  |
| 6.11 |  | Количество опорных частот на всех электронных датчиках в режиме цветового допплера не менее |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | Указать количество |  |  |
| 6.12 |  | Частотный диапазон системы |  |  |  |  |  |  | 1-20МГц |  |  |  |  |  |  |  | Указать диапазон |  |  |
| 6.13 |  | Профессиональный цветной монитор медицинского назначения высокого разрешения |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
| 6.13.1 |  | - Диагональ, не менее |  |  |  |  |  |  | 15" |  |  |  |  |  |  |  | Указать диагональ |  |  |
| 6.14 |  | Жесткий диск не менее |  |  |  |  |  |  | 80 Гб |  |  |  |  |  |  |  | Указать объем |  |  |
| 6.15 |  | Полная буквенно-цифровая клавиатура |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
| 6.16 |  | Шкала серого, уровней минимум |  |  |  |  |  |  | 256 |  |  |  |  |  |  |  | Указать количество уровней |  |  |
| 6.17 |  | Одновременное использование фокусов, не менее |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | Указать количество фокусов |  |  |
| 6.18 |  | Функция автоматической регулировки усиления |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
| 6.19 |  | Автоматическая оптимизация изображения в B-режиме нажатием одной клавиши |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
| 6.19.1 |  | - Автоматическая оптимизация общего усиления |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
| 6.19.2 |  | - Автоматическая оптимизация усиления по глубине |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
| 6.19.3 |  | - Автоматическая оптимизация диапазона сжатия |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
| 6.20 |  | Автоматическая оптимизация допплеровского спектра нажатием одной клавиши |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
| 6.20.1 |  | - Автоматическая оптимизация базовой линии |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
| 6.20.2 |  | - Автоматическая оптимизация PRF |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
| 6.20.3 |  | - Автоматическое инвертирование спектра |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
| 6.21 |  | Частота кадров, не менее: |  |  |  |  |  |  | 700 кадров/сек |  |  |  |  |  |  |  | Указать частоту |  |  |
| 6.22 |  | ОС Windows XP в качестве основной операционной системы |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать тип операционной системы |  |  |
| 6.23 |  | Фокусировка при передаче: не менее 8 настроек электронной фокусировки |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать количество фокусировок |  |  |
| 6.24 |  | Фокусировка при приёме: непрерывная динамическая фокусировка с управляемой апертурой |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
| 6.25 |  | Управление уровнем мощности акустического сигнала, не менее |  |  |  |  |  |  | 3 уровня |  |  |  |  |  |  |  | Указать количество уровней |  |  |
| 6.26 |  | Функция масштабирования с повышенной плотностью линий в зоне увеличения (zoom), крат не менее |  |  |  |  |  |  | 8х |  |  |  |  |  |  |  | Указать количество крат |  |  |
| 6.26.1 |  | Применение на замороженном изображении |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
| 6.27 |  | Кинопетля |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
| 6.27.1 |  | B-режим, кадров, не менее |  |  |  |  |  |  | 2900 кадров |  |  |  |  |  |  |  | Указать количество кадров |  |  |
| 6.27.2 |  | М-Режим, спектральный допплер, секунд, не менее |  |  |  |  |  |  | 1100 сек |  |  |  |  |  |  |  | Указать количество секунд |  |  |
| 6.27.3 |  | Наличие покадрового просмотра кинопетли |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
| 6.27.4 |  | Количество регулировок скорости просмотра, не менее |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  | Указать количество |  |  |
| 6.28 |  | Система записи цифровых видеоклипов на жесткий диск или внешний носитель |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
| 6.28.1 |  | Протяженность записи, не менее |  |  |  |  |  |  | 120 секунд |  |  |  |  |  |  |  | Указать время записи |  |  |
| 6.28.2 |  | Возможность архивации произвольного фрагмента кинопетли |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
| 6.29 |  | Система архивации изображений: на жесткий диск, на DVD (4,7Гб), на CD, на флоппи диск, на магнитооптический диск, на USB-flash memory |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать типы памяти |  |  |
| 6.30 |  | Возможность регистрации изображений: черно-белый видеопринтер, цветной видеопринтер, видеомагнитофон, на стандартный РС принтер |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие возможности |  |  |
| 6.31 |  | Работа в стандартной локальной компьютерной сети |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
| 6.32 |  | Работа в сети формата Dicom 3.0 |  |  |  |  |  |  | Возможность |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие возможности |  |  |
| 6.33 |  | Динамики, встроенные в консоль |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие динамиков |  |  |
| 6.34 |  | Интерактивная трехцветная подсветка клавиатуры |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
| 6.35 |  | Дистанционное управления аппаратом с пульта ДУ |  |  |  |  |  |  | Возможность |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие возможности |  |  |
| 6.36 |  | Дистанционное управление аппаратом с помощью голосовых команд |  |  |  |  |  |  | Возможность |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие возможности |  |  |
| 6.37 |  | Программируемая управляющая ножная педаль |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
| 7 |  | Набор пакетов программ для проведения вычислений: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  | Для кардиологических исследований |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
| 7.2 |  | Для сосудистых исследований (периферические сосуды, транскраниальные) |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
| 7.3 |  | Для абдоминальных исследований |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
| 7.4 |  | Акушерство, гинекология |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
| 7.5 |  | Урология |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
| 7.6 |  | Программное обеспечение для брахитерапии |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
| 7.7 |  | Автоматическая оценка толщины комплекса интима-медиа (IMT). |  |  |  |  |  |  | Возможность |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие возможности |  |  |
| 7.8 |  | Возможность создания программ со своими данными |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
| 7.9 |  | Измерительные функции измерения в B - режиме: расстояние, площадь, окружность (метод расстояния, метод обрисовки, метод эллипса, и метод прямоугольника), объём (метод площади-длины, метод эллипса, и метод двух проекций), пропорция площади, пропорция расстояния, гистограмма. Кардиологические измерения (SV: Stroke Volume, CO: Cardiac Output, EF: Ejection Fraction ), BD (Biparietal Diameter) Измерения в М-режиме: расстояние, время, скорость, пропорция расстояния, пропорция времени, hr (частота сердечных сокращений), Управляемое по схеме (LV: левый желудочек - MV: митральный клапан), AO (аортальный клапан), PV: легочный клапан, TV: трикуспидальный клапан), сердечная функция Расчёт параметров потока для Допплеровских исследований. Измерение в реальном времени: мгновенное значение максимальной скорости потока Измерение по статическому изображению: Скорость, ускорение Систолическое окно % - окна градиент давления Объём потока Среднее по времени значение скорости Пропорция времени Пропорция скорости Средняя скорость Давление в полупериод Частота сердцебиений Интеграл скорости Индекс пульсации/коэффициент сопротивления |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать функции |  |  |
| 8 |  | Должна быть предусмотрена возможность модернизации прибора: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 |  | Проведение ультразвуковых эндоскопических исследований с электронными эндоскопическими датчиками (Подключение ультразвуковых эндоскопических датчиков) |  |  |  |  |  |  | Возможность |  |  |  |  |  |  | Указать наличие возможности |  |  |  |
| 8.2 |  | Подключение эндоскопических минидатчиков со сканированием на 3600 для использования отдельно или совместно со стандартными эндоскопами |  |  |  |  |  |  | Возможность |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие возможности |  |  |
| 8.3 |  | Проведение трансэзофагеальных исследований |  |  |  |  |  |  | Возможность |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие возможности |  |  |
| 8.4 |  | Блок изображения электрофизиологических сигналов |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
| 8.5 |  | Возможность подключения внешней рабочей станции с интерфейсом аналогичным УЗ сканеру (Image Viewer или аналог) |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие возможности |  |  |
| 9. Прибор должен быть укомплектован датчиками: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 |  | Конвексный датчик, мультичастотный, широкополосный поддержка режимов: |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать тип датчика |  |  |
|  |  | - 2D |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
|  |  | - М-Режим |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать режим |  |  |
|  |  | - 3D |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
|  |  | - Тканевой гармоники |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
|  |  | - Фазовой инверсной гармоники |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
|  |  | - Расширенной гармоники высокой четкости |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
|  |  | - Импульсно-волнового допплера |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
|  |  | - Цветного допплера |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
|  |  | - Энергетического допплера |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
|  |  | - Направленного энергетического допплера |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
|  |  | - Панорамное сканирование |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
|  |  | Диапазон переключаемых частот |  |  |  |  |  |  | 1.0 – 5.0 МГц |  |  |  |  |  |  |  | Указать диапазон |  |  |
|  |  | Угол сканирования, не менее |  |  |  |  |  |  | 70 град |  |  |  |  |  |  |  | Указать градусы |  |  |
|  |  | Радиус кривизны, не более мм |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  | Указать радиус |  |  |
|  |  | Количество элементов, не менее |  |  |  |  |  |  | 192 |  |  |  |  |  |  |  | Указать количество элементов |  |  |
|  |  | Биопсийная насадка |  |  |  |  |  |  | Возможность |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие возможности |  |  |
| 9.2 |  | Линейный датчик, мультичастотный, широкополосный, поддержка режимов: |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать тип датчика |  |  |
|  |  | - 2D |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
|  |  | - М-Режим |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать режим |  |  |
|  |  | - 3D |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
|  |  | - Тканевой гармоники |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
|  |  | - Фазовой инверсной гармоники |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
|  |  | - Импульсно-волнового допплера |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
|  |  | - Цветного допплера |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
|  |  | - Энергетического допплера |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
|  |  | - Направленного энергетического допплера |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
|  |  | - Панорамное сканирование |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
|  |  | Диапазон переключаемых частот |  |  |  |  |  |  | 5 – 10 МГц |  |  |  |  |  |  |  | Указать диапазон |  |  |
|  |  | Апертура, не более мм |  |  |  |  |  |  | 64 |  |  |  |  |  |  |  | Указать параметры |  |  |
|  |  | Количество элементов, не менее |  |  |  |  |  |  | 192 |  |  |  |  |  |  |  | Указать количество элементов |  |  |
|  |  | Биопсийная насадка |  |  |  |  |  |  | Возможность |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие возможности |  |  |
| 9.3 |  | Линейный датчик, мультичастотный, широкополосный, поддержка режимов: |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать тип датчика |  |  |
|  |  | - 2D |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
|  |  | - М-Режим |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
|  |  | - 3D |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
|  |  | - Тканевой гармоники |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
|  |  | - Фазовой инверсной гармоники |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
|  |  | - Импульсно-волнового допплера |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
|  |  | - Цветного допплера |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
|  |  | - Энергетического допплера |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
|  |  | - Направленного энергетического допплера |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
|  |  | - Панорамное сканирование |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
|  |  | Диапазон переключаемых частот |  |  |  |  |  |  | 4 – 8 МГц |  |  |  |  |  |  |  | Указать диапазон |  |  |
|  |  | Апертура, не более мм |  |  |  |  |  |  | 38 |  |  |  |  |  |  |  | Указать параметры |  |  |
|  |  | Количество элементов, не менее |  |  |  |  |  |  | 192 |  |  |  |  |  |  |  | Указать количество элементов |  |  |
|  |  | Биопсийная насадка |  |  |  |  |  |  | Возможность |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие возможности |  |  |
| 9.4 |  | Секторный фазированный мультичастотный широкополосный для исследования сердца взрослых и транскраниальных исследований поддержка режимов: |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать тип датчика |  |  |
|  |  | - 2D |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
|  |  | - М-Режим |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать режим |  |  |
|  |  | - Анатомический М-режим |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать режим |  |  |
|  |  | - 3D |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
|  |  | - Тканевой гармоники |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
|  |  | - Постоянноволновой допплер |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
|  |  | - Импульсно-волнового допплера |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
|  |  | - Цветного допплера |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
|  |  | - Энергетического допплера |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
|  |  | - Направленного энергетического допплера |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
|  |  | - Тканевой цветной и импульсноволновой допплер |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
|  |  | Диапазон переключаемых частот |  |  |  |  |  |  | 2.0 – 4.0 МГц |  |  |  |  |  |  |  | Указать диапазон |  |  |
|  |  | Угол сканирования, не менее |  |  |  |  |  |  | 90 град |  |  |  |  |  |  |  | Указать угол сканирования |  |  |
|  |  | Размеры рабочей поверхности, не более |  |  |  |  |  |  | 15х21 мм |  |  |  |  |  |  |  | Указать размеры |  |  |
|  |  | Биопсийная насадка |  |  |  |  |  |  | Возможность |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие возможности |  |  |
| 9.5 |  | Цветной видеопринтер |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать модель |  |  |
| 9.6 |  | Источник бесперебойного питания c раздельными контурами не менее 1,5 кВт |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать модель |  |  |
| 9.7 |  | Размеры, не более |  |  |  |  |  |  | 800х500х1400 |  |  |  |  |  |  |  | Указать размеры |  |  |
|  |  | Энергопотребление, не более |  |  |  |  |  |  | 1 кВт |  |  |  |  |  |  |  | Указать параметры |  |  |
|  |  | Вес, не более (в стандартной комплектации) |  |  |  |  |  |  | 130 кг |  |  |  |  |  |  |  | Указать параметры |  |  |
| ЛОТ № 3 Аппарат рентгеновский диагностический передвижной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №№. п/п |  |  | Описание требований |  |  |  |  |  | Требуемые условия\функции\ значения |  |  |  |  |  |  |  | Предлагаемые условия\функции\ значения (заполняются участником размещения заказа) |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
|  |  |  | Наименование оборудования |  |  |  |  |  | Аппарат рентгеновский диагностический передвижной |  |  |  |  |  |  |  | Указать полное наименование оборудования, модель, производителя, страну происхождения |  |  |
|  |  |  | Мобильный рентгеновский передвижной аппарат, сбалансированный штатив для рентгеновской трубки |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наименование |  |  |
| 1 |  |  | Общие требования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | Регистрационное удостоверение МЗ РФ на аппарат |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать №, дату выдачи, срок действия |  |  |
| 1.2 |  |  | Сертификат Госстандарта России на аппарат |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать №, дату выдачи, срок действия |  |  |
| 1.3 |  |  | Гигиеническое заключение МЗ РФ на аппарат (санитарно-эпидемиологическое заключение) |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать №, дату выдачи, срок действия |  |  |
| 1.4 |  |  | Год выпуска не ранее |  |  |  |  |  | 2008 г. |  |  |  |  |  |  |  | Указать |  |  |
| 1.5 |  |  | Срок гарантии, не менее |  |  |  |  |  | 12 мес. |  |  |  |  |  |  |  | Указать срок |  |  |
| 1.6 |  |  | Срок поставки, календарные дни, не более |  |  |  |  |  | 15 дней |  |  |  |  |  |  |  | Указать срок |  |  |
| 1.7 |  |  | Срок предоставления вспомогательных услуг, календарные дни, не более |  |  |  |  |  | 10 дней |  |  |  |  |  |  |  | Указать срок |  |  |
| 1.8 |  |  | Поставка в комплекте со всеми необходимыми монтажными материалами |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
| 1.9 |  |  | Обучение специалистов Заказчика |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
| 1.10 |  |  | Инструкция пользователя и сервисная документация на русском языке, подтвержденная официально зарегистрированным на территории Российской Федерации представительством производителя. |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
| 1.11 |  |  | Послегарантийное обслуживание, подтвержденным заводом-изготовителем, региональным сервисным центром. |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наименование и адрес сервисного центра |  |  |
| 2 |  |  | Характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  | Высокочастотный генератор не менее |  |  |  |  |  | 100кГц |  |  |  |  |  |  |  | Указать параметры |  |  |
| 2.2 |  |  | Пульсации высокого напряжения и тока, не более |  |  |  |  |  | 3% |  |  |  |  |  |  |  | Указать параметры |  |  |
| 2.3 |  |  | Мощность генератора не менее |  |  |  |  |  | 32 кВт |  |  |  |  |  |  |  | Указать мощность |  |  |
| 2.4 |  |  | Максимальное напряжение анода не менее |  |  |  |  |  | 125кВ |  |  |  |  |  |  |  | Указать напряжение |  |  |
| 2.5 |  |  | Диапазон изменения напряжения |  |  |  |  |  | 40-125 кВ |  |  |  |  |  |  |  | Указать диапазон |  |  |
| 2.6 |  |  | Максимальный ток трубки не менее |  |  |  |  |  | 425 мА |  |  |  |  |  |  |  | Указать параметры |  |  |
| 2.7 |  |  | Шаг мАс, не менее |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  | Указать шаг |  |  |
| 2.8 |  |  | Возможность работы по 2 точечной системе(кВ, мАс) и 3 точечной системе (кВ, мА, сек) |  |  |  |  |  | наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие возможности |  |  |
| 2.9 |  |  | Диапазон изменения мАс |  |  |  |  |  | 0,2 – 200, |  |  |  |  |  |  |  | Указать диапазон |  |  |
| 2.10 |  |  | Минимальное время экспозиции не более |  |  |  |  |  | 1,3мс |  |  |  |  |  |  |  | Указать время |  |  |
| 2.11 |  |  | Максимальное время экспозиции не более |  |  |  |  |  | 5 с |  |  |  |  |  |  |  | Указать время |  |  |
| 2.12 |  |  | Рентгеновский излучатель (моноблок) |  |  |  |  |  | наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
| 2.13 |  |  | Коэффициент фильтрации, не менее |  |  |  |  |  | 2,7 mm Al |  |  |  |  |  |  |  | Указать коэффицент |  |  |
| 2.15 |  |  | Количество фокусных пятен не менее |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Указать количество |  |  |
| 2.16 |  |  | Диаметры фокусных пятен не более |  |  |  |  |  | 0,6-1,3 мм |  |  |  |  |  |  |  | Указать параметры |  |  |
| 2.17 |  |  | Мощность фокусных пятен |  |  |  |  |  | 11кВт – 32 кВт |  |  |  |  |  |  |  | Указать мощность |  |  |
| 2.18 |  |  | Скорость вращения анода не менее |  |  |  |  |  | 3000 об/мин |  |  |  |  |  |  |  | Указать скорость |  |  |
| 2.19 |  |  | Теплоемкость анода не менее |  |  |  |  |  | 110000 HU |  |  |  |  |  |  |  | Указать параметры |  |  |
| 2.20 |  |  | Ручная прямоугольная диафрагма |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
| 2.21 |  |  | Анатомические программы не менее |  |  |  |  |  | 760 |  |  |  |  |  |  |  | Указать параметры |  |  |
| 2.22 |  |  | Русский язык анатомических программ |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать язык |  |  |
| 2.23 |  |  | Русский язык служебных сообщений |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать язык |  |  |
| 2.24 |  |  | Сенсорный экран управления |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать тип экрана |  |  |
| 2.25 |  |  | Вращение излучателя не менее |  |  |  |  |  | +-180 град |  |  |  |  |  |  |  | Указать параметры |  |  |
| 2.26 |  |  | Вращение излучателя с колонной не менее |  |  |  |  |  | +-90 град |  |  |  |  |  |  |  | Указать параметры |  |  |
| 2.27 |  |  | Встроенный дозиметр |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
| 2.28 |  |  | Возможность подключения автоматического экспонометра |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
| 2.29 |  |  | Возможность подключения решетки отсеивающей растр |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
| 2.30 |  |  | Питание через розетку евростандарта |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
| 2.31 |  |  | Требуемое напряжение в сети |  |  |  |  |  | 220 В |  |  |  |  |  |  |  | Указать напряжение |  |  |
| 2.32 |  |  | Максимальная потребляемая мощность сети, не более |  |  |  |  |  | 2,65 кВА |  |  |  |  |  |  |  | Указать мощность |  |  |
| 2.33 |  |  | Длина шнура не менее |  |  |  |  |  | 4.5 м |  |  |  |  |  |  |  | Указать длину |  |  |
| 2.34 |  |  | Фокусное расстояние, в диапазоне |  |  |  |  |  | от 50 до 200 см |  |  |  |  |  |  |  | Указать фокусное расстояние |  |  |
| 2.35 |  |  | Тормоза на колесах |  |  |  |  |  | наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
| 2.36 |  |  | Габаритные размеры (ДШВ), не более |  |  |  |  |  | 135х66х145 см |  |  |  |  |  |  |  | Указать параметры |  |  |
| 2.37 |  |  | Вес аппарата не более |  |  |  |  |  | 180 кг |  |  |  |  |  |  |  | Указать параметры |  |  |
| 2.38 |  |  | Металлический легкосплавный корпус |  |  |  |  |  | наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
| ЛОТ № 4 Портативный цветной цифровой ультразвуковой сканер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №№. п/п |  | Описание требований |  |  |  |  |  |  | Требуемые условия\функции\ значения |  |  |  |  |  |  |  | Предлагаемые условия\функции\ значения (заполняются участником размещения заказа) |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
|  |  | Наименование оборудования |  |  |  |  |  |  | Портативный цветной цифровой ультразвуковой сканер |  |  |  |  |  |  |  | Указать полное наименование оборудования, модель, производителя, страну происхождения |  |  |
| 1 |  | Общие требования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Регистрационное удостоверение Министерства здравоохранения РФ |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать №, дату выдачи, срок действия |  |  |
| 1.2 |  | Сертификат Госстандарта России |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать №, дату выдачи, срок действия |  |  |
| 1.3 |  | Санитарно-эпидемиологическое заключение |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать №, дату выдачи, срок действия |  |  |
| 1.4 |  | Год выпуска, не ранее |  |  |  |  |  |  | 2008 |  |  |  |  |  |  |  | Указать год выпуска |  |  |
| 1.5 |  | Срок поставки, календарные дни, не более |  |  |  |  |  |  | 15 дней |  |  |  |  |  |  |  | Указать срок |  |  |
| 1.6 |  | Срок предоставления вспомогательных услуг, календарные дни, не более |  |  |  |  |  |  | 5 дней |  |  |  |  |  |  |  | Указать срок |  |  |
| 1.7 |  | Руководство пользователя на русском языке |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
| 1.8 |  | Срок гарантии на систему, мес., не менее |  |  |  |  |  |  | 24 мес. |  |  |  |  |  |  |  | Указать срок |  |  |
| 1.9 |  | Срок гарантии на датчики, мес., не менее |  |  |  |  |  |  | 12 мес. |  |  |  |  |  |  |  | Указать срок |  |  |
| 2 |  | Область применения: -кардиология (в том числе исследование сердца у детей); -абдоминальные исследования; -акушерство и гинекология; -урология; -педиатрия; -неонатальные исследования; -сосудистые исследования (ангиология); -транскраниальные исследования у детей и взрослых; -хирургия -исследование малых органов и поверхностных структур, костно-мышечной системы (травматология и ортопедия); |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать области применения |  |  |
| 3 |  | Характеристики базового блока: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Число приемо-передающих виртуальных каналов |  |  |  |  |  |  | не менее 1024 |  |  |  |  |  |  |  | Указать параметры |  |  |
| 3.2 |  | Динамический диапазон |  |  |  |  |  |  | не менее 225 дБ |  |  |  |  |  |  |  | Указать диапазон |  |  |
| 3.3 |  | Разрядность АЦП |  |  |  |  |  |  | не менее 12 бит |  |  |  |  |  |  |  | Указать параметры |  |  |
| 3.4 |  | Одновременное использование фокусных зон |  |  |  |  |  |  | не менее 9 |  |  |  |  |  |  |  | Указать параметры |  |  |
| 3.5 |  | Возможность позиционирования зон фокусировки |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
| 3.6 |  | Регулировка послойного усиления по глубине |  |  |  |  |  |  | не мене 8 зон |  |  |  |  |  |  |  | Указать параметры |  |  |
| 3.7 |  | Увеличение изображения в реальном времени |  |  |  |  |  |  | не менее 10 крат |  |  |  |  |  |  |  | Указать параметры |  |  |
| 3.8 |  | Цифровое формирование луча, разрядность не менее |  |  |  |  |  |  | 12 бит |  |  |  |  |  |  |  | Указать параметры |  |  |
| 3.9 |  | Полностью цифровая демодуляция и детектирование |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
| 3.10 |  | Прогрессивная динамическая фокусировка |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
| 3.11 |  | Прогрессивная динамическая апертура |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
| 3.12 |  | Прогрессивная динамическая аподизация |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
| 3.13 |  | Динамическое управление частотой датчика |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
| 3.14 |  | Адаптивное подавление артефактов в доплеровских режимах |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
| 3.15 |  | Цифровой согласованный фильтр для обработки цветного допплера |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
| 3.16 |  | Формирователь УЗ-изображения, адаптированный для работы с монитором высокого разрешения (1024*768) |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие формирователя и разрешающую способность монитора |  |  |
| 3.17 |  | Возможность регулировки углового разрешения |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие возможности |  |  |
| 3.18 |  | Возможность выбора приоритета обработки 2D и доплеровского изображения |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие возможности |  |  |
| 3.19 |  | Доплеровские блоки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Цветовое картирование потоков |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
|  |  | - Энергетический Доплер |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
|  |  | - Направленный энергетический Доплер |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
|  |  | - Импульсно-волновой Доплер |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
|  |  | - Непрерывно-волновой Доплер |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
|  |  | - Тканевой Доплер |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
| 3.20 |  | Тканевая гармоника |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
| 3.21 |  | Режим compound (УЗ томография) |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
| 3.22 |  | Технология стопроцентного устранения спекл-шума с возможностью выбора степени фильтрации, работа которой не приводит к потере динамики изображения. |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
| 3.23 |  | Представление информации: B, B/M, B/B, B/B+CDI, B/B+DPI, B+CDI, B+DPI, B+PWD, B+CWD, B+CDI+PWD, B+CDI+CWD, B+DPI+PWD, B+DPI+CWD, B+PTD, B+TDI, B+TDI+PTD |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать представление информации |  |  |
| 3.24 |  | Двойной динамический дисплей: В/В, В+CDI/B |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать |  |  |
| 3.25 |  | Мультичастотное широкополосное сканирование с выбором центрального диапазона частот в интервале 1 – 15 МГц |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать диапазон сканирования |  |  |
| 3.26 |  | Максимальное количество диапазонов частот сканирования в В-режиме |  |  |  |  |  |  | не менее 5 |  |  |  |  |  |  |  | Указать количество |  |  |
| 3.27 |  | Максимальное количество диапазонов частот сканирования в режиме гармоники |  |  |  |  |  |  | не менее 2 |  |  |  |  |  |  |  | Указать параметры |  |  |
| 3.28 |  | Максимальная глубина сканирования |  |  |  |  |  |  | не менее 32 см |  |  |  |  |  |  |  | Указать параметры |  |  |
| 3.29 |  | Наличие специальных режимов работы сканера для обследования следующих органов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - щитовидной железы; |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
|  |  | - молочной железы; |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
|  |  | - поверхностных сосудов; |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
|  |  | - сосудов нижних конечностей; |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
|  |  | - печени; |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
|  |  | - печени у трудных пациентов |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
|  |  | - сердца; |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
|  |  | - сосудов головного мозга; |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
|  |  | - матки; |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
|  |  | - акушерских исследований; |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
|  |  | - урологических исследований; |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
|  |  | - почек и мочевого пузыря; |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
| 3.30 |  | Расширенный пакет программ для расчетов в акушерстве |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - обследования многоплодной беременности |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
|  |  | - исследования кровотока матери и плода |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
| 3.31 |  | Кардиологические расчёты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Teicholz |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
|  |  | - Cube |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
|  |  | - Simpson |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
|  |  | - Bullet |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
|  |  | - Gibson |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
|  |  | - TEI индекс |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
| 3.32 |  | Автотрассировка допплеровского спектра |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
| 3.33 |  | Возможность ручного выбора кардиоцикла для автоматической обработки доплеровского спектра |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
| 3.34 |  | Расчет Color Flow (вычисление численного значения скорости кровотока по изображению цветного доплеровского картирования) |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
| 3.35 |  | Режим трапециевидного сканирования для линейного датчика |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
| 3.36 |  | Электронное изменение направления окна цветного картирования для линейного датчика |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
| 3.37 |  | Автоматическая оптимизация изображения в В-режиме по акустическим свойствам тканей |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
| 3.38 |  | Псевдоколоризация В-режима |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
| 3.39 |  | Получение трехмерного изображения методом Free hand |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать метод |  |  |
| 3.40 |  | Режим просмотра последовательности плоскостных сечений из полученного объемного изображения |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
| 3.41 |  | Возможность сохранения .jpg – файлов из 3D-изображений |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
| 3.42 |  | Блок ЭКГ сигналов и функция триггерной фиксации изображения |  |  |  |  |  |  | Возможность |  |  |  |  |  |  |  | Указать возможности |  |  |
| 3.43 |  | Скорость развертки в М-режиме |  |  |  |  |  |  | 1, 2, 4, 8 с/экран |  |  |  |  |  |  |  | Указать параметры |  |  |
| 3.44 |  | Поворот / инверсия изображения |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
| 3.45 |  | Одновременное подключение ультразвуковых датчиков без использования дополнительных адаптеров |  |  |  |  |  |  | не менее 2 |  |  |  |  |  |  |  | Указать количество |  |  |
| 3.46 |  | Возможность использования интраоперационных датчиков |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
| 3.47 |  | Возможность использования череспищеводных кардиологических датчиков |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
| 3.48 |  | Интегрированная цифровая ультразвуковая станция |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
| 3.49 |  | Наличие встроенных динамиков |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
| 3.50 |  | Разделение аудио-сигнала допплера на основе преобразования Гильберта |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
| 3.51 |  | Интерактивная подсветка клавиатуры |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
| 3.52 |  | Встроенный жесткий диск ёмкостью |  |  |  |  |  |  | не менее 40 Гб |  |  |  |  |  |  |  | Указать параметры |  |  |
| 3.53 |  | Типы поддерживаемых датчиков: 1. электронный секторный (фазированный), 2. электронный череспищеводный кардиологический, 3. электронный конвексный абдоминальный, 4 электронный микроконвексный, 5. электронный микроконвексный внутриполостной, 6.электронный линейный, 7.электронный интраоперационный, |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать типы датчиков |  |  |
| 3.54 |  | Кинопетля, В-режим |  |  |  |  |  |  | до 3000 кадров |  |  |  |  |  |  |  | Указать параметры |  |  |
| 3.55 |  | Кинопетля, М-режим |  |  |  |  |  |  | не менее 128 сек |  |  |  |  |  |  |  | Указать параметры |  |  |
| 3.56 |  | Кинопетля, режим допплера, не менее |  |  |  |  |  |  | 550 кадр. |  |  |  |  |  |  |  | Указать параметры |  |  |
| 3.57 |  | Количество статических изображений сохраняемых на жесткий диск |  |  |  |  |  |  | не менее 120000 |  |  |  |  |  |  |  | Указать параметры |  |  |
| 3.58 |  | Операционная система Linux |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать операционную систему |  |  |
| 3.59 |  | Запись на внешний flash-накопитель |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
| 3.60 |  | Порт USB2.0 |  |  |  |  |  |  | не менее 2 |  |  |  |  |  |  |  | Указать порт и количество |  |  |
| 3.61 |  | Подключение к сети ETHERNET |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
| 3.62 |  | Совместимость со стандартом DICOM 3,0 |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
| 3.63 |  | Режим антивирусной защиты, приводящий к экстренному выключению сканера при наличии исполняемых файлов на флэш-карте |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
| 3.64 |  | Синхронизация с внешним компьютером без установки дополнительного программного обеспечения |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
| 3.65 |  | Запись динамического клипа с произвольной величиной в секундах |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
| 3.66 |  | Возможность сохранения клипов в системном и РС-форматах |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
| 3.67 |  | Возможность выбора предустановок для каждого типа исследования и сохранение индивидуальных настроек |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
| 3.68 |  | Дальнейшая обработка архивных изображений (выполнение расчетов) |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
| 3.69 |  | Ведение базы данных пациентов |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
| 3.70 |  | Возможность поиска пациентов в базе данных по различным полям записей |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
| 3.71 |  | Видео выход: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.72 |  | VGA – видео |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать тип |  |  |
| 3.73 |  | S-Video |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать тип |  |  |
| 3.74 |  | Возможность выбора формата выдаваемого видеосигнала |  |  |  |  |  |  | Не менее 11 форматов |  |  |  |  |  |  |  | Указать параметры |  |  |
| 3.75 |  | Ножной переключатель |  |  |  |  |  |  | Возможность |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие возможности |  |  |
| 4 |  | Характеристики монитора: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | ЖКИ-монитор |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать тип монитора |  |  |
| 4.2 |  | Диагональ |  |  |  |  |  |  | не менее 15” |  |  |  |  |  |  |  | Указать параметры |  |  |
| 4.3 |  | Угол обзора |  |  |  |  |  |  | Не менее 172 градусов |  |  |  |  |  |  |  | Указать параметры |  |  |
| 4.4 |  | Характеристики датчиков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 |  | Все датчики – широкополосные мультичастотные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 |  | Конвексный датчик |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать модель датчика |  |  |
|  |  | Количество элементов, не менее |  |  |  |  |  |  | 192 |  |  |  |  |  |  |  | Указать параметры |  |  |
|  |  | Диапазон частот |  |  |  |  |  |  | 2-6 МГц |  |  |  |  |  |  |  | Указать диапазон |  |  |
|  |  | Радиус, не менее |  |  |  |  |  |  | 60мм |  |  |  |  |  |  |  | Указать радиус |  |  |
| 4.7 |  | Линейный датчик |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать модель датчика |  |  |
|  |  | Количество элементов, не менее |  |  |  |  |  |  | 192 |  |  |  |  |  |  |  | Указать количество |  |  |
|  |  | Диапазон частот |  |  |  |  |  |  | 5-13 МГц |  |  |  |  |  |  |  | Указать диапазон |  |  |
|  |  | Апертура, не более |  |  |  |  |  |  | 38мм |  |  |  |  |  |  |  | Указать параметры |  |  |
| 4.8 |  | Секторный фазированный датчик |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать модель датчика |  |  |
|  |  | Диапазон частот |  |  |  |  |  |  | 1,5-5 МГц |  |  |  |  |  |  |  | Указать диапазон |  |  |
|  |  | Угол обзора, не менее |  |  |  |  |  |  | 90 градусов |  |  |  |  |  |  |  | Указать параметры |  |  |
| 4.9 |  | Микроконвексный датчик |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать модель датчика |  |  |
| 4.10 |  | Количество элементов, не менее |  |  |  |  |  |  | 128 |  |  |  |  |  |  |  | Указать параметры |  |  |
| 4.11 |  | Диапазон частот |  |  |  |  |  |  | 4-8 МГц |  |  |  |  |  |  |  | Указать параметры |  |  |
| 4.12 |  | Радиус, не более |  |  |  |  |  |  | 11мм |  |  |  |  |  |  |  | Указать параметры |  |  |
| 5. |  | Прочие условия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Вес системы не более |  |  |  |  |  |  | 13 кг |  |  |  |  |  |  |  | Указать параметры |  |  |
| 5.2 |  | Габариты базового блока, не более |  |  |  |  |  |  | 360 х 410 х 280 (мм) |  |  |  |  |  |  |  | Указать параметры |  |  |
| 5.3 |  | Мобильная тележка для сканера от производителя с полкой для термопринтера |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
| 5.4 |  | Черно-белый термографический принтер |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
| 5.5 |  | Цветной сетевой принтер |  |  |  |  |  |  | Возможность |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие возможности |  |  |
| 5.6 |  | Возможность переустановки операционной системы и программного обеспечения сканера с флэш-карты USB 2.0 |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие возможности |  |  |
| ЛОТ № 5 Аппарат автоматического плазмафереза. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №№. п/п |  | Описание требований |  |  |  |  |  |  | Требуемые условия\функции\ значения |  |  |  |  |  |  |  | Предлагаемые условия\функции\ значения (заполняются участником размещения заказа) |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
|  |  | Наименование оборудования |  |  |  |  |  |  | Аппарат автоматического плазмафереза |  |  |  |  |  |  |  | Указать полное наименование оборудования, модель, производителя, страну происхождения |  |  |
| 1 |  | Общие требования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Регистрационное удостоверение МЗ РФ на аппарат и комплектующие |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать №, дату выдачи, срок действия |  |  |
| 1.2 |  | Сертификат соответствия на аппарат и комплектующие |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать №, дату выдачи, срок действия |  |  |
| 1.3 |  | Фирма-производитель должна иметь систему сервисного обслуживания на территории Пермского края |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать название и адрес сервисного центра |  |  |
| 1.4 |  | Подробное техническое описание на русском языке (проспекты) |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
| 1.5 |  | Год выпуска, не ранее |  |  |  |  |  |  | 2008 |  |  |  |  |  |  |  | Указать год |  |  |
| 1.6 |  | Срок гарантии, не менее |  |  |  |  |  |  | 12 мес. |  |  |  |  |  |  |  | Указать срок |  |  |
| 1.7 |  | Срок поставки, календарные дни, не более |  |  |  |  |  |  | 15 дней |  |  |  |  |  |  |  | Указать срок |  |  |
| 1.8 |  | Срок предоставления вспомогательных услуг, календарные дни, не более |  |  |  |  |  |  | 5 дней |  |  |  |  |  |  |  | Указать срок |  |  |
| 2 |  | Технические характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Принцип действия - Прерывисто-поточный |  |  |  |  |  |  | наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
| 2.2 |  | Тип сепарации |  |  |  |  |  |  | Центрифугирование, фильтрация с центрифугированием |  |  |  |  |  |  |  | Указать тип сепарации |  |  |
| 2.3 |  | Камера сепарации |  |  |  |  |  |  | Центрифужный колокол |  |  |  |  |  |  |  | Указать тип камеры |  |  |
| 2.4 |  | Cосудистый доступ |  |  |  |  |  |  | Одноигольный |  |  |  |  |  |  |  | Указать вид доступа |  |  |
| 2.5 |  | Возможность работать как с возмещением плазмы физ. р-ром |  |  |  |  |  |  | наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
| 2.6 |  | Режимы проведения процедуры |  |  |  |  |  |  | Автоматический/Ручное управление |  |  |  |  |  |  |  | Указать режим |  |  |
| 2.7 |  | Возможность индивидуального подбора параметров |  |  |  |  |  |  | наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
| 2.8 |  | Автоматическая загрузка насосов и заполнение магистралей. |  |  |  |  |  |  | наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
| 2.9 |  | Вид получаемой плазмы |  |  |  |  |  |  | PPP или FFP – Обеднённая тромбоцитами или свежезамороженная |  |  |  |  |  |  |  | Указать вид |  |  |
| 2.10 |  | Проведение терапевтического плазмафереза |  |  |  |  |  |  | наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
| 2.11 |  | Русскоязычный дисплей |  |  |  |  |  |  | наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
| 2.12 |  | Объем крови в экстракорпоральном контуре, не более |  |  |  |  |  |  | 275мл |  |  |  |  |  |  |  | Указать объем |  |  |
| 2.13 |  | Длительность процедуры в диапазоне |  |  |  |  |  |  | 35-40мин |  |  |  |  |  |  |  | Указать диапазон |  |  |
| 2.14 |  | Максимальный объем одномоментно собираемой плазмы, не менее |  |  |  |  |  |  | 900мл |  |  |  |  |  |  |  | Указать параметры |  |  |
| 2.15 |  | Система обеспечение безопасности донора |  |  |  |  |  |  | наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
| 2.16 |  | Датчик давления в магистрали донора эксфузии и инфузии |  |  |  |  |  |  | наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
| 2.17 |  | Четыре детектора воздуха в магистралях |  |  |  |  |  |  | наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
| 2.18 |  | Самотестирование при включении и в процессе работы |  |  |  |  |  |  | наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
| 2.19 |  | Возможность изменения параметров программы во время процедуры |  |  |  |  |  |  | наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие возможности |  |  |
| 2.20 |  | Отображение полного обработанного объёма крови и собранной плазмы |  |  |  |  |  |  | наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
| 2.21 |  | Датчик примесей свободного гемоглобина и тромбоцитов в плазме. |  |  |  |  |  |  | наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
| 2.22 |  | Автоматический контроль качества плазмы |  |  |  |  |  |  | наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
| 2.23 |  | Одноразовый комплект сепарации, включает фистульную иглу, магистраль, колокол, мешок для сбора плазмы, р-р антикоагулянта |  |  |  |  |  |  | наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
| 2.24 |  | Пластиковые контейнеры для сбора плазмы 2-х разновидностей (с возможностью возмещения физиологическим раствором и без этой возможности) |  |  |  |  |  |  | наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
| 2.25 |  | Объем мешка для сбора плазмы не менее |  |  |  |  |  |  | 1000мл |  |  |  |  |  |  |  | Указать объем |  |  |
| 2.26 |  | Магистрали с разъёмом Луер для фистульной иглы, наличием ловушки воздуха, спайк коннектором для подачи антикоагулянта, с сегментами и фиксаторами для насосов крови и антикоагулянта, с отводом для подключения датчика давления оснащённым гидрофобным фильтром и зажимом. Гамма-стерилизованная |  |  |  |  |  |  | наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
| 2.27 |  | Колокол - объём 275мл, гамма-стерилизованный |  |  |  |  |  |  | наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие и объем |  |  |
| 2.28 |  | Антикоагулянт -цитрат натрия 4%, фасовка по 250мл. |  |  |  |  |  |  | наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
| 2.29 |  | Аферезная игла -размер 16G, с зажимом, вращающимися крылышками, боковым отверстием. |  |  |  |  |  |  | наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
| 2.30 |  | Соотношение антикоагулянт-кровь в диапазоне |  |  |  |  |  |  | От 1:8 до 1:20 |  |  |  |  |  |  |  | Указать диапазон |  |  |
| 2.31 |  | Получаемая плазма не требует лейкофильтрации |  |  |  |  |  |  | наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
| 2.32 |  | Качество конечного продукта соответствует стандартам GMP, определяется оптическими датчиками. |  |  |  |  |  |  | наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
| 2.33 |  | Скорость центрифуги |  |  |  |  |  |  | От 3000 до 7000 об/мин |  |  |  |  |  |  |  | Указать скорость |  |  |
| 2.34 |  | Скорость насоса крови |  |  |  |  |  |  | От 10 до 100мл/мин |  |  |  |  |  |  |  | Указать скорость |  |  |
| 2.35 |  | Мобильные заготовки |  |  |  |  |  |  | наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
| 2.36 |  | Размеры в транспорт. Виде, не более |  |  |  |  |  |  | 340х480х335мм |  |  |  |  |  |  |  | Указать параметры |  |  |
| 2.37 |  | Размеры в рабочем виде, не более |  |  |  |  |  |  | 580х695х590мм |  |  |  |  |  |  |  | Указать параметры |  |  |
| 2.38 |  | Вес, не более |  |  |  |  |  |  | 28кг |  |  |  |  |  |  |  | Указать параметры |  |  |
| 2.39 |  | напряжение |  |  |  |  |  |  | 220В, 50/60 Гц |  |  |  |  |  |  |  | Указать параметры |  |  |
| 3 |  | Комплектация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Консоль |  |  |  |  |  |  | наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
| 3.2 |  | Крышка консоли |  |  |  |  |  |  | наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
| 3.3 |  | Стойка |  |  |  |  |  |  | наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
| 3.4 |  | Манжета |  |  |  |  |  |  | наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |
| 3.5 |  | Раствор для дезинфекции (амфолизин базик) 450 л.раб. р-ра |  |  |  |  |  |  | наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие и количество |  |  |
| 3.6 |  | Колокол-25шт |  |  |  |  |  |  | наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие и количество |  |  |
| 3.7 |  | Магистраль -25шт |  |  |  |  |  |  | наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие и количество |  |  |
| 3.8 |  | Игла-25 шт |  |  |  |  |  |  | наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие и количество |  |  |
| 3.9 |  | Раствор антикоагулянта -25шт |  |  |  |  |  |  | наличие |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие и количество |  |  |
|  |  | Лот №6 Монитор витальных функций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Описание требований |  |  |  |  |  |  |  | Требуемые условия/функции/значения |  |  |  |  | Предлагаемые условия/функции/значения (заполняются участниками размещения заказа) |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  | Общие требования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Год выпуска, не ранее |  |  |  |  |  |  |  | 2008 |  |  |  |  | Указать год выпуска |  |  |  |  |
| 2 |  | Срок гарантии, не менее |  |  |  |  |  |  |  | 12 мес. |  |  |  |  | Указать срок |  |  |  |  |
| 3 |  | Срок поставки, календарные дни, не более |  |  |  |  |  |  |  | 15 дней |  |  |  |  | Указать срок |  |  |  |  |
| 4 |  | Срок предоставления вспомогательных услуг, календарные дни, не более |  |  |  |  |  |  |  | 5 дней |  |  |  |  | Указать срок |  |  |  |  |
| 5 |  | Количество комплектов, шт. |  |  |  |  |  |  |  | 4 шт. |  |  |  |  | Указать количество |  |  |  |  |
| 2 |  | Документы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Сертификат соответствия |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  | Указать №, дату выдачи, срок действия |  |  |  |  |
| 2.2 |  | Регистрационное удостоверение МЗ РФ |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  | Указать №, дату выдачи, срок действия |  |  |  |  |
| 3 |  | Цветной ЖК дисплей: |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |  |  |
| 4 |  | Тип: цветной жидкокристаллический TFT |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  | Указать тип |  |  |  |  |
| 5 |  | Размер экрана: диагональ не менее 21 см (8,4 inch) |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  | Указать размер |  |  |  |  |
| 6 |  | Полностью сенсорный дисплей |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |  |  |
| 7 |  | Запоминание личных данных пациента |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |  |  |
| 8 |  | Возможность настройки параметров различных групп пациентов: взрослые, дети, новорожденные |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  | Указать наличие возможности |  |  |  |  |
| 9 |  | Режим демо/помощь |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |  |  |
| 10 |  | Режим отображения кривой: |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |  |  |
| 11 |  | - безинерционный подвижный |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |  |  |
| 12 |  | - безинерционный фиксированный |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |  |  |
| 13 |  | Режим увеличенного отображения данных |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |  |  |
| 14 |  | Разрешающая способность не менее 800х600 точек |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  | Указать разрешение |  |  |  |  |
| 15 |  | Одновременное отображение на экране, не менее 5 кривых |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  | Указать количество |  |  |  |  |
| 16 |  | Замораживание кривых |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |  |  |
| 17 |  | Отображаемые числовые данные: |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |  |  |
| 18 |  | - ЧСС |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |  |  |
| 19 |  | - частота VPC |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |  |  |
| 20 |  | - уровень ST |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |  |  |
| 21 |  | - частота дыхания |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |  |  |
| 22 |  | - IBP (систолическое, диастолическое, среднее) |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |  |  |
| 23 |  | - NIBP (систолическое, диастолическое, среднее) |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |  |  |
| 24 |  | - SPO2 |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |  |  |
| 25 |  | - частота пульса |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |  |  |
| 26 |  | - температура |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |  |  |
| 27 |  | - ETCO2 |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |  |  |
| 28 |  | - индекс bis |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |  |  |
| 29 |  | Отображения оксикардиореспирограммы (OCRG – режим) |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |  |  |
| 30 |  | Скорость развертки: 25 мм/с и 50 мм/с Малая скорость дыхания и СО2: 1,56 мм/с |  |  |  |  |  |  |  | Наличие Наличие |  |  |  |  | Указать скорость Указать скорость |  |  |  |  |
| 31 |  | Количество цветов отображения кривых: 12 цветов (возможность выбора) |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  | Указать количество цветов |  |  |  |  |
| 32 |  | Метки синхронизации: Синхрометки ЧСС, частоты пульса, дыхания |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |  |  |
| 33 |  | Количество цветов отображения чисел: 12 цветов (возможность выбора); |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  | Указать количество цветов |  |  |  |  |
| 34 |  | графическое отображение 1,2, 4, 8 или 24 часов трендов каждого параметра; |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  | Указать параметры |  |  |  |  |
| 35 |  | «Длинные» 24-часовые тренды с разрешением до 5-минут и «короткие» 8-часовые тренды с разрешением до 2 минуты |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  | Указать параметры |  |  |  |  |
| 36 |  | Запоминание по тревоге или вручную 16 клинических событий |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  | Указать количество |  |  |  |  |
| 37 |  | Длительность клинических событий не менее 5 сек. |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  | Указать длительность |  |  |  |  |
| 38 |  | Наличие мультипараметрических коннекторов |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |  |  |
| 39 |  | Наличие не менее 3-х програмируемых функциональных кнопок на экране |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  | Указать количество |  |  |  |  |
| 40 |  | Возможность объединения в мониторную сеть с центральной станцией: |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  | Указать наличие возможности |  |  |  |  |
| 41 |  | Возможность подключения дублирующего дисплея через стандартный VGA интерфейс |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  | Указать наличие возможности |  |  |  |  |
| 42 |  | Подключение модуля измерения анестезиологических газов и летучих анестетиков |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |  |  |
| 43 |  | Подключение модуля измерения индекса глубины анестезии (BIS-индекс) |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |  |  |
| 44 |  | Звук |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44.1 |  | Типы звуков: |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |  |  |  |
| 44.2 |  | - Тревога |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |  |  |  |
| 44.3 |  | - синхронизация |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |  |  |  |
| 44.4 |  | - нажатие кнопок |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |  |  |  |
| 44.5 |  | Звуковая тревога: 3 типа |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  | Указать количество типов |  |  |  |  |  |
| 44.6 |  | Звук синхронизации: Переменный тон для IBP и SPO2 |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |  |  |  |
| 44.7 |  | Возможность установки границ звукового сигнала с сенсорного дисплея |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  | Указать наличие возможности |  |  |  |  |  |
| 45 |  | Тревога |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45.1 |  | Визуальное оповещение |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |  |  |  |
| 45.2 |  | Звуковое оповещение |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |  |  |  |
| 45.3 |  | Идентификация тревоги мониторируемого параметра |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |  |  |  |
| 45.4 |  | Возможность задания верхних и нижних сигналов тревог всех мониторируемых параметров непосредственно с сенсорного дисплея |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  | Указать наличие возможности |  |  |  |  |  |
| 46 |  | Элементы тревоги: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46.1 |  | Верхняя/нижняя границы тревоги, тревога апноэ, аритмии, отсоединения разъемов, шума NOISE, отсоединения электродов, определения кривой пульса, отсоединения датчиков, контроля манжеты/шланга, сенсора, разряда батареи, условий окружающей среды. |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  | Указать тревоги |  |  |  |  |  |
| 46.2 |  | Виды тревоги: Критическое состояние, Предостережение об опасности, Внимание. |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  | Указать виды |  |  |  |  |  |
| 46.3 |  | Отключение тревоги: На 1 или 2 мин. |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |  |  |  |
| 46.4 |  | Возможность установки границ сигналов тревоги непосредственно с сенсорного дисплея |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Указать наличие возможности |  |  |  |  |  |
| 47 |  | ЭКГ |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |  |  |  |
| 47.1 |  | Допустимое отклонение потенциала электрода: ± 500 мВ |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |  |  |  |
| 47.2 |  | Входной динамический диапазон: ± 5 мВ |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  | Указать диапазон |  |  |  |  |  |
| 47.3 |  | Внутренние шумы: не более 30µ Vp-p (относительно входного сигнала) |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  | Указать параметры |  |  |  |  |  |
| 47.4 |  | Коэффициент подавления в обычном режиме: ≥95dB |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  | Указать параметры |  |  |  |  |  |
| 47.5 |  | Входное сопротивление: ≥5МΩ (при 10 Гц) |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  | Указать параметры |  |  |  |  |  |
| 47.6 |  | Диапазон расчета ЧСС не уже: 12 – 300 уд./мин. |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  | Указать диапазон |  |  |  |  |  |
| 47.7 |  | Цикл обновления отображения ЧСС: Каждые 3 с или при генерировании тревоги |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  | Указать параметры |  |  |  |  |  |
| 47.8 |  | Анализ аритмии |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |  |  |  |
| 47.9 |  | Метод анализа: сравнение по образцу |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  | Указать метод |  |  |  |  |  |
| 47.10 |  | Число каналов: Не менее одного |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  | Указать параметры |  |  |  |  |  |
| 47.11 |  | Подсчет частоты VPC: 0 – 99 VPC/мин. |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  | Указать параметры |  |  |  |  |  |
| 47.12 |  | Сообщения аритмии: ASYSTOLE, VT, VF, VPC RUN, COUPLET, EARLY VPC, BIGEMINY, FREQ VPC, TACHYCARDIA, BRADYCARDIA |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  | Указать сообщения |  |  |  |  |  |
| 47.13 |  | Воспроизведение аритмии |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |  |  |  |
| 47.14 |  | Число файлов воспроизведения: не менее 16 |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  | Указать число |  |  |  |  |  |
| 47.15 |  | Время записи на файл: не менее 8 сек. |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  | Указать время |  |  |  |  |  |
| 47.16 |  | Защита от дефибрилляции: Защита входа ЭКГ от 400 J |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |  |  |  |
| 47.17 |  | Отведения |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |  |  |  |
| 47.18 |  | по 3-электродам: I, II, III |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |  |  |  |
| 47.19 |  | по 6-электродам: I, II, III, AVr, aVL, aVF, V4, V5 |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |  |  |  |
| 47.20 |  | Параметры тревоги: ASYSTOLE, TACHYCARDIA, BRADYCARDIA |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  | Указать параметры |  |  |  |  |  |
| 47.21 |  | Измерения ST |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |  |  |  |
| 47.22 |  | Установка границ тревоги по сегменту ST: + 2.0 mV |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  | Указать границы |  |  |  |  |  |
| 47.23 |  | Установка параметров ЭКГ и границ тревоги непосредственно с сенсорного дисплея |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |  |  |  |
| 48 |  | Дыхание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48.1 |  | Метод измерения: Импедансный, термисторный |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  | Указать метод измерения |  |  |  |  |  |
| 48.2 |  | Возможность изменения отведений при импедансном методе измерения |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  | Указать наличие возможности |  |  |  |  |  |
| 48.3 |  | Диапазон расчета частоты дыхания: 0 – 150 дых./мин. Апноэ, 5 – 40 с |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  | Указать диапазон |  |  |  |  |  |
| 48.4 |  | Точность: ± 2 дых./мин. |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  | Указать параметры |  |  |  |  |  |
| 48.5 |  | Защита от дефибриллятора: Защита входа дыхания от разряда до 400 Дж |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |  |  |  |
| 48.6 |  | Цикл отображения частоты дыхания: Каждые 3 сек. или при подаче тревоги |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |  |  |  |
| 48.7 |  | Возможность установки параметров дыхания и границ тревоги непосредственно с сенсорного дисплея |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  | Указать наличие возможности |  |  |  |  |  |
| 49 |  | SpO2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49.1 |  | Тип методики измерения – светодиодный («голубой зуб») |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  | Указать тип |  |  |  |  |  |
| 49.2 |  | Диапазон измерения не уже: 50 – 100 % |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  | Указать диапазон |  |  |  |  |  |
| 49.3 |  | Диапазон измерения пульса не уже: 30 – 300 уд./мин. |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  | Указать диапазон |  |  |  |  |  |
| 49.4 |  | Точность SpO2: ±2 ед. (от 80% до 100%), ±3 ед. (от 50% до 80%) |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  | Указать параметры |  |  |  |  |  |
| 49.5 |  | Цикл обновления отображения частоты пульса: Каждые 3 с или при подаче тревоги. |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |  |  |  |
| 49.6 |  | Чувствительность кривой: х1/8, х1/4, х1/2, х1, х2, х4, х8 |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  | Указать параметры |  |  |  |  |  |
| 49.7 |  | Возможность установки параметров пульоксиметрии и границ тревоги непосредственно с сенсорного дисплея |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  | Указать наличие возможности |  |  |  |  |  |
| 50 |  | Неинвазивное измерение кровяного давления (НИАД) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50.1 |  | Метод измерения: Осциллометрический |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  | Указать метод |  |  |  |  |  |
| 50.2 |  | Диапазон отображения давления: 0 – +300 мм рт. ст. |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  | Указать диапазон |  |  |  |  |  |
| 50.3 |  | Время накачки манжеты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50.4 |  | Взрослые и дети – 7 с |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  | Указать время |  |  |  |  |  |
| 50.5 |  | Новорожденные – 5 с |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  | Указать время |  |  |  |  |  |
| 50.6 |  | Ограничитель максимальной величины давления накачки манжеты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50.7 |  | - Взрослые/дети – 300 мм рт. ст. |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  | Указать величину |  |  |  |  |  |
| 50.8 |  | - Новорожденные – 150 мм рт. ст. |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  | Указать величину |  |  |  |  |  |
| 50.9 |  | Ограничитель времени накачки манжеты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50.10 |  | - Взрослые/дети – 180 с |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  | Указать время |  |  |  |  |  |
| 50.11 |  | - Новорожденные – 90 с |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  | Указать время |  |  |  |  |  |
| 50.12 |  | Режим измерений: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50.13 |  | - Ручной, |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  | Указать режим |  |  |  |  |  |
| 50.14 |  | - Непрерывный, |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  | Указать режим |  |  |  |  |  |
| 50.15 |  | - периодический (интервалы: 2, 2.5, 5, 10, 15, 30 мин., 1, 2, 4, 8 ч., PWTT) |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  | Указать интервалы |  |  |  |  |  |
| 50.16 |  | Функция триггерного измерения неинвазивного кровяного давления (по транзисторному времени пульсовой волны) |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |  |  |  |
| 50.17 |  | Установка параметров NIBP и границ тревоги непосредственно с сенсорного дисплея |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |  |  |  |
| 51 |  | Инвазивное измерение кровяного давления (IBP) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51.1 |  | Встроенный модуль измерения ИАД |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |  |  |  |
| 51.2 |  | Диапазон измерения давления: -50 – +300 мм.рт.ст. |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  | Указать диапазон |  |  |  |  |  |
| 51.3 |  | Точность измерения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51.4 |  | ± 1 мм.рт.ст. ± 1digit. (от -50 мм.рт.ст. до 100 мм.рт.ст.) |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  | Указать параметры |  |  |  |  |  |
| 51.5 |  | ± 1 % ± 1digit. (от 100 мм.рт.ст. до 300 мм.рт.ст.) |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  | Указать параметры |  |  |  |  |  |
| 51.6 |  | Установка параметров IBP и границ тревоги непосредственно с сенсорного дисплея |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |  |  |  |
| 52.7 |  | Температура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52.8 |  | Встроенный модуль термометрии |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |  |  |  |
| 52.9 |  | Диапазон измерения: 0 – 450С |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  | Указать диапазон |  |  |  |  |  |
| 52.10 |  | Точность измерения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52.11 |  | ±0.10С (от 25°Сдо 45°С) |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  | Указать параметры |  |  |  |  |  |
| 52.12 |  | ±0.20С (от 0°С до 25°С) |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  | Указать параметры |  |  |  |  |  |
| 52.13 |  | Цикл обновления: Каждые 3 с |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  | Указать параметры |  |  |  |  |  |
| 52.14 |  | Установка параметров температуры и границ тревоги непосредственно с сенсорного дисплея |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |  |  |  |
| 53 |  | Давление выдыхаемого углекислого газа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53.1 |  | Встроенный модуль капнометрии |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |  |  |  |
| 53.2 |  | Метод измерения: По основному потоку |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  | Указать метод |  |  |  |  |  |
| 53.3 |  | Проведение капнометрии по методике CapOne |  |  |  |  |  | наличие |  |  |  |  |  | Указать методику |  |  |  |  |  |
| 53.4 |  | Диапазон измерения: 0 – 76 мм.рт.ст. |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  | Указать диапазон |  |  |  |  |  |
| 53.5 |  | Время разогрева: 5 с |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  | Указать время |  |  |  |  |  |
| 53.6 |  | Время отклика: 200 мс (типичное) для ступеней от 10 до 90% |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  | Указать время |  |  |  |  |  |
| 53.7 |  | Определяемая частота дыхания: 3 – 60 дых./мин. (точность измерения - ±2 дых./мин.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Указать диапазон |  |  |  |  |  |
| 53.8 |  | Точность измерения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53.9 |  | ± 4 мм.рт.ст. (от 0 до 40мм.рт.ст.) |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  | Указать параметры |  |  |  |  |  |
| 53.10 |  | ± 10% показания (от 0 до 40мм.рт.ст.) |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  | Указать параметры |  |  |  |  |  |
| 53.11 |  | Цикл обновления отображения величины CO2: Каждые 3 с или при подаче тревоги |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  | Указать параметры |  |  |  |  |  |
| 53.12 |  | Установка параметров CO2 и границ тревоги непосредственно с сенсорного дисплея |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |  |  |  |
| 53.13 |  | BIS-мониторинг |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |  |  |  |
| 53.14 |  | Вес: Не более 8 кг (без принадлежностей) |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  | Указать вес |  |  |  |  |  |
| 53.15 |  | Ручка для переноски |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |  |  |  |
| 54 |  | Питание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54.1 |  | Питание от сети переменного тока: 100 - 240В, 50/60 Гц; С сетевым фильтром; |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  | Указать параметры |  |  |  |  |  |
| 54.2 |  | Потребляемая мощность: не более 70VA; |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  | Указать параметры |  |  |  |  |  |
| 54.3 |  | Встроенная батарея: 10,8 – 15,0 В |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  | Указать параметры |  |  |  |  |  |
| 54.4 |  | Индикация уровня заряда батареи |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |  |  |  |
| 54.5 |  | Время работы батареи не менее: 3 часов |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  | Указать время |  |  |  |  |  |
| 55 |  | Комплектация: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55.1 |  | Основной блок |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |  |  |  |
| 55.2 |  | Шнур питания |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |  |  |  |
| 55.3 |  | Комплект датчиков и сенсоров обеспечивающий работу всех заявленных опций и функций монитора |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |  |  |  |
| 56 |  | Дополнительные условия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56.1 |  | Межкроватное мониторирование: не менее 6 прикроватных мониторов |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  | Указать количество |  |  |  |  |  |
| 56.2 |  | Русифицированный интерфейс |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | ЛОТ № 7 Монитор прикроватный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Описание требований |  |  |  |  |  | Требуемые условия/функции/значения |  |  |  |  |  | Предлагаемые условия/функции/значения (заполняются участниками размещения заказа) |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Сертификат соответствия |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  | Указать №, дату выдачи, срок действия |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Регистрационное удостоверение МЗ РФ |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  | Указать №, дату выдачи, срок действия |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Цветной жидкокристаллический TFT дисплей с широким углом обзора |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Русскоязычное меню дисплея. |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Количество комплектов, шт. |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |  |  | Указать количество |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Год выпуска, не ранее |  |  |  |  |  | 2008 |  |  |  |  |  | Указать год выпуска |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Срок гарантии, не менее |  |  |  |  |  | 12 мес. |  |  |  |  |  | Указать срок |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Срок поставки, календарные дни, не более |  |  |  |  |  | 15 дней |  |  |  |  |  | Указать срок |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Срок предоставления вспомогательных услуг, календарные дни, не более |  |  |  |  |  | 5 дней |  |  |  |  |  | Указать срок |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Разрешение дисплея не менее, точек |  |  |  |  |  | 800x600 |  |  |  |  |  | Указать разрешение |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Сенсорное управление с дисплея |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Ввод данных пациента непосредственно с сенсорного экрана. |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Одновременное отображение на экране, не менее |  |  |  |  |  | 6 кривых |  |  |  |  |  | Указать количество |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Количество числовых параметров дисплея не менее |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | Указать количество |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Режим отображения данных для неонатологии (оксикардиореспирограмма) |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Возможность подключения дублирующего дисплея через стандартный VGA интерфейс |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  | Указать наличие возможности |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Метки синхронизации: Синхрометки ЧСС, частоты пульса, дыхания |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  | Указать метки синхронизации |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Минимальная скорость для отображения дыхания и СО2 не более. |  |  |  |  |  | 1,58 мм/с |  |  |  |  |  | Указать скорость |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Разрешение тренда по всем параметрам не более |  |  |  |  |  | 2 минуты |  |  |  |  |  | Указать параметры |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Входной динамический диапазон для ЭКГ |  |  |  |  |  | ± 5МВ |  |  |  |  |  | Указать диапазон |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Метод расчета ЧСС – моментальный |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  | Указать метод |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Диапазон регулировки чувствительности ЭКГ |  |  |  |  |  | От ¼ до 4х. |  |  |  |  |  | Указать диапазон |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Диапазон измерения ЧСС |  |  |  |  |  | 14 – 300 уд./мин. |  |  |  |  |  | Указать диапазон |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Диапазон подсчета VPC |  |  |  |  |  | 0-99 VPC/мин |  |  |  |  |  | Указать диапазон |  |  |  |  |  |
| 25 |  | Фильтр от помех ESU |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |  |  |  |
| 26 |  | Диапазон трансторакальной импедансной пневмографии |  |  |  |  |  | 0-150 |  |  |  |  |  | Указать диапазон |  |  |  |  |  |
| 27 |  | Диапазон регулировки чувствительности респирограммы |  |  |  |  |  | От ¼ до 4х. |  |  |  |  |  | Указать диапазон |  |  |  |  |  |
| 28 |  | Определение дыхания термисторным методом |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |  |  |  |
| 29 |  | Диапазон измерения |  |  |  |  |  | 50-100 |  |  |  |  |  | Указать диапазон |  |  |  |  |  |
| 30 |  | Определение ЧСС в режиме отображения SP02, в диапазоне |  |  |  |  |  | 30-295уд/мин |  |  |  |  |  | Указать диапазон |  |  |  |  |  |
| 31 |  | Диапазон регулировки чувствительности кривой SP02 |  |  |  |  |  | От 1/8 до 8. |  |  |  |  |  | Указать диапазон |  |  |  |  |  |
| 32 |  | NIBP:Триггерное измерение по транзисторному времени пульсовой волны |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |  |  |  |
| 33 |  | Диапазон измерения NIBP у новорожденных |  |  |  |  |  | От 0до 150 мм.рт.ст. |  |  |  |  |  | Указать диапазон |  |  |  |  |  |
| 34 |  | Ограничение времени накачки манжеты для новорожденных не более |  |  |  |  |  | 95 сек. |  |  |  |  |  | Указать время |  |  |  |  |  |
| 35 |  | Диапазон измерения инвазивного давления |  |  |  |  |  | От -50 до 300 мм.рт.с. |  |  |  |  |  | Указать диапазон |  |  |  |  |  |
| 36 |  | Диапазон расчета ЧСС в режиме IBP |  |  |  |  |  | 15-300 уд/мин |  |  |  |  |  | Указать диапазон |  |  |  |  |  |
| 37 |  | Наличие каналов измерения температуры. |  |  |  |  |  | До 2х. |  |  |  |  |  | Указать количество |  |  |  |  |  |
| 38 |  | Измерение температуры в диапазоне |  |  |  |  |  | 0-45 ° С |  |  |  |  |  | Указать диапазон |  |  |  |  |  |
| 39 |  | Дрейф температуры не более |  |  |  |  |  | ± 0,005 °С |  |  |  |  |  | Указать дрейф |  |  |  |  |  |
| 40 |  | Точность измерения температуры |  |  |  |  |  | ± 0,1°С |  |  |  |  |  | Указать измерение |  |  |  |  |  |
| 41 |  | Диапазон измерения et C02 |  |  |  |  |  | 0-95 мм.рт.ст. |  |  |  |  |  | Указать диапазон |  |  |  |  |  |
| 42 |  | Диапазон определения частоты дыхания в режиме et C02 |  |  |  |  |  | 0-150 д/мин. |  |  |  |  |  | Указать диапазон |  |  |  |  |  |
| 43 |  | Время отклика et C02, не более |  |  |  |  |  | 210 мс |  |  |  |  |  | Указать время |  |  |  |  |  |
| 44 |  | Независимое задание тревог по всем измеряемым параметрам |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |  |  |  |
| 45 |  | «Мастер тревог» (по предустановленному шаблону) |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |  |  |  |
| 46 |  | Прямая запись данных на PC карту и термопечатающее устройство |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |  |  |  |
| 47 |  | Количество каналов печати не менее 3 - х |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  | Указать количество |  |  |  |  |  |
| 48 |  | Разрешение печати по оси времени кривых не менее |  |  |  |  |  | 40 линий/мм. |  |  |  |  |  | Указать параметры |  |  |  |  |  |
| 49 |  | Питание от сети переменного тока: 100 - 240В, 50/60 Гц; и от внутреннего источника питания |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  | Указать параметры |  |  |  |  |  |
| 50 |  | Встроенная батарея |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |  |  |  |
| 51 |  | Время работы батареи не менее: |  |  |  |  |  | 2 х часов |  |  |  |  |  | Указать время |  |  |  |  |  |
| 52 |  | Температурный датчик - кожный |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |  |  | Указать количество |  |  |  |  |  |
| 53 |  | Кабель ЭКГ |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |  |  | Указать количество |  |  |  |  |  |
| 54 |  | Сетевой шнур |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |  |  | Указать количество |  |  |  |  |  |
| 55 |  | Набор стандартных принадлежностей |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |  |  |  |
| 56 |  | Основной блок |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |  |  |  |
| 57 |  | Соединительный провод ЭКГ (3/6 электродов) |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |  |  | Указать количество |  |  |  |  |  |
| 58 |  | Одноразовые электроды |  |  |  |  |  | 30 шт. |  |  |  |  |  | Указать количество |  |  |  |  |  |
| 59 |  | Воздушный шланг для многоразовых манжет (3,5м) |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |  |  |  |
| 60 |  | Манжеты для измерения АД с трубкой (многоразовые): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  | Для взрослых (ширина 13 cm, окружность 21 до 30 cm) |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  | Указать параметры |  |  |  |  |  |
| 62 |  | Для детей (ширина 10 cm, окружность 15 до 23 cm) |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  | Указать параметры |  |  |  |  |  |
| 63 |  | Многоразовый датчик SpO2 |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |  |  |  |
| 64 |  | Соединительный провод SpO2 |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |  |  |  |
| 65 |  | Комплект сенсора измерения ИАД ( по типу АД и ЦВД) |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |  |  |  |
| 66 |  | Дополнительные условия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66.1 |  | Межкроватное мониторирование: не менее 6 прикроватных мониторов |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  | Указать количество |  |  |  |  |  |
| 66.2 |  | Русифицированный интерфейс |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | ЛОТ № 8 Монитор пациента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Описание требований |  |  |  |  |  | Требуемые условия/функции/значения |  |  |  |  |  | Предлагаемые условия/функции/значения (заполняются участниками размещения заказа) |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Сертификат соответствия |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  | Указать №, дату выдачи, срок действия |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Регистрационное удостоверение МЗ РФ |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  | Указать №, дату выдачи, срок действия |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Количество комплектов, шт. |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |  |  | Указать количество |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Год выпуска, не ранее |  |  |  |  |  | 2008 |  |  |  |  |  | Указать год выпуска |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Срок гарантии, не менее |  |  |  |  |  | 12 мес. |  |  |  |  |  | Указать срок |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Срок поставки, календарные дни, не более |  |  |  |  |  | 15 дней |  |  |  |  |  | Указать срок |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Срок предоставления вспомогательных услуг, календарные дни, не более |  |  |  |  |  | 5 дней |  |  |  |  |  | Указать срок |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Русифицированное меню управления и Setup монитора |  |  |  |  |  | наличие |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Материал корпуса ударопрочный АВS пластик |  |  |  |  |  | наличие |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Кнопка вызова дежурного медперсонала на передней панели монитора |  |  |  |  |  | наличие |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Переключатель быстрого выбора ЭКГ отведений |  |  |  |  |  | наличие |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Ручка для переноски с возможностью крепления монитора на консоли |  |  |  |  |  | наличие |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Изменение угла наклона крепежного кронштейна в диапазоне |  |  |  |  |  | 0-90 град. |  |  |  |  |  | Указать диапазон |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Возможность подключения монитора к VGA экрану |  |  |  |  |  | наличие |  |  |  |  |  | Указать наличие возможности |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Высота монитора не более |  |  |  |  |  | 315мм |  |  |  |  |  | Указать параметры |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Ширина монитора не более |  |  |  |  |  | 285мм |  |  |  |  |  | Указать параметры |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Глубина монитора не более |  |  |  |  |  | 165мм |  |  |  |  |  | Указать параметры |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Дисплей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 |  | Жидкокристаллический, цветной дисплей |  |  |  |  |  | наличие |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |  |  |  |
| 18.2 |  | Разрешение не менее 640х480 |  |  |  |  |  | наличие |  |  |  |  |  | Указать разрешение |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Коммуникационные соединения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 |  | Возможность передачи голосовых команд на центральный пост |  |  |  |  |  | наличие |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |  |  |  |
| 19.2 |  | Скорость передачи данных на внешние устройства не менее |  |  |  |  |  | 19200 бит/сек |  |  |  |  |  | Указать скорость |  |  |  |  |  |
| 19.3 |  | COM-порт |  |  |  |  |  | наличие |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |  |  |  |
| 19.4 |  | VGA-порт |  |  |  |  |  | наличие |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |  |  |  |
| 19.5 |  | Порт для подключения внешнего источника питания 12V |  |  |  |  |  | наличие |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |  |  |  |
| 19.6 |  | Порт для подключения температурного датчика |  |  |  |  |  | наличие |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |  |  |  |
| 19.7 |  | Порт для подключения датчика IBP |  |  |  |  |  | наличие |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |  |  |  |
| 19.8 |  | Разъем эквипотенциального заземления |  |  |  |  |  | наличие |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Измеряемые параметры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | ЭКГ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.1 |  | Отображение не менее 2 каналов |  |  |  |  |  | наличие |  |  |  |  |  | Указать количество |  |  |  |  |  |
| 21.2 |  | Число отведений не менее |  |  |  |  |  | 6 (стандартные+усиленные) |  |  |  |  |  | Указать количество |  |  |  |  |  |
| 21.3 |  | Усиление ЭКГ в диапазоне |  |  |  |  |  | от 2,5 до 20мм/мВ |  |  |  |  |  | Указать диапазон |  |  |  |  |  |
| 21.4 |  | Фильтр в диагностическом режиме по выбору пользователя в диапазоне |  |  |  |  |  | 0.05~80Гц |  |  |  |  |  | Указать диапазон |  |  |  |  |  |
| 21.5 |  | Диапазон измерения ЧСС |  |  |  |  |  | 20-300 в мин |  |  |  |  |  | Указать диапазон |  |  |  |  |  |
| 21.6 |  | Анализ аритмий |  |  |  |  |  | наличие |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |  |  |  |
| 21.7 |  | Анализ смещения сегмента ST |  |  |  |  |  | наличие |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |  |  |  |
| 21.8 |  | Минимальная скорость разверстки ЭКГ |  |  |  |  |  | не более 6,3мм/сек |  |  |  |  |  | Указать скорость |  |  |  |  |  |
| 21.9 |  | Максимальная скорость разверстки ЭКГ |  |  |  |  |  | не менее 50мм/сек |  |  |  |  |  | Указать скорость |  |  |  |  |  |
| 21.10 |  | Защита при дефибрилляции |  |  |  |  |  | наличие |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |  |  |  |
| 21.11 |  | Время восстановления после дефибрилляции не более |  |  |  |  |  | 8 сек |  |  |  |  |  | Указать время |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Дыхание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.1 |  | Метод измерения - импедансный |  |  |  |  |  | наличие |  |  |  |  |  | Указать метод измерения |  |  |  |  |  |
| 22.2 |  | Возможность доукомплектования термисторным методом |  |  |  |  |  | наличие |  |  |  |  |  | Указать наличие возможности |  |  |  |  |  |
| 22.3 |  | Диапазон измерения ЧД |  |  |  |  |  | 2~150 дыханий/мин |  |  |  |  |  | Указать диапазон |  |  |  |  |  |
| 22.4 |  | Максимальная скорость разверстки кривой EtCO2 не менее |  |  |  |  |  | 25мм/сек |  |  |  |  |  | Указать скорость |  |  |  |  |  |
| 22.5 |  | Минимальная скорость разверстки кривой дыхания не более |  |  |  |  |  | 3,1мм/сек |  |  |  |  |  | Указать скорость |  |  |  |  |  |
| 22.6 |  | SP O2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.7 |  | Длина волны красного цвета в диапазоне |  |  |  |  |  | 660~670нм |  |  |  |  |  | Указать диапазон |  |  |  |  |  |
| 22.8 |  | Длина волны инфракрасного цвета в диапазоне |  |  |  |  |  | 880~890нм |  |  |  |  |  | Указать диапазон |  |  |  |  |  |
| 22.9 |  | Время настройки: ожидание кривой не более |  |  |  |  |  | 1,5 сек |  |  |  |  |  | Указать время |  |  |  |  |  |
| 22.10 |  | числового значения SpO2 не более |  |  |  |  |  | 10 сек |  |  |  |  |  | Указать время |  |  |  |  |  |
| 22.11 |  | Использование датчиков Multisite стандарта "Nellcor" |  |  |  |  |  | наличие |  |  |  |  |  | Указать стандарт |  |  |  |  |  |
| 22.12 |  | EtCO2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.13 |  | Диапазон измерения |  |  |  |  |  | 0-99 мм.рт.ст |  |  |  |  |  | Указать диапазон |  |  |  |  |  |
| 22.14 |  | Частота дыхания в диапазоне |  |  |  |  |  | 0~150 дыханий/мин |  |  |  |  |  | Указать диапазон |  |  |  |  |  |
| 22.15 |  | Время нарастания бокового потока не более |  |  |  |  |  | 240мс |  |  |  |  |  | Указать время |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Неинвазивное артериальное давление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.1 |  | Диапазон |  |  |  |  |  | 0-300 мм.рт.ст |  |  |  |  |  | Указать диапазон |  |  |  |  |  |
| 23.2 |  | Точность |  |  |  |  |  | ±2 мм.рт.ст. или ±2% |  |  |  |  |  | Указать параметры |  |  |  |  |  |
| 23.3 |  | Время измерения не более |  |  |  |  |  | 40 сек |  |  |  |  |  | Указать время |  |  |  |  |  |
| 23.4 |  | Диапазон регулировки давление автоматического сдувания манжеты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.5 |  | взрослая |  |  |  |  |  | 150-300 мм.рт.ст |  |  |  |  |  | Указать диапазон |  |  |  |  |  |
| 23.6 |  | для новорожденных |  |  |  |  |  | 100-150 мм.рт.ст |  |  |  |  |  | Указать диапазон |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Температура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.1 |  | Диапазон измерения не уже |  |  |  |  |  | 0-50°С |  |  |  |  |  | Указать диапазон |  |  |  |  |  |
| 24.2 |  | Использование температурного датчика стандарта YSI 400 |  |  |  |  |  | наличие |  |  |  |  |  | Указать стандарт |  |  |  |  |  |
| 24.3 |  | Уровень задания тревоги температуры в диапазоне |  |  |  |  |  | от 10 до 50℃ |  |  |  |  |  | Указать диапазон |  |  |  |  |  |
| 25 |  | Встроенный модуль измерения инвазивного давления |  |  |  |  |  | наличие |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |  |  |  |
| 26 |  | Диапазон измерения |  |  |  |  |  | 50~250мм. рт. ст. |  |  |  |  |  | Указать диапазон |  |  |  |  |  |
| 27 |  | Принтер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.1 |  | Модуль анестезиологический |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |  |  |  |
| 27.2 |  | Количество каналов печати |  |  |  |  |  | не менее 2 |  |  |  |  |  | Указать количество |  |  |  |  |  |
| 27.3 |  | Печать на термобумаге не шире 65мм |  |  |  |  |  | наличие |  |  |  |  |  | Указать параметры |  |  |  |  |  |
| 28 |  | Тренды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.1 |  | Графические и числовые тренды |  |  |  |  |  | наличие |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |  |  |  |
| 29 |  | Тревоги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29.1 |  | Функция автоматического включения печати при срабатывании тревоги |  |  |  |  |  | наличие |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |  |  |  |
| 29.2 |  | Задаваемый диапазон границ тревоги ЧСС |  |  |  |  |  | 20-300 в мин |  |  |  |  |  | Указать диапазон |  |  |  |  |  |
| 29.3 |  | Задаваемый диапазон границ тревоги ЧДД |  |  |  |  |  | 2-150 в мин |  |  |  |  |  | Указать диапазон |  |  |  |  |  |
| 29.4 |  | Задаваемый диапазон границ тревоги SpO2 |  |  |  |  |  | 51-100% |  |  |  |  |  | Указать диапазон |  |  |  |  |  |
| 29.5 |  | Задаваемый диапазон границ тревоги НИАД |  |  |  |  |  | 20-300 мм рт. ст. |  |  |  |  |  | Указать диапазон |  |  |  |  |  |
| 29.6 |  | Подавление сигнализации в диапазоне |  |  |  |  |  | 30-60 сек |  |  |  |  |  | Указать диапазон |  |  |  |  |  |
| 30 |  | Комплектация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.1 |  | ЭКГ кабель |  |  |  |  |  | наличие |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |  |  |  |
| 30.2 |  | Сенсор измерения глубины седации( биспектрального индекса, в комплекте с одноразовыми датчиками не менее) |  |  |  |  |  | 20 шт. |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |  |  |  |
| 30.3 |  | Одноразовые электроды |  |  |  |  |  | наличие |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |  |  |  |
| 30.4 |  | Многоразовый пульсоксиметрический пальцевой датчик |  |  |  |  |  | наличие |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |  |  |  |
| 30.5 |  | Датчик температуры стандарта YSI 400 |  |  |  |  |  | наличие |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |  |  |  |
| 30.6 |  | Позолоченные контакты всех датчиков |  |  |  |  |  | наличие |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |  |  |  |
| 30.7 |  | Класс защиты датчиков от проникновения воды уровня не ниже IPX7 |  |  |  |  |  | наличие |  |  |  |  |  | Указать класс защиты |  |  |  |  |  |
| 30.8 |  | Манжетка для измерения неинвазивного давления, взрослая |  |  |  |  |  | наличие |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |  |  |  |
| 30.9 |  | Шланг для манжеток неинвазивного измерения давления длиной не менее |  |  |  |  |  | 3м |  |  |  |  |  | Указать параметры |  |  |  |  |  |
| 30.10 |  | Сетевой шнур |  |  |  |  |  | наличие |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |  |  |  |
| 30.11 |  | Шнур заземления |  |  |  |  |  | наличие |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |  |  |  |
| 30.12 |  | Объединение в сеть |  |  |  |  |  | возможность |  |  |  |  |  | Указать наличие возможности |  |  |  |  |  |
| 31 |  | Дополнительные параметры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31.1 |  | Питание |  |  |  |  |  | 100-230В, 50/60Гц, 12±10%В |  |  |  |  |  | Указать параметры |  |  |  |  |  |
| 31.2 |  | Батарея не менее |  |  |  |  |  | 12В 2 Aчас |  |  |  |  |  | Указать параметры |  |  |  |  |  |
| 31.3 |  | Время работы от встроенного аккумулятора |  |  |  |  |  | не менее 1 час |  |  |  |  |  | Указать время |  |  |  |  |  |
| 31.4 |  | Время работы от дополнительного аккумулятора |  |  |  |  |  | не менее 8 час |  |  |  |  |  | Указать время |  |  |  |  |  |
| 31.5 |  | Работа от бортовой сети |  |  |  |  |  | наличие |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |  |  |  |
| 31.6 |  | Вес монитора в полной комплектации |  |  |  |  |  | не более 5 кг |  |  |  |  |  | Указать вес |  |  |  |  |  |
|  | ЛОТ № 9 Аппарат ИВЛ экспертного класса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № п/п |  |  | Описание требований |  |  |  |  |  |  | Требуемые функции, значения параметров, условия |  |  |  |  |  |  | Предлагаемые функции, значения параметров, условия (заполняются участником размещения заказа) |  |
|  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  |  | Наименование оборудования |  |  |  |  |  |  | Аппарат ИВЛ экспертного класса |  |  |  |  |  |  | Указать полное наименование оборудования, модель, производителя, страну происхождения |  |
|  |  |  |  | Общие требования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | Регистрационное удостоверение Росздравнадзора |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  | Указать №, дату выдачи, срок действия |  |
|  | 2 |  |  | Сертификат соответствия Госстандарта России |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  | Указать №, дату выдачи, срок действия |  |
|  | 3 |  |  | Санитарно-эпидемиологическое заключение |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  | Указать №, дату выдачи, срок действия |  |
|  | 4 |  |  | Инструкция по эксплуатации на русском языке |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |
|  | 5 |  |  | Срок поставки, календарные дни, не более |  |  |  |  |  |  | 15 дней |  |  |  |  |  |  | Указать срок |  |
|  | 6 |  |  | Срок предоставления вспомогательных услуг, календарные дни, не более |  |  |  |  |  |  | 5 дней |  |  |  |  |  |  | Указать срок |  |
|  | 7 |  |  | Срок гарантии, не менее |  |  |  |  |  |  | 12 мес. |  |  |  |  |  |  | Указать срок |  |
|  | 8 |  |  | Год выпуска, не ранее |  |  |  |  |  |  | 2008 |  |  |  |  |  |  | Указать год выпуска |  |
|  | 9 |  |  | Область применения Аппарат ИВЛ экспертного класса для проведения респираторной поддержки с управлением по объему и по давлению у категории пациентов от недоношенных новорожденных до взрослых с тяжелыми формами респираторных нарушений в отделениях реанимации |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  | Указать область применения |  |
|  | 10 |  |  | Привод Электронно-пневматический, от интегрированного компрессора или централизованной станции подачи сжатого воздуха |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  | Указать тип привода |  |
|  | 11 |  |  | Автономное питание |  |  |  |  |  |  | Не менее 60 мин |  |  |  |  |  |  | Указать время |  |
|  |  |  |  | Тип дисплея Встроенный ЖК, цветной, алфавитно-цифровой и графический экран |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  | Указать тип дисплея |  |
|  | 11.1 |  |  | Управление, просмотр данных и проведение дыхательных маневров с помощью клавиши-манипулятора (touch-turn-touch) |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |
|  | 11.2 |  |  | Диагональ экрана |  |  |  |  |  |  | Не менее 10,4 дюйма |  |  |  |  |  |  | Указать размер |  |
|  | 11.3 |  |  | Интерфейс пользователя и руководство пользователя на русском языке. |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |
|  | 12 |  |  | Датчик потока Проксимально расположенный (у рта пациента) Количество не менее 10 шт. |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  | Указать количество |  |
|  | 13 |  |  | Режимы и методы ИВЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13.1 |  |  | (Синхронизированная) управляемая по объему принудительная вентиляция - (S)CMV (A/C) |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |
|  | 13.2 |  |  | Синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция управляемая по объему - SIMV |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |
|  | 13.3 |  |  | Вентиляция управляемая по давлению - PCV |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |
|  | 13.4 |  |  | Управляемая по давлению синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция – P-SIMV |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |
|  | 13.5 |  |  | Спонтанная вентиляция поддерживаемая давлением |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |
|  | 13.6 |  |  | Режим неинвазивной (с помощью лицевой маски) вентиляции легких – NIV |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |
|  | 13.7 |  |  | PEEP/CPAP |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |
|  | 14 |  |  | Специальные режимы вентиляции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14.1 |  |  | Режим адаптивной поддерживающей вентиляции с обеспечением гарантированного минутного объема дыхания с управлением по давлению и с автоматическим регулированием дыхательного объема и частоты дыхания на основе критерия минимальной работы дыхательной системы |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |
|  | 14.2 |  |  | Использование режима адаптивной поддерживающей вентиляции у пациентов с наличием или отсутствием самостоятельного дыхания |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |
|  | 14.3 |  |  | Вентиляция с двойным уровнем положительного давления в дыхательных путях |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |
|  | 14.4 |  |  | Вентиляция со сбросом давления в дыхательных путях – APRV |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |
|  | 14.5 |  |  | Адаптивная вентиляция с управляемым давлением и поддержанием заданного дыхательного объема в условиях принудительной и вспомогательной вентиляции |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |
|  | 15 |  |  | Режимы вентиляции для новорожденных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15.1 |  |  | Вентиляция управляемая по давлению - PCV |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |
|  | 15.2 |  |  | Управляемая по давлению синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция – P-SIMV |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |
|  | 15.3 |  |  | Спонтанная вентиляция поддерживаемая давлением |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |
|  | 15.4 |  |  | PEEP/CPAP |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |
|  | 15.5 |  |  | Вентиляция с двойным уровнем положительного давления в дыхательных путях |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |
|  | 15.6 |  |  | Вентиляция со сбросом давления в дыхательных путях – APRV |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |
|  | 15.7 |  |  | Адаптивная вентиляция с управляемым давлением и поддержанием заданного дыхательного объема в условиях принудительной и вспомогательной вентиляции |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |
|  | 16 |  |  | Апноэ-вентиляция Функция поддержки вентиляции при возникновении апноэ при самостоятельном дыхании и вспомогательных режимах, сопровождается звуковой сигнализацией и переключением в режим принудительной вентиляции |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |
|  | 16.1 |  |  | Возврат в исходный режим при возобновлении самостоятельного дыхания |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |
|  | 17 |  |  | Специальные функции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17.1 |  |  | Автоматически предлагаемый выбор начальных параметров вентиляции с учетом идеального веса больного |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |
|  | 17.2 |  |  | TRC – возможность компенсации сопротивления эндотрахеальной или трахеостомической трубок для снижения работы дыхания пациента |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |
|  | 17.3 |  |  | Ручное дыхание |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |
|  | 17.4 |  |  | Инспираторная и экспираторная задержка дыхания до 20 сек |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  | Указать время |  |
|  | 17.5 |  |  | Встроенный в дыхательный контур небулайзер |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |
|  | 17.6 |  |  | 100% О2 |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  | Указать % содержания |  |
|  | 17.7 |  |  | Режим ожидания |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |
|  | 17.8 |  |  | Раздувание легких (sigh) |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |
|  | 17.9 |  |  | Функция проведения автоматического дыхательного маневра с построением и анализом инспираторной и экспираторной кривых растяжимости (петля объем- давление) |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |
|  | 17.10 |  |  | Расчет величины статической (истинной) растяжимости легких |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |
|  | 17.11 |  |  | Определение оптимального уровня РЕЕР и максимального давления в дыхательных путях |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |
|  | 17.12 |  |  | Возможность проведения рекрутмент-маневра (раскрытие альвеол) с установкой давления в дыхательных путях от 25 до 60 см вод. ст. и задержкой дыхания на вдохе от 0 до 30 сек |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  | Указать наличие возможности |  |
|  | 18 |  |  | Параметры вентиляции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18.1 |  |  | Дыхательный объем |  |  |  |  |  |  | 2 – 2000 мл |  |  |  |  |  |  | Указать параметры |  |
|  | 18.2 |  |  | Частота дыханий |  |  |  |  |  |  | 1 – 120 в мин |  |  |  |  |  |  | Указать параметры |  |
|  | 18.3 |  |  | Время вдоха |  |  |  |  |  |  | 0,1 – 10 сек |  |  |  |  |  |  | Указать параметры |  |
|  | 18.4 |  |  | Инспираторная пауза (Плато) |  |  |  |  |  |  | 0 – 8 сек |  |  |  |  |  |  | Указать параметры |  |
|  | 18.5 |  |  | Максимальный поток на вдохе |  |  |  |  |  |  | 1 – 180 л/мин |  |  |  |  |  |  | Указать параметры |  |
|  | 18.6 |  |  | PEEP |  |  |  |  |  |  | 0 – 50 смН2О |  |  |  |  |  |  | Указать параметры |  |
|  | 18.7 |  |  | Отношение времени вдоха к выдоху I/E |  |  |  |  |  |  | 1:25 до 4:1 |  |  |  |  |  |  | Указать параметры |  |
|  | 18.8 |  |  | Предел давления на вдохе |  |  |  |  |  |  | 5 – 100 смН2О выше PEEP/CPAP |  |  |  |  |  |  | Указать параметры |  |
|  | 18.9 |  |  | Поддержка давлением |  |  |  |  |  |  | 0 – 100 смН2О выше PEEP/CPAP |  |  |  |  |  |  | Указать параметры |  |
|  | 18.10 |  |  | Чувствительность триггера по потоку |  |  |  |  |  |  | 0.5 – 15 л/мин |  |  |  |  |  |  | Указать параметры |  |
|  | 18.11 |  |  | Чувствительность триггера по давлению |  |  |  |  |  |  | 0,5 - 10 смН2О ниже PEEP/CPAP |  |  |  |  |  |  | Указать параметры |  |
|  | 18.12 |  |  | Время высокого давления: |  |  |  |  |  |  | 0,1 - 30 сек |  |  |  |  |  |  | Указать параметры |  |
|  | 18.13 |  |  | Время низкого давления: |  |  |  |  |  |  | 0,2 - 30 сек |  |  |  |  |  |  | Указать параметры |  |
|  | 18.14 |  |  | Содержание кислорода |  |  |  |  |  |  | 21 – 100% |  |  |  |  |  |  | Указать параметры |  |
|  | 18.15 |  |  | Чувствительность экспираторного триггера |  |  |  |  |  |  | 5 – 70% от пикового потока |  |  |  |  |  |  | Указать параметры |  |
|  | 18.16 |  |  | Время нарастания давления |  |  |  |  |  |  | 25 – 200 мсек |  |  |  |  |  |  | Указать параметры |  |
|  | 18.17 |  |  | % минутного объема дыхания |  |  |  |  |  |  | 25 – 350% |  |  |  |  |  |  | Указать параметры |  |
|  | 19 |  |  | Мониторинг пациента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19.1 |  |  | Отображение в режиме реального времени кривых: объем, поток, давление |  |  |  |  |  |  | Не менее 3 одновременно |  |  |  |  |  |  | Указать количество |  |
|  | 19.2 |  |  | Дыхательные петли: давление – объем, объем – поток, давление – поток |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |
|  | 19.3 |  |  | Тренды всех мониторируемых параметров (не менее 26 параметров) |  |  |  |  |  |  | 24 часа |  |  |  |  |  |  | Указать время |  |
|  | 19.4 |  |  | Графики целевых и реальных значений: минутной вентиляции, дыхательного объема и частоты дыхания |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |
|  | 19.5 |  |  | Замораживание кривых с функцией курсора |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |
|  | 19.6 |  |  | Дневник событий |  |  |  |  |  |  | Не менее 1000 |  |  |  |  |  |  | Указать количество событий |  |
|  | 20 |  |  | Мониторинг показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20.1 |  |  | Цифровое представление измеренных значений пикового, плато, PEEP/CPAP, максимального, минимального и среднего давления в дыхательных путях, общей частоты дыхания, частоты спонтанного дыхания, времени вдоха и выдоха, отношение I:E, дыхательного объема, минутного объема дыхания, объема утечки, концентрации кислорода, динамической и статической податливости легких, сопротивления на вдохе и на выдохе. |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |
|  | 20.2 |  |  | Величина Аuto-PEEP, P 0,1 , приложенная работа (WOB) |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |
|  | 20.3 |  |  | Величина постоянных времени вдоха и выдоха (RC) |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |
|  | 20.4 |  |  | Индекс быстрого поверхностного дыхания |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |
|  | 21 |  |  | Сигналы тревоги, настраиваемые пользователем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21.1 |  |  | Верхняя и нижняя границы давления в дыхательных путях |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |
|  | 21.2 |  |  | Верхняя и нижняя границы минутного объема дыхания |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |
|  | 21.3 |  |  | Верхняя и нижняя границы дыхательного объема |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |
|  | 21.4 |  |  | Верхняя и нижняя границы частоты дыхания |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |
|  | 21.5 |  |  | Апноэ |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |
|  | 22 |  |  | Специальные сигналы тревоги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 22.1 |  |  | Содержание кислорода |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |
|  | 22.2 |  |  | отсоединение пациента |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |
|  | # 22.3 |  |  | # потеря PEEP |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |
|  | 22.4 |  |  | неисправность датчика потока |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |
|  | 22.5 |  |  | подача сжатого газа (кислород/воздух) |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |
|  | 22.6 |  |  | сетевое питание |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |
|  | 22.7 |  |  | заряжаемая батарея |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |
|  | 23 |  |  | Подача газа (кислород/воздух) |  |  |  |  |  |  | 2 – 6 бар |  |  |  |  |  |  | Указать параметры |  |
|  | 24 |  |  | Комплектация аппарата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24.1 |  |  | Тележка на колесах для перемещения внутри больницы с встроенным аккумулятором |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |
|  | # 24.2 |  |  | Медицинский компрессор, размещаемый на тележке |  |  |  |  |  |  | # Наличие |  |  |  |  |  |  | # Указать наличие |  |
|  | 24.3 |  |  | Шланги высокого давления для воздуха и для кислорода |  |  |  |  |  |  | По 1 шт. |  |  |  |  |  |  | Указать количество |  |
|  | 24.4 |  |  | Контур дыхания для взрослых, автоклавируемый (включая трубки, переходники, соединители, водозаборники, трубку пациента) |  |  |  |  |  |  | 2 шт. |  |  |  |  |  |  | Указать количество |  |
|  | 24.5 |  |  | Контур дыхания для детей, автоклавируемый (включая трубки, переходники, соединители, водозаборники, трубку пациента) |  |  |  |  |  |  | 2 шт. |  |  |  |  |  |  | Указать количество |  |
|  | 24.6 |  |  | Держатель для контура |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |  |  |  | Указать количество |  |
|  | 24.7 |  |  | Датчик кислорода |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |  |  |  | Указать количество |  |
|  | 24.8 |  |  | Датчик потока многоразовый для взрослых и детей, не менее, шт. |  |  |  |  |  |  | 10 шт. |  |  |  |  |  |  | Указать количество |  |
|  | 24.9 |  |  | Увлажнитель с сервоконтролем температуры, с камерой для новорожденных, в комплекте с принадлежностями |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |  |  |  | Указать количество |  |
|  | ЛОТ № 10 Инфузионные шприцевые и перистальтические насосы. Мобильные стойки для инфузионных насосов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № |  |  |  | Описание требований |  |  |  |  |  |  | Требуемые функции, значения параметров, условия |  |  |  | Предлагаемые функции, значения параметров, условия (заполняются участником размещения заказа) |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Наименование оборудования |  |  |  |  |  |  | Инфузионные шприцевые и перистальтические насосы. Мобильные стойки для инфузионных насосов |  |  |  | Указать полное наименование оборудования, модель, производителя, страну происхождения |  |  |  |
|  | 1. Общие требования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 |  |  |  | Рег. Удостоверение МЗ РФ |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  | Указать №, дату выдачи, срок действия |  |  |  |
|  | 1.2 |  |  |  | Сертификат соответствия Госстандарта РФ |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  | Указать №, дату выдачи, срок действия |  |  |  |
|  | 1.3 |  |  |  | Инструкция по применению на русском языке |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  | Указать наличие |  |  |  |
|  | 1.4 |  |  |  | Гарантия, не менее, мес. |  |  |  |  |  |  | 24 месяца |  |  |  | Указать срок гарантии |  |  |  |
|  | 1.5 |  |  |  | Интервал ТО, не менее, мес. |  |  |  |  |  |  | 24 месяца |  |  |  | Указать срок |  |  |  |
|  | 1.6 |  |  |  | Срок поставки, календарные дни, не более |  |  |  |  |  |  | 15 дней |  |  |  | Указать срок |  |  |  |
|  | 1.7 |  |  |  | Срок предоставления вспомогательных услуг, календарные дни, не более |  |  |  |  |  |  | 5 дней |  |  |  | Указать срок |  |  |  |
|  | 1.8 |  |  |  | Год выпуска, не ранее |  |  |  |  |  |  | 2008 |  |  |  | Указать год выпуска |  |  |  |
|  | 2. Технические характеристики перистальтического насоса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1 |  |  |  | Размеры (Ш х В х Г) / Вес |  |  |  |  |  |  | 214 х 68 х 124 мм / 1.4 кг |  |  |  | Указать размеры и вес |  |  |  |
|  | 2.2 |  |  |  | Тип модуля |  |  |  |  |  |  | Перистальтический, стыковка модулей без внешних устройств |  |  |  | Указать тип модуля |  |  |  |
|  | 2.3 |  |  |  | Интерфейс |  |  |  |  |  |  | Меню на русском языке |  |  |  | Указать язык |  |  |  |
|  | 2.4 |  |  |  | Графический дисплей |  |  |  |  |  |  | Высокое разрешение, регулировка подсветки |  |  |  | Указать наличие |  |  |  |
|  | 2.5 |  |  |  | Погрешность инфузии |  |  |  |  |  |  | ± 5% за 96ч с оригин. системой |  |  |  | Указать параметры |  |  |  |
|  | 2.6 |  |  |  | Скорость инфузии |  |  |  |  |  |  | 0.1 – 1200 мл/ч, шаг 0.01 |  |  |  | Указать параметры |  |  |  |
|  | 2.7 |  |  |  | Задаваемый объем инфузии |  |  |  |  |  |  | 0.1 – 9999 мл, шаг 0.01/0.1/1 |  |  |  | Указать параметры |  |  |  |
|  | 2.8 |  |  |  | Задаваемое время инфузии |  |  |  |  |  |  | 00ч 01м – 99ч 59м, шаг 1 мин |  |  |  | Указать параметры |  |  |  |
|  | 2.9 |  |  |  | Изменение скорости |  |  |  |  |  |  | С остановкой инфузии |  |  |  | Указать наличие |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Без остановки инфузии |  |  |  | Указать наличие |  |  |  |
|  | 2.10 |  |  |  | Расчет скорости |  |  |  |  |  |  | Ввод объема и времени; Ввод дозы в мг, мкг, ммоль, МЕ, мЭкв, вес и время в мин/ч/24ч |  |  |  | Указать расчеты |  |  |  |
|  | 2.11 |  |  |  | Инфузия у новорожденных |  |  |  |  |  |  | Ввод веса пациента в граммах |  |  |  | Указать наличие |  |  |  |
|  | 2.12 |  |  |  | Скорость болюса |  |  |  |  |  |  | До 1200 мл/ч |  |  |  | Указать скорость |  |  |  |
|  | 2.13 |  |  |  | Объем болюса |  |  |  |  |  |  | 0.1 – 50 мл |  |  |  | Указать диапазон |  |  |  |
|  | 2.14 |  |  |  | Варианты болюсной инфузии |  |  |  |  |  |  | Болюс «по требованию»; болюс с заданным объемом/временем/дозой Ввод болюса в единицах/кг |  |  |  | Указать варианты |  |  |  |
|  | 2.15 |  |  |  | Режим «Открытая вена» |  |  |  |  |  |  | Регулировка и отключение |  |  |  | Указать режимы |  |  |  |
|  | 2.16 |  |  |  | Режим «Пауза» |  |  |  |  |  |  | Выбор нажатием одной кнопки Таймер обратного отсчета |  |  |  | Указать выбор |  |  |  |
|  | 2.17 |  |  |  | Список Лекарств |  |  |  |  |  |  | Сохранение до 720 препаратов; группировка в категории |  |  |  | Указать количество |  |  |  |
|  | 2.18 |  |  |  | Параметры препаратов, доступные в программе насоса |  |  |  |  |  |  | Название; концентрация; скорость по умолчанию, мин., макс.; приоритет; болюс |  |  |  | Указать параметры |  |  |  |
|  | 2.19 |  |  |  | Память |  |  |  |  |  |  | Последние 1000 событий |  |  |  | Указать объем |  |  |  |
|  | 2.20 |  |  |  | Режим контролируемой пациентом анальгезии (PCA) |  |  |  |  |  |  | Наличие; активация при подключении гарнитуры PCA |  |  |  | Указать наличие режима и активации |  |  |  |
|  | 2.21 |  |  |  | Режим комбинированной инфузии (Piggyback) |  |  |  |  |  |  | Программирование данных первичной и вторичной инфузии |  |  |  | Указать наличие |  |  |  |
|  | 2.22 |  |  |  | Блок клавиатуры |  |  |  |  |  |  | Три уровня защиты |  |  |  | Указать количество |  |  |  |
|  | 2.23 |  |  |  | Защита от свободного потока |  |  |  |  |  |  | Две системы контроля – встроенные в насос и в линию |  |  |  | Указать количество и вид |  |  |  |
|  | 2.24 |  |  |  | Загрузка и выгрузка инфузионной линии |  |  |  |  |  |  | Автоматическая |  |  |  | Указать вид |  |  |  |
|  | 2.25 |  |  |  | Контроль давления |  |  |  |  |  |  | Два датчика – на входе и выходе |  |  |  | Указать количество датчиков |  |  |  |
|  | 2.26 |  |  |  | Окклюзионное давление |  |  |  |  |  |  | 9 уровней: от 75 до 900 ммHg |  |  |  | Указать параметры |  |  |  |
|  | 2.27 |  |  |  | Функция «Антиболюс» |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  | Указать наличие функции |  |  |  |
|  | 2.28 |  |  |  | Сигнализация |  |  |  |  |  |  | Оптическая и звуковая |  |  |  | Указать типы |  |  |  |
|  | 2.29 |  |  |  | Индикаторы тревоги |  |  |  |  |  |  | Раздельная предупреждающая и тревожная сигнализация |  |  |  | Указать типы |  |  |  |
|  | 2.30 |  |  |  | Причины тревоги |  |  |  |  |  |  | Батарея разряжается/разряжена; окклюзия; воздух в линии; флакон (почти) пуст, ошибка установки линии, контроль дозы, объем введен; время истекло |  |  |  | Указать причины |  |  |  |
|  | 3. Технические характеристики шприцевого насоса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1 |  |  |  | Размеры (Ш х В х Г) / Вес |  |  |  |  |  |  | 249 х 68 х 152 мм / 1.4 кг |  |  |  | Указать размеры и вес |  |  |  |
|  | 3.2 |  |  |  | Тип модуля |  |  |  |  |  |  | Шприцевой, стыковка модулей без внешних устройств |  |  |  | Указать тип модуля |  |  |  |
|  | 3.3 |  |  |  | Интерфейс |  |  |  |  |  |  | Меню на русском языке |  |  |  | Указать язык |  |  |  |
|  | 3.4 |  |  |  | Графический дисплей |  |  |  |  |  |  | Высокое разрешение, регулировка подсветки |  |  |  | Указать наличие |  |  |  |
|  | 3.5 |  |  |  | Используемые шприцы |  |  |  |  |  |  | 2/3, 5, 10, 20, 30, 50/60 мл различных производителей |  |  |  | Указать объем |  |  |  |
|  | 3.6 |  |  |  | Определение объема шприца |  |  |  |  |  |  | Автоматическое |  |  |  | Указать наличие |  |  |  |
|  | 3.7 |  |  |  | Точность инфузии |  |  |  |  |  |  | ± 2%, включая шприц |  |  |  | Указать измерение |  |  |  |
|  | 3.8 |  |  |  | Скорость инфузии |  |  |  |  |  |  | 0.1 – 1800 мл/ч, шаг 0.01 |  |  |  | Указать параметры |  |  |  |
|  | 3.9 |  |  |  | Задаваемый объем инфузии |  |  |  |  |  |  | 0.1 – 9999 мл, шаг 0.01/0.1/1 |  |  |  | Указать параметры |  |  |  |
|  | 3.10 |  |  |  | Задаваемое время инфузии |  |  |  |  |  |  | 00ч01м – 99ч59м, шаг 1 мин |  |  |  | Указать параметры |  |  |  |
|  | 3.11 |  |  |  | Изменение скорости |  |  |  |  |  |  | С остановкой инфузии |  |  |  | Указать наличие |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Без остановки инфузии |  |  |  | Указать наличие |  |  |  |
|  | 3.12 |  |  |  | Расчет скорости |  |  |  |  |  |  | Через объем и время; Через дозу в мг, мкг, ммоль, МЕ, мЭкв, вес и время в мин/ч/24ч |  |  |  | Указать расчеты |  |  |  |
|  | 3.13 |  |  |  | Инфузия у новорожденных |  |  |  |  |  |  | Ввод веса пациента в граммах |  |  |  | Указать наличие |  |  |  |
|  | 3.14 |  |  |  | Скорость болюса |  |  |  |  |  |  | До 1200 мл/ч |  |  |  | Указать скорость |  |  |  |
|  | 3.15 |  |  |  | Объем болюса |  |  |  |  |  |  | 0.1 – 50 мл |  |  |  | Указать диапазон |  |  |  |
|  | 3.16 |  |  |  | Варианты болюсной инфузии |  |  |  |  |  |  | Болюс «по требованию»; Болюс с заданным объемом/временем/дозой Ввод болюса в единицах/кг |  |  |  | Указать варианты |  |  |  |
|  | 3.17 |  |  |  | Режим «Открытая вена» |  |  |  |  |  |  | Регулировка и отключение |  |  |  | Указать режимы |  |  |  |
|  | 3.18 |  |  |  | Режим «Пауза» |  |  |  |  |  |  | Выбор нажатием одной кнопки Таймер обратного отсчета |  |  |  | Указать выбор |  |  |  |
|  | 3.19 |  |  |  | Список Лекарств |  |  |  |  |  |  | Сохранение до 720 препаратов; группировка в категории |  |  |  | Указать количество |  |  |  |
|  | 3.20 |  |  |  | Параметры препаратов, доступные в программе насоса |  |  |  |  |  |  | Название; концентрация; скорость по умолчанию, мин., макс.; приоритет; болюс |  |  |  | Указать параметры |  |  |  |
|  | 3.21 |  |  |  | Память |  |  |  |  |  |  | Последние 1000 событий |  |  |  | Указать память |  |  |  |
|  | 3.22 |  |  |  | Режим PCA |  |  |  |  |  |  | Наличие; активация при подключении гарнитуры PCA |  |  |  | Указать наличие режима и активации |  |  |  |
|  | 3.23 |  |  |  | Блок клавиатуры |  |  |  |  |  |  | Три уровня защиты |  |  |  | Указать количество уровней |  |  |  |
|  | 3.24 |  |  |  | Защита от свободного потока |  |  |  |  |  |  | Автоматический фиксатор штока, встроенный в насос |  |  |  | Указать количество и вид |  |  |  |
|  | 3.25 |  |  |  | Загрузка и выгрузка шприца |  |  |  |  |  |  | Автоматическая |  |  |  | Указать вид |  |  |  |
|  | 3.26 |  |  |  | Окклюзионное давление |  |  |  |  |  |  | 9 уровней: от 75 до 900 мм Hg |  |  |  | Указать параметры |  |  |  |
|  | 3.27 |  |  |  | Функция «Антиболюс» |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  | Указать наличие функции |  |  |  |
|  | 3.28 |  |  |  | Сигнализация |  |  |  |  |  |  | Оптическая и звуковая |  |  |  | Указать типы |  |  |  |
|  | 3.29 |  |  |  | Индикаторы тревоги |  |  |  |  |  |  | Раздельная предупреждающая и тревожная сигнализация |  |  |  | Указать типы |  |  |  |
|  | 3.30 |  |  |  | Причины тревоги |  |  |  |  |  |  | Батарея разряжается/разряжена; окклюзия, шприц (почти) пуст; ошибка установки шприца; контроль дозы; объем введен; время истекло |  |  |  | Указать причины |  |  |  |
|  | 4. Общие характеристики насосов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1 |  |  |  | Тип электропитания |  |  |  |  |  |  | 100 ... 240В, 50/60 Гц |  |  |  | Указать параметры |  |  |  |
|  | 4.2 |  |  |  | Низковольтный источник |  |  |  |  |  |  | 11 ... 16В, постоянный ток |  |  |  | Указать параметры |  |  |  |
|  | 4.3 |  |  |  | Тип аккумулятора |  |  |  |  |  |  | NiMH |  |  |  | Указать тип |  |  |  |
|  | 4.4 |  |  |  | Работа от аккумулятора |  |  |  |  |  |  | 8 ч при скорости > 25 мл/ч |  |  |  | Указать время |  |  |  |
|  | 4.5 |  |  |  | Зарядка аккумулятора |  |  |  |  |  |  | 6 ч |  |  |  | Указать время |  |  |  |
|  | 4.6 |  |  |  | Комплектация прибора |  |  |  |  |  |  | Насос; аккумулятор; инструкция на русском языке, упаковка |  |  |  | Указать комплектацию |  |  |  |
|  | 4.7 |  |  |  | Общее количество насосов |  |  |  |  |  |  | 6 (шесть) перистальтических и 12 (двенадцать) шприцевых насосов |  |  |  | Указать количество |  |  |  |
|  | 5. Технические характеристики стойки мобильной для инфузионных насосов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1 |  |  |  | Размеры / колесная база, мм |  |  |  |  |  |  | 707 х 613 |  |  |  | Указать размеры |  |  |  |
|  | 5.2 |  |  |  | Размеры / высота, мм |  |  |  |  |  |  | 1730 – 2130 (регулировка) |  |  |  | Указать диапазон |  |  |  |
|  | 5.3 |  |  |  | Количество колес / Вес |  |  |  |  |  |  | пять, два со стопорами / 14 кг |  |  |  | Указать количество и вес |  |  |  |
|  | 5.4 |  |  |  | Максимальная нагрузка |  |  |  |  |  |  | Не менее 70 кг |  |  |  | Указать вес |  |  |  |
|  | 5.5 |  |  |  | Подвесы для флаконов |  |  |  |  |  |  | Не менее четырех |  |  |  | Указать количество |  |  |  |
|  | 5.6 |  |  |  | Емкость для слива жидкости |  |  |  |  |  |  | Наличие, съемная конструкция |  |  |  | Указать наличие |  |  |  |
|  | 5.7 |  |  |  | Транспортная ручка |  |  |  |  |  |  | Наличие, регулировка по высоте |  |  |  | Указать наличие |  |  |  |
|  | 5.8 |  |  |  | Общее количество стоек |  |  |  |  |  |  | 6 (шесть) |  |  |  | Указать количество |  |  |  |
| ЛОТ № 11 Кровать функциональная четырехсекционная с механическим приводом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  | Описание требований |  |  |  |  |  | Требуемые функции, значения параметров, условия |  |  |  |  | Предлагаемые функции, значения параметров, условия (заполняются участником размещения заказа) |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наименование оборудования |  |  |  |  |  | Кровать функциональная четырехсекционная с механическим приводом |  |  |  |  | Указать полное наименование оборудования, модель, производителя, страну происхождения |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Общие требования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Регистрационное удостоверение МЗ РФ |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  | Указать №, дату выдачи, срок действия |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Сертификат соответствия Госстандарта РФ |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  | Указать №, дату выдачи, срок действия |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | Гарантийный срок, не менее, мес. |  |  |  |  |  | 12 мес. |  |  |  |  | Указать срок |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  | Ввод в эксплуатацию |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  | Инструкция на русском языке |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 |  | Срок поставки, календарные дни, не более |  |  |  |  |  | 15 дней |  |  |  |  | Указать срок |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 |  | Срок предоставления вспомогательных услуг, календарные дни, не более |  |  |  |  |  | 5 дней |  |  |  |  | Указать срок |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 |  | Год выпуска, не ранее |  |  |  |  |  | 2008 |  |  |  |  | Указать год выпуска |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Требования к результатам применения оборудования. (функционирование оборудования, отрасли медицины для применения, получаемые результаты и т.д.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Кровать предназначена для оптимального размещения пациента в период нахождения в условиях ЛПУ и представляет собой единую систему, обеспечивающую сочетание высоких функциональных и технических характеристик с удобством работы медперсонала |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  | Указать назначение |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Технические параметры, функциональные характеристики (индивидуальные свойства данного оборудования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Рамное основание |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  | Материал несущей рамы |  |  |  |  |  | Сталь |  |  |  |  | Указать материал |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  | Материал ложа пациента |  |  |  |  |  | прессованный металлический лист |  |  |  |  | Указать материал |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 |  | Сплошная окраска всех металлических деталей (включая скрытые полости) специальной высокопрочной полимерной краской, стойкой к агрессивным средам. |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 |  | Количество секций ложа |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | Указать количество |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 |  | Количество вентиляционных отверстий во всех секциях ложа |  |  |  |  |  | 66 |  |  |  |  | Указать количество |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 |  | Резиновые накладки на тазовой и бедренной секциях, предотвращающие скольжение матраца, не менее |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | Указать количество |  |  |  |  |  |  |
| 3.8 |  | Количество отверстий для ограничительных ремней |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | Указать количество |  |  |  |  |  |  |
| 3.9 |  | Количество положений голеностопной секции |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | Указать количество |  |  |  |  |  |  |
| 3.10 |  | Габаритные размеры ложа |  |  |  |  |  | 1950х830 мм |  |  |  |  | Указать размеры |  |  |  |  |  |  |
| 3.11 |  | Высота ложа пациента, не менее |  |  |  |  |  | 550 мм |  |  |  |  | Указать высоту |  |  |  |  |  |  |
| 3.12 |  | Регулировка угла спинной секции ложа, механическая, с помощью складывающейся рукоятки, в диапазоне |  |  |  |  |  | 0-75 градусов |  |  |  |  | Указать диапазон |  |  |  |  |  |  |
| 3.13 |  | Регулировка угла коленных секций ложа механическая, с помощью складывающейся рукоятки, в диапазоне |  |  |  |  |  | 0-45 градусов |  |  |  |  | Указать диапазон |  |  |  |  |  |  |
| 3.14 |  | Боковые ограждения складывающиеся вперед |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |  |  |  |  |
| 3.15 |  | Фиксация боковых ограждений в 3-х положениях (плоское, среднее, верхнее) |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  | Указать положения |  |  |  |  |  |  |
| 3.16 |  | Материал боковых ограждений |  |  |  |  |  | Анодированный алюминий |  |  |  |  | Указать материал |  |  |  |  |  |  |
| 3.17 |  | Съемный хромированный стопор матраца |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |  |  |  |  |
| 3.18 |  | Торцы быстросъемные с фиксаторами из пластика бежевого цвета |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |  |  |  |  |
| 3.19 |  | Колеса со специальными покрышками длительного использования, диаметр 125 мм, с диагональным тормозом |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |  |  |  |  |
| 3.20 |  | Инфузионная стойка, телескопическая, с 4 складывающимися крючками |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |  |  |  |  |
| 3.21 |  | Специальное круглое отверстие для установки дополнительных принадлежностей, не менее |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | Указать количество |  |  |  |  |  |  |
| 3.22 |  | Специальный держатель для установки коротких боковых ограждений, расположенный в ножной части кровати, не менее |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | Указать количество |  |  |  |  |  |  |
| 3.23 |  | Материал угловых бамперов торцов |  |  |  |  |  | Полипропилен |  |  |  |  | Указать материал |  |  |  |  |  |  |
| 3.24 |  | Материал боковых протекторов |  |  |  |  |  | Полипропилен |  |  |  |  | Указать материал |  |  |  |  |  |  |
| 3.25 |  | Матрац с ПВХ покрытием, внутренний чехол хлопчатобумажный габаритные размеры, не менее |  |  |  |  |  | 1900х830х100 мм |  |  |  |  | Указать размеры |  |  |  |  |  |  |
| 3.26 |  | Габаритные размеры внешние, не более - длина - ширина - высота (от пола до основании матраца) |  |  |  |  |  | 2173 мм 946 мм 550 мм |  |  |  |  | Указать размеры |  |  |  |  |  |  |
| 3.27 |  | Масса нетто |  |  |  |  |  | 68 кг. |  |  |  |  | Указать массу |  |  |  |  |  |  |
| 3.28 |  | Масса брутто |  |  |  |  |  | 70 кг |  |  |  |  | Указать массу |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Комплектность оборудования (базовая комплектация производителя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Кровать |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |  | Указать количество |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 |  | Торец |  |  |  |  |  | 2 шт. |  |  |  |  | Указать количество |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 |  | Боковые ограждения |  |  |  |  |  | 2 шт. |  |  |  |  | Указать количество |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 |  | Матрац |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |  | Указать количество |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 |  | Инфузионная стойка |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |  | Указать количество |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 |  | Стопор матраца |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |  | Указать количество |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Требования к упаковке (материал, тепло и морозостойкость, защищенность от мех. повреждений и т.д.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Картонная упаковка с пластиковыми окантовочными лентами |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 |  | Комплект из 2 транспортировочных металлических бамперов для рамы |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Требования к транспортировке (доставка авто, ж/д, авиа и др. транспортом, температурный режим и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Транспортировка в горизонтальном положении на одной из продольных сторон ложа |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 |  | Транспортировка в вертикальном положении на головной части кровати |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 |  | Количество комплектов, шт. |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  | Указать количество |  |  |  |  |  |  |
| ЛОТ № 12 Больничная функциональная кровать |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  | Описание требований |  |  |  | Требуемые функции, значения параметров, условия |  |  |  |  |  |  | Предлагаемые функции, значения параметров, условия (заполняются участником размещения заказа) |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наименование оборудования |  |  |  | Больничная функциональная кровать |  |  |  |  |  |  | Указать полное наименование оборудования, модель, производителя, страну происхождения |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Тип рамы |  |  |  | Хромированная сталь |  |  |  |  |  |  | Указать тип рамы |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Матрацное основание |  |  |  | 3 секции |  |  |  |  |  |  | Указать число секций |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Материал матрацного основания |  |  |  | Стальная плита хромированная Нижний каркас – эпоксидное покрытие |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Амортизаторы на углах |  |  |  | наличие |  |  |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Ширина матрацного основания (включая амортизаторы) |  |  |  | 945 мм |  |  |  |  |  |  | Указать ширину в мм |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Длина матрацного основания (включая амортизаторы) |  |  |  | 2135 мм |  |  |  |  |  |  | Указать длину в мм |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Регулировка высоты |  |  |  | Электрическая, с помощью пульта ручного управления |  |  |  |  |  |  | Указать тип регулировки |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Диапазон регулировка высоты |  |  |  | 440-830 мм |  |  |  |  |  |  | Указать диапазон в мм |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Спинная секция, наклон |  |  |  | 0° до +65°, с помощью пульта ручного управления, электрически |  |  |  |  |  |  | Указать параметры наклона в ° |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Ножная секция, наклон |  |  |  | -45° до 0°, пневматически, бесступенчато |  |  |  |  |  |  | Указать параметры наклона в ° |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | # Положение Тренделебург |  |  |  | 26 °, пневматически, бесступенчато |  |  |  |  |  |  | Указать положение в ° |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | # Положение Антитренделебург |  |  |  | 14 ° , пневматически, бесступенчато |  |  |  |  |  |  | Указать положение в ° |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Колеса |  |  |  | Колеса ш 125 мм, с центральной системой блокировки |  |  |  |  |  |  | Указать параметры в мм |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Рекомендуемый размер матраца |  |  |  | 850*2000 мм |  |  |  |  |  |  | Указать размер в мм |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Вес |  |  |  | Примерно 90 кг (без принадлежностей) |  |  |  |  |  |  | Указать вес |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Максимальная нагрузочная способность (с принадлежностями) |  |  |  | 180 кг |  |  |  |  |  |  | Указать полную нагрузку в кг |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | ### Торец,перемещаемый,каркас хромированный ,панель (бук) |  |  |  | 2 шт. |  |  |  |  |  |  | ### Указать количество |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | ### Матрац Medi-Flex-Safe с полиуретановым покрытием, гигиеничный 2000x850x130 мм |  |  |  | ### 1 шт. |  |  |  |  |  |  | ### Указать модель, количество, размеры |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | ### Боковые ограждения, опускающаяся,пара |  |  |  | ### 1 пара |  |  |  |  |  |  | ### Указать количество |  |  |  |  |  |  |
| Требования к системе качества производства и продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Наличие регистрации МЗ РФ |  |  |  |  |  | наличие |  |  |  |  | Указать №, дату выдачи, срок действия |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Сертификат соответствия Госстандарта РФ |  |  |  |  |  | наличие |  |  |  |  | Указать №, дату выдачи, срок действия |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Санитарно-эпидемиологическое заключение Гос. санитарно-эпидемиологической службы РФ. |  |  |  |  |  | наличие |  |  |  |  | Указать №, дату выдачи, срок действия |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Инструкция по эксплуатации на русском языке |  |  |  |  |  | наличие |  |  |  |  | Указать наличие |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | Срок гарантии, мес. |  |  |  |  |  | 36 месяцев |  |  |  |  | Указать количество месяцев |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | Срок поставки, календарные дни, не более |  |  |  |  |  | 15 дней |  |  |  |  | Указать срок |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | Срок предоставления вспомогательных услуг, календарные дни, не более |  |  |  |  |  | 5 дней |  |  |  |  | Указать срок |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | Год выпуска, не ранее |  |  |  |  |  | 2008 |  |  |  |  | Указать год выпуска |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | Количество комплектов. |  |  |  |  |  | 12 шт. |  |  |  |  | Указать количество |  |  |  |  |  |  |