## Лист3
Приложение 6
"Предметное предложение"
Наименование участника размещения заказа:_________________________________
Лот №3 Холодильник фармацевтический SANYO MPR-720 или эквивалент
№ п/п | Наименование оборудования/ Параметры и характеристики | Требуемые параметры и характеристики | Предлагаемые параметры и характеристики
1. Наименование оборудования
1.1. | Наименование | Указать
1.2. | Модель | Указать
1.3. | Производитель, страна происхождения | Указать
2. Параметры и характеристики
2.1. | Температурный диапозон | не уже +2...+23ºС
2.2. | Полезный объем | не менее 684л
2.3. | Внешние размеры | 770х830х1955мм
2.4. | Внутренние размеры | 650х710х1500мм
2.5. | Микропроцессорное управление, контроль температуры | наличие
2.6. | Цифровой компьютерный дисплей | наличие
2.7. | Функция самодиагностики | наличие
2.8. | Материал камеры | оцинкованная сталь с акриловым покрытием
2.9. | Материал полок | стальные сетчатые полки с покрытием, изменяемые по высоте
2.10. | Количество полок | не менее 4 шт.
2.11. | Дверь | двойное стекло, покрытое защитной пленкой
2.12. | Освещение камеры | Люминесцентная лампа 20 Вт х 1 шт.
2.13. | Метод охлаждения | Принудительная циркуляция холодного воздуха
2.14. | Система размораживания | автоматическая система без повышения температуры внутри камеры
2.15. | Точность установки температуры | 1ºС
2.16. | Замок на двери | наличие
2.17. | Системы тревог | сигнализация высокой/низкой температуры
2.18. | Порты доступа | не менее 3 х 30мм в диаметре
2.19. | Графическое отображение температур | наличие
2.20. | Аварийная backup система | наличие
2.21. | Система аварийного оповещения на основе связи GSM посредством sms сообщений до 10 абонентов | возможность
2.22. | Вес | не более 167 кг
Должность: __________________ ______________________
| подпись мп |  | Ф.И.О

## Лист2
Приложение 5
"Предметное предложение"
Наименование участника размещения заказа:_________________________________
Лот №2 Холодильник фармацевтический SANYO MPR-1013 или эквивалент
№ п/п | Наименование оборудования/ Параметры и характеристики | Требуемые параметры и характеристики | Предлагаемые параметры и характеристики
1. Наименование оборудования
1.1. | Наименование | Указать
1.2. | Модель | Указать
1.3. | Производитель, страна происхождения | Указать
2. Параметры и характеристики
2.1. | Температурный диапозон | не уже +2...+14ºС
2.2. | Полезный объем | не менее 1037л
2.3. | Внешние размеры | 1800х600х1790мм
2.4. | Внутренние размеры | 1700х465х1300мм
2.5. | Микропроцессорное управление, контроль температуры | наличие
2.6. | Цифровой компьютерный дисплей | наличие
2.7. | Функция самодиагностики | наличие
2.8. | Материал камеры | нержавеющая сталь
2.9. | Материал полок | стальные сетчатые полки с полипропиленовым покрытием, изменяемые по высоте
2.10. | Количество полок | не менее 10 шт.
2.11. | Двери | раздвижные, двойное стекло, покрытое защитной пленкой
2.12. | Количество дверей | 2шт.
2.13. | Освещение камеры | Люминесцентная лампа 40 Вт х 1 шт.
2.14. | Метод охлаждения | Принудительная циркуляция холодного воздуха
2.15. | Система размораживания | автоматическая циклическая система без повышения температуры внутри камеры
2.16. | Точность установки температуры | 1ºС
2.17. | Замок на двери | наличие
2.18. | Системы тревог | сигнализация высокой/низкой температуры, открытой двери
2.19. | Клеммы дистанционной сигнализации | наличие
2.20. | Графическое отображение температур | наличие
2.21. | Аварийная backup система | наличие
2.22. | Система аварийного оповещения на основе связи GSM посредством sms сообщений до 10 абонентов | возможность
2.23. | Вес | не более 240 кг
Должность: __________________ ______________________
| подпись |  | Ф.И.О
м.п.

## Лист1
Приложение 4
"Предметное предложение"
Наименование участника размещения заказа:_________________________________
Лот №1 Шоковый замораживатель плазмы крови с микропроцессорным управлением, системой аварийной сигнализации
№ п/п | Наименование оборудования/ Параметры и характеристики | Требуемые параметры и характеристики | Предлагаемые параметры и характеристики
1. Наименование оборудования
1.1. | Наименование | Указать
1.2. | Модель | Указать
1.3. | Производитель, страна происхождения | Указать
2. Параметры и характеристики
2.1. | Внешние размеры | не более 1000х1100х1100 мм
2.2. | Внутренние размеры | не менее 900х500х600 мм
2.3. | Вес | не более 400кг
2.4. | Источник питания | 380/3/50
2.5. | Объем плазмы | не менее 10 л
2.6. | Температурный режим | до -80°С
2.7. | Способ замораживания | воздушная принудительная конвекция
2.8. | Температурный дифференциал | ± 1ºС
2.9. | Скорость замораживания | -40ºС в ядре за 40 мин. (±10 мин)
2.10. | Энергопотребление | Не более 20 кВт/ч в сутки
2.11. | Защита по току | автоматическая защита от скачков электропитания, УЗО
2.12. | Микропроцессорный контроль | нижнее расположение панели управления микропроцессора
2.13. | Дисплей | Цифровой, точность измерения 0,1ºС до — 10ºС, далее 1ºС
2.14. | Включение и установка режимов сигнализации | программирование
2.15. | Замок двери | закрывающийся на ключ
2.16. | Система сигнализации аварийных режимов | звуковая и визуальная, не зависимая от внешнего источника питания
2.17. | Холодильная система | каскадная
2.18. | Охлаждение | принудительное вентилирование
2.19. | Хладагенты | CFC-free, озонобезопасные
2.20. | Компрессора | 2шт. повышенной надежности
2.21. | Мощность компрессоров | не менее 1400 Вт каждый
2.22. | Взвешенный уровень акустической мощности | не более L wa 80 Дб
2.23. | Испаритель | пластинчатый
2.24. | Материал изготовления корпуса замораживателя | оцинкованная сталь
2.25. | Материал изготовления замораживающей камеры | медицинская нержавеющая сталь
2.26. | Способ окраски | молекулярная порошковая окраска
2.27. | Изоляция стен | 12,5 см полиуретановая изоляция стен и дна
2.28. | Изоляция крышки | 10 см полиуретановая изоляция двери. Двойная герметизация периметра крышки.
2.29. | Вместимость кассет | не менее 600 мл
2.30. | Количество кассет | не менее 18 шт.
2.31. | Регулируемые опоры | колеса 2+2 (с тормозом)
2.32. | Набор материалов для дезобработки | специальный раствор для дезинфекции
Должность: __________________ ______________________
| подпись |  | Ф.И.О
м.п.