ПРОТОКОЛ № 50

рассмотрения и оценки котировочных заявок

на поставку  анализатора газов крови и электролитов

Муниципального учреждения здравоохранения администрации города Перми

«Медико-санитарная часть № 3» (МУЗ МСЧ № 3)

г.Пермь									           27.10.2008

- На заседании котировочной комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали следующие члены котировочной комиссии:

  - Председатель – Селиванова Р.В.

  - Члены комиссии: 	Заморяхина Я.Н.

Зотова Т.И.

Татаринова Е.П.

  - Секретарь: Власова А.А.

2. Сведения о заказчике:

Наименование -  Муниципальное учреждение здравоохранения администрации города Перми  "Медико-санитарная часть № 3" (МУЗ МСЧ № 3)

Главный врач – Буторин А.С.

Адрес – г.Пермь, ул.Серпуховская, 11 а

Телефон – 268 00 45

3. Наименование предмета запроса котировок

поставка анализатора газов крови и электролитов

(извещение № 53 от   14.10.2008 года, размещено на официальном сайте «Администрация города Перми» (www/gorodperm.ru) в сети Интернет   14.10.2008).

3. Максимальная цена муниципального контракта     499 000,00 (Четыреста девяносто девять тысяч) рублей 00 копеек

4. Источник финансирования закупки  за счет   средств бюджета города Перми (региональный проект «Качественное здравоохранение»)

5. Требованиями, установленными в извещении о проведении запроса котировок (существенными условиями муниципального контракта) являются:

а)

| №№ п\п | Описание требований | Требуемые параметры и условия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общие требования |  |
| 1.1. | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | Наличие |
| 1.2 | Сертификат об утверждении средств измерений | Наличие |
| 1.3 | Инструкция по эксплуатации, техническая документация на русском языке | Наличие |
| 1.4 | Количество | 1 |
| 1.5 | Год выпуска, не ранее | 2008 |
| 1.6 | Срок предоставления гарантии качества с момента ввода в эксплуатацию, не менее, мес. | 12 месяцев |
| 1.7 | Постгарантийное обслуживание | Наличие |
| 1.8 | Монтаж, пуско-наладочные работы проводятся авторизованным компанией производиеля\официальным представителем в РФ сервисным центром | Наличие |
| 2 | Технические характеристики |  |
| 2.1 | Параметры вводимые: |  |
| 2.1.1 | - температура пациента (То С) | Наличие |
| 2.1.2 | - процентое содержание кислорода во вдыхаемом пациентом воздухе (FIO2) | Наличие |
| 2.2 | Измеряемые параметры: |  |
| 2.2.1 | - рН в диапазоне, не менее | 6,5-8,0 |
| 2.2.2 | - рСО2 в диапазоне, не менее, мм рт.ст. | 5,0-150,0 |
| 2.2.3 | - рО2 в диапазоне, не менее, мм рт.ст. | 5,0-700,0 |
| 2.2.4 | - Nа+ в диапазоне, не менее, ммоль\л | 80-200 |
| 2.2.5 | - К+ в диапазоне, не менее, ммоль\л | 1,0-20,0 |
| 2.2.6 | - Са++ в диапазоне, не менее, ммоль\л | 0,25-5,00 |
| 2.2.7 | - Нсt в диапазоне, не менее, % | 10-70 |
| 2.3 | Параметры расчетные: |  |
| 2.3.1 | - концентрациея гемоглобина (ТНb) | Наличие |
| 2.3.2 | - откорректированный по температуре pН (рН(Т)) | Наличие |
| 2.3.3 | - откорректированный по температуре рСО2 (рСО2(Т)) | Наличие |
| 2.3.4 | - откорректированный по температуре рО2 (рО2(Т)) | Наличие |
| 2.3.5 | - двуокись углерода общая (ТСО2) | Наличие |
| 2.3.6 | - кислород общий (СtО2) | Наличие |
| 2.3.7 | - нормализованный кальций (Са++(7,4)) | Наличие |
| 2.3.8 | - бикарбонат (НCO3) | Наличие |
| 2.3.9 | - избыток оснований в крови (ВЕd) | Наличие |
| 2.3.10 | - избыток оснований во внеклеточной жидкости (ВЕect) | Наличие |
| 2.3.11 | - стандартный бикарбонат (SВС) | Наличие |
| 2.3.12 | - насыщение кислородом (%ОS2С) | Наличие |
| 2.3.13 | - альвеолярно-артериальный градиент (А-аDО2) | Наличие |
| 2.3.14 | - респираторный индекс (RI) | Наличие |
| 2.4 | Материал пробы: |  |
| 2.4.1 | - артериальная кровь | Наличие |
| 2.4.2 | - венозная кровь | Наличие |
| 2.4.3 | - капиллярная кровь | Наличие |
| 2.5 | Объем пробы: |  |
| 2.5.1 | - гепаринизированный капилляр цельной крови, не более, мкл | 95 |
| 2.5.2 | - гепаринизированный шприц цельной крови, не более, мкл | 120 |
| 2.6 | Антикоагулянт – кальций-сбалансированный гепарин | Наличие |
| 2.7 | Производительность не менее, проб\час | 30 |
| 2.8 | Электроды сменные, не требующие обслуживания | Наличие |
| 2.9 | Калибровочные растворы с газами и емкость для отходов в сменном интегрированном пакете | Наличие |
| 2.10 | Срок работы пакета с момента подключения не менее, дней | 35 |
| 2.11 | Память: |  |
| 2.11.1 | - пробы пациентов, измерений, не менее | 64 |
| 2.11.2 | - контроли высокий, измерений, не менее | 30 |
| 2.11.3 | - контроли норма, измерений, не менее | 30 |
| 2.11.4 | - контроли низкий, измерений, не менее | 30 |
| 2.12 | Автоматическая калибровка аппарата | Наличие |
| 2.13 | Встроенная программа контроля качества | Наличие |
| 2.14 | Вывод данных: |  |
| 2.14.1 | - жидкокристаллический дисплей | Наличие |
| 2.14.2 | - встроенный термопринтер | Наличие |
| 2.14.3 | - параллельный порт | Наличие |
| 2.15 | Стартовый комплект расходных материалов | Наличие |
| 2.16 | Размеры: |  |
| 2.16.1 | - длина, не более, мм | 370 |
| 2.16.2 | - ширина, не более, мм | 180 |
| 2.16.3 | - высота, не более, мм | 320 |
| 2.17 | Вес, не более, кг | 7,7 |

б) МУЗ МСЧ № 3 по адресу: г.Пермь, ул.Серпуховская, 11 а

(место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг)

в) в течение 50 (пятьдесят) календарных дней

после  подписания муниципального контракта

(срок поставок товаров, выполнение работ, оказания услуг)

г) цена предлагаемой продукции должна быть указана с учетом уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей, с учетом расходов на доставку оборудования и на пусконаладочные работы

(сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей)

д) оплата товаров будет произведена безналичным перечислением денежных средств в течение 15 (пятнадцати) банковских дней после поставки

(срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг)

6. До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок поступило 2  (две) котировочные заявки, что зафиксировано в Журнале регистрации поступления котировочных заявок.

7. Участники размещения заказа:

| №№ | Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа | Цена контракта, предлагаемая в котировочной заявке | Регистрационный номер (по журналу регистрации поступления котировочных заявок) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЗАО «Термин» | 480 000,00 | № 1 21.10.2008 в 14.50 час. |
| 2 | ООО «Праксис» | 479 00,00 | № 2 23.10.2008 в 16.50 час. |

8. Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и приняла на основании полученных результатов следующее решение:

8.1. Признать котировочные заявки ЗАО «Термнн» и  ООО «Праксис»  соответствующими требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок.

9. Наиболее низкая цена котировочной заявки (соответствующей всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок) предложена участником ООО «Праксис»   и составила  479 000,00 (Четыреста семьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек.

10. Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение:

10.1. Признать победителем в проведении запроса котировок

ООО «Праксис»

Наименование  (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа

614039, г.Пермь, Газеты «Звезда», 60

Место нахождения (для юридического лица), место нахождения  (для физического лица)

479 000,00 (Четыреста семьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек

Цена муниципального контракта, руб.

10.2. Признать участником размещения заказа, предложившим лучшую цену после цены, предложенной победителем

ЗАО «Термин»

Наименование  (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа

620063, г.Пермь, г.Екатеринбург, ул.Шейнкмана, 112-34

Место нахождения (для юридического лица), место нахождения  (для физического лица)

480 000, 00 (Четыреста восемьдесят тысяч)  рублей 00 копеек

Цена муниципального контракта, руб.

Подписи:

Председатель котировочной комиссии	_________________Р.В.Селиванова

_________________Я.Н.Заморяхина

Члены котировочной комиссии                       _________________Т.И.Зотова

_________________Е.П.Татаринова

Секретарь котировочной комиссии                __________________А.А.Власова