Приложение №2

| Техническое задание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Наименование | Указать |
|  | 2 | Модель | Указать |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение РФ | Наличие |
|  | 5 | Сертификат соответствия РФ | Наличие |
|  | 6 | Сертификат об утверждении типа средств измерений | Наличие |
|  | 7 | Методика поверки | Наличие |
|  | 8 | Фирма-производитель должна иметь систему сервисного обслуживания на территории Пермской области | Указать № лизензии, адрес сервисного центра. |
|  | 9 | Подробное техническое описание на русском языке (проспекты) | Наличие |
|  | 10 | Иммуноферментный микропланшетный анализатор | Наличие |
|  | 11 | Применение: проведение всех видов иммунологических исследований методом твердофазного ИФА в 96-луночных микропланшетах и стрипах. | Наличие |
|  |  | Характеристики: |  |
|  | 12 | Используемые реагенты: полностью открытая система, возможность использования реагентов для ИФА любого производителя | Наличие |
|  | 13 | Спектральный диапазон: 400-750 нм | Наличие |
|  | 14 | Cветофильтр 405 нм | Наличие |
|  | 15 | Cветофильтр 450 нм | Наличие |
|  | 16 | Cветофильтр 492 нм | Наличие |
|  | 17 | Cветофильтр 620 нм | Наличие |
|  | 18 | Тип оптической системы считывания: многоканальная оптоволоконная система | Наличие |
|  | 19 | Количество каналов оптической системы, не менее | 12 |
|  | 20 | Референсный канал | Наличие |
|  | 21 | Механизированая загрузка и выгрузка планшет | Наличие |
|  | 22 | Механизированая загрузка и выгрузка кассеты с фильтрами | Наличие |
|  | 23 | Диапазон измерений при длине волны от 400 до 750 нм, ед. ОП, не уже | 0 - 4,0 |
|  | 24 | Точность в диапазоне от 0 до 2,0 ед. ОП при длине волны 492 нм не хуже +/– (1% + 0.010 ед. ОП) | Наличие |
|  | 25 | Точность в диапазоне от 2,0 до 3,0 ед. ОП при длине волны 492 нм: не хуже +/– (1,5% + 0.010 ед. ОП) | Наличие |
|  | 26 | Линейность в диапазоне длин волн от 340 до 399 нм от 0.0 до 2.0 ОП: +/– 2% | Наличие |
|  | 27 | Линейность в диапазоне длин волн от 400 до 750 нм от 0.0 до 2.0 OD: +/– 1% | Наличие |
|  | 28 | Линейность в диапазоне длин волн от 400 до 750 нм от 2.0 до 3.0 OD: +/– 1.5% | Наличие |
|  | 29 | Разрешение, ед. ОП, не более | 0,001 |
|  | 30 | Время измерения 96-ти луночного микропланшета при одно волновом измерении, сек, не более | 6 |
|  | 31 | Время измерения 96-ти луночного микропланшета при 2-х волновом измерении, сек, не более | 8 |
|  | 32 | Время измерения 96-ти луночного микропланшета при повторном кинетическом ииследовании, сек, не более | 5 |
|  | 33 | Используемые планшеты: работа со стандартным 96-ти луночным микропланшетом, 8 или 12-ти луночным отдельным стрипом. Использование ячеек с V-образным, плоским или полукруглым дном | Наличие |
|  | 34 | Автоматизация расчетов: автоматический обсчет качественных, количественных и полуколичественных методов. | Наличие |
|  | 35 | Оценка на одном планшете результатов до 96 тестов | Наличие |
|  | 36 | Методы измерений: проведение моно- и бихроматических измерений. | Наличие |
|  | 37 | Цветной сенсорный экран | Наличие |
|  | 38 | Отображение и ввод данных на цветном сенсорном дисплее | Наличие |
|  | 39 | Диагональ сенсорного экрана, см, не менее | 19 |
|  | 40 | Разрешение сенсорного экрана, пикселей, не менее | 640 х 480 |
|  | 41 | Печать результатов: Внешний лазерный принтер формата А4 | Наличие |
|  | 42 | Объем встроенной памяти, Мб, не менее | 32 |
|  | 43 | Количество методик, хранящихся в встроенной памяти, не менее | 300 |
|  | 44 | Количество протоколов исследовании, хранящихся в встроенной памяти, не менее | 500 |
|  | 45 | Хранение методик и протоколов на внешнем USB накопителе | Наличие |
|  | 46 | Встроенное русскоязычное программное обеспечение | Наличие |
|  | 47 | Подключение к ПК | Наличие |
|  | 48 | Встроенный шейкер с линейным встряхиванием | Наличие |
|  | 49 | Количество режимов линейного встряхивания, не менее | 4 |
|  | 50 | Встроенная система контроля качества | Наличие |
|  | 51 | Градиентный фильтр | Наличие |
|  | 52 | Габариты (ширина х глубина х высота), см, не более | 29 х 34 х 21 |
|  | 53 | Вес с сенсорным экраном, кг, в диапазоне | 6,5-7,5 |
|  | 54 | Комплектация: |  |
|  | 55 | Автоматический иммуноферментный анализатор с фильтрами- 1 шт | Наличие |
|  | 56 | Лазерный принтер формата А4, язык описания страниц PCL 3.0, наличие USB-порта- 1 шт | Наличие |
|  | 57 | USB-накопитель 256 Мб | Наличие |
|  | 58 | Компьютер Celeron 430 1,80 Mhz, DDR1 Gb, HDD 80 Gb, монитор 17"- 1 шт | Наличие |
|  | 59 | Обучение медицинского персонала на рабочем месте | Наличие |
|  | 60 | Наличие сертифицированной производителем сервисной службы на территории Пермского края | Наличие |
|  | 61 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |
|  | 62 | Свидетельство о поверке | Наличие |
|  | 63 | Обучение специалиста правилам работы на рабочем месте | Наличие |
|  | 64 | Гарантийный период -не менее 36 месяцев с момента ввода в эксплуатацию. | Указать |
|  | 65 | Наличие постгарантийного обслуживания | Наличие |
|  | 66 | Количество, шт | 1 |