ИЗВЕЩЕНИЕ № 58  от  11 ноября  2008  г.  О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

на поставку консоли настенной реанимационной двухрядной 800 мм (2 шт.)

Муниципальное учреждение здравоохранения администрации г.Перми

«Медико-санитарная часть № 3» (МУЗ МСЧ № 3),

614025, г.Пермь, ул.Серпуховская, 11 а , т\ф  268 00 45

Тел\факс 268 00 45, электронная почта (e-mail):   permmsh3@mail.ru

ответственный исполнитель                       Селиванова Римма Владимировна

предусматривает осуществить за счет  средств краевого бюджета, региональный проект «Качественное здравоохранение»

закупку способом запроса котировок:   консоль настенная реанимационная двухрядная 800 мм (2 шт.)

| № п/п | Описание требований | Требуемые параметры, условия |
| --- | --- | --- |
| I. | Общие требования |  |
| 1 | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Наличие |
| 2 | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |
| 3 | Гарантийное и сервисное обслуживание с даты ввода в эксплуатацию не менее, мес. | 12 мес. |
| 4 | Год выпуска, не ранее | 2008 |
| 5 | Количество, шт. | 2 шт. |
| II. | Технические характеристики |  |
| 1 | Материал изготовления лицевой панели | Гальванизированная сталь |
| 2 | Требования к покрытию | III класс ГОСТ 9.032. Поверхности устойчивы к воздействию дезинфекционных моющих растворов, используемых в соответствии с ОСТ 42-21-2. |
| 3 | Высота, мм | 200 |
| 4 | Длина, мм | 800 |
| 5 | Глубина, мм | 65 |
| 6 | Количество газовых клапанов | 4 шт. (2 воздух и 2 кислород) |
| 7 | Количество газовых штекеров | 4 шт. |
| 8 | Стандарт газовых клапанов и штекеров | DIN |
| 9 | Подаваемые медицинские газы | кислород, воздух |
| 10 | Количество электрических розеток | 6 шт. |
| 11 | Клеммы заземления | 2 шт. |
| 12 | Автомат защиты на 16А | 2 шт. |
| 13 | Индикатор наличия электропитания | 2 шт. |
| 14 | Клемма зануления | 2 шт. |
| 15 | Напряжение электрической сети, подводимой к консоли (однофазное) | 220 В, 50 Гц |
| 16 | Количество рельсов для крепления навесного оборудования | 1 шт. |
| 17 | Габариты рельсов для крепления навесного оборудования (длина - ширина - толщина), мм | 800х30х10 |
| 18 | Навесная приборная полка с выдвижным ящиком | 1 шт. |
| 18.1 | Габаритные размеры не менее, мм | 400х400х200 |
| 18.2 | Крепление на технологический рельс с возможностью свободного перемещения | Наличие |
| 18.3 | Вес не более, кг | 8,0 |
| 18.4 | Максимальная нагрузка на «Полку с ящиком» не менее, кг | 10 |
| 18.5 | Выдвижные ящики с двумя фиксированными положениями | Соответствие |
| 18.6 | Материалы покрытия всех частей полки должны быть устойчивы к дезинфекции и обработке | Соответствие |
| 18.7 | Удобное расположение мониторов, приборов, инструментария на полке с защитой от падения | Соответствие |
| 18.8 | Условия хранения | В соответствии с требованиями ГОСТ 15150 для условий группы “2”. |
| 19 | Капельница навесная, с регулировкой высоты положения, со струбциной | 1 шт. |
| 19.1 | Габаритные размеры не менее, мм | 1200х700х200 |
| 19.2 | Крепление на технологический рельс с возможностью свободного перемещения | Наличие |
| 19.3 | Вес не более, кг | 2,0 |
| 19.4 | Максимальная нагрузка на «Капельницу навесную, с регулировкой высоты положения» не менее, кг | 4 |
| 19.5 | Материалы покрытия всех частей полки должны быть устойчивы к дезинфекции и обработке | Соответствие |
| 19.6 | Наличие кронштейнов для крепления ёмкостей для инфузионных растворов не менее | 2 шт. |
| 20 | Лампа местного освещения с изменяемой геометрией | 1 шт. |
| 20.1 | Галогеновая лампа мощностью не менее, Вт | 20 Вт |
| 20.2 | Крепление на технологический рельс с возможностью свободного перемещения | Наличие |
| 20.3 | Кронштейн с изменяемой геометрией | Наличие |
| 20.4 | Электропитание | 220В, 50Гц |
| 20.5 | Требования по электробезопасности | Класс защиты I тип В. |
| 20.6 | Материалы покрытия всех частей светильника должны быть устойчивы к дезинфекции и обработке | Соответствие |
| 21 | Устройство для увлажнения кислорода (со штекером) | 1 шт. |
| 21.1 | Относительная влажность кислорода на выходе из увлажнителя не менее, % | 80 |
| 21.2 | Рабочий объем банки увлажнителя для жидкости не менее, мл | 500 |
| 21.3 | Расходомер (флоуметр), показывающий, поплавкового типа | Наличие |
| 21.4 | Соединение емкости для воды и расходомера разъемное, резьбового типа. | Наличие |
| 21.5 | Возможность регулирования потока кислорода в диапазоне , л/мин | от 1 до 20 |
| 21.6 | Масса увлажнителя в полном комплекте поставки не более, кг | 2 |
| 21.7 | Материал банки | Прозрачный, небьющийся |
| 21.8 | Цвет крышки | Синий |
| 21.9 | Цена деления шкалы объема не более, мл | 50 |
| 21.10 | Возможность химической стерилизации | Наличие |
| 21.11 | Возможность прямого подключения к клапанной системе кислородной DIN EN-737 | Наличие |
| 22 | Навесная тумба с двумя выдвижными ящиками и дополнительный крепежный рельс 800 мм | 1 шт. |
| 22.1 | Навесная тумба предназначена для крепления на дополнительный рельс настенной консоли, установки на ней медицинских приборов, укладки в ящики мед. инструментов | Наличие |
| 22.2 | Габаритные размеры навесной тумбы не менее, мм | 510х430х410 |
| 22.3 | Размеры верхней полки не менее, мм | 470х430 |
| 22.4 | Вес навесной тумбы с 2 выдвижными ящиками не более, кг | 15 |
| 22.5 | Максимальная нагрузка на навесную тумбу не менее, кг | 15 |

Место доставки товаров:   МУЗ МСЧ № 3 по адресу: г.Пермь, ул.Серпуховская, 11 а

Сроки поставки товаров: в течение 30 (тридцать) календарных  дней после подписания муниципального контракта

Максимальная цена контракта:   208 528,00 (Двести восемь тысяч пятьсот двадцать восемь) рублей 00 копеек

Оплата товаров (работ, услуг) будет произведена безналичным перечислением  денежных средств: в течение 5 (пять) банковских дней после поставки.

В случае Вашего согласия принять участие в поставке указанной продукции, просим представить в письменном виде предложение в  форме котировочной заявки (приложение № 1) курьером  по вышеуказанному адресу  до  10 часов 00  минут  (время местное)  17 ноября 2008 года   (канцелярия, 9-ти этажное здание стационара)

Цена  товаров (работ, услуг)  должна быть указана с учетом уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей, с учетом расходов на доставку оборудования и на пусконаладочные работы.

Победителем будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в данном извещении, и в которой указана наиболее низкая цена. При предложении наиболее низкой цены несколькими участниками размещения заказа победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников размещения заказа.

Срок подписания муниципального контракта победителем (приложение № 2) -  от  5  до  7  дней с даты подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Главный врач                                                                                                               			   А.С.Буторин

МП