Извещение № 707А от «14» ноября 2008 года

о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта

на поставку стационарного ультразвукового сканера для женской консультации № 2

Заказчик – Муниципальное учреждение здравоохранения «ГКБ №6»

614 107, г.Пермь, ул.Грачёва, 12, адрес электронной почты: permgkb6@lpu.pofoms.ru,

тел.:260-44-75

Форма торгов – открытый аукцион

Предмет аукциона: право заключения муниципального контракта на поставку стационарного ультразвукового сканера для женской консультации № 2

Требования заказчика к поставляемому оборудованию

Наименование: Стационарный ультразвуковой сканер

Период поставки оборудования: в течение 10 календарных дней с даты подписания муниципального контракта

Период предоставления вспомогательных услуг: в течение 5 календарных дней с даты поставки оборудования

Срок гарантии: не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию

Объём гарантии: 100%

Год выпуска оборудования: не ранее 2008 года

Количество штук: 1 шт.

Начальная (максимальная) цена: 1 400 000, 00 (один миллион четыреста тысяч рублей 00 коп.)

Место поставки: 614107, г.Пермь, ул.Грачёва, 12, корпус женской консультации № 2.

Технические характеристики закупаемого оборудования:

Сканер ультразвуковой диагностический цифровой «SA8000EX» или «эквивалент»

| № п/п | Характеристики | Требуемые параметры характеристик |
| --- | --- | --- |
| Обязательные требования |  |  |
| 1. | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 2. | Сертификат соответствия | Наличие |
| 3. | Санитарно – эпидемиологическое заключение | Наличие |
| 4. | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |
| Комплектация |  |  |
| 1. | Монитор | Наличие |
| 2. | Консоль | Наличие |
| 3. | Датчик конвексный | Наличие |
| Характеристики комплектующих |  |  |
| 1. | Монитор: - тип - размер экрана (дюйм) - частота синхронизации вертикальная, Гц - частота синхронизации горизонтальная, Гц - разрешение, Гц - электропитание - потребляемая мощность, Вт | Цветной, безбликовый, нежидкокристалический Не менее 15 50 – 160 50 – 120 800×600/85 180 – 240 Вольт, 50 – 60 Гц Не более 70 |
| 2. | Консоль: - высота без монитора, см - ширина, см - глубина, см - расположение портов подключения датчиков - полка для термопринтера - горизонтальный, жестко фиксированный, угол отклонения панели управления по отношению к консоли не шире диапазона, градусов - количество кнопок быстрого доступа к функциям, шт. - гибкий шланг крепления галогеновой лампы подвестки клавиатуры слева от панели управления - встроенная клавиатура с трекболом - объём жесткого диска, ГБ - устройство хранения информации: USB флеш – карта, CD – RW | Не более 99 Не более 52 Не более 83 Передняя панель консоли На передней поверхности консоли 14 – 16 Не менее 10 Наличие Наличие Не менее 80 Наличие |
| 3. | Конвексный датчик: - тип - нижняя граница частоты, МГц - верхняя граница частоты, МГц - диапазон угла сканирования, градус - значение апертура, мм | Переменной частоты 2,8 ÷ 3,2 6,8 ÷ 7,3 Не менее 70 Не более 50 |
| 4. | Основные характеристики работы сканера: - режимы сканирования - глубина сканирования, см - число цифровых каналов на прием - число цифровых каналов на передачу - динамический диапазон, дБ - импульсный допплер - энергетический допплер - постоянный допплер - цветной допплер - увеличение изображения без потери качества (ZOOM) - количество архивируемых изображений на жёсткий диск - объём одного изображения, Кб - кинопетля во всех режимах В, кадр - кинопетля во всех режимах Д, кадр | В, 2В, М, В+М, CFM, PD, PW, CW До 26 Не менее 1024 Не менее 1024 40 – 169 Наличие Наличие Наличие Наличие Не менее 10 кратного Не менее 200000 Не менее 300 Не менее 256 Не менее 2048 |
| Пакеты диагностических программ |  |  |
| 1. | Основные измерения: | - расстояния - окружности - площади - объёма - тазобедренного сустава - расстояния в М – режиме |
| 2. | Пакет гинекологических исследований: | - матка - левый и правый яичники - левая и правая почки - артерии левого и правого яичников - левый и правый фолликулы |
| 3. | Пакет акушерских исследований: - биометрия плода: - краниологическое исследование плода: - исследование длинных костей плода: - измерение индекса околоплодных вод (AFI) - оценка веса плода | Измерения теменно-копчиковой длинны (CRL), размера плодного пузыря (GS), бипариетальный размера головки плода (BPD), затылочно-лобного расстояния (OFD), длины окружности головы плода (HC), передне-заднего размера брюшной полости (APD), поперечного размера брюшной полости (TAD), окружности живота (АС), площади сечения тела (FTA), длины бедра (FL), поперечного (TTD) и передне-заднего (APTD) размеров тела плода. Измерения параметров мозжечка (CEREB), внешнего (OOD) и внутреннего (IOD) межглазных расстояний. Измерения длины плечевой кости (Humerus), локтевой кости (Ulna), большеберцовой кости (Tibia), лучевой кости (Rad), ключицы (Clav) и позвоночника (LV). Наличие Наличие |

Эквивалентность предлагаемого оборудования будет определяться по указанным выше параметрам.

С «15» ноября 2008г. документация об аукционе предоставляется Заказчиком в печатном виде или на электронные носители, представленные участниками размещения заказа, на основании заявления, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления. Документация об аукционе предоставляется по адресу: г. Пермь, ул. Грачева, 12, (отдел закупок).

Документация об аукционе предоставляется бесплатно.

Документация об аукционе размещена на официальном сайте администрации города Перми (http://www.gorodperm.ru.).

Заказчиком установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе в размере 5 (пяти) % от начальной (максимальной) цены.

Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта в размере 5 (пяти) % от цены Контракта.

Срок заключения муниципального контракта не менее 10 и не более 15 дней со дня размещения протокола аукциона на официальном сайте администрации города Перми.

Учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов преимущества при участии в размещении заказа не предоставляются.

Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе назначено на 10 час. 00 мин.  «05» декабря 2008г. по адресу: г.Пермь, ул. Грачева,12.

Проведение аукциона назначено на «14» часов «15» мин «10» декабря 2008г. по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская, 15,  Управление муниципального заказа, (зал заседаний).

Главный врач                                                                            Ф.А.Гилёва