## техн.треб.
Приложение №1
Технические требования и спецификации поставки
№ п/п | Наменование оборудования/спецификация поставки.Требуемыеи параметры и условия. | Требование | Предлагаемые параметры и условия.
| Наименование | Весы помешиватель | Указать
| Модель | Biomixer 323 | Указать
| Производитель, страна присхождения | Abelko Innovation Швеция | Указать
| Назначение | Мягкое помешивание крови и контроль за временем при донации для всех типов контейнеров | 0.66
Технические характеристики
| Автоматический контроль за скоростью сбора крови и объемом запрограммированной кровоотдачи | Наличие | Указать
| Автоматическое пережатие трубки по достижении установленного значения | Наличие | Указать
| Программирование конечного объема донации | Наличие | Указать
| Программирование предельных величин кровотока и времени донации | Наличие | Указать
| Максимальный программируемый объем собранной крови, мл. | 999 | Указать
| Тарирование ( учет веса тары) | до 600 г. | Указать
| Частота качании лотка | не более 16 раз/мин | Указать
| Управление зажимом | автоматическое и ручное | Указать
| Погрешность измерения объема | не более 1% | Указать
| Количество пресетных установок объема | не менее 2 | Указать
| Защита весов при транспортировке | функция парковки весов для перевода в транспортное положение | Указать
| Текущие данные дисплея | Собранный объем, время донации, скорость потока | Указать
| Тревоги | звуковая при критических значениях потока крови или времени донации | Указать
| Электропитание | от сети 220 В или от встроенного аккумулятора | Указать
| Предохранитель питания | автоматически восстанавливается после срабатывания | Указать
| Время выработки от аккумулятора, часов | не менее 10 | Указать
| Потребляемая мощность, Ватт | 10
| Размеры, мм | не более 290х253х150
| Вес прибора | не более 4,8 кг.
Общие условия
| Наличие Сертификата соответствия Госстандарта России | Наличие
| Наличие регистрационного удостоверения МЗ РФ | Наличие
| Год выпуска | 2008
| Монтаж, пусконаладочные работы | Наличие