Техническое задание

(Таблица технического соответствия)

Рабочая станция FE-5 для бесконтактной микроскопии копрологических препаратов.

| № п/п | Наименование параметра | Наличие функции или величина параметра, по ТЗ | Наличие функции или предлагаемая величина параметра | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие требования |  |  |  |  |
| 1.1 | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Наличие | Да |  |
| 1.2 | Сертификат соответствия ГОСТ РФ | Наличие | Да |  |
| 2.Основные функциональные требования |  |  |  |  |
| 2.1 | Размеры прибора: | 347 х 260 х 235 мм | Да |  |
| 2.2 | Вес прибора в упаковке: | 6,8 кг | Да |  |
| 2.3 | Электропитание: | 120В 60Гц, 240В 50Гц | Да |  |
| 2.4 | Входной разъем: | цилиндрический, 2,1 мм | Да |  |
| 2.5 | Потребляемая мощность: | 1Вт в покое, 18Вт в рабочем режиме | Да |  |
| 2.6 | Предохранители: | 1 шт BK/GMA 2A 250B | Да |  |
| 2.7 | Температурный диапазон: | 18 - 26С | Да |  |
| 2.8 | Влажность воздуха: | 20 – 80% | Да |  |
| Параметры зонда: |  |  |  |  |
| 2.9 | Внутренний диаметр: | 0,76 мм | Да |  |
| 2.10 | Внешний диаметр | 1,60 мм | Да |  |
| 2.11 | Длина | 158,7 мм | Да |  |
| Параметры проточной кюветы: |  |  |  |  |
| 2.12 | Внешние размеры: | 82 х 28 х 2,8 мм | Да |  |
| 2.13 | Толщина стекла: | 0,178 мм | Да |  |
| 2.14 | Толщина камеры: | 0,203 мм | Да |  |
| Длина и внутренний диаметр соединительных трубок: |  |  |  |  |
| 2.15 | Кювета – зонд: | 660 мм/0,53 мм | Да |  |
| 2.16 | Кювета – модуль станции: | 914 мм/0,79 мм | Да |  |
| 2.17 | Трубка помпы: | 111,76 мм/3,18 мм | Да |  |
| Дозируемые объемы: |  |  |  |  |
| 2.19 | Забор образца: | 1000 мкл | Да |  |
| 2.20 | Сброс образца с промывкой водно-солевым раствором | 1500/1800 мкл | Да |  |
| 2.21 | Объем обзора окрашенного канала | 10 мкл | Да |  |
| 2.22 | Объем обзора неокрашенного канала | 10 мкл | Да |  |
| Циклы работы перистальтической помпы: |  |  |  |  |
| 2.23 | Забор образца: | 4,5 с | Да |  |
| 2.24 | Сброс образца из неокрашенного канала | 6,5 с | Да |  |
| 2.25 | Сброс образца из окрашенного канала | 8,5 с | Да |  |
| 3. Дополнительные требования |  |  |  |  |
| 3.1 | Гарантийное и сервисное обслуживание | Не менее 1 года от даты ввода в эксплуатацию | Да |  |
| 3.2 | Техническая документация на русском языке | наличие | Да |  |
| 3.3 | Стартовый комплект расходных материалов | Концентраторы паразитов Parasep (360 шт.) | Да |  |