Приложение №2

к Извещению о проведении запроса котировок

№37 от 24 ноября 2008г.

Техническое задание

| № п/п | Наименование приобретаемого товара | Технические характеристики | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Хламидиоз-IgM –трахоматис» D-0121 или эквивалент | Набор реагентов для выявления иммуноглобулинов класса М к Clamydia trachomatis в сыворотках крови человека методом иммуноферментного анализа. Образец для анализа: сыворотка крови 20 мкл в разведении 1:100. Продолжительность анализа (суммарное время инкубаций) – не более 1 час. 15 мин. Температура инкубации: 37º С.Длина волны при учете результатов-450 нм. Срок годности набора – не менее 12 месяцев. Состав набора: Иммуносорбент - планшет с иммобилизированным рекомбинантным антигеном Clamydia trachomatis-1 планшет; К+-положительный контрольный образец, инактивированный-1 флакон (1,0 мл); К- -отрицательный контрольный образец, инактивированный -1 флакон (1,5 мл); Коньюгат М- моноклональные антитела мыши к IgM человека с переоксидазой хрена-1 флакон (0,35) мл; РБР-С- разводящий буферный раствор для сывороток-1 флакон (11 мл); РБР-К- разводящий буферный раствор для коньюгата-1 флакон (13 мл); РПР-С-раствор для предварительного разведения сывороток-1 флакон (13 мл); Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т), 25-ти кратный-1 флакон (26 мл); Буферный раствор для субстрата (БРС) -1 флакон (13 мл); Хромоген: ТМБ в DMSO – 1 флакон (0,7 мл);Стоп-реагент) -1 флакон (6 мл). | Комплект | 22 |
| 2 | «Хламидиоз-IgG – трахоматис» D-0122 или эквивалент | Набор реагентов для выявления иммуноглобулинов класса G к Clamydia trachomatis в сыворотках крови человека методом иммуноферментного анализа. Образец для анализа: сыворотка крови 40 мкл. Продолжительность анализа (суммарное время инкубаций) – не более 1 час. 15 мин. Температура инкубации: 37º С.Длина волны при учете результатов-450 нм. Срок годности набора – не менее 6 месяцев. Состав набора: Иммуносорбент- рекомбинальный антиген основного белка наружной мембраны (МОМР) Clamydia trachomatis, сорбированный в лунках разборных полимерных 96-луночных планшетов-1 шт; К+-положительный контрольный образец- сыворотка крови человека, содержащая антитела класса G к Clamydia trachomatis, иннактивированная, прозрачная красного цвета жидкость -1 флакон (1,0 мл); К- -отрицательный контрольный образец, сыворотка крови человека, не содержащая антитела класса G к Clamydia trachomatis, иннактивированная, прозрачная бесцветная или светло-желтого цвета жидкость -1 флакон (1,0 мл);Коньюгат - моноклональные антитела мыши к IgG человека с переоксидазой хрена, прозрачная вязкая синего цвета жидкость-1 флакон (2,0 мл); РБР-С- разводящий буферный раствор для сывороток-1 флакон (10 мл); РБР-К- разводящий буферный раствор для коньюгата, прозрачная зеленого цвета жидкость-1 флакон (13 мл); Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т), 25-ти кратный-1 флакон (26 мл); Буферный раствор для субстрата (БРС) -1 флакон (13 мл); Хромоген: ТМБ–1 флакон (0,7 мл);Стоп-реагент) -1 флакон (6 мл). | Комплект | 22 |
| 3 | «ВектоЦМВ-IgM» D-1552 или эквивалент | Набор реагентов для выявления иммуноглобулинов класса М к цитомегаловирусу методом твердофазного иммуноферментного анализа. Образец для анализа: сыворотка крови 10 мкл в разведении 1:100. Продолжительность анализа (суммарное время инкубаций) – не более 1 час. 25 мин. Температура инкубации: 37º С, 18-25º . Чувствительность и специфичность 100 % по стандартной панели сывороток (сыворотки, содержащие антитела класса М к цитомегаловирусу)..Состав набора:• планшет разборный (12 восьмилуночных стрипов),с иммобилизованными на внутренней поверхности лунок рекомбинантными антигенами ЦМВ, готовый для использования – 1 шт.;• положительный контрольный образец (К+) на основе инактивированной сыворотки крови человека, содержащий иммуноглобулины класса M (IgM) к ЦМВ, готовый для использования –1 фл., 1,5 мл;• отрицательный контрольный образец (К–) на основе инактивированной сыворотки крови человека, не содержащий иммуноглобулины класса M (IgM) к ЦМВ, готовый для использования – 1 фл., 3,0 мл;• конъюгат, концентрат – моноклональные антитела к IgM человека, конъюгированные с пероксидазой хрена – 1 фл., 1,5 мл;• раствор для разведения конъюгата – 1 фл., 12,0 мл;• раствор для предварительного разведения сывороток, готовый для использования – 1 фл., 10,0 мл; • раствор для разведения сывороток, готовый для использования – 1 фл., 12,0 мл;• концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином – 2 фл. по 28 мл; • субстратный буферный раствор – 1 фл., 13,0 мл;• тетраметилбензидин, концентрат – 1 фл., 1,0 мл;• стоп-реагент, готовый для использования – 1 фл.,12,0 мл;• пленка для заклеивания планшета – 2 шт.;• пластиковая ванночка для реагентов – 2 шт.;• наконечники для пипетки на 4–200 мкл – 16 шт.;• планшет для предварительного разведения исследуемых образцов – 1 шт. | Комплект | 17 |
| 4 | «ВектоЦМВ-IgG-стрип» D-1554 или эквивалент | Набор для выявления иммуноглобулинов класса G к цитомегаловирусу в сыворотке (плазме) крови методом твердофазного иммуноферментного анализа. Образец для анализа: сыворотка крови 10 мкл в разведении 1:100. Продолжительность анализа (суммарное время инкубаций) – не более 1 час. 25 мин. Температура инкубации: 37º С, 18-25º. Чувствительность и специфичность 100 % по стандартной панели сывороток (сыворотки, содержащие антитела класса G к цитомегаловирусу). Состав набора: • иммуносорбент – планшет разборный (12 восьмилуночных стрипов) с иммобилизованными на внутренней поверхности лунок рекомбинантными антигенами цитомегаловируса (ЦМВ), готовый для использования – 1 шт; • К+, положительный контрольный образец, инактивированный, содержащий антитела к ЦМВ, готовый для использования – 1 фл., 1,5 мл; • К–, отрицательный контрольный образец, инактивированный, не содержащей антитела к ЦМВ, готовый для использования – 1 фл., 3,0 мл; • конъюгат моноклональных антител к IgG человека с пероксидазой хрена, концентрат – 1 фл., 1,5 мл;• концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином – 2 фл., 28 мл;• раствор для предварительного разведения сывороток – 1 фл., 10 мл;• раствор для разведения сывороток – 1 фл., 12 мл;• раствор для разведения конъюгата – 1 фл., 12 мл;• субстратный буферный раствор – 1 фл., 13 мл;• тетраметилбензидин, концентрат – хромоген –1 фл., 1,0 мл; • стоп-реагент, готовый для использования – 1 фл.,12 мл; • пленка для заклеивания планшета – 2 шт.;• ванночка для реагентов – 2 шт.; • наконечники для пипетки на 4–200 мкл – 16 шт. По согласованию с Заказчиком дополнительно поставляется: • планшет для предварительного разведения исследуемых образцов – планшет разборный (12 восьми - луночных стрипов) – 1 шт. | Комплект | 12 |
| 5 | ВектоЦМВ – IgG-авидность D-1558 или эквивалент | Набор реагентов для определения индекса авидности иммуноглобулинов класса G к цитомегаловирусу в сыворотке (плазме) крови человека. Образец для анализа: сыворотка крови 10 мкл в разведении 1:100. Продолжительность анализа (суммарное время инкубаций) – не более 1 час. 35 мин. Температура инкубации: 37º С, 18-25º. ОП, основной фильтр – 450 нм, референс-фильтр – в диапазоне 450/620–650 нм. Состав набора:• планшет разборный (12 восьмилуночных стрипов) с иммобилизованным рекомбинантным антигеном цитомегаловируса, готовый для использования – 1 шт; • положительный контрольный образец, содержащий высокоавидные IgG к ЦМВ (К+ВА), готовый для использования – 1 фл., 3 мл; • положительный контрольный образец, содержащий низкоавидные IgG к ЦМВ (К+НА), готовый для использования – 1 фл., 3 мл; • отрицательный контрольный образец, не содержащий IgG к ЦМВ (К–), готовый для использования –1 фл., 3 мл; • раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС) – 1 фл., 10 мл; • раствор для разведения сывороток (РРС) – 1 фл., 12 мл; • раствор белок-диссоциирующего агента (БДА) –1 фл., 8 мл; • раствор сравнения (РС) – 1 фл., 8 мл; • раствор для разведения конъюгата (РРК) – 1 фл.,12 мл; • конъюгат моноклональных антитела к IgG человека с пероксидазой хрена, концентрат – 1 фл., 1,5 мл; • концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т×25) – 2 фл. по 28 мл; • субстратный буферный раствор (СБР) – 1 фл., 13 мл; • тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат – 1 фл., 1 мл; • стоп-реагент – 1 фл., 12 мл; • пленка для заклеивания планшета – 3 шт.;• пластиковая ванночка для реагента – 2 шт.;• наконечники для пипетки на 4–200 мкл – 16 шт.; • планшет для предварительного разведения образцов – 1 шт. | Комплект | 16 |
| 6 | «ВектоВПГ-1,2-IgG-авидность» D -2156 или эквивалент | Набор реагентов для определения индекса авидности иммуноглобулинов класса G к ВПГ 1 и 2-го типа в сыворотках крови методом иммуноферментного анализа.. Образец для анализа: сыворотка крови 10 мкл в разведении 1:100. Продолжительность анализа (суммарное время инкубаций) – не более 1 час. 40 мин. Температура инкубации: 37º С, 18-25º . ОП, основной фильтр – 450 нм, референс - фильтр – в диапазоне 620–650 нм. Состав набора: • планшет разборный с иммобилизованными антигенами ВПГ 1 и 2-го типа – 1 шт.;• положительный контрольный образец, содержащий высокоавидные IgG к ВПГ, инактивированный (К+ВА; жидкость красного цвета) – 1 фл., 3 мл; • положительный контрольный образец, содержащий низкоавидные IgG к ВПГ, инактивированный (К+НА; жидкость темно-желтого цвета) – 1 фл., 3 мл;• отрицательный контрольный образец, инактивированный (К–; жидкость бесцветная или бледно-желтого цвета) – 1 фл.,3 мл;• раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС; жидкость малинового цвета) – 1 фл., 10 мл;• раствор для разведения сывороток (РРС; жидкость бесцветная или бледно-желтого цвета) – 1 фл., 12 мл; • раствор белок-диссоциирующего агента (БДА; прозрачная жидкость зеленого цвета) – 1 фл., 8 мл; • раствор сравнения (РС; жидкость бесцветная или бледно-желтого цвета) – 1 фл., 8 мл;• раствор для разведения конъюгата (РРК; жидкость бесцветная или бледно-желтого цвета) – 1 фл., 12 мл; • конъюгат (моноклональные антитела против IgG человека, меченные пероксидазой хрена; жидкость синего цвета) – 1 фл., 1,5 мл;• концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т×25; прозрачная бесцветная жидкость) – 2 фл. по 28 мл;• субстратный буферный раствор (СБР; прозрачная бесцветная жидкость)– 1 фл., 13 мл;• тетраметилбензидин (ТМБ; прозрачная бесцветная жидкость), концентрат – 1 фл., 1 мл; • стоп-реагент (прозрачная бесцветная жидкость) – 1 фл.,12 мл; • пленка для заклеивания планшета – 3 шт.;• пластиковая ванночка для реагента – 2 шт.; • наконечники для пипеток – 16 шт.; • планшет для предварительного разведения исследуемых образцов – 1 шт. | Комплект | 16 |
| 7 | «ВектоВПГ-IgМ-стрип» D-2154 или эквивалент | Набор для выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов в сыворотке (плазме) крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа. Чувствительность: 100 % по стандартной панели сывороток (сыворотки, содержащие антитела класса М к ВПГ 1 и 2 типа). Специфичность: 100 % по стандартной панели сывороток (сыворотки, не содержащие антитела класса М к ВПГ 1 и 2 типа). Типы исследуемого образца: сыворотка (плазма) крови. Объем исследуемого образца: 10 мкл. Рабочее разведение исследуемого образца: 1:100. Количество определений: 96, включая контроли. Длина волны при учете результатов: 450нм, 450/620нм. Время реакции (включая время цветной реакции) – не более 1 час. 25 мин. Температура инкубации: 37º С, 18-25º . Срок годности набора – не менее 9 месяцев. Состав набора:• иммуносорбент – планшет разборный (12 восьмилуночных стрипов) с иммобилизованным на внутренней поверхности лунок антигеном ВПГ, готовый для использования – 1 шт;• К+, положительный контрольный образец, инактивированный, содержащий IgМ к ВПГ, готовый для использования – 1 фл., 1,5 мл;• К–, отрицательный контрольный образец, инактивированный, не содержащий IgМ к ВПГ, готовый для использования – 1 фл., 3,0 мл);• конъюгат – моноклональные антитела к IgМ человека, меченные пероксидазой хрена, концентрат – 1 фл., 1,5 мл;• концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т×25) – 2 фл. по 28 мл; • раствор для предварительного разведения сывороток – 1 фл., 10 мл;• раствор для разведения сывороток (РРС ) – 1 фл., 12 мл;• раствор для разведения конъюгата (РР К) – 1 фл.,12 мл; • субстратный буферный раствор (СБР) – 1 фл., 13 мл; • тетраметилбензидин, концентрат (ТМБ) – 1 фл.,1,0 мл;• стоп-реагент, готовый для использования – 1 фл.,12 мл.• пленка для заклеивания планшета – 2 шт.;• пластиковая ванночка для реагента – 2 шт.;• наконечники для пипеток – 16 шт;• планшет для предварительного разведения исследуемых образцов – 1шт. | Комплект | 16 |
| 8 | «ВектоВПГ-IgG-стрип» D -2152 или эквивалент | Набор для выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу простого герпеса в сыворотке (плазме) крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа. Чувствительность- 100% по стандартной панели сывороток (сыворотки, содержащие антитела класса G к ВПГ 1 и 2 типа). Специфичность: 100 % по стандартной панели сывороток (сыворотки, не содержащие антитела класса G к ВПГ 1 и 2 типа). Типы исследуемого образца: сыворотка (плазма) крови. Объем исследуемого образца: 10 мкл. Рабочее разведение исследуемого образца: 1:100. Количество определений: 96, включая контроли. Длина волны при учете результатов: 450нм, 450/620-650нм. Время реакции (включая время цветной реакции) –не более 1 час. 25 мин. Температура инкубации: 37º С, 18-25º . Срок годности набора - не менее 9 месяцев. Состав набора:• планшет разборный с мобилизованным антигеном ВПГ – 1 шт.;• К+, положительный контрольный образец, инактивированный, содержащий иммуноглобулины классаG к ВПГ, готовый для использования – 1 фл., 1,5 мл;• К–, отрицательный контрольный образец, инактивированный, не содержащий иммуноглобулины класса G к ВПГ, готовый для использования –1 фл., 3,0 мл;• конъюгат - антитела к IgG человека, меченные пероксидазой хрена, концентрат – 1 фл., 1,5мл;концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ -Т×25), – 2 фл. по 28 мл;• раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС ) – 1 фл., 10 мл; • раствор для разведения сывороток (РРС ) – 1 фл.,12 мл;• раствор для разведения конъюгата (РР К) – 1 фл.,12 мл;• субстратный буферный раствор (СБР ) – 1 фл., 13 мл; • тетраметилбензидин, концентрат (ТМБ) – 1 фл.,1 мл; • стоп - реагент, готовый для использования – 1 фл. 12 мл;• пленка для заклеивания планшета – 2 шт.;• пластиковая ванночка для реагентов – 2 шт.; • наконечники для пипеток – 16 шт.; • планшет для предварительного разведения исследуемых образцов – 1 шт. | Комплект | 16 |
| 9 | «ВектоТоксо-IgМ» D-1756 или эквивалент | Набор для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к Toxoplasma gondii в сыворотке/плазме крови человека. Образец для анализа: сыворотка крови 10 мкл в разведении 1:100. Цветовая индикация внесения сывороток, контроля и конъюгата в лунки планшета. Температура инкубаций:37º С, 18-25º С. Суммарное время инкубаций – не более 1 час. 25 мин. Готовые к употреблению жидкие формы конъюгата. Специфичность 100% по стандартной панели предприятия. Регистрация результатов: длина волны 450 нм, 450/ 620-650 нм. Срок годности – не менее 12 месяцев. Состав набора: • планшет разборный с иммобилизованным антигеном Toxoplasma gondii – 1 шт.;• положительный контрольный образец, инактивированный (К+; прозрачная жидкость красного цвета) – 1 фл., 1,5 мл;• отрицательный контрольный образец, инактивированный (К–; прозрачная жидкость бледно-желтого цвета) – 1 фл., 2,5 мл;• конъюгат, концентрат (моноклональные антителапротив IgМ человека, меченные пероксидазой хрена; жидкость синего цвета) – 1 фл., 1,5 мл;• раствор для разведения сывороток (РРС; прозрачная жидкость фиолетового цвета) – 1 фл., 12 мл;• раствор для разведения конъюгата (РРК; прозрачная жидкость зеленого цвета) – 1 фл., 12 мл; • раствор для промывания, концентрат (РП; прозрачная бесцветная жидкость, допускается выпадение осадка солей, растворяющегося при температуре от 30 до 40°С в течение 20 мин, при встряхивании пенится) – 1 фл., 28 мл.• субстратный буферный раствор (СБР; прозрачная бесцветная жидкость) – 1 фл., 13 мл;• тетраметил-бензидин, концентрат (ТМБ; прозрачная бесцветная или слегка желтоватая жидкость) –1 фл., 1 мл; • стоп - реагент (прозрачная бесцветная жидкость) –1 фл., 12 мл;• пластиковая ванночка для реагента – 2 шт.;• наконечники для пипетки на 4–200 мкл – 16 шт.; • пленка для заклеивания планшета – 2 шт. | Комплект | 22 |
| 10 | «ВектоТоксо-IgG» D-1752 или эквивалент | Набор для иммуноферментного количественного и качественного определения иммуноглобулинов класса G к Toxoplasma gondii в сыворотке/плазме крови человека. Образец для анализа: сыворотка крови 10 мкл в разведении 1:100. Цветовая индикация внесения сывороток, контроля и конъюгата в лунки планшета. Суммарное время инкубаций – не более 1 час. 25 мин. Температура инкубаций: 37º С, 18-25º С. Готовые к употреблению жидкие формы конъюгата. Специфичность 100% по стандартной панели предприятия. Регистрация результатов: длина волны 450 нм, 450/ 620-650 нм. Срок годности - не менее 12 месяцев. Состав набора:• планшет разборный с иммобилизованным антигеном Toxoplasma gondii – 1 шт.; • контрольный образец (концентрация Toxo-IgG –(34–46) МЕ/мл; прозрачная или с легкой опалесценцией жидкость бледно-желтого цвета) – 1 фл.,1,3 мл; • калибровочные растворы Toxo-IgG (А – 200 МЕ/мл;В – 100 МЕ/мл; С – 50 МЕ/мл; D – 25 МЕ/мл; Е –10 МЕ/мл; F – 0 МЕ/мл; прозрачные жидкости розового цвета различной интенсивности) – 6 фл. по 1,3 мл;• конъюгат, концентрат (моноклональные антитела против IgG человека, меченные пероксидазой хрена; жидкость синего цвета) – 1 фл., 1,5 мл; • раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС; прозрачная жидкость красного цвета) –1 фл., 10 мл;• раствор для разведения сывороток (РРС; прозрачная бесцветная или бледно-желтая жидкость) – 1 фл., 12 мл; • раствор для разведения конъюгата (РРК; прозрачная жидкость зеленого цвета) – 1 фл., 12 мл • раствор для промывания, концентрат (РП; прозрачная бесцветная жидкость, допускается выпадение осадка солей, растворяющегося при температуре от 30 до 40°С в течение 20 мин, при встряхивании пенится) – 1 фл., 28 мл.• субстратный буферный раствор (СБР; прозрачная бесцветная жидкость) – 1 фл., 13 мл;• тетраметил-бензидин, концентрат (ТМБ; прозрачная бесцветная или слегка желтоватая жидкость) – 1 фл., 1 мл;• стоп -реагент (прозрачная бесцветная жидкость) –1 фл., 12 мл; • планшет для предварительного разведения образцов – 1 шт. • ванночка для реагентов – 2 шт. • наконечники для пипетки на 4–200 мкл – 16 шт.• пленка для заклеивания планшета – 2 шт.;• трафарет для построения калибровочного графика– 1 шт. | Комплект | 22 |
| 11 | «ВекторТоксо-IgG-авидность» D-1762 или эквивалент | Набор для определения индекса авидности иммуноглобулинов класса G к Toxoplasma gondii в сыворотке/плазме крови человека для уточнения сроков инфицирования, подтверждения диагноза острого токсоплазмоза и дифференцировки первичного токсоплазмоза от хронической и паст -инфекции. Образец для анализа: сыворотка крови 10 мкл в разведении 1:100. Суммарное время инкубаций – не более 1 час. 35 мин, Температура инкубаций: 37º С, 18-25º С. Регистрация результатов: длина волны 450 нм, 450/ 620-650 нм. Срок годности - не менее 12 месяцев. Состав набора: • планшет разборный с иммобилизованным антигеном Тoxoplasma gondii – 1 шт.; • положительный контрольный образец, содержащий высокоавидные IgG (К+ВА) – 1 фл., 1,7 мл; • положительный контрольный образец, содержащий низкоавидные IgG (К+НА) – 1 фл., 1,7 мл; • отрицательный контрольный образец (К–) – 1 фл., 1,5 мл;• конъюгат – моноклональные антитела против IgG человека, меченные пероксидазой хрена, концентрат – 1 фл., 1,5 мл; • раствор белок-диссоциирующего агента (БДА) –1 фл., 6 мл; • раствор сравнения (РС) – 1 фл., 6 мл;• раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС) – 1 фл., 10 мл;• раствор для разведения сывороток (РРС) – 1 фл.,12 мл;• раствор для разведения конъюгата (РРК) – 1 фл. 12 мл;• раствор для промывания (РП), концентрат – 2 фл. по 28 мл; • субстратный буферный раствор (СБР) – 1 фл.,13 мл;• тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат – 1 фл.,1 мл;• стоп -реагент (прозрачная бесцветная жидкость) –1 фл., 12 мл;• пленка для заклеивания планшета – 3 шт; • пластиковая ванночка для реагента – 2 шт.;• наконечники для пипетки на 4–200 мкл – 16 шт;• планшет для предварительного разведения образцов – 1 шт. | Комплект | 15 |

Главный врач МУЗ «ГДКБ №1»                                                                                Токмакова О.Г.