Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 35 от «27» ноября 2008 г.

Техническое задание на поставку компьютерного 
21-канального электроэнцефалографа 
с дополнительными возможностями исследований

| Наименование оборудования/ спецификация поставки. Требуемые параметры и условия. | Требование | Предлагаемые параметры и условия |
| --- | --- | --- |
| Комплекс компьютерный многофункциональный для исследования ЭЭГ, ВП и ЭМГ | Наличие |  |
| Регистрационное удостоверение РФ | Наличие | № от___до____ |
| Сертификат соответствия РФ | Наличие | № от___до____ |
| Сертификат об утверждении типа СИ | Наличие | № от___до____ |
| Назначение прибора | Электроэнцефалографические исследования, исследование вызванных потенциалов мозга, электромиографические исследования |  |
| Тип прибора | Компьютерный |  |
| Количество одновременно регистрируемых монополярных ЭЭГ-отведений | 21 |  |
| Возможность предъявления результатов в произвольно сконструированном монополярном или биполярном монтаже, содержащем до 64 цифровых отведений | Наличие |  |
| Возможность изменения монтажа после регистрации ЭЭГ | Наличие |  |
| Индикация на передней панели качества установки электродов по измерению импеданса | Наличие |  |
| Кнопка запуска режима измерения импеданса на передней панели | Наличие |  |
| Возможность использовать в качестве референтного электрода любой электрод, запись биполярных отведений без установки дополнительных референтных электродов | Наличие |  |
| Построение трендов по параметрам: компоненты спектра, индексы ЭЭГ, амплитудные параметры сигналов, кардиоинтервалы, количество и амплитуда феноменов эпилептиформной активности | Наличие |  |
| Возможность дистанционного наблюдения за процессом регистрации ЭЭГ по сети | Наличие |  |
| Возможность задания различных параметров регистрации для каждого канала | Наличие |  |
| Контроль качества установки заземляющего электрода | Наличие |  |
| Возможность присоединения стандартной электродной шапочки | Наличие |  |
| Возможность работы в неэкранированном помещении | Наличие |  |
| Фотостимулятор на сверхмощных светодиодах | Наличие |  |
| Автоматическое построение карт: распределения по скальпу амплитуды ЭЭГ, максимальной мощности спектра, максимальной амплитуды спектра, средней мощности спектра, средней амплитуды спектра, полной мощности спектра, полной амплитуды спектра, мгновенной мощности спектра, мгновенной амплитуды спектра, асимметрии спектров, количества спайков, количества острых волн, амплитуды спайков, амплитуды острых волн | Наличие |  |
| Неограниченное количество функциональных проб | Наличие |  |
| Возможность автоматического и визуального сравнения результатов функциональных проб | Наличие |  |
| Виды математического анализа: амплитудный, спектральный, периодометрический | Наличие |  |
| Исследование функций мозга в условиях операционных и палат реанимации | Наличие |  |
| Исследование длиннолатентных вызванных потенциалов по многоканальной схеме с топографическим картированием | Наличие |  |
| Исследование коротко- и длиннолатентных вызванных потенциалов по четырём полиграфическим каналам | Наличие |  |
| Исследование спонтанной активности мышц при поверхностном и игольчатом отведении | Наличие |  |
| Исследование интерференционной кривой при тоническом напряжении мышц при поверхностном и игольчатом отведении | Наличие |  |
| Исследование скорости распространения возбуждения по двигательным волокнам, с автоматическим расчетом резидуальной латентности | Наличие |  |
| Исследование скорости распространения возбуждения по чувствительным волокнам (антидромная и ортодромная методики) | Наличие |  |
| Исследование F-волны | Наличие |  |
| Исследование H-рефлекса | Наличие |  |
| Исследование Н-рефлекса при парной стимуляции | Наличие |  |
| Исследование мигательного рефлекса | Наличие |  |
| Декремент-тест (ритмическая стимуляция) | Наличие |  |
| Стимуляция по произвольно заданному алгоритму любой длительности | Наличие |  |
| Исследование потенциалов двигательной единицы | Наличие |  |
| Подключение прибора к компьютеру | USB |  |
| Отсутствие необходимости установки дополнительных плат в компьютер | Наличие |  |
| Операционная система | Windows XP или Vista |  |
| Одновременный просмотр на экране нескольких обследований или нескольких проб одного обследования | Наличие |  |
| Встроенный редактор протокола обследования | Наличие |  |
| Автоматическая генерация протокола обследования (основные результаты исследования и словесное описание) с возможностью дальнейшего редактирования | Наличие |  |
| Возможность включения в протокол обследования графиков, рисунков и таблиц | Наличие |  |
| Встроенная поддержка Интернета (телемедицина) | Наличие |  |
| Количество каналов ЭЭГ | 21 |  |
| Количество полиграфических каналов | 4 |  |
| Количество каналов ЭКГ | 1 |  |
| Количество каналов регистрации частоты дыхания | 1 |  |
| Количество каналов постоянного тока | 2 |  |
| Канал SpO2 | Возможность |  |
| Параметры ЭЭГ-каналов: |  |  |
| Чувствительность | 1  1000 мкВ/мм |  |
| Диапазон измерения напряжения | 5  500 мкВ |  |
| Нижняя граница полосы пропускания | 0.05, 0.5, 0.7, 1.5, 2.0, 10 Гц |  |
| Верхняя граница полосы пропускания | 15, 35, 75, 100, 150, 200 Гц |  |
| Частота квантования | до 2000 Гц |  |
| Разрядность АЦП | 16 |  |
| Ослабление синфазного сигнала | не менее 110 дБ |  |
| Подавление частоты сети режекторным фильтром | 40 дБ |  |
| Уровень внутренних шумов, приведенных ко входу | не более 0.3 мкВ |  |
| Входное сопротивление | не менее 200 МОм |  |
| Параметры полиграфических каналов: |  |  |
| Частота квантования на канал | до 40000 Гц |  |
| Нижняя граница полосы пропускания | 0.02 ÷ 3000 Гц |  |
| Верхняя граница полосы пропускания | 10 ÷ 10000 Гц |  |
| Чувствительность | 10  10000 мкВ/мм |  |
| Диапазон измерения напряжения | 0.5  100 мВ |  |
| Канал SpO2 |  |  |
| Диапазон измерения | 0%  100% |  |
| Каналы постоянного тока |  |  |
| Полоса пропускания | 0  300 Гц |  |
| Диапазон измерения напряжения | -3  +3 В |  |
| Характеристики фотостимулятора: |  |  |
| Максимальная яркость на одну сторону | 16000  1600 кд/м2 |  |
| Длительность стимула | 1  60 (2 50)* мс |  |
| Частота стимуляции | 1.0  50 (0.5  50)* Гц |  |
| Левая / правая / двухсторонняя стимуляция | есть |  |
| Характеристики фоностимулятора |  |  |
| Уровень стимуляции | 0  115 дБ |  |
| Частота стимуляции | 1.0  50 (0.5  50)* Гц |  |
| Частотная стимуляция: |  |  |
| Тон | 100  3000 Гц |  |
| Длительность тоновых импульсов | 1  500 мс |  |
| Импульсная стимуляция: |  |  |
| Длительность импульсов | 100  5000 мкс |  |
| Левая / правая / двухсторонняя стимуляция | есть |  |
| Сжатие/разрежение | есть |  |
| Контралатеральное шумовое маскирование | есть |  |
| Класс защиты | II, тип BF |  |
| Комплект поставки: |  |  |
| блок электроэнцефалографа на стойке | Наличие |  |
| светодиодный фотостимулятор на стойке | Наличие |  |
| комплект электродов и кабелей для регистрации ЭЭГ | Наличие, (25 электродов и кабелей) |  |
| шлем для крепления электродов ЭЭГ | 3 шт. |  |
| комплект электродов, кабелей и дополнительного оборудования для проведения электронейромиографических исследований | Наличие |  |
| комплект аксессуаров для исследования коротко- и длиннолатентных вызванных потенциалов | Наличие |  |
| слуховой стимулятор (аудиометрические наушники) TDH-39 | Наличие |  |
| программное обеспечение для реализации всех указанных в ТЗ методик | Наличие |  |
| инструкция по эксплуатации, методическое руководство | Наличие |  |
| Компьютерная стойка | Наличие |  |
| Гарантия | Не менее 24 месяцев |  |
| Обучение специалиста на базе производителя | Наличие |  |

И. о. главного врача МУЗ «ГКП № 4»                                                           Е. Н. Богданова