Приложение № 1.

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 10 от 27.11.2008г.

Техническое задание

| №№ п/п | Описание требований | Требуемые параметры и условия | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аппарат электрорадиохирургический портативный Сургитрон ЕМС (Surgitron) или эквивалент |  |  |
|  | Технические характеристики |  |  |
|  | Рабочая частота, МНz не более | 3,8 |  |
|  | Мощность, Вт не более | 90 |  |
|  | Выходное напряжение, В не более | 220 |  |
|  | Функция «Коагуляция» | наличие |  |
|  | Выходная форма волны | Частично выпрямленная |  |
|  | Выходная мощность, Вт не более | 40 |  |
|  | Выходная частота, МГц не более | 3,8 |  |
|  | Функция «Разрез» | наличие |  |
|  | Выходная форма волны | Полностью фильтрованная |  |
|  | выходная мощность, Вт не более | 90 |  |
|  | Выходная частота, МГц не более | 3,8 |  |
|  | Функция «Разрез и коагуляция» | наличие |  |
|  | Выходная форма волны | Полностью выпрямленная |  |
|  | Выходная мощность Вт, не более | 70 |  |
|  | Выходная частота , МГц не более | 3,8 |  |
|  | Функция «Фульгурация» | наличие |  |
|  | Выходная форма волны | Прерывисто-искровая |  |
|  | Выходная мощность, Вт не более | 35 |  |
|  | Выходная частота, МГц не более | 3,8 |  |
|  | Функция «Биополярная коагуляция» | наличие |  |
|  | Выходная форма волны | Частично выпрямленная |  |
|  | Выходная мощность Вт, не более | 90 |  |
|  | Выходная частота МГц, не более | 3,8 |  |
|  | Совместимость электродов, наконечников, шнуров, биополярных пинцетов между собой и прибором |  |  |
|  | Совместимость биополярного преобразователя с прибором |  |  |
|  | Возможность стерилизации в автоклаве всех электродов, наконечников, шнуров |  |  |
|  | Комплект базовых электродов по гинекологии: |  |  |
|  | Длина всех электродов, см не более | 10 |  |
|  | Электрод петлевой треугольный с тонкой дугой, мм диаметр не более | 6,35 |  |
|  | Электрод петлевой ромбовидный с тонкой дугой, мм диаметр не более | 4,76 |  |
|  | Электрод петлевой круглый с тонкой дугой, мм диаметр не более | 6,35 |  |
|  | Электрод игольчатый, мм диаметр не более | 0,79 |  |
|  | Длина иглы для электрода, мм диаметр не более | 9,53 |  |
|  | Электрод игольчатый с широкой иглой | наличие |  |
|  | Электрод игольчатый с регулируемой длиной иглы, с запасной иглой | наличие |  |
|  | Электрод шариковый, мм диаметр шарика не более | 2 |  |
|  | Комплект электродов Bayonette LLETZ для лечения эрозии в количестве |  |  |
|  | Электрод шариковый изогнутый, мм диаметр не более | 5 |  |
|  | Электрод эндоцервикальный квадратный изогнутый, мм диаметр не более | 8 |  |
|  | Электрод петлевой изогнутый с округлой дугой, мм диаметр не более | 15 |  |
|  | Электрод петлевой изогнутый с округлой дугой, мм диаметр не более | 20 |  |
|  | Электрод петлевой изогнутый с округлой дугой, мм диаметр не более | 25 |  |
|  | Электрод для конизации, см диаметр не более | 7 |  |
|  | Комплект электродов для удаления генитальных образований |  |  |
|  | Электрод угловой квадратный, см длина не более | 9 |  |
|  | Электрод квадратный, см длина | 4,5 |  |
|  | Электрод шариковый, мм диаметр шарика не более | 5 |  |
|  | Электрод игольчатый, длина иглы мм не более | 9,53 |  |
|  | Длина электрода, см не более | 9 |  |
|  | Комплектация |  |  |
|  | Прибор «Сургитрон ЕМС с ножной педалью | наличие |  |
|  | Наконечники для электродов | наличие |  |
|  | Держатели для наконечников | наличие |  |
|  | Базовый комплект электродов | наличие |  |
|  | Нейтральный электрод (антенная пластина), стерилизуемая | наличие |  |
|  | Сетевой шнур | наличие |  |
|  | Комплект электродов Bayonette LLETZ для лечения эрозии | наличие |  |
|  | Комплект электродов для удаления генитальных образований | наличие |  |
|  | Раздвижной защитный лоток для стерилизации электродов | наличие |  |
|  | Подставка для электродов | наличие |  |
|  | Стабилизатор напряжения со звуковой сигнализацией, с индикацией основных режимов Выходные напряжение, В не более Номинальная мощность, ВА не менее | 220+15,4 400 |  |
|  | Пинцеты | наличие |  |
|  | Антенная пластина | наличие |  |
|  | Инструкция по эксплуатации на русском языке | наличие |  |
|  | ЗИП – запасные предохранители | наличие |  |
|  | Сертификат соответствия | наличие |  |
|  | Регистрационное удостоверение | наличие |  |
|  | Сборка, монтаж и ввод в эксплуатацию |  |  |
|  | Гарантийное обслуживание: не менее 12 месяцев |  |  |
|  | Год выпуска: не позднее 2008 г. |  |  |
|  | Обучение персонала эксплуатации оборудования |  |  |

Главный врач                                                                                                Ю.Б. Власова