## Лист1
Приложение 1
Техническое задание
к запросу котировок цен № 200 от 01.12.08
№ п/п | Наименование / Параметры и характеристики | Требуемые параметры и характеристики | Количество. Шт.
1 | 2 | 3 | 4
1. | Мешки одноразовые для забора крови сдвоенные
1.1. | Предварительно залитый антикоагулянт | CPDA-1 или эквивалент
1.2. | Пропорция антикоагулянта | 1:7
1.3. | Возможный срок хранения эритроцитов | 35 суток
1.4. | Количество антикоагулянта | 63мл
1.5. | Количество собираемой крови | 450мл
1.6. | Емкость дополнительного контейнера | 300мл
1.7. | Совместимость с кровью, эластичность и износостойкость пластика | В соответствии с ГОСТом на пластиковые контейнеры
1.8. | Игла | · Защищенная, со специальным поворачивающимся колпачком
· Ультратонкие стенки, 16G
· Тройная заточка
· Силиконизированное покрытие
С красной индикаторной меткой на втулке для легкого определения расположения среза
1.9. | Форма контейнеров | · Округлая
· Боковая прорезь для опытной трубки
· Прорези для подвешивания в автоматических фракционаторах
1.10. | Этикетка | · Неснимаемая, надежно закрепленная специальным клеем
· На русском языке
1.11. | Стерилизация контейнеров | Паровая стерилизация
1.12. | Клапан типа «Кликтип» или эквивалент | Клапан типа «Кликтип» или эквивалент
1.13. | Два выходных порта на каждом контейнере | Два выходных порта на каждом контейнере
1.14. | Упаковка | Жесткого типа, с визуальным контролем
1.15. | Индивидуальная дополнительная упаковка каждого комплекта контейнеров | Индивидуальная дополнительная упаковка каждого комплекта контейнеров
1.16. | Внутренний диаметр трубки | 3,2 мм
1.17. | Внешний диаметр трубки | 4,4 мм
1.18. | Размер трубки основного контейнера | 3,2 х 4,4 х 1000 мм
1.19. | Размер трубки транспортного контейнера | 3,2 х 4,4 х 550 мм
1.20. | Индивидуальная сегментная маркировка донорской магистрали | Имеется
1.21. | Гарантийный срок хранения в упаковке | Не менее 3 лет
1.22. | Наличие регистрационного удостоверения | Наличие регистрационного удостоверения
1.23. | Наличие сертификата соответствия | Наличие сертификата соответствия
1.24. | Тип контейнера | Сдвоенный 350/300мл, CPDA-1 или эквивалент | 250 шт.
1.25. | Тип контейнера | Сдвоенный 450/300мл, CPDA-1 или эквивалент | 250 шт.
2. | Мешки одноразовые для забора крови счетверенные
2.1. | Предварительно залитый антикоагулянт | CPD или эквивалент, ресуспендирующий раствор SAGM или эквивалент
2.2. | Пропорция антикоагулянта | 1:7 CPD или эквивалент, 1:4 SAGM или эквивалент
2.3. | Возможный срок хранения эритроцитов | До 42 суток
2.4. | Количество антикоагулянта | 63 мл - CPD или эквивалент, 100 мл - SAGM или эквивалент
2.5. | Количество собираемой крови | 450 мл
2.6. | Емкость дополнительного контейнера | 450/300 мл
2.7. | Совместимость с кровью, эластичность и износостойкость пластика | В соответствии с ГОСТом на пластиковые контейнеры
2.8. | Игла | · Защищенная, со специальным поворачивающимся колпачком
· Ультратонкие стенки, 16G
· Тройная заточка
· Силиконизированное покрытие
С красной индикаторной меткой на втулке для легкого определения расположения среза
2.9. | Форма контейнеров | · Округлая
· Боковая прорезь для опытной трубки
· Прорези для подвешивания в автоматических фракционаторах
2.10. | Этикетка | · Неснимаемая, надежно закрепленная специальным клеем
· На русском языке
2.11. | Стерилизация контейнеров | Паровая стерилизация
2.12. | Клапан типа «Кликтип» или эквивалент | Клапан типа «Кликтип» или эквивалент
2.13. | Два выходных порта на каждом контейнере | Два выходных порта на каждом контейнере
2.14. | Упаковка | Жесткого типа, с визуальным контролем
2.15. | Индивидуальная дополнительная упаковка каждого комплекта контейнеров | Индивидуальная дополнительная упаковка каждого комплекта контейнеров
2.16. | Гарантийный срок хранения в упаковке | Не менее 3 лет
2.17. | Внутренний диаметр трубки | 3,2 мм
2.18. | Внешний диаметр трубки | 4,4 мм
2.19. | Размер трубки основного контейнера | 3,2 х 4,4 х 1000 мм, 3,2 х 4,4 х 400 мм
2.20. | Размер трубки транспортного контейнера I | 3,2 х 4,4 х 200 мм
2.21. | Размер трубки транспортного контейнера II | 3,2 х 4,4 х 200 мм
2.22. | Индивидуальная сегментная маркировка донорской магистрали | Индивидуальная сегментная маркировка донорской магистрали
2.23. | Наличие регистрационного удостоверения | Наличие регистрационного удостоверения
2.24. | Наличие сертификата соответствия | Наличие сертификата соответствия
2.25. | Тип контейнера | Счетверенный 450/450/300/300 мл, CPD-SAGM | 265 шт.
| Главный врач | М.М.Падруль