Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 39 от «01» декабря 2008 г.

Техническое задание на поставку ионоселективного анализатора электролитов

| № п/п | Наименование оборудования/ спецификация поставки. Требуемые параметры и условия. | Требование | Предлагаемые параметры и условия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ионоселективный анализатор электролитов |  |  |
| 2 | Наименование | Указать |  |
| 3 | Модель | Указать |  |
| 4 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
| 5 | Регистрационное удостоверение МЗ РФ |  | № от___до____ |
| 6 | Сертификат об утверждении типа средств измерений | Указать | № от___до____ |
| 7 | Технические характеристики |  |  |
| 8 | Определяемые параметры: |  |  |
| 9 | Натрий | Наличие |  |
| 10 | Калий | Наличие |  |
| 11 | Ионоселективный метод измерений | Наличие |  |
| 12 | Диапазон измерений не уже, ммоль/л: |  |  |
| 13 | Na+: (кровь) | 20-200 |  |
| 14 | К+: (кровь) | 0,2-40 |  |
| 15 | Na+: (моча, без разведения) | 25-1000 |  |
| 16 | К+: (моча, без разведения) | 1-500 |  |
| 17 | Объем пробы: |  |  |
| 18 | цельная кровь не более, мкл | 100 |  |
| 19 | сыворотка не более, мкл | 100 |  |
| 20 | плазма не более, мкл | 100 |  |
| 21 | разведенной мочи не более, мкл | 400 |  |
| 22 | Время анализа пробы не более, сек | 60 |  |
| 23 | Электроды сменные, не требующие обслуживания | Наличие |  |
| 24 | Рабочие растворы и емкость для отходов в сменном одноразовом модуле | Наличие |  |
| 25 | Память: |  |  |
| 26 | • пробы пациентов не менее, измерений | 125 |  |
| 27 | • количество измерений контроля качества не менее |  |  |
| 28 | -низкий | 20 |  |
| 29 | -норма | 20 |  |
| 30 | -высокий | 20 |  |
| 31 | Встроенная программа контроля качества | Наличие |  |
| 32 | Автоматическая калибровка по требованию оператора | Наличие |  |
| 33 | Вывод результатов: |  |  |
| 34 | на дисплей не менее, стр. х симв. | 2 х 32 |  |
| 35 | на встроенный термопринтер не менее, колонок | 40 |  |
| 36 | Порт RS-232 | Наличие |  |
| 37 | Комплектация расходными материалами: стартовый комплект | Наличие |  |
| 38 | Интерфейс пользователя: русско-английский | Наличие |  |
| 39 | Источник бесперебойного питания | Наличие |  |
| 40 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |  |
| 41 | Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию | Указать |  |

И. о. главного врача МУЗ «ГКП № 4»                                                           Е. Н. Богданова