Извещение № 732А от 2 декабря 2008г.

о проведении аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку в 2009 году рентгеновской и флюорографической пленки и растворов для обработки пленки для муниципальных учреждений здравоохранения города Перми.

Заказчик – Управление здравоохранения администрации города Перми (614000, г.Пермь, ул.Г.Звезда,9, gorzdrav@perm.permregion.ru, контактный тел. (342) 233-06-66, извещает о проведении открытого аукциона  на  право заключения муниципального контракта на поставку в 2009 году  рентгеновской и флюорографической пленки и растворов для обработки пленки для муниципальных учреждений здравоохранения города Перми.

Предметом муниципального контракта является поставка в 2009 году рентгеновской и флюорографической пленки и растворов для обработки пленки для муниципальных учреждений здравоохранения города Перми. На торги выставляются следующие лоты:

| № лота | Предмет лота | Требуемые характеристики, потребительские свойства товара | Требуемый формат | Форма выпуска | Ед. изм. | Количество | Начальная (максимальная) цена лота (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Медицинская рентгеновская пленка Curix RP1 NIF или эквивалент | Пленка рентгенографическая медицинская общего назначения для общей рентгенографии синечувствительная, зеленочувствительная |  |  |  |  | 9 185 737,00 |
|  |  | Толщина основы пленки не более 175 мкм |  |  |  |  |  |
|  |  | Эмульсия пленки имеет пластинчатую структуру |  |  |  |  |  |
|  |  | Пленка имеет чувствительность в синей и зеленой части спектра |  |  |  |  |  |
|  |  | Чувствительность пленки Р-1 не менее 1600 |  |  |  |  |  |
|  |  | Чувствительность пленки (в единицах ISO) не менее185 |  |  |  |  |  |
|  |  | Максимальная оптическая плотность пленки D max не менее 4,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Минимальная оптическая плотность (уровень вуали) D min не более 0,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Средний градиент пленки (коэффициент контрастности) при ручной обработке не менее 2,68 |  |  |  |  |  |
|  |  | Средний градиент пленки (коэффициент контрастности) при машинной обработке не менее 3,3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Содержание солей серебра в пленке должно быть не менее 7,5 г/кв. м. |  |  |  |  |  |
|  |  | Содержание металлического серебра в пленке должно быть не менее 4,9 г/кв. м. |  |  |  |  |  |
|  |  | Пленка адаптирована к обработке в процессорах со скоростью обработки не менее 125 сек. |  |  |  |  |  |
|  |  | На обработку 1 м2 пленки в проявочном процессоре требуется не более 0,5 л проявителя, 0,75л фиксажа, 0,9л воды |  |  |  |  |  |
|  |  | Пленка должна быть адаптирована к жидким отечественным химреактивам формат + и импортным химреактивам Agfa |  |  |  |  |  |
|  |  | Пленка должна быть адаптирована для рентгенографических кассет с гадолиниевыми экранами Agfa CPG 400 и вольфраматными экранами класса чувствительности 200 ед. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 13 х 18 см | упаковка по 100 листов | уп. | 377 |  |
|  |  |  | 18 х 24 см | упаковка по 100 листов | уп. | 1330 |  |
|  |  |  | 24 х 30 см | упаковка по 100 листов | уп. | 1862 |  |
|  |  |  | 30 х 40 см | упаковка по 100 листов | уп. | 1238 |  |
|  |  |  | 35 х 35 см | упаковка по 100 листов | уп. | 452 |  |
|  |  |  | 35 х 43 см | упаковка по 100 листов | уп. | 583 |  |
| 2 | Медицинская рентгеновская пленка для маммографии MAMOREY HDR-C PLUS или эквивалент | Пленка маммографическая зеленочувствительная |  |  |  |  | 1 227 810,00 |
|  |  | Пленка должна иметь раздельные эмульсионные слои, не менее 3-х |  |  |  |  |  |
|  |  | Максимальная оптическая плотность пленки D max не менее 4,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Пленка адаптирована к обработке в процессорах со скоростью обработки не менее 125 сек. |  |  |  |  |  |
|  |  | На обработку 1 м2 пленки в проявочном процессоре требуется не более 0,5 л проявителя, 0,75л фиксажа, 0,9л воды |  |  |  |  |  |
|  |  | Пленка должна быть адаптирована к жидким отечественным химреактивам формат + и импортныи химреактивам Agfa |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 18 х 24 см | упаковка по 100 листов | уп. | 411 |  |
|  |  |  | 24 х 30 см | упаковка по 100 листов | уп. | 123 |  |
| 3 | Пленка термографическая медицинская Drystar DT 2B или эквивалент | Пленка для работы на термографическом принтере "DryStar 5302" |  |  |  |  | 3 173 000,00 |
|  |  |  | 35 х 43см | упаковка по 100 листов | уп. | 243 |  |
|  |  |  | 20 х 25 см | упаковка по 100 листов | уп. | 125 |  |
| 4 | Пленка рентгеновская медицинская SCOPIX RP2 или эквивалент | Пленка флюорографическая зеленочувствительная |  |  |  |  | 414 823,00 |
|  |  | Спектральная чувствительность в диапазоне не менее 400-550 нм |  |  |  |  |  |
|  |  | Чувствительность пленки Р-1 не менее 2000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Максимальная оптическая плотность пленки D max не менее 2,45 |  |  |  |  |  |
|  |  | Толщина основы пленки не более 175 мкм |  |  |  |  |  |
|  |  | Средний градиент пленки (коэффициент контрастности) при ручной обработке не менее 2,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Средний градиент пленки (коэффициент контрастности) при машинной обработке не менее 2,2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 70 мм х 30,5 м | рулон | рулон | 37 |  |
|  |  |  | 100 мм х 30,5 м | рулон | рулон | 150 |  |
|  |  |  | 110 мм х 30,5 м | рулон | рулон | 165 |  |
| 5 | Проявитель для автоматической обработки рентгенпленки G 139 или эквивалент | Проявитель для автоматической обработки рентгеновской и флюорографической пленки |  |  |  |  | 1 123 135,00 |
|  |  | Набор для приготовления рабочего раствора проявителя должен состоять из компонентов, не менее 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Набор состоит из: 2 канистры по 5 л концентрата "А", 2 канистры по 0,5 л концентрата "В", 2 канистры по 0,5 л концентрата "С" |  |  |  |  |  |
|  |  | Один набор рассчитан на приготовление рабочего раствора, не менее 40 литров |  |  |  |  |  |
|  |  | Для проявки 1 м 2 пленки в проявочном процессоре требуется не более 0,5 л готового раствора |  |  |  |  |  |
|  |  | Срок годности рабочего раствора при открытом контакте с воздухом не менее 4-недель без потери свойств |  |  |  |  |  |
|  |  |  | набор | набор | набор | 481 |  |
| 6 | Фиксаж (закрепитель) для автоматической обработки рентгенпленки G 334 или эквивалент | Фиксаж (закрепитель) для автоматической обработки рентгеновской и флюорографической пленки |  |  |  |  | 661 550,00 |
|  |  | Набор для приготовления рабочего раствора фиксажа (закрепителя) должен состоять из компонентов, не менее 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Набор состоит из: 2 канистры по 5 л концентрата "А", 2 канистры по 1,25 л концентрата "В" |  |  |  |  |  |
|  |  | Один набор рассчитан на приготовление рабочего раствора, не менее, 40 литров |  |  |  |  |  |
|  |  | Для закрепления 1 м 2 пленки в проявочном процессоре требуется не более 0,75 л готового раствора |  |  |  |  |  |
|  |  | Срок годности рабочего раствора при открытом контакте с воздухом не менее 4-недель без потери свойств |  |  |  |  |  |
|  |  |  | набор | набор | набор | 505 |  |
| 7 | Проявитель для ручной обработки рентгеновской и флюорографической пленки G 150 или эквивалент | Проявитель для ручной обработки рентгеновской и флюорографической пленки |  |  |  |  | 304 380,00 |
|  |  | Концентрат по 5 литров в канистре |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 литров концентрата рассчитано на приготовление рабочего раствора, не менее, 30 литров |  |  |  |  |  |
|  |  |  | канистра на 5 литров | канистра | канистра | 342 |  |
| 8 | Фиксаж (закрепитель) для ручной обработки рентгеновской и флюорографической пленки G 354 или эквивалент | Фиксаж (закрепитель) для ручной обработки рентгеновской и флюорографической пленки |  |  |  |  | 393 900,00 |
|  |  | Концентрат по 5 литров в канистре |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 литров концентрата рассчитано на приготовление рабочего раствора, не менее, 25 литров |  |  |  |  |  |
|  |  |  | канистра на 5 литров | канистра | канистра | 606 |  |

Место поставки – муниципальные учреждения здравоохранения города Перми.

Срок подписания муниципального контракта не ранее чем через 10 дней и не более 15 дней со дня размещения на официальном сайте администрации города Перми протокола аукциона.

Первая поставка – не позднее 10 дней с момента заключения муниципального контракта. Окончание поставок – до 10 декабря 2009 года.

С 02.12.2008г. документация об аукционе в течение 2-х рабочих дней со дня получения заявления участника размещения заказа поданного в письменной форме будет предоставлена Заказчиком заинтересованным лицам, в печатном виде или на электронные носители участника размещения заказа. Документация об аукционе предоставляется по адресу: г.Пермь, ул.Газеты Звезда, 9 (приемная), в рабочие дни с 9:00 до 18:00, в пятницу с 9:00 до 17:00 или может быть получена на официальном сайте: http://www.gorodperm.ru. Плата за документацию об аукционе не взимается.

Заказчиком установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе в размере 5 (пяти) % от начальной (максимальной) цены лота.

Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта в размере 5 (пяти) % от цены контракта.

Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе назначено на 10:00 (время местное) 23.12.2008г. по адресу: г.Пермь, ул.Газеты «Звезда», 9.

Проведение аукциона назначено на  13 час. 30 мин. 29.12.2008г.по адресу: г.Пермь, ул.Сибирская, 15, 1 этаж, Управление муниципального заказа, зал заседаний.