Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 41 от «10» декабря 2008 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА ПОСТАВКУ СТРЕСС СИСТЕМЫ АНАЛИЗА ЭКГ В НАГРУЗКЕ С БЕГОВОЙ ДОРОЖКОЙ

| № | Описание требований |  | Наличие функции параметра по ТЗ | Надпись или предлагаемая величина параметра |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 1.1 | Наличие регистрационного удостоверения Минздрава России |  | Наличие |  |
| 1.2 | Наличие сертификата соответствия Госстандарта России |  | Наличие |  |
| 1.2 | Наличие гигиенического заключения |  | Наличие |  |
| 2.1. | 12-канальный измерительный ЭКГ модуль |  | Наличие |  |
| 2.2 | Программа анализа ЭКГ в нагрузке с базой данных |  | Наличие |  |
| 2.3 | Медицинская беговая дорожка |  | Наличие |  |
| 2.4 | Боковые поручни фиксированной или регулируемой высоты |  | Возможность |  |
| 2.4 | Модуль сердечного ритма |  | Возможность |  |
| 2.5 | Безопасная /экстренная остановка (кнопка) |  | Возможность |  |
| 2.6 | Компьютерный модуль имеет процессор P-IV 2,4 ГГц, оперативную память 512 Мв; XP Home OEM Edition Rus |  | Не менее |  |
| 2.7 | Монитор с разрешением 1600*1200 пикселей |  | Не менее 19" |  |
| 2.8 | Принтер лазерный |  | Наличие |  |
| 2.9 | Трансформатор-фильтр (2шт) |  | Наличие |  |
| 2.10 | Система вакуумной аппликации электродов |  | Возможность |  |
| 2.11 | Тележка-столик |  | Возможность |  |
| 2.12 | Угол наклона сзади -10% механический |  | Возможность |  |
| 2.13 | Противоскользящая полоса, размеры: 1200 x 65 мм |  | Возможность |  |
|  | Одновременное отображение и сохранение ЭКГ по выбору – 12 стандартные, Cabrera, 2 специальные или другие |  | Наличие |  |
|  | Управление эргометром, с выдачей сигналов об ошибке и предупреждений |  | Наличие |  |
|  | Встроенные протоколы проведения исследования: - Astrand - Bruce - CHF 1 - CHF 2 - Cornell - Sport 1 - Sport 2 - Storer-Davis - YMCA |  | Наличие |  |
|  | Возможность создания и сохранения в памяти своего протокола проведения исследования |  | Наличие |  |
|  | Параметры, которые отображаются, и вычисляться в режиме реального времени: - отклонение ЭКГ кривой во время теста от первичной ЭКГ; - зубцы P,Q,R,S,T и их амплитуды - интервал PQ - ширина комплекса QRS - длительность сегмента QT - ширина зубца Q - угол зубцов P, T и комплекса QRS - уровень сегмента ST - наклон сегмента ST - площадь сегмента ST - J-точка амплитуды - определение экстрасистол - определение аритмий |  | Наличие |  |
|  | Тренды, отображаемые на дисплее монитора: - частота сердечных сокращений - значение артериального давления - отображение процесса теста - отображение данных при тесте на велоэргометре в W или MET - отображение данных при тесте на беговой дорожке в MET, скорости, угла подъема - скорость оборотов за минуту на велоэргометре QT, QT с длительностью - количество вентрикулярных и суправентрикулярных экстрасистол за последнюю минуту |  | Наличие |  |
|  | Возможность замораживания кривой на экране и выбора цвета изображения данных |  | Наличие |  |
|  | Поиск пациентов по имени, коду или дате |  | Наличие |  |
|  | Просмотр сохраненных данных, их редактирование, удаление и распечатка данных исследования через термопринтер электрокардиографа или сетевой принтер |  | Наличие |  |
|  | Редактор отчета с возможностью создания комментарий врача, рекомендаций об идеальном весе и режиме последующих тренировок, номограммы Дюка (прогноз жизни пациента). |  | Наличие |  |
|  | Возможность экспорта и импорта данных |  | Наличие |  |
|  | Совместимость с эргометрами фирмы Lode (Нидерланды) |  | Наличие |  |
|  | ЭКГ усилитель |  | 12 канальный синхронный, 1000 Hz/канал |  |
|  | Разрядность АЦП |  | 13 bіт, 2,5 µV/bit |  |
|  | Чувствительность |  | 1/4, 1/2, 1, 2 cm/mv, ± 3 % |  |
|  | Скорость |  | 10, 25, 50, 100 mm/s |  |
|  | Фильтры: |  | сетевой фильтр мышечный фильтр программный фильтр изолинии |  |
|  | Частотный диапазон |  | 0,05-150 Hz, 0/-3dB |  |
|  | Входной импеданс |  | min. 20 MOhm |  |
|  | Смещение постоянной составляющей |  | ± 320 mV |  |
|  | Шум входящего сигнала |  | max. 20 µVpp |  |
|  | Коэффициент ослабления синфазного сигнала) |  | min. 100 dB |  |
|  | Определение кардиостимулятора |  | max. 700 mV/2 ms |  |
|  | Класс защиты |  | І, CF, IEC 601, IP 20 |  |
|  | Защита от дефибрилляции |  | Кабелем с защитой от дефибрилляции |  |
|  | Прикладные стандарты |  | IEC601-2-25 AAMI EC13 , IEC601-1 |  |
|  | Беговая дорожка типа Valiant |  |  |  |
|  | Скорость |  | 0,5-20 км/ч (0.3-12mph) |  |
|  | Угол наклона фронтальный |  | 0 - 25% |  |
|  | Рабочая поверхность |  | 50x150 см |  |
|  | Максимальный вес пациента |  | 160 кг |  |
|  | Мотор |  | 230 В, 50-60 Гц 1,8 КВт |  |
|  | Интерфейс |  | RS232 |  |
|  | Размеры (Д x Ш х В), см |  | 213x90x135 |  |
|  | Боковые поручни (Высота 850 мм) |  | возможность |  |
|  | Вес |  | 149 кг |  |
| 5.1 |  | Документация на русском языке | Наличие |  |
| 5.2 |  | Гарантия на всю систему, не менее | 12 месяцев |  |
| 5.3 |  | Инструктаж медицинского персонала работе на аппарате | Наличие |  |

Главный врач МУЗ «ГКП № 4»                                                                       Н.М. Зуева