## Лист1
Приложение 1
Техническое задание
к запросу котировок цен № 224 от 10.12.08г.
№ п/п | Наименование / Технические параметры и характеристики | Требуемые параметры и характеристики, количество
1 | 2 | 3
1. | Миксер донорской крови "МДК-01" или эквивалент | указать
1.1. | Программирование объема крови | По достижении заданного объема крови происходит пережим трубки пластикатного контейнера при непрерывном покачивании лотка
1.2. | Автоматический учёт веса тары | Автоматический учёт веса тары
1.3. | Режимы работы | 2 основных, 5 вспомогательных
1.4. | Калибровка оператором непосредственно на рабочем месте | Калибровка оператором непосредственно на рабочем месте
1.5. | Наличие режима для разделения дозы на порции | Наличие режима для разделения дозы на порции
1.6. | Работа в режиме тест, для проверки работоспособности отдельных частей | Работа в режиме тест, для проверки работоспособности отдельных частей
1.7. | Работа в режиме весы, для измерения веса | Работа в режиме весы, для измерения веса
1.8. | Работа в режиме журнал, для проверки данных о донации с момента включения | Работа в режиме журнал, для проверки данных о донации с момента включения
1.9. | работа в режиме миксер, для постоянного перемешивания | работа в режиме миксер, для постоянного перемешивания
1.10. | Наличие самодиагностики | Наличие самодиагностики
1.11. | Наличие компьютерного интерфейса RS232 | Наличие компьютерного интерфейса RS232
1.12. | Функциональная совместимость с запаивателем магистралей ЭЗМ-01 | Функциональная совместимость с запаивателем магистралей ЭЗМ-01
1.13. | Сигнализация | Звуковая и световая о завершении процедуры сбора крови или отклонении от заданного режима
1.14. | Пределы тревог по потоку | 20-120 мл\мин
1.15. | Максимальный объем дозы крови, мл | 600
1.16. | Минимальный объем дозы крови, мл | 5,0
1.17. | Дискретность задания объема крови, мл | 1,0
1.18. | Частота колебаний чаши в процессе перемешивания, колебаний мин., не менее | 30
1.19. | Погрешность измерения объема, %, не более | 0,5
1.20. | Температура окружающего воздуха, °С | +10…+35
1.21. | Относительная влажность, %, не более | 80
1.22. | Электропитание | 220± 10% В 50Гц
1.23. | Потребляемая мощность, ВА, не более | 70
1.24. | Масса изделия, кг, не более | 5
1.25. | Габаритные размеры, мм | 280 х 240 х 160
1.26 | Гарантийный период -не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию. | Гарантийный период -не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.
1.27. | Год выпуска не ранее 2008 | Указать
1.28. | Количество, шт. | 2
| Главный врач | М.М.Падруль