Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

№49 от 15 декабря 2008 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг санитарного автотранспорта (реанимобиль для транспортировки новорожденных и недоношенных детей с полным комплектом оборудования)

| Автотранспорт | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- |
| Реанимобиль | час | 2160 |

Технические характеристики  реанимобиля для транспортировки новорожденных и недоношенных детей

| # Наименование оборудования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Реанимобиль для транспортировки новорожденных с полным комплектом оборудования Mersedes-Benz Sprinter 214 KA 4x2/3550 или эквивалент |  |  |  |  |
| Количество |  |  | 1 шт. |  |
| Назначение |  |  |  |  |
| Комплект оборудования предназначен для комфортной транспортировки новорожденных и недоношенных детей в условиях инкубатора на искусственной вентиляции легких с непрерывным мониторингом витальных функций в отделения реанимации и интенсивной терапии. |  |  |  |  |
|  | Характеристика основных компонентов оборудования: |  |  | Количество |
| 1. | Реанимобиль неонатальный, с двигателем на бензине с механической коробкой передач, средняя база, высокая крыша: |  |  | 1шт. |
|  | - колесная формула 4*2, задний привод |  |  |  |
|  | - максимальная мощность двигателя 129 л.с. |  |  |  |
|  | - допустимая полная масса автомобиля 3550 кг. |  |  |  |
|  | - двигатель 2,3 л, бензин |  |  |  |
|  | - колесная база 3550 мм. |  |  |  |
|  | - двойное пассажирское сидение рядом с сидением |  |  |  |
|  | - водительское сидение, регулируемое по четырем направлениям |  |  |  |
|  | - подголовники |  |  |  |
|  | - тканевая обивка сидений |  |  |  |
|  | - радиоподготовка |  |  |  |
|  | - наружные зеркала заднего вида |  |  |  |
|  | - боковые повторители указателей поворота |  |  |  |
|  | - трехскоростной отопитель |  |  |  |
|  | - замок зажигания с противоугонным устройством |  |  |  |
|  | - гидроусилитель руля |  |  |  |
|  | - топливный бак не менее 68 литров |  |  |  |
|  | - пробка топливного бака с замком |  |  |  |
|  | - инерционные ремни безопасности водителя и пассажиров |  |  |  |
|  | Комплектация салона автомобиля: |  |  |  |
|  | Материалы, используемые для покрытия пола и стен, соответствуют требованиям ГОСТ 25375-82 и ОСТ 42-21-2-85 - пожаробезопасны, влагоустойчивы, имеют гладкую поверхность. |  |  |  |
|  | Внутренне утепление кузова медицинского салона; |  |  |  |
|  | Армирование для закрепления приборов и навесного оборудования фактически в любом месте медицинского салона; |  |  |  |
|  | Звукоизоляция, благодаря материалам, которые усиливают жесткость конструкции, не вызывая посторонних скрипов по ходу движения автомобиля; |  |  |  |
|  | Обивка алюминиевым листом, устойчивого к воздействию лекарственных препаратов и дезинфицирующих растворов, имеющего гладкую поверхность, не впитывающего запахи и жидкости; |  |  |  |
|  | Напольное покрытие, устойчивое к действию дезинфекционных растворов, антистатичное и нескользящее; |  |  |  |
|  | Перегородка между кабиной и медицинским салоном имеет сдвижное окно; |  |  |  |
|  | Задние распашные двери с остеклением; |  |  |  |
|  | Боковые сдвижные двери с остеклением; |  |  |  |
|  | Плафоны с двумя лампами накаливания в каждом, с комбинированным выключателем у боковой и задней двери; |  |  | 4 шт. |
|  | Внутренние розетки 12 вольт для подключения медицинского оборудования; |  |  | 2 шт. |
|  | Освещение ступеней и прилегающей территории с комбинированным управлением у боковой и задней двери; |  |  | 2 шт. |
|  | Точечный светильник в области головы пациента; |  |  | 1 шт. |
|  | Сигнал - зуммер в салон к водителю; |  |  |  |
|  | Водяное зависимое отопление салона; |  |  |  |
|  | Потолочный приточно-вытяжной вентилятор с кондиционированием; |  |  | 1 шт. |
|  | Высокий медицинский шкаф с полками и отделениями для хранения медикаментов, расходных материалов и медоборудования; |  |  | 1 шт. |
|  | Подпотолочные полки со сдвижными дверцами по левой стороне медицинского салона; |  |  | 1 шт. |
|  | В изголовье пациента стационарное откидывающееся сиденье; |  |  | 1 шт. |
|  | По правому борту стационарное кресло с подголовником; |  |  | 1 шт. |
|  | Инерционные ремни безопасности; |  |  | 2 шт. |
|  | Банкетка по правому борту салона; |  |  | 1 шт. |
|  | Мусоросборный контейнер; |  |  | 1 шт. |
|  | В задней части салона по левой стороне установлены 10 л кислородные баллоны |  |  | 2 шт. |
|  | Крепление для двух кислородных баллонов; |  |  | 1 шт. |
|  | Чехлы кожаные для кислородных баллонов; |  |  | 2 шт. |
|  | Редуктор к кислородному баллону; |  |  | 1 шт. |
|  | Кислородная розетка; |  |  | 1 шт. |
|  | Приемное устройство для инкубатора с системой стабилизации «Гидрокомфорт»; |  |  | 1 шт. |
|  | Матирование пленкой на 2\3 стекол салона; |  |  |  |
|  | Оклейка автомобиля согласно ГОСТ Р 50574-2002 |  |  |  |
|  | Сигнально-громкоговорящее устройство с сиреной; |  |  | 1 шт. |
|  | Проблесковые маяки, рампа световая; |  |  | 1 шт. |
|  | Ручки-поручни металлические; |  |  | 2 шт. |
|  | Аварийный комплект автомобилиста; |  |  | 1 шт. |
|  | Огнетушитель. |  |  | 1 шт. |
| 2 | Медицинское оборудование: |  |  |  |
| 2А | Транспортный инкубатор Fanem с 4х – колесной тележкой, фиксируемой к полу, на гидравлических амортизаторах, носимая или эквивалент |  |  | 1 шт. |
|  | Характеристика основных компонентов: |  |  |  |
|  | - Техническая система для транспортировки недоношенных и новорожденных детей; |  |  |  |
|  | - Прибор снабжен устройством регулирования подачи газа, создания оптимальной температуры и влажности в кювезе; |  |  |  |
|  | - Имеет дисплей, изображающий цифровые данные состояния внутренней среды инкубатора и состояния пациента; |  |  |  |
|  | - Электропитание 12в.; 220в.50Hz; |  |  |  |
|  | - Автономная работа от внутренней батареи не менее 4 часов; |  |  |  |
|  | - Свободный и быстрый доступ к новорожденному с головного и ножного конца (по одному окну, легко открывающемуся) |  |  |  |
|  | - По два окна с каждой боковой стороны, с легко открывающимися дверцами; |  |  |  |
|  | - Двойные стенки из ударопрочного оргстекла; |  |  |  |
|  | - Не менее двух отверстий для подведения к пациенту дыхательных контуров аппаратов ИВЛ, сосудистых линий и т.д |  |  |  |
|  | - Матрац, пропускающий рентгеновские лучи с возможностью придания ребенку положения Тренделенбурга; |  |  |  |
|  | - Дополнительная подсветка; |  |  |  |
|  | - Многослойный бактериальный фильтр; |  |  |  |
|  | - Регулировка температуры в кувезе от 21 до 37 градусов С; |  |  |  |
|  | - Регулировка влажности от 40 до 80% не зависимо от влажности в помещении; |  |  |  |
|  | - Регулировка концентрации кислорода от 21 до 70%; |  |  |  |
|  | - Размеры (ориентировочные) - 70Х94Х60Х140см |  |  |  |
|  | - Вес – не более 90 кг; |  |  |  |
|  | Мониторируемые параметры: |  |  |  |
|  | - Температура воздуха; |  |  |  |
|  | - Температура кожи (периферийная и центральная); |  |  |  |
|  | - Концентрация кислорода; |  |  |  |
| 2Б. | Аппарат ИВЛ неонатальный, транспортный - Stefan Reanimator F 120 Mobil или эквивалент |  |  | 1 шт. |
|  | Характеристика основных компонентов: |  |  |  |
|  | - Вентилятор предназначен для обеспечения вспомогательного искусственного дыхания при транспортировке тяжелобольных новорожденных пациентов с нарушением функции легких; |  |  |  |
|  | - Программно-управляемый вентилятор снабжен устройством регулирования подачи газа, применяемым пациентам в детском возрасте; |  |  |  |
|  | - Имеет электронный дисплей, изображающий цифровые данные состояния респираторных функций в режиме реального времени; |  |  |  |
|  | - Аппарат ИВЛ в комплекте с: | Встроенный компрессор |  | 1 шт. |
|  |  | Встроенная аккумуляторная батарея |  | 1 шт. |
|  |  | Шланг для подачи воздуха |  | 1 шт. |
|  |  | Шланг для подачи кислорода |  | 1 шт. |
|  |  | Клапан выдоха |  | 1 шт. |
|  |  | Диафрагма клапана выдоха |  | 1 шт. |
|  |  | Увлажнитель газовой смеси |  | 1 шт. |
|  |  | Автоклавируемый контур пациента в сборе |  | 1 шт. |
|  | - Автономная работа от внутренней батареи – не менее 2х часов; |  |  |  |
|  | - Возможность подключения внешнего аккумулятора |  |  |  |
|  | - Размеры - не более 20Х21Х23Х8 см |  |  |  |
|  | - Вес не более 25 кг. |  |  |  |
|  | Технические требования |  |  |  |
|  | ## Типы дыхания | Дыхание таймцикличное с ограничением по давлению |  |  |
|  |  | Дыхание, управляемое объемом с регулировкой по давлению |  |  |
|  |  | Спонтанное дыхание |  |  |
|  | Режимы вентиляции детей | CMV или РСV - контролируемая минутная вентиляция или вентиляция с контролем по давлению |  |  |
|  |  | Volume IMV - не синхронная перемежающейся вентиляции легких |  |  |
|  |  | Pressure SIMV - дыхание с контролем по давлению при синхронизированной перемежающейся вентиляции легких |  |  |
|  |  | CPAP/РЕЕР - спонтанное или аппаратное дыхание с положительным дыханием в конце выдоха |  |  |
|  | Параметры вентиляции | Дыхательный объем - 5,0 - 150мл |  |  |
|  |  | Частота дыхания - 5-100 дых/мин |  |  |
|  |  | Давление на вдохе - 1-50см.вод.ст. |  |  |
|  |  | Пиковый поток на вдохе -0,5-27 л/мин |  |  |
|  |  | Время вдоха - 0,2-3.0 сек |  |  |
|  |  | Инспираторная пауза - 0-2,0сек. |  |  |
|  |  | Положительное давление в конце выдоха – 0-45 см вод.ст. |  |  |
|  |  | Регулировка концентрации кислорода – 21%-100% |  |  |
|  | Показатели цифровых дисплеев | Время вдоха |  |  |
|  |  | Остаточное давление к концу выдоха |  |  |
|  |  | Средне легочное давление |  |  |
|  |  | Пиковое давление |  |  |
|  |  | Процент кислорода |  |  |
|  |  | Частота дыхательных движений |  |  |
|  | Индикаторы состояния | Компрессор активирован |  |  |
|  |  | Индикатор мощности сети/батареи |  |  |
|  |  | Индикатор включенного питания |  |  |
|  |  | Индикатор мощности внутренней батареи |  |  |
|  | Сигналы тревоги | Вентилятор неисправен |  |  |
|  |  | Утечка воздуха |  |  |
|  |  | Компрессор включен |  |  |
|  |  | Потеря О2 |  |  |
|  |  | Низкое пиковое давление |  |  |
|  |  | Высокое пиковое давление |  |  |
|  |  | Апноэ |  |  |
|  |  | Низкий О2 |  |  |
|  | Дополнительные условия | Клапан выдоха |  | 1 шт. |
|  |  | Диафрагма клапана выдоха |  | 1 шт. |
|  |  | Увлажнитель газовой смеси |  | 1 шт. |
|  |  | Автоклавируемый контур пациента в сборе |  | 1 шт. |
| 2В. | Монитор наблюдения неонатальный BSM – 230 или эквивалент |  |  | 1 шт. |
|  | Основные компоненты оборудования: |  |  |  |
|  | Цветной ЖК дисплей |  |  |  |
|  | Размер экрана - диагональ не менее 21 см (8,4 inch) |  |  |  |
|  | Тип: цветной жидкокристаллический TFT, сенсорный дисплей |  |  |  |
|  | Режим отображения кривой: безинерционный подвижный или безинерционный фиксированный; |  |  |  |
|  | Режим увеличенного отображения данных - стандартная комплектация |  |  |  |
|  | Одновременное отображение на экране, не менее: 5 кривых (12-ти цветов), замораживание кривых – обязательно |  |  |  |
|  | Отображение на экране кривых: ЭКГ – 2; Дыхание –1; SpO2 – 1; IBP или CO2 – 1. |  |  |  |
|  | Отображаемые числовые данные: ЧСС, частота VPC, уровень ST, частота дыхания, IBP (систолическое, диастолическое, среднее), NIBP (систолическое, диастолическое, среднее), SPO2, частота пульса, температура и ETCO2 |  |  |  |
|  | Отображение оксикардиореспирограммы - стандартная комплектация |  |  |  |
|  | Скорость развертки: 25 мм/с, 50 мм/с (малая скорость дыхания и СО2: 1,56 мм/с) |  |  |  |
|  | Метки синхронизации: Синхрометки ЧСС, частоты пульса, дыхания |  |  |  |
|  | Запоминание: - Графическое отображение 1 час трендов каждого параметра; - 16 эпизодов памяти и вызываемых файлов (численные значения и кривые). |  |  |  |
|  | Наличие мультипараметрических коннекторов - Не менее одного |  |  |  |
|  | Защита от дефибрилляции - от 400 J |  |  |  |
|  | Типы звуков: Тревога, синхронизация, нажатие кнопок |  |  |  |
|  | Элементы тревоги: Верхняя/нижняя границы тревоги, тревога апноэ, аритмии, отсоединения разъемов, шума NOISE, отсоединения электродов, определения кривой пульса, отсоединения датчиков, контроля манжеты/шланга, сенсора, разряда батареи, условий окружающей среды. |  |  |  |
|  | Индикация тревоги: Индикатор тревоги, подсвеченное сообщение, звук тревоги |  |  |  |
|  | ЭКГ |  |  |  |
|  | Допустимое отклонение потенциала электрода -  500 мВ |  |  |  |
|  | Диапазон расчета ЧСС - 0,12 – 300 уд./мин. |  |  |  |
|  | Цикл обновления отображения ЧСС: каждые 3 с или при генерировании тревоги |  |  |  |
|  | Воспроизведение аритмии: Число файлов воспроизведения - 16 |  |  |  |
|  | Время записи на файл - не менее 8 с |  |  |  |
|  | Отведения: по 3-электродам - I, II, III |  |  |  |
|  | Параметры тревоги: ASYSTOLE, TACHYCARDIA, BRADYCARDIA |  |  |  |
|  | Анализ ST: Стандартная комплектация |  |  |  |
|  | Установка границ тревоги по сегменту ST (+ 2.0 mV) - Стандартная комплектация |  |  |  |
|  | ## Дыхание |  |  |  |
|  | Метод измерения: Импедансный, термисторный |  |  |  |
|  | Цикл отображения частоты дыхания: Каждые 3 с или при подаче тревоги |  |  |  |
|  | Диапазон расчета частоты дыхания: 0 – 150 дых./мин., Апноэ, 5 – 40 с |  |  |  |
|  | SpO2 |  |  |  |
|  | Диапазон измерения: 50 – 100% |  |  |  |
|  | Диапазон измерения пульса: 0.30 – 300 уд./мин. |  |  |  |
|  | Цикл обновления отображения частоты пульса: Каждые 3 с или при подаче тревоги. |  |  |  |
|  | Неинвазивное измерение кровяного давления (NIMB) |  |  |  |
|  | Метод измерения - Осциллометрический |  |  |  |
|  | Диапазон отображения давления: 0 – +300 мм рт. ст. |  |  |  |
|  | Время накачки манжеты: не более – 7 с |  |  |  |
|  | Ограничитель максимальной величины давления накачки манжеты: 300 мм рт. ст. |  |  |  |
|  | Режим измерений: - Ручной, - Непрерывный, - периодический (интервалы: 2, 2.5, 5, 10, 15, 30 мин., 1, 2, 4, 8 ч., PWTT) |  |  |  |
|  | Наличие функции триггерного измерения неинвазивного кровяного давления (по транзисторному времени пульсовой волны) |  |  |  |
|  | ## Температура |  |  |  |
|  | Диапазон измерения - 0 – 450С |  |  |  |
|  | Цикл обновления - каждые 3 с |  |  |  |
|  | Вес: Не более 4,7 кг (без принадлежностей) |  |  |  |
|  | ## Питание |  |  |  |
|  | Возможность интегрированного питания от сети переменного тока 220-240в. с подзарядкой аккумулятора. |  |  |  |
|  | Потребляемая мощность максимум 70VA; |  |  |  |
|  | Встроенная батарея: 10,8 – 15,0 В |  |  |  |
|  | Время работы батареи: не менее 3 часов |  |  |  |
| 2Г. | Отсос – аспиратор транспортный ACCUVAC Rescue или эквивалент |  |  | 1 шт. |
|  | Назначение |  |  |  |
|  | Комплект оборудования предназначен для аспирации секрета из дыхательных путей и желудочно-кишечного тракта новорожденных, в том числе с низкой и экстремально низкой массой тела, во время транспортировки. |  |  |  |
|  | Характеристика основных компонентов оборудования: |  |  |  |
|  | Сенсорная ступенчатая регуляция вакуума; |  |  |  |
|  | Процессорный контроль; |  |  |  |
|  | Возможность работы от внутренней NiCd батареи и питания автомобиля; |  |  |  |
|  | Производительность не менее 20 л/мин; |  |  |  |
|  | Разряжение до 0,8 бар.; |  |  |  |
|  | Контейнер для секрета 900мл. с бактериальным фильтром |  |  |  |
| 2Д. | Универсальный одноканальный шприцевой насос Perfusor Compact или эквивалент |  |  | 1 шт. |
|  | Характеристика основных компонентов оборудования: |  |  |  |
|  | Общая характеристика шприцевого насоса |  |  |  |
|  | Микропроцессорный контроль скорости инфузии |  |  |  |
|  | Водонепроницаемый пластиковый корпус |  |  |  |
|  | Встроенный автономный источник питания для автономного режима работы при отключении от сети электрического тока до 4-х часов с блоком подзарядки |  |  |  |
|  | Жидкокристаллический дисплей с выведением всех параметров инфузии |  |  |  |
|  | Используемые шприцы 20 и 50 мл |  |  |  |
|  | Возможность использования шприцев других объемов от 10 до 60 мл (по желанию заказчика) |  |  |  |
|  | Автоматическое определение типа шприца с ручным подтверждением |  |  |  |
|  | Встроенная система контроля давления жидкости |  |  |  |
|  | Скорость инфузии от 0.1 до 99.9 мл/час, час с шагом  2% |  |  |  |
|  | Объем инфузии: до 999,9 мл ( 1мл) |  |  |  |
|  | Режим болюсной инфузии (одномоментное ускорение введения) до 800 мл/час |  |  |  |
|  | Жидкокристаллический дисплей с отображением скорости инфузии, общего объема введенной жидкости |  |  |  |
|  | Возможность крепления к инфузионной стойке |  |  |  |
|  | Сигналы тревоги: |  |  |  |
|  | Проскальзывание поршня шприца |  |  |  |
|  | Закупорка системы |  |  |  |
|  | Предварительное извещение об окончании инфузии |  |  |  |
|  | Окончание инфузии |  |  |  |
|  | Разряд батареи |  |  |  |
| 2Е. | Электрохимический глюкометр Смарт Скэн или эквивалент |  |  | 1 шт. |
|  | Назначение |  |  |  |
|  | Комплект оборудования предназначен для проведения экспресс - исследований глюкозы крови новорожденным во время транспортировки или во время проведения реанимации и интенсивной терапии в условиях родильного дома. |  |  |  |
|  | Характеристика основных компонентов оборудования: |  |  |  |
|  | Миниатюрен |  |  |  |
|  | Жидкокристаллический дисплей |  |  |  |
|  | Наличие порта для приема плазмокалиброванной тест-полоски |  |  |  |
|  | Время тестирования около - 15 сек. |  |  |  |
|  | Объем крови для тестирования - 2,5 мкл. |  |  |  |
|  | Питание – 1,5в. батарейки |  |  |  |

Главный врач МУЗ «ГДКБ №1»                                                         Токмакова О.Г.