Приложение № 1

к извещению № 73  от  16.12. 2008 г.

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«_____» _______________  2008г.

Заполняется юридическим лицом:

Наименование участника размещения заказа _____________________________________________________

Место нахождения___________________________________________________________________________

ИНН/КПП, банковские реквизиты ______________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

тел/факс:_____________________ электронная почта (e-mail): _______________________________________

Заполняется физическим лицом (в т. ч. индивидуальным предпринимателем):

Ф.И.О. участника размещения заказа ____________________________________________________________

Место жительства ____________________________________________________________________________

ИНН/КПП, банковские реквизиты _______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Тел./факс_________________ электронная почта (e-mail): ___________________________________________

Кому                    Муниципальное учреждение здравоохранения администрации г.Перми

«Медико-санитарная часть № 3» (МУЗ МСЧ № 3)

Изучив Извещение № 73  от  16 декабря 2008 г. о проведении запроса котировок,

(наименование участника размещения заказа)

предлагает  осуществить поставку  _____________________________________________________________

(наименование оборудования, производитель, страна происхождения)

| № | Наименование | Параметры | Соответствие требуемым параметрам | Предлагаемые параметры (заполняются участником размещения заказа) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  |  |
| Функциональные особенности |  |  |  |  |
| 1 | Консоль прибора | С жидкокристаллическим и сенсорным экраном, автоматической системой регулировки высоты ирригационного раствора | Наличие | Указать наличие |
| 2 | Ножная педаль управления | Шестикнопочная, перепрограммируемая, индивидуально адаптируемая и настраиваемая, возможность перехода к любым параметрам системы независимо - режимы чередования | Наличие | Указать наличие |
| 3 | Чехол защитный |  | Наличие | Указать наличие |
| 4 | Руководство по эксплуатации | На русском языке | Наличие | Указать наличие |
| 5 | Новейшее программное обеспечение | Возможность подключения различных У/З рукояток | Да - обычные У/З рукоятки и рукоятки со звуком | Указать возможности |
|  |  | Возможность контроля ультразвука и аспирации в момент "окклюзии" | Возможность уменьшать или увеличивать воздействие энергии в момент наступления "окклюзии" | Указать возможности |
|  |  | Режим для уменьшения "окклюзии" вискоэластика | Наличие | Указать наличие |
|  |  | Линейный и бимануальный контроль потока аспирации и вакуума | Наличие | Указать наличие |
| 6 | Возможность немедленного включения рефлюкса и управления рефлюксом | Посредством ножной педали в процессе выполнения функций аспирации, факоэмульсификации | Да-рефлюкс импульсный 20-50 микролитров и непрерывный | Указать наличие |
| 7 | Управление высотой расположения емкости с раствором, подаваемым для ирригации в процессе выполнения операций | Автоматизированное с педали | Да- встроена, регулировка высоты бутылки от 25 до 120 см | Указать наличие |
| 8 | Возможность программирования последовательности выполнения функций и их начальных параметров индивидуально для каждого хирурга | Автоматизированно, с возможностью сохранения данной информации, в том числе – на магнитном носителе | Да- программирование для 96 хирургов, функция Памяти | Указать наличие |
| 9 | Контроль параметров функций в процессе выполнения операций | Аудио- визуальный, программируемый | Да: визуальный- цифровой светодиодный экран (LED) цветной жидкокристаллический дисплей (LCD), светящиеся индикаторы | Указать наличие |
|  |  |  | Аудио- различные звуковые тоны от 0 до 65 ДБ. | Указать наличие |
|  |  |  | Программируемый- Опция память позволяет врачу программировать, сохранять и корректировать установленные хирургические параметры | Указать наличие |
|  |  |  | Осязательный контроль | Указать наличие |
| Технические характеристики: |  |  |  |  |
| 1 | Потребляемое напряжение | 220 В переменного тока (ПТ), 50/60 Гц | Наличие | Указать наличие |
| 2 | Перистальтическая помпа | Возможность регулировки аспирационного потока от 0 до 60 сс/мин | Наличие | Указать наличие |
|  |  | Плавное нарастание вакуума с регулировкой аспирационного потока | Наличие | Указать наличие |
|  |  | Регулировка вакуума от 0 до 500+ ммНg | Наличие | Указать наличие |
| 3 | Биполярная коагуляция | 7,5 @ 100 Ом, регулируется от 0 до 100% с приращением 1 %. | Наличие | Указать наличие |
| 4 | Передняя витректомия | с линейно регулируемой и фиксированной частотой от 0 –400 отрезов в минуту | Наличие | Указать наличие |
| Комплектность поставки: |  |  |  |  |
| 1 | Консоль прибора | количество- 1 шт. | Наличие | Указать наличие |
| 2 | Ножная педаль управления | количество - 1шт. | Наличие | Указать наличие |
| 3 | Чехол защитный | количество - 1шт. | Наличие | Указать наличие |
| Прочие требования: |  |  |  |  |
| 1 | Доставка, монтаж и пусконаладочные работы | Осуществляются поставщиком | Доставка | Указать наличие |
|  |  |  | Монтаж и пусконаладочные работы | Указать наличие |
| 2 | Гарантийное обслуживание с момента установки, не менее | 12 месяцев | Наличие | Указать срок гарантийного обслуживания |
| 3 | Послегарантийное сервисное обслуживание | Возможность заключение сервисного контракта | Наличие | Указать возможности |
| 4 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие | Наличие | Указать наличие |
| 5 | Регистрационное Удостоверение Министерства Здравоохранения РФ | Наличие | Наличие | Указать № и дату выдачи |
| 6 | Сертификат соответствия ГОСТ | Наличие | Наличие | Указать № и дату выдачи |

Предлагаемая цена товара (работы, услуги) составляет  ________________________ рублей и включает в себя уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, с учетом расходов на доставку оборудования по указанному адресу.

В случае принятия настоящей котировочной заявки

_____________________________________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

согласен (на, но) исполнить условия Контракта, указанные в Извещении  о проведении запроса котировок.

____________________________________      __________________________     ______________________________

(должность)                                                     (подпись)                                                 (ФИО)

МП

Приложение: на ____ л. в 1 экз.