ИЗВЕЩЕНИЕ № 73  от  16 декабря  2008  г.  О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

на  поставку ультразвуковой системы  для факоэмульсификатора импортного производства

Муниципальное учреждение здравоохранения администрации города Перми

«Медико-санитарная часть № 3» (МУЗ МСЧ № 3),

614025, г.Пермь, ул.Серпуховская, 11 а , т\ф  268 00 45

Тел\факс 268 00 45, электронная почта (e-mail):   permmsh3@mail.ru

ответственный исполнитель                       Селиванова Римма Владимировна

предусматривает осуществить за счет   средств бюджета Пермского края, средства регионального проекта «Качественное здравоохранение»    закупку способом запроса котировок:

| Ультразвуковая система для факоэмульсификации импортного производства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Параметры | Соответствие требуемым параметрам |
| п/п |  |  |  |
| Функциональные особенности |  |  |  |
| 1 | Консоль прибора | С жидкокристаллическим и сенсорным экраном, автоматической системой регулировки высоты ирригационного раствора | Наличие |
| 2 | Ножная педаль управления | Шестикнопочная, перепрограммируемая, индивидуально адаптируемая и настраиваемая, возможность перехода к любым параметрам системы независимо - режимы чередования | Наличие |
| 3 | Чехол защитный |  | Наличие |
| 4 | Руководство по эксплуатации | На русском языке | Наличие |
| 5 | Новейшее программное обеспечение | Возможность подключения различных У/З рукояток | Да - обычные У/З рукоятки и рукоятки со звуком |
|  |  | Возможность контроля ультразвука и аспирации в момент "окклюзии" | Возможность уменьшать или увеличивать воздействие энергии в момент наступления "окклюзии" |
|  |  | Режим для уменьшения "окклюзии" вискоэластика | Наличие |
|  |  | Линейный и бимануальный контроль потока аспирации и вакуума | Наличие |
| 6 | Возможность немедленного включения рефлюкса и управления рефлюксом | Посредством ножной педали в процессе выполнения функций аспирации, факоэмульсификации | Да-рефлюкс импульсный 20-50 микролитров и непрерывный |
| 7 | Управление высотой расположения емкости с раствором, подаваемым для ирригации в процессе выполнения операций | Автоматизированное с педали | Да- встроена, регулировка высоты бутылки от 25 до 120 см |
| 8 | Возможность программирования последовательности выполнения функций и их начальных параметров индивидуально для каждого хирурга | Автоматизированно, с возможностью сохранения данной информации, в том числе – на магнитном носителе | Да- программирование для 96 хирургов, функция Памяти |
| 9 | Контроль параметров функций в процессе выполнения операций | Аудио- визуальный, программируемый | Да: визуальный- цифровой светодиодный экран (LED) цветной жидкокристаллический дисплей (LCD), светящиеся индикаторы |
|  |  |  | Аудио- различные звуковые тоны от 0 до 65 ДБ. |
|  |  |  | Программируемый- Опция память позволяет врачу программировать, сохранять и корректировать установленные хирургические параметры |
|  |  |  | Осязательный контроль |
| Технические характеристики: |  |  |  |
| 1 | Потребляемое напряжение | 220 В переменного тока (ПТ), 50/60 Гц | Наличие |
| 2 | Перистальтическая помпа | Возможность регулировки аспирационного потока от 0 до 60 сс/мин | Наличие |
|  |  | Плавное нарастание вакуума с регулировкой аспирационного потока | Наличие |
|  |  | Регулировка вакуума от 0 до 500+ ммНg | Наличие |
| 3 | Биполярная коагуляция | 7,5 @ 100 Ом, регулируется от 0 до 100% с приращением 1 %. | Наличие |
| 4 | Передняя витректомия | с линейно регулируемой и фиксированной частотой от 0 –400 отрезов в минуту | Наличие |
| Комплектность поставки: |  |  |  |
| 1 | Консоль прибора | количество- 1 шт. | Наличие |
| 2 | Ножная педаль управления | количество - 1шт. | Наличие |
| 3 | Чехол защитный | количество - 1шт. | Наличие |
| Прочие требования: |  |  |  |
| 1 | Доставка, монтаж и пусконаладочные работы | Осуществляются поставщиком | Доставка |
|  |  |  | Монтаж и пусконаладочные работы |
| 2 | Гарантийное обслуживание с момента установки, не менее | 12 месяцев | Наличие |
| 3 | Послегарантийное сервисное обслуживание | Возможность заключение сервисного контракта | Наличие |
| 4 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие | Наличие |
| 5 | Регистрационное Удостоверение Министерства Здравоохранения РФ | Наличие | Наличие |
| 6 | Сертификат соответствия ГОСТ | Наличие | Наличие |

Место доставки товаров (выполнения работ, оказания услуг):   МУЗ МСЧ № 3 по адресу: г.Пермь, ул.Серпуховская, 11 а

Сроки поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): в течение 15 (пятнадцать) дней после подписания муниципального контракта.

Максимальная цена контракта:  499 000,00 (Четыреста девяносто девять тысяч) рублей  00 копеек                                                             Оплата товаров (работ, услуг) будет произведена безналичным перечислением  денежных средств: в течение 30 (тридцать) банковских дней после поставки.

В случае Вашего согласия принять участие в поставке указанной продукции, просим представить в письменном виде предложение в  форме котировочной заявки (приложение № 1) курьером  по вышеуказанному адресу  до  10 часов 00  минут  (время местное)  24 декабря  2008 года   (канцелярия, 9-ти этажное здание стационара)

Цена товаров (работ, услуг) должна быть указана с учетом уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей, с учетом расходов на доставку оборудования.

Победителем будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в данном извещении, и в которой указана наиболее низкая цена. При предложении наиболее низкой цены несколькими участниками размещения заказа победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников размещения заказа.

Срок подписания муниципального контракта победителем (приложение № 2) -  от  5  до  6  дней  с  даты подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

И.о.главного врача										Я.Н.Заморяхина

МП