Приложение № 1

к извещению № 76  от  17.12. 2008 г.

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«_____» _______________  2008г.

Заполняется юридическим лицом:

Наименование участника размещения заказа _____________________________________________________

Место нахождения___________________________________________________________________________

ИНН/КПП, банковские реквизиты ______________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

тел/факс:_____________________ электронная почта (e-mail): _______________________________________

Заполняется физическим лицом (в т. ч. индивидуальным предпринимателем):

Ф.И.О. участника размещения заказа ____________________________________________________________

Место жительства ____________________________________________________________________________

ИНН/КПП, банковские реквизиты _______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Тел./факс_________________ электронная почта (e-mail): ___________________________________________

Кому                    Муниципальное учреждение здравоохранения администрации г.Перми

«Медико-санитарная часть № 3» (МУЗ МСЧ № 3)

Изучив Извещение № 76  от  17 декабря 2008 г. о проведении запроса котировок,

(наименование участника размещения заказа)

предлагает  осуществить поставку  _____________________________________________________________

(наименование оборудования, производитель, страна происхождения)

| №№ | Технические характеристики | Требуемые параметры, условия | Предлагаемые параметры, условия (заполняются участником размещения заказа) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Назначение прибора | Электронейромиографические исследования и исследование ССВП |  |
| 1 | Тип прибора | Компьютерный | Указать тип |
| 2 | Количество каналов усилителя, не менее | 2 | Указать количество |
| 3 | Количество разрядов аналого-цифрового преобразователя, не менее | 16 | Указать количество |
| 4 | Исследование спонтанной активности мышц при поверхностном и игольчатом отведении | наличие | Указать наличие |
| 5 | Исследование интерференционной кривой при тоническом напряжении мышц при поверхностном и игольчатом отведении | наличие | Указать наличие |
| 6 | Исследование скорости распространения возбуждения по двигательным волокнам, с автоматическим расчетом резидуальной латентности | наличие | Указать наличие |
| 7 | Исследование скорости распространения возбуждения по чувствительным волокнам (антидромная и ортодромная методики) | наличие | Указать наличие |
| 8 | Автоматическое выделение ПДЕ | наличие | Указать наличие |
| 9 | Моторный и сенсорный инчинг | наличие | Указать наличие |
| 10 | Джиттер | наличие | Указать наличие |
| 11 | Исследование F–волны | наличие | Указать наличие |
| 12 | Исследование Н-рефлекса | наличие | Указать наличие |
| 13 | Исследование Н-рефлекса при парной стимуляции | наличие | Указать наличие |
| 14 | Исследование мигательного рефлекса | наличие | Указать наличие |
| 15 | Исследование вызванного кожного вегетативного потенциала (кожно-гальванической реакции) | наличие | Указать наличие |
| 16 | Декремент-тест (ритмическая стимуляция) | наличие | Указать наличие |
| 17 | Стимуляция по произвольно заданному алгоритму любой деятельности | наличие | Указать наличие |
| 18 | Исследование потенциалов двигательной единицы | наличие | Указать наличие |
| 19 | Исследование коротколатентных соматосенсорных вызванных потенциалов | наличие | Указать наличие |
| 20 | Исследование длиннолатентных соматосенсорных вызванных потенциалов | наличие | Указать наличие |
| 21 | Возможность подключения магнитного стимулятора | наличие | Указать наличие |
| 22 | Отсутствие необходимости установки дополнительных плат в компьютер | наличие | Указать наличие |
| 23 | Операционная система | Windows XP или Vista | Указать |
| 24 | Одновременный просмотр на экране нескольких обследований или нескольких проб одного обследования | наличие | Указать наличие |
| 25 | Встроенный редактор протокола обследования | наличие | Указать наличие |
| 26 | Автоматическая генерация протокола обследования (основные результаты исследования и словесное описание) с возможностью дальнейшего редактирования | наличие | Указать наличие |
| 27 | Возможность включения в протокол обследования графиков, рисунков и таблиц | наличие | Указать наличие |
| 28 | Токовая стимуляция периодическими и случайными одиночными и спаренными импульсами, а также сериями импульсов и стимуляция по заданному алгоритму | наличие | Указать наличие |
|  | Технические характеристики |  |  |
| 1 | Разрядность АЦП, не менее | 16 | Указать параметры |
| 2 | Входное сопротивление, не менее | 100 Мом | Указать параметры |
| 3 | Коэффициент усиления | 50-30 000 | Указать диапазон |
| 4 | Уровень внутренних шумов от пика до пика в полосе частот 2 Гц-10 кГц | 3 мкВ | Указать параметры |
| 5 | Нижняя граница полосы пропускания | 0,02-1 000 Гц | Указать диапазон |
| 6 | Верхняя граница полосы и пропускания | 20-10 000 Гц | Указать диапазон |
| 7 | Коэффициент ослабления синфазного сигнала, не менее | 100 дБ | Указать параметры |
| 8 | Межканальное затухание, не менее | 60 дБ | Указать параметры |
| 9 | Период стимуляции: - нижняя граница задания, не более - верхняя граница задания, не менее | 10 мс 5 000 мс | Указать параметры Указать параметры |
| 10 | Эпоха анализа (задается программно) 5-5000 мс - нижняя граница задания, не более - верхняя граница задания, не менее | 5 мс 5000 мс | Указать параметры Указать параметры |
| 11 | Количество усреднений, не менее | 30 000 | Указать параметры |
| 12 | Длительность стимула | 0,1-2 мс | Указать диапазон |
| 13 | Ток стимуляции | 1-100 мА | Указать диапазон |
| 14 | Частота квантования сигнала по одному каналу - верхняя граница задания, не менее | 40 кГц | Указать параметры |
| 15 | Связь с компьютером | USB | Указать |
|  | Комплектность |  |  |
| 1 | Блок пациента на штативе | наличие | Указать наличие |
| 2 | Комплект стимулирующих и отводящих электродов для реализации всех указанных методик | наличие | Указать наличие |
| 3 | Наушники для прослушивания ЭМГ | наличие | Указать наличие |
| 4 | Паста для подготовки кожи, клеящая и электродный гель | наличие | Указать наличие |
| 5 | Программное обеспечение | наличие | Указать наличие |
| 6 | Методическое руководство, инструкция по эксплуатации | наличие | Указать наличие |
| 7 | Компьютер не хуже Core II Duo/O3У 1 Гб/жесткий диск 120 Гб/DVD-RW/видеомонитор 19,, | наличие | Указать наличие |
| 8 | Принтер лазерный НР-1005 | наличие | Указать наличие |
|  | Прочие условия |  |  |
| 1 | Год выпуска, не ранее | 2008 | Указать год выпуска |
| 2 | Обучение специалистов на базе производителя | наличие | Указать наличие возможности |
| 3 | Гарантийный срок, не менее | 12 мес. | Указать гарантийный срок |

Регистрационное удостоверение МЗ РФ № ___ от «___»_________200__г., срок действия до «____»________200___г.

Сертификат соответствия Госстандарта России № __ от «__»_______200__г., срок действия до «__»________200___г.

Сертификат об утверждении типа СИ № __ от «___»____200__г., срок действия до «__»______200___г.

Предлагаемая цена товара (работы, услуги) составляет  ________________________ рублей и включает в себя уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, с учетом расходов на доставку оборудования по указанному адресу.

В случае принятия настоящей котировочной заявки

_____________________________________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

согласен (на, но) исполнить условия Контракта, указанные в Извещении  о проведении запроса котировок.

____________________________________      __________________________     ______________________________

(должность)                                                     (подпись)                                                 (ФИО)

МП

Приложение: на ____ л. в 1 экз.