ИЗВЕЩЕНИЕ № 76  от  17 декабря  2008  г.  О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

на  поставку двухканального электронейромиографа Нейро-ЭМГ-микро, или эквивалент

Муниципальное учреждение здравоохранения администрации города Перми

«Медико-санитарная часть № 3» (МУЗ МСЧ № 3),

614025, г.Пермь, ул.Серпуховская, 11 а , т\ф  268 00 45

Тел\факс 268 00 45, электронная почта (e-mail):   permmsh3@mail.ru

ответственный исполнитель                       Селиванова Римма Владимировна

предусматривает осуществить за счет   средств бюджета Пермского края, средства регионального проекта «Качественное здравоохранение»    закупку способом запроса котировок  на  поставку двухканального электронейромиографа Нейро-ЭМГ-микро, или эквивалент:

| №№ | Технические характеристики | Требуемые параметры, условия |
| --- | --- | --- |
|  | Назначение прибора | Электронейромиографические исследования и исследование ССВП |
| 1 | Тип прибора | Компьютерный |
| 2 | Количество каналов усилителя, не менее | 2 |
| 3 | Количество разрядов аналого-цифрового преобразователя, не менее | 16 |
| 4 | Исследование спонтанной активности мышц при поверхностном и игольчатом отведении | наличие |
| 5 | Исследование интерференционной кривой при тоническом напряжении мышц при поверхностном и игольчатом отведении | наличие |
| 6 | Исследование скорости распространения возбуждения по двигательным волокнам, с автоматическим расчетом резидуальной латентности | наличие |
| 7 | Исследование скорости распространения возбуждения по чувствительным волокнам (антидромная и ортодромная методики) | наличие |
| 8 | Автоматическое выделение ПДЕ | наличие |
| 9 | Моторный и сенсорный инчинг | наличие |
| 10 | Джиттер | наличие |
| 11 | Исследование F–волны | наличие |
| 12 | Исследование Н-рефлекса | наличие |
| 13 | Исследование Н-рефлекса при парной стимуляции | наличие |
| 14 | Исследование мигательного рефлекса | наличие |
| 15 | Исследование вызванного кожного вегетативного потенциала (кожно-гальванической реакции) | наличие |
| 16 | Декремент-тест (ритмическая стимуляция) | наличие |
| 17 | Стимуляция по произвольно заданному алгоритму любой деятельности | наличие |
| 18 | Исследование потенциалов двигательной единицы | наличие |
| 19 | Исследование коротколатентных соматосенсорных вызванных потенциалов | наличие |
| 20 | Исследование длиннолатентных соматосенсорных вызванных потенциалов | наличие |
| 21 | Возможность подключения магнитного стимулятора | наличие |
| 22 | Отсутствие необходимости установки дополнительных плат в компьютер | наличие |
| 23 | Операционная система | Windows XP или Vista |
| 24 | Одновременный просмотр на экране нескольких обследований или нескольких проб одного обследования | наличие |
| 25 | Встроенный редактор протокола обследования | наличие |
| 26 | Автоматическая генерация протокола обследования (основные результаты исследования и словесное описание) с возможностью дальнейшего редактирования | наличие |
| 27 | Возможность включения в протокол обследования графиков, рисунков и таблиц | наличие |
| 28 | Токовая стимуляция периодическими и случайными одиночными и спаренными импульсами, а также сериями импульсов и стимуляция по заданному алгоритму | наличие |
|  | Технические характеристики |  |
| 1 | Разрядность АЦП, не менее | 16 |
| 2 | Входное сопротивление более 100 Мом, не менее | 100 Мом |
| 3 | Коэффициент усиления | 50-30 000 |
| 4 | Уровень внутренних шумов от пика до пика в полосе частот 2 Гц-10 кГц | 3 мкВ |
| 5 | Нижняя граница полосы пропускания | 0,02-1 000 Гц |
| 6 | Верхняя граница полосы и пропускания | 20-10 000 Гц |
| 7 | Коэффициент ослабления синфазного сигнала, не менее | 100 дБ |
| 8 | Межканальное затухание, не менее | 60 дБ |
| 9 | Период стимуляции: - нижняя граница задания, не более - верхняя граница задания, не менее | 10 мс 5 000 мс |
| 10 | Эпоха анализа (задается программно) 5-5000 мс - нижняя граница задания, не более - верхняя граница задания, не менее | 5 мс 5000 мс |
| 11 | Количество усреднений, не менее | 30 000 |
| 12 | Длительность стимула | 0,1-2 мс |
| 13 | Ток стимуляции | 1-100 мА |
| 14 | Частота квантования сигнала по одному каналу - верхняя граница задания, не менее | 40 кГц |
| 15 | Связь с компьютером | USB |
|  | Комплектность |  |
| 1 | Блок пациента на штативе | наличие |
| 2 | Комплект стимулирующих и отводящих электродов для реализации всех указанных методик | наличие |
| 3 | Наушники для прослушивания ЭМГ | наличие |
| 4 | Паста для подготовки кожи, клеящая и электродный гель | наличие |
| 5 | Программное обеспечение | наличие |
| 6 | Методическое руководство, инструкция по эксплуатации | наличие |
| 7 | Компьютер не хуже Core II Duo/O3У 1 Гб/жесткий диск 120 Гб/DVD-RW/видеомонитор 19,, | наличие |
| 8 | Принтер лазерный | наличие |
|  | Прочие условия |  |
| 1 | Год выпуска, не ранее | 2008 |
| 2 | Обучение специалистов на базе производителя | наличие |
| 3 | Гарантийный срок, не менее | 12 мес. |

Место доставки товаров (выполнения работ, оказания услуг):   МУЗ МСЧ № 3 по адресу: г.Пермь, ул.Серпуховская, 11 а

Сроки поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): в течение 3 (три) дней после подписания муниципального контракта.

Максимальная цена контракта:  230 000,00 (Двести тридцать тысяч)  рублей 00 копеек                                                             Оплата товаров (работ, услуг) будет произведена безналичным перечислением  денежных средств  в течение 30 (тридцать) банковских дней после поставки.

В случае Вашего согласия принять участие в поставке указанной продукции, просим представить в письменном виде предложение в  форме котировочной заявки (приложение № 1) курьером  по вышеуказанному адресу  до  10 часов 00  минут  (время местное)  24 декабря  2008 года   (канцелярия, 9-ти этажное здание стационара)

Цена товаров (работ, услуг) должна быть указана с учетом уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей, с учетом расходов на доставку оборудования.

Победителем будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в данном извещении, и в которой указана наиболее низкая цена. При предложении наиболее низкой цены несколькими участниками размещения заказа победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников размещения заказа.

Срок подписания муниципального контракта победителем (приложение № 2) -  от  5  до  7  дней  с  даты подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

И.о.главного врача										Я.Н.Заморяхина

МП